## գնման հայտ (hidden)
Թիվ |  | Բժշկական նշանակության ապրանքներ ՄԱ- 2026/2
Ամսաթիվ |  | 07.01.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իրենից ներկայացնում է բազմածրագիր սրտաբանական սարքավորում, որն իրականացնում է հիվանդի սրտային ռիթմի մոնիտորինգ մեկ կամ երկխցիկ բրադիկարդիայի հաճախականական ադապտիվ ստիմուլյացիայի հաշվին; փորոքային և նախասրտային տախիառիթմիաների բուժում: ՄՌՏ համատեղելիությունը – 1,5 Տ և 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1, զանգվածը` ոչ ավել, քան 80 գ.; ծավալը` ոչ ավել, քան՝ 35 սմ3; Չափսերը` ոչ ավել, քան 70մմ x 53մմ x 15մմ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 9 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները, ստիմուլյացիայի ռեժիմը` AAI<=>DDD աջ նախասրտի 50% ստիմուլյացիայով, ամպլիտուդ 2,5 Վ, դիմադրողականություն 600 Օմ, եռամսյակային տվյալների փոխանցումներ հեռակառավարման միջոցով); Մարդու հյուսվածքների կոնտակտավորող մատերիալներ` տիտան, պոլիուրեթան, սիլիկոնի կաուչուկ: Ռենտգեն կոնտրաստային իդենտիֆիկատոր`PFZ։Կորպուսի ձևը` ֆիզիոլոգիական ուրվագծման: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում/արծաթ-վանադիումի օքսիդ Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Շահագործման սկզբում լիցքավորման ստանդարտ ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 9վրկ. Փոխելու համար խորհուրդ տրվող ժամկետին հասնելու պահի ստանդարտ ժամանակը` (RRT) ոչ ավել, քան՝13 վրկ: Մարտկոցի շահագործման երկարաձգված ժամկետը (PSP)` դա RRT-ի (փոփոխման խորհուրդ տրվող ժամկետ) և EOS-ի (շահագործման ժամկետի ավարտ) միջև ժամանակահատվածն է: PSP տևողությունը սահմանվում է 3 ամիս ժամկետով հետևյալ պայմանների կատարման պայմանով` DDD-ի 100% ստիմուլյացիա 60 ր. -1 հաճախականությամբ, նախասրտերի և աջ փորոքի ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան՝ 2,5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0,4մվ; ստիմուլյացիայի ծանրաբեռնվածությունը` 600 Օմ, ինչպես նաև 6 ամբողջական լիցք: Եթե սարքը գերազանցում է նշված պայմանները, EOS-ի մասին ծանուցումը կարող է հայտնվել նախքան եռամսյա ժամկետի ավարտը: Ֆունկցիաների առկայությունը` Ստիմուլյացիայի ռեժիմների միջև ավտոմատ փոփոխում (AAI(R) <-> DDD(R)); Զգայունության ավտոմատ կարգավորում; Ֆիզիկական ակտիվությանն ի պատասխան ստիմուլյացիայի հաճախականության ադապտացում; ՍԿՀ հանդեպ AV ինտերվալի ադապտացում; Ավտո PVARP (նախասրտերի հետփորոքային ռեֆրակտերային ժամանակահատված) ՍԿՀ կամ ստիմուլյացիաների հաճախականությանը ադապտացմամբ, կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության կանխման նպատակով; Ոչ մրցակցային նախասրտային ստիմուլյացիա (NCAP) նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո; Միջամտություն կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության ժամանակ; Ի պատասխան փորոքային էքստրասիստոլային (PVC); Կանխիչ փորոքային ստիմուլյացիա (VSP) խաչաձև խանգարումների ժամանակ; աշխատանքային ռեժիմների DDDR-ից DDI չհետևվող ռեժիմի փոփոխումը, նախախասրտային տախիարիթմիայի առկայության դեպքում կանխում է փորոքների արագ ստիմուլյացիան վերփորոքային հաճախասրտությունների ժամանակ; Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի անցկացման փորոքների վրա պատասխանը նպաստում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի էպիզոդների ժամանակ կանոնավոր փորոքային հաճախականության պահպանմանը; Նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո նախասրտային հաճախականության կայունացում; Նախասրտերի նախընտրելի ստիմուլյացիա (APP) նախասրտային առիթմիաների և ՆՖ կանխարգելման նպատակով; Փորոքի կրճատումների հաճախականության (VRS) կայունացում փորոքային էքստրասիստոլայից հետո: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), ATP : Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Մարտկոցի տիպը` լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ: Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում՝ հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 5 | 2100000 | 10500000
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 45մմ x 48մմ x 8.0մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.5 սմ3, մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ: Լարումը` 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անցկացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ և САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետևելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և ДАВ-ը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI,DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկերի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 3 | 680000 | 2040000
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիթությունը – 1,5 Տ и 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4: Չափերը` ոչ ավել, քան 75մմx51մմ x15մմ, զանգվածը` ոչ ավել քան 85գ.; ծավալը ոչ ավել քան 35 սմ3։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 7 տարի (15% PP, 50% RV, 100% LV խթանման ռեժիմների դեպքում, ամպլիտուդ 2,5 V, դիմադրություն 600 Ohm) մմ) մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Լիցքավորման ստանդարտ ժամանակը ծառայության սկզբում ոչ ավել, քան՝ 9 վայրկյան է: Առաջարկվող փոխարինման ժամանակի (RTT) ստանդարտ ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 12,5 վայրկյան է: Խթանման պարամետրեր. RA, RV, LV-ի խթանման ամպլիտուդը՝ 0.5 – 8 Վ. Զարկերակային լայնությունը՝ 0.03-1.5 ms. PP-ի և RV-ի զգայունությունը՝ 0,15-4,0 մՎ: RV խթանման բևեռականություն – երկբևեռ/ինտեգրված երկբևեռ (ծայրից մինչև կծիկ): LV խթանման բևեռականություն - LV1-ից RVcoil; LV2-ից մինչև RVcoil; LV3 դեպի RVcoil; LV4-ից մինչև RVcoil; LV1-ից LV2; LV1-ից LV3; LV1-ից LV4; LV2-ից LV1; LV2-ից LV3; LV2-ից LV4; LV3-ից LV1; LV3-ից LV2; LV3-ից LV4; LV4-ից LV1; LV4-ից LV2; LV4-ից LV3։ CRT ռիթմավարման պարամետրեր. RV փորոքային ռիթմավարում; RV→LV; LV→RV; LV. Միջփորոքային ուշացում՝ 0 - 80 ms. ընկալվող ներքին փորոքային կծկումին արձագանքելու գործառույթը: Նախասրտերի հետագծման վերականգնման գործառույթ: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 2 | 2700000 | 5400000
4 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 13 | 1100000 | 14300000
5 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 2-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 850000 | 1700000
6 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 4 | 550000 | 2200000
7 | 33181300 | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար առանց ցեմենտի էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ: Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված: Դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1 | 800000 | 800000
8 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000
9 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար գամմա մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
10 | 33141211 | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
11 | 33141211 | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000
12 | 33141211 | Մեծ հարթակ | Մեծ հարթակ | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ • Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
13 | 33141211 | Միջին հարթակ | Միջին հարթակ | • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 132000 | 660000
14 | 33141211 | Փոքր հարթակ | Փոքր հարթակ | • Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են` 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար։ • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 102000 | 510000
15 | 33141211 | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող արտաօջախային ապարատ հավաքածուի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 250000 | 1250000
16 | 33141211 | Առտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 220000 | 1100000
17 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 230 | 3000 | 690000
18 | 33141211 | Պտուտակ 3.5մմ | Պտուտակ 3.5մմ | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 230 | 3000 | 690000
19 | 33141211 | Շյուղ 1մմ | Շյուղ 1մմ | Շյուղ1,0մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 3000 | 45000
20 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000
21 | 33141211 | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2.0 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000
22 | 33141211 | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 3000 | 45000
23 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 9700 | 48500
24 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 8800 | 26400
25 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 8000 | 24000
26 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 11200 | 11200
27 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
28 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 4500 | 27000
29 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 10000 | 40000
30 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 10500 | 42000
31 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
32 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 4500 | 27000
33 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 10800 | 32400
34 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 8500 | 8500
35 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 8500 | 8500
36 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 4500 | 31500
37 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000
38 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
39 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 4500 | 13500
40 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 4500 | 13500
41 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 2 | 210000 | 420000
42 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպի համար նախատեսված պատյան Y-10-55 10Fr/12Fr, երկարությունը՝ 55 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 1 | 57000 | 57000
43 | 33141182 | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ անտիբակտերիալ։ Neuromedex Ventrex կամ համարժեք արտաքին անտիբակտերիալ փորոքային կաթետրով դրենավորման համակարգ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 5 | 150000 | 750000
44 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք ստանդարտ չեզոք էնտերալ սնուցում, 500մլ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 2100 | 210000
45 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ / Ֆայբեր նետրալ/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 2700 | 270000
46 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 100-150 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 990 | 322.22 | 318997.8
47 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 80-120 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 990 | 294.45 | 291505.5
48 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան Պելիգրին կամ համարժեք: Չափսը՝ 90 х 180 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 250 | 300000
49 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | Էլաստիկ ժապավենային վիրակապ ամրակով: Չափսը՝ 5 х 10 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 1900 | 38000
50 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ Սմայլ կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 700 | 840000
51 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ : Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 650 | 780000
52 | 33141211 | Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 | Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 | Տրախեստոմայի հավաքածու Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 PORTEX, ICU կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 5 ամսվա առկայություն: | հատ | 1 | 70000 | 70000
53 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | Վիրաբուժական ճողվածքային ցանց 10x15 սմ, Բ.Բրաուն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 21000 | 420000
54 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | Վիրաբուժական ճողվածքային ցանց 30X30 սմ չափսի Ջոնսոն-ջոնսոն PML1 կամ համարժեք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 120000 | 240000
55 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր): Սարքը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում սինթետիկ ցանցի (mesh) ֆիքսման համար որովայնային պատին՝ ինգվինալ, վենտրալ և այլ տեսակի ճողվածքների (hernia) բուժման ժամանակ: Մատակարարվելու է ստերիլ վիճակում: Գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 80000 | 320000
56 | 33141211 | ENDObag մեծ | ENDObag մեծ | ENDObag-ը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում վիրաբուժական նմուշների, հյուսվածքների կամ օրգանների անվտանգ հավաքման և հեռացման համար՝ կանխելով աղտոտումը և շրջակա հյուսվածքների վնասումը: Չափս՝ մեծ (Large): Մատակարարվում է անհատական, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 8000 | 56000
57 | 33141211 | ENDObag միջին | ENDObag միջին | ENDObag-ը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում վիրաբուժական նմուշների, հյուսվածքների կամ օրգանների անվտանգ հավաքման և հեռացման համար՝ կանխելով աղտոտումը և շրջակա հյուսվածքների վնասումը: Չափս՝ միջին (Medium): Մատակարարվում է անհատական, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 8000 | 56000
58 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Eschelon endo GIA GST60G կամ համարժեք ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 49000 | 735000
59 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Eschelon endo GIA կամ համարժեք ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 50000 | 750000
60 | 33161120 | Գծային ստեպլերի գործիք | Գծային ստեպլերի գործիք | Գծային ստեպլերի գործիք Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Չափսը՝ 75- 80մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 90000 | 360000
61 | 33161120 | Գծային ստեպլերի քարթրիջ | Գծային ստեպլերի քարթրիջ | Գծային ստեպլերի քարթրիջ SR75 Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Չափսը՝ 75մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 52000 | 780000
62 | 33141211 | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 95000 | 190000
63 | 33141211 | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ CR40B Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 105000 | 315000
64 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ 510մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Եթե առկա է պիտանելիության ամկետ, ապա՝ հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 120000 | 120000
65 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 119000 | 119000
66 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 120000 | 120000
67 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4000 | 120000
68 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4950 | 148500
69 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 70 | 1950 | 136500
70 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 1950 | 78000
71 | 33141121 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կամ համարժեք կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 12000 | 24000
72 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 24 | 3300 | 79200
73 | 33141211 | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 6000 | 12000
74 | 33141211 | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 14000 | 28000
75 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M (Cleancell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cleancell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 | 48000 | 480000
76 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 | 52860 | 264300
77 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M (Procell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Procell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 | 52860 | 528600
78 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Assay Tip/ Assay cup and wasteLiner, Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`տուփում 3780 միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ միկրոկյուվետներով և ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 217620 | 217620
79 | 33691162 | SMS( c-pack) | SMS( c-pack) | SMS ( c-pack) Կոբաս c311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 50 մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ SMS( c-pack) ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որ ում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 5320 | 5320
80 | 33161120 | Գործիք լապարոսկոպիկ | Գործիք լապարոսկոպիկ | Eschelon endo GIA FLEX Long60A կամ համարժեք գործիք լապարոսկոպիկ: Չափերը՝ 440 կամ 450 մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 3 | 105000 | 315000
81 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ՝ Johnson and Johnson կամ համարժեք: Ապրանքային նշան՝ETHICON ENDO-SURGERY կամ համարժեք: Մոդել՝ CDH29A կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 8 | 140000 | 1120000
82 | 33161120 | Կոնտուր կտրող կարող գործիք | Կոնտուր կտրող կարող գործիք | Կոնտուր կտրող կարող գործիք CS40G/B Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 230000 | 460000
83 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք 360 մմ Har36 Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 190000 | 380000
84 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք 450մմ Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 150000 | 300000
85 | 33111200 | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք: Սարքը նախատեսված է վիրահատությունների ընթացքում և հետվիրահատական փուլում պացիենտի մարմնի ջերմաստիճանի պահպանման և հիպոթերմիայի կանխարգելման համար: Ընդհանուր բնութագրեր • Կիրառություն՝ վիրասրահ, հետվիրահատական սրահ, ինտենսիվ թերապիա • Սարքի տեսակ՝ ակտիվ պացիենտի տաքացման համակարգ • Օգտագործում՝ բազմակի օգտագործման (միանգամյա օգտագործման ծածկոցներով կամ մատրասներով: Տեխնիկական բնութագրեր՝ • Տաքացման մեթոդ՝ տաք օդի շրջանառություն կամ համարժեք անվտանգ տեխնոլոգիա • Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ առնվազն 32°C – 43°C • Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±1°C • Տաքացման ռեժիմներ՝ առնվազն 3 (ցածր, միջին, բարձր) • Աշխատանքային լարում՝ 100–240 Վ • Հաճախականություն՝ 50–60 Հց • Հզորություն՝ ոչ ավելի քան 1200 Վտ Անվտանգության համակարգեր՝ • Գերտաքացումից պաշտպանություն • Ավտոմատ անջատում խափանման դեպքում • Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ անսարքության դեպքում Համատեղելիություն և աքսեսուարներ՝ • Համատեղելի է տարբեր չափերի պացիենտների համար նախատեսված տաքացնող ծածկոցների / մատրասների հետ • Թույլատրվում է մեծահասակների և մանկական կիրառություն (ըստ աքսեսուարի) ՈՒնի թեթև և կոմպակտ դիզայն • Պարզ և հասկանալի կառավարման վահանակ • Արտադրանքը նոր է, չօգտագործված • Համապատասխանում է բժշկական սարքերի միջազգային ստանդարտներին • Ունի CE Mark կամ համարժեք միջազգային հավաստագիր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 1 տարի: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել տեխնիկական սպասարկում և պահեստամասերի հասանելիություն | հատ | 1 | 600000 | 600000
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  | 60257543.3
*Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:
Գնման հայտը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՕ-459-Ն ՀՀ օրենքը առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին, Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը, և ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 21-րդ կետի դ) պարբերությունը:
*Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
*Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
* Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:
*Բոլոր չափաբաժիններում, բացառությամբ 65-րդ և 85-րդ չափաբաժինների՝ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 5 օրացույցային օրվա ընթացքում: 65-րդ և 85-րդ չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 40 օրացույցային օրվա ընթացքում:
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, իսկ 80-ից 85-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր), իսկ 80-ից 85-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը:
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
*Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
*50 մլն. ՀՀ դրամի սահմանաչափին հավասար կամ գերազանցող պայմանագրերը պատվիրատուի կողմից ենթակա են ստորագրման՝ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կողմից տվյալ պայմանագիրը կնքելու որոշման հաստատման դեպքում՝ հիմք ընդունելով բուհի կանոնադրության 39-րդ կետի 6-րդ ենթակետը:
*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Առաջարկվում է որպես հնարավոր մասնակիցներ դիտարկել - 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 81-րդ չափաբաժինների մասով «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- intermedgroup@inbox.ru: 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ չափաբաժինների մասով «Ինմեդ» ՍՊԸ- էլ. փոստ - inmedarm@gmail.com: 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ չափաբաժինների մասով «Իմպլանտ Արմ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- hsimonyanimplantarm@gmail.com: 41-րդ, 42-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ չափաբաժինների մասով «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ- էլ. փոստ- lawyer@c-e.am: 43-րդ չափաբաժնի մասով «ՍԻՈՒՆ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- gevik@siun.am: 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 53-րդ չափաբաժինների մասով «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- natalipharm@bk.ru: 52-րդ չափաբաժնի մասով «Կուրացիո» ՍՊԸ- էլ. փոստ- curatio.llc@gmail.com: 54-րդ, 58-րդ, 61-րդ, 63-րդ, 72-րդ, 80-րդ, 82-րդ, 83-րդ չափաբաժինների մասով «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ- էլ. փոստ- armedica2010@gmail.com: 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 85-րդ չափաբաժինների մասով «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- medexpert077@gmail.com: 59-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 71-րդ, 74-րդ, 84-րդ չափաբաժինների մասով «ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- maghajanyan@mail.ru: 64-րդ, 66-րդ, 67-րդ չափաբաժինների մասով «Երմեդ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- adamyanerem@yahoo.com: 65-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 73-րդ չափաբաժինների մասով «Հելթի լայֆ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- healthylifearmenia@gmail.com:
*Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի նշված հասցեով, ք. Երևան, Աբովյան 60 հասցեով:
Պատասխանատու ստորաբաժանման կազմ՝ Ղեկավար՝ Վահե Այվազյան (բոլոր չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արսեն Վարդանյան (1-ից 3-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արմենակ Բդոյան (4-ից 22-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Աննա Պողոսյան (23-ից և 40-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Մհեր Ջավախյան (41-րդ և 42-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արման Զաքարյան (43-րդ չափաբաժնի մասով) ————— Անդամ՝ Իրինա Մալխասյան (44-ից 52-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Հովհաննես Հովհաննիսյան (53-ից 74-րդ և 80-ից 85-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Գայանե Պետրոսյան (75-ից 79-րդ չափաբաժինների մասով) —————

## Sheet1 (hidden)
Թիվ |  | Բժշկական նշանակության ապրանքներ ՄԱ- 2026/2
Ամսաթիվ |  | 07.01.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/ | Ըստ զեկուցագրի | Հրատապ մրցույթի համար
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իրենից ներկայացնում է բազմածրագիր սրտաբանական սարքավորում, որն իրականացնում է հիվանդի սրտային ռիթմի մոնիտորինգ մեկ կամ երկխցիկ բրադիկարդիայի հաճախականական ադապտիվ ստիմուլյացիայի հաշվին; փորոքային և նախասրտային տախիառիթմիաների բուժում: ՄՌՏ համատեղելիությունը – 1,5 Տ և 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1, զանգվածը` ոչ ավել, քան 80 գ.; ծավալը` ոչ ավել, քան՝ 35 սմ3; Չափսերը` ոչ ավել, քան 70մմ x 53մմ x 15մմ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 9 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները, ստիմուլյացիայի ռեժիմը` AAI<=>DDD աջ նախասրտի 50% ստիմուլյացիայով, ամպլիտուդ 2,5 Վ, դիմադրողականություն 600 Օմ, եռամսյակային տվյալների փոխանցումներ հեռակառավարման միջոցով); Մարդու հյուսվածքների կոնտակտավորող մատերիալներ` տիտան, պոլիուրեթան, սիլիկոնի կաուչուկ: Ռենտգեն կոնտրաստային իդենտիֆիկատոր`PFZ։Կորպուսի ձևը` ֆիզիոլոգիական ուրվագծման: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում/արծաթ-վանադիումի օքսիդ Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Շահագործման սկզբում լիցքավորման ստանդարտ ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 9վրկ. Փոխելու համար խորհուրդ տրվող ժամկետին հասնելու պահի ստանդարտ ժամանակը` (RRT) ոչ ավել, քան՝13 վրկ: Մարտկոցի շահագործման երկարաձգված ժամկետը (PSP)` դա RRT-ի (փոփոխման խորհուրդ տրվող ժամկետ) և EOS-ի (շահագործման ժամկետի ավարտ) միջև ժամանակահատվածն է: PSP տևողությունը սահմանվում է 3 ամիս ժամկետով հետևյալ պայմանների կատարման պայմանով` DDD-ի 100% ստիմուլյացիա 60 ր. -1 հաճախականությամբ, նախասրտերի և աջ փորոքի ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան՝ 2,5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0,4մվ; ստիմուլյացիայի ծանրաբեռնվածությունը` 600 Օմ, ինչպես նաև 6 ամբողջական լիցք: Եթե սարքը գերազանցում է նշված պայմանները, EOS-ի մասին ծանուցումը կարող է հայտնվել նախքան եռամսյա ժամկետի ավարտը: Ֆունկցիաների առկայությունը` Ստիմուլյացիայի ռեժիմների միջև ավտոմատ փոփոխում (AAI(R) <-> DDD(R)); Զգայունության ավտոմատ կարգավորում; Ֆիզիկական ակտիվությանն ի պատասխան ստիմուլյացիայի հաճախականության ադապտացում; ՍԿՀ հանդեպ AV ինտերվալի ադապտացում; Ավտո PVARP (նախասրտերի հետփորոքային ռեֆրակտերային ժամանակահատված) ՍԿՀ կամ ստիմուլյացիաների հաճախականությանը ադապտացմամբ, կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության կանխման նպատակով; Ոչ մրցակցային նախասրտային ստիմուլյացիա (NCAP) նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո; Միջամտություն կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության ժամանակ; Ի պատասխան փորոքային էքստրասիստոլային (PVC); Կանխիչ փորոքային ստիմուլյացիա (VSP) խաչաձև խանգարումների ժամանակ; աշխատանքային ռեժիմների DDDR-ից DDI չհետևվող ռեժիմի փոփոխումը, նախախասրտային տախիարիթմիայի առկայության դեպքում կանխում է փորոքների արագ ստիմուլյացիան վերփորոքային հաճախասրտությունների ժամանակ; Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի անցկացման փորոքների վրա պատասխանը նպաստում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի էպիզոդների ժամանակ կանոնավոր փորոքային հաճախականության պահպանմանը; Նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո նախասրտային հաճախականության կայունացում; Նախասրտերի նախընտրելի ստիմուլյացիա (APP) նախասրտային առիթմիաների և ՆՖ կանխարգելման նպատակով; Փորոքի կրճատումների հաճախականության (VRS) կայունացում փորոքային էքստրասիստոլայից հետո: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), ATP : Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Մարտկոցի տիպը` լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ: Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում՝ հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 10 | 2100000 | 21000000 | 5 | 5 | 5
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 45մմ x 48մմ x 8.0մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.5 սմ3, մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ: Լարումը` 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անցկացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ և САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետևելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և ДАВ-ը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI,DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկերի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 2 | 680000 | 1360000 | 1 | 1 | 1
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիթությունը – 1,5 Տ и 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4: Չափերը` ոչ ավել, քան 75մմx51մմ x15մմ, զանգվածը` ոչ ավել քան 85գ.; ծավալը ոչ ավել քան 35 սմ3։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 7 տարի (15% PP, 50% RV, 100% LV խթանման ռեժիմների դեպքում, ամպլիտուդ 2,5 V, դիմադրություն 600 Ohm) մմ) մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Լիցքավորման ստանդարտ ժամանակը ծառայության սկզբում ոչ ավել, քան՝ 9 վայրկյան է: Առաջարկվող փոխարինման ժամանակի (RTT) ստանդարտ ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 12,5 վայրկյան է: Խթանման պարամետրեր. RA, RV, LV-ի խթանման ամպլիտուդը՝ 0.5 – 8 Վ. Զարկերակային լայնությունը՝ 0.03-1.5 ms. PP-ի և RV-ի զգայունությունը՝ 0,15-4,0 մՎ: RV խթանման բևեռականություն – երկբևեռ/ինտեգրված երկբևեռ (ծայրից մինչև կծիկ): LV խթանման բևեռականություն - LV1-ից RVcoil; LV2-ից մինչև RVcoil; LV3 դեպի RVcoil; LV4-ից մինչև RVcoil; LV1-ից LV2; LV1-ից LV3; LV1-ից LV4; LV2-ից LV1; LV2-ից LV3; LV2-ից LV4; LV3-ից LV1; LV3-ից LV2; LV3-ից LV4; LV4-ից LV1; LV4-ից LV2; LV4-ից LV3։ CRT ռիթմավարման պարամետրեր. RV փորոքային ռիթմավարում; RV→LV; LV→RV; LV. Միջփորոքային ուշացում՝ 0 - 80 ms. ընկալվող ներքին փորոքային կծկումին արձագանքելու գործառույթը: Նախասրտերի հետագծման վերականգնման գործառույթ: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 8 | 2700000 | 21600000 | 4 | 4 | 4
| 33141211 | ATTAIN HYBRID ուղղորդիչ լար | ՈՒղղորդիչ լար | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ուղղորդիչ լար՝ նախատեսված LV/ձախ սրտային էլեկտրոդների տեղադրման ժամանակ առաջմղման/ուղղորդման համար, ապահովում է բարձր աջակցություն և բարելավում է անցանելիությունը համատեղելի էլեկտրոդների հետ: Ընդհանուր երկարությունը՝ 98 սմ։ համատեղելի էլեկտրոդի երկարություն՝ 78 սմ։ Ուղղորդիչ լար՝ ստիլետի ֆունկցիոնալ հնարավորություններով։ Բարելավում/օպտիմալացնում է էլեկտրոդի անցանելիությունը ներմուծման/առաջմղման ընթացքում։ Տրամագիծը՝ Մարմին՝ 0.014 դյույմ։ Հիմնական լար՝ չժանգոտվող պողպատ։ Պատյան՝ PET (պոլիէթիլեն տերեֆթալատ)։ Ծածկույթ՝ սիլիկոնային (ցածր շփման/քսուքային հատկություններով): | հատ | 8 | 82000 | 656000 | 4 | 4 | 4
| 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով 5ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ բալոնով 5Fr | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի սրտի ռիթմը վարող Medtronic ֆիրմայի արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով մեկ անգամյա օգտագործման, 5Fr: Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս 1050 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 10–12 մմ։ | հատ | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 0
| 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ 6ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ 6Fr | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի Սրտի ռիթմը վարող Medtronic ֆիրմայի արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ մեկ անգամյա օգտագործման, 6Fr։ Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս 1120 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 4-10 մմ։ | հատ | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 1 | 0
| 33141136 | Attain Select կատետեր՝ սուբ-սելեկցիայի | Սուբ-սելեկցիոն կաթետեր | Սուբ-սելեկցիայի համար նախատեսված կատետրներ՝ համապատասխան տարբեր հիվանդի անատոմիաների լայն սպեկտրին։ 7 Fr սուբ-սելեկցիոն կատետրներ՝ ունակ 4 Fr և 5.3 Fr լիդերը ուղղակի հասցնելու երակային ճյուղերին։ Ներքին տրամագիծ 1.9 մմ (≈ 5.7 Fr), արտաքին տրամագիծ 2.4 մմ (≈ 7.1–7.2 Fr)։ Կատետրերի օգտագործելի երկարություն 65 սմ և 57 սմ։ Կաթետերի կորի անկյունները՝ 90° կամ 130°։ Համատեղելի արտաքին ուղղորդիչ կատետեր՝ առավել. երկարություն (սմ)՝ 50 և 57.5։ Համատեղելի էլեկտրոդ՝ նվազ. երկարություն (սմ)՝ 78 և 88։ Պետք է լինի կիրառելի Medtronic պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորների հետ։ | հատ | 8 | 83000 | 664000 | 4 | 4 | 4
4 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: Կապույտ ուղղորդող գծերը հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ:Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: | հատ | 100 | 18000 | 1800000 | 50 | 50 | 50
5 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: Կապույտ ուղղորդող գծերը հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: | հատ | 15 | 88000 | 1320000 | 7.5 | 7 | 8
6 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում սինթետիկ ցանցի (mesh) ֆիքսման համար որովայնային պատին՝ ինգվինալ, վենտրալ և այլ տեսակի ճողվածքների (hernia) բուժման ժամանակ: Դիզայնը թույլ է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով։ Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս 36 սմ։ Լիցքավորված ոչ պակաս, քան թվով 30 ներծծվող ամրակներով` պատրաստված կաթնագլիկոլաթթվի հիմքի վրա։ Ամրակի տիպը պարուրաձև, բարձրությունը 5-5.2 մմ։ Ամրակները մնում են կայուն 4-5 ամսվա ընթացքում և ամբողջությամբ ներծծվում են 12 ամսվա ընթացքում։ Ամրակի հիմքում երկու թևիկների առկայություն, որոնք թույլ են տալիս արդյունավետ ֆիքսել լայն անցքերով ճողվածքի ցանցերը։Մատակարարվելու է ստերիլ վիճակում, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 1/2-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 79000 | 3950000 | 25 | 25 | 25
7 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը՝ 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։ Կանաչ քարթրիջ՝ երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը տատանվում է 4.0 մմ, 4.5 մմ, 5.0 մմ՝ ներքին շարքից արտաքին շարք, փակ ամրակի բարձրությունը 2,25-3մմ ։ Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 100 | 35000 | 3500000 | 50 | 50 | 50
8 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը` 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։Կապույտ քարթիրջ՝ ստեպլերի երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը ներքին շարքից արտաքին շարք տատանվում է 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, փակ ամրակի բարձրությունը 1,5-2,25մմ: Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 100 | 35000 | 3500000 | 50 | 50 | 50
9 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 25 , 31, 33մմ ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 17, 23, 25 մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 26, 30, 32 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 2 | 95000 | 190000 | 1 | 1 | 1
10 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 31մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 31, 33մմ ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 23։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 30 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 5 | 95000 | 475000 | 2.5 | 2 | 3
11 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 33մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 33մմ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 25 մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 32 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 3 | 95000 | 285000 | 1.5 | 1 | 2
12 | 33161120 | Գծային ստեպլերի գործիք | Էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիք | Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն,գծային, դանակով, 440մմ։ Էնդոսկոպիկ արտիկուլյացիոն կարող-կտրող գործիքը նախատեսված է 12 մմ տրոկարների հետ աշխատելու համար։ Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն գործիքը նախատեսված է նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների համար, որը միաժամանակ կիրառում է 3 կամ 6 շարք ամրակներ։ Գործիքը կիրառվում է անաստամոզներ ստեղծելու և օրգանների(ստամոքս, աղիքներ,թոքեր)հեռացման ժամանակ՝ շնորհիվ տիտանե ամրակների բարձր ամրության ։Հիմնական առավելություններից է լիսեռի 360 աստիճան պտույտը և աշխատանքային մասի մինչև 45-50 աստիճան արտիկուլյացիան (ծռումը՝) նեղ տարածքներում մուտք գործելու համար ։ Գծային էնդոսկոպիկ կարիչը կազմված է սալից, կեռիկի փամփուշտից, շեղբից, ամրակապ թևքից, լիսեռից, պտտվող բռնակից, անվտանգության լծակից, վերադարձնող կոճակից, ֆիքսված բռնակից, փակող և կրակող ձգանից։ Կտրող դանակը ներկառուցված է կարիչի մեջ։ Ներքին կառուցվածքը ներառում է փոխանցման բլոկը և փոխանցման ձողը։ Գործիքը կարող է լիցքավորվել մինչև 8 անգամ մեկ հիվանդի համար , մեկ պրոցեդուրայի ընթացքում: Ստեպլերի առանցքի միացումը պետք է դիմանա ոչ պակաս, քան 90 Ն ճնշմանը ։ Գծային կտրիչի վրա կա անվտանգության կողպեք, որը կանխում է կրկին լիցքավորումը: Միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպիկ ստեպլերի հիմնական նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը, շեղբը և լիսեռը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ ստեպլերի պատյանը և պարագաները, պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Սարքը մատակարարվում է ստերիլ վիճակում՝ Գամմա ստերիլիզացմամբ։ Օգտագործման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի ստերիլիզացումից հետո։ Օգտագործողների կողմից կրկնակի ստերիլիզացիա թույլատրված չէ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 30 | 100000 | 3000000 | 15 | 15 | 15
13 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարասկոպիկ Հարմոնիկ գործիք կլինիկայում առկա HARMONIC GEN 4 գեներատորի համար և պարտադիր համատեղելի HARMONIC GEN 4 գեներատորի հետ: ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ցողունի երկարությունը 36 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, ենթակա չէ կրկնակի մանրէազերծման: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ: | հատ | 4 | 110000 | 440000 | 2 | 0 | 4
14 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարասկոպիկ Հարմոնիկ գործիք կլինիկայում առկա HARMONIC GEN 4 գեներատորի համար և պարտադիր համատեղելի HARMONIC GEN 4 գեներատորի հետ: ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ցողունի երկարությունը 45 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ: | հատ | 4 | 110000 | 440000 | 2 | 0 | 4
15 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ 3/0 ծակող-կտրող ասեղով 26մմ | Վիրաբուժական թել` պոլդիօքսանոն(PDS) հիմքով, ներծծվող տեսակի / ներծծման ժամկետ /180-210 օր/,հուսված, մոնոֆիլամենտ, թելի պարամետրերը՝ 3/0, երկարությունը 70սմ, ասեղը՝ 26մմ, կորությունը՝ 1/2, ծակող տիպի: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: | հատ | 200 | 3000 | 600000 | 100 | 50 | 150
16 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 | 0 | 120
17 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 | 0 | 120
18 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 1900 | 228000 | 60 | 0 | 120
19 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 80 | 1900 | 152000 | 40 | 0 | 80
20 | 33141211 | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Լապարասկոպիկ wound protector ցելոֆանե | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե 22-27 սմ չափսի: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 2.5 | 0 | 5
21 | 33141182 | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Հակամանրէային արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի արտաքին դրենաժային համակարգ հակամանրէային փորոքային կաթետրով Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի արտաքին դրենաժային համակարգ՝ ներգանգային ճնշման կառավարելի իջեցման համար՝ ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի չափման և դրենավորման միջոցով։ Հակամանրէային փորոքային կաթետր 8.5 Fr՝ առկա: Ճկախողովակի երկարության միջակայքը՝ 160-305 սմ։ Հեղուկի ծավալը չափող խցիկի ծավալը՝ 100մլ ± 5%: Չափող խցիկից մինչև դրենաժային պարկ դրենավորման խողովակի երկարությունը՝ 5-10 սմ ± 5%: Դրենաժային պարկի ծավալը՝ 700 մլ ± 5%: 4.5Fr. գոտկային կաթետրի միացման հնարավորություն: Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի խցիկի ֆիլտրը պետք է դուրս մղի ոչ միայն ջուրը, այլև ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկը նույնիսկ երկար ժամանակ հորիզոնական դիրքում մնալուց հետո, պետք է չխցանվի, օրինակ՝ տեղափոխման ժամանակ: Բարակ աստիճանավորված սանդղակը պետք է թույլ տա չափել ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի ծավալը և որակը նույնիսկ դրենաժային փոքր ծավալների դեպքում: Ճկախողովակների վրա պետք է լինեն գունանշումներ՝ հեշտ նույնականացնելու համար: Հակա-հետհոսքային փականի առկայություն: Փոխարկիչի փակիչ ծորակի առկայություն: Ճնշման սանդղակը՝ մմ ս․ս․/սմ H2O : -4-ից մինչև 22 / -6-ից մինչև 30: Լրակազմ։ Կաթետրի միացում, եռակողմ ծորակ առանց ասեղի փականով, ճկախողովակ (փոխարկիչի եռակողմ ծորակով), ռետինե շուրթ-փական, չափող խցիկ, դրենաժային խողովակի փական, դրենաժային խողովակ դեպի դրենաժային պարկ, դերանաժային պարկ, դրենաժային պարկի պաշտպանիչ սեղմակ, համակարգի կանգնակ, չափող խցիկի բռնիչ, չափման սանդղակ։ Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity։ Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 35 ամիս՝ արտադրման պահից։ | հատ | 5 | 150000 | 750000 | 2.5 | 0 | 5
22 | 33141211 |  | Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ o Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը o Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. o Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ o Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ o Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ: • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Հակաբիոտիկներով հագեցում • Պետք է հագեցված լինեն կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը պետք է լինի ցածր դոզավորված՝ ալերգիկ ռեակցիաները և ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ։ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 36 ամիս՝ արտադրման պահից Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Մատակարարը պետք է ներկայացնի տվյալ մրցույթին մասնակցության ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից | հատ | 3 | 700000 | 2100000 | 1.5 | 1 | 2
23 | 33141211 |  | Վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր(փական)՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ o Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը o Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. o Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ o Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ o Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ: • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Լրակազմ։ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 5 տարի՝ արտադրման պահից Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Մատակարարը պետք է ներկայացնի տվյալ մրցույթին մասնակցության ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից | հատ | 3 | 700000 | 2100000 | 1.5 | 1 | 2
24 | 33161100 |  | Էլեկտրական շաղափ | Տեխնիկական բնութագիր բժշկական սարքի Արտադրանքի անվանումը NeuroSmart — բարձր արագությամբ նեյրովիրաբուժական էլեկտրական դրել Արտադրող IMD (Endoscope Device Manufacturing and Sales), Հունգարիա Մոդել NeuroSmart (TD-25) Գրանցման համար 09-09-005538 Նկարագրություն և նշանակություն NeuroSmart բարձր արագությամբ էլեկտրական դրելը նախատեսված է նեյրովիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի մեխանիկական մշակման համար։ Սարքը կիրառվում է գանգոսկրի և ողնաշարի վիրահատությունների ժամանակ՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն, կայուն արագություն և անվտանգ աշխատանք։ Դրելը կառավարվում է ոտնակի միջոցով, կարգավորումները կատարվում են սենսորային կառավարման վահանակից։ Սարքը համալրված է ներկառուցված ոռոգման (իրիգացիայի) համակարգով՝ ոսկրային հյուսվածքի և գործիքի գերտաքացումը կանխելու նպատակով։ Կիրառման ոլորտ •Նեյրովիրաբուժություն •Կրանիոտոմիա •Ողնաշարային վիրաբուժություն •Ոսկրային հյուսվածքի հորատում և մշակում բժշկական միջամտությունների ընթացքում Տեխնիկական բնութագրեր Էլեկտրական պարամետրեր •Սնուցման լարում՝ 110–240 Վ AC •Հաճախականություն՝ 50–60 Հց •Սպառվող հզորություն՝ 300 ՎԱ •Պաշտպանիչ ապահովիչներ՝ 2×2.5 Ա / 250 Վ Մոտորի բնութագրեր •Մոտորի պտտման արագություն՝ 10 000 – 80 000 պտ/րոպե •Մոտորի ելքային հզորություն՝ 120 Վտ Կառավարման միավոր • Սարքավորման դաս՝ IIb •Էլեկտրական պաշտպանության դաս՝ I •Պաշտպանության դաս (IP)՝ IPX0 •Չափսեր՝ 310 × 250 × 120 մմ Ոտնակ •Պաշտպանության դաս (IP)՝ IPX8 •Մալուխի երկարություն՝ 4 մ Մոտոր •Մալուխի երկարություն՝ 3 մ Իրիգացիոն համակարգ •Հեղուկի ծախս՝ 50 մլ/րոպե Օգտագործման պայմաններ (շրջակա միջավայր) Օգտագործում •Ջերմաստիճան՝ +10°C – +27°C •Հարաբերական խոնավություն՝ առավելագույնը 80 % •Մթնոլորտային ճնշում՝ 800 – 1060 հՊա Տրանսպորտավորում և պահպանում •Ջերմաստիճան՝ 0°C – +60°C •Հարաբերական խոնավություն՝ առավելագույնը 90 % •Մթնոլորտային ճնշում՝ 700 – 1060 հՊա Ունի ISO և CE սերտիֆիկատներ։ | հատ | 1 | 17300000 | 17300000 | 0.5 | 1 | 0
25 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ լիգատոր | Էնդոսկոպիկ լիգատոր, 7 տեղադրված օղակներով, 9.4-13մմ դիստալ հատվածի արտաքին դիամետրով էնդոսկոպերի համար, օղակների նետման համար կոճով, թելի անցկացման համար կաթետերով, 7 տեղադրված օղերի դիստալ ծայրադիրով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 11 | 44500 | 489500 | 5.5 | 5 | 6
26 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլորի | Ուրեազային թեստ | Ուրեազային արագ թեստ գաստորսկոպիայից հետո բիոպսիոն նմուշում հելիկոբակտեր պիլորին հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը թեստ-հավաքածու: Թեստ հավաքածուն պարունակում է ագար և ինդիկատոր: Ֆորմատ՝ 1 հատ ուրեազային թեստ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմաններւը՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: For in vitro only: | հատ | 300 | 1500 | 450000 | 150 | 150 | 150
27 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս, ոչ պակաս քան 1սմ բացվածքով: Ռոտացիոն մեխանիզմի առկայություն: Միանգամյա օգտագործման: Համապատասխանություն՝ 2.8 մմ աշխատանքային ալիքին: Ստերիլ փաթեթավորված: | հատ | 50 | 20000 | 1000000 | 25 | 25 | 25
28 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք ստանդարտ չեզոք էնտերալ սնուցում, 500մլ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 500 | 2100 | 1050000 | 250 | 0 | 500
29 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ / Ֆայբեր նետրալ/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 500 | 2700 | 1350000 | 250 | 0 | 500
30 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 100-150 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3000 | 322.22 | 966660 | 1500 | 1000 | 2000
31 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 80-120 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3000 | 294.45 | 883350 | 1500 | 1000 | 2000
32 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան | Ներծծվող սավան Պելիգրին կամ համարժեք: Չափսը՝ 90 х 180 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6000 | 250 | 1500000 | 3000 | 2000 | 4000
33 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ | Էլաստիկ ժապավենային վիրակապ ամրակով: Չափսը՝ 5 х 10 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 1900 | 190000 | 50 | 50 | 50
34 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ Սմայլ կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5000 | 700 | 3500000 | 2500 | 1500 | 3500
35 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ : Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5000 | 650 | 3250000 | 2500 | 1500 | 3500
36 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M (Cleancell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cleancell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 55 | 48000 | 2640000 | 27.5 | 20 | 35
37 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 30 | 52860 | 1585800 | 15 | 15 | 15
38 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M (Procell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Procell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 33 | 52860 | 1744380 | 16.5 | 15 | 18
39 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Assay Tip/ Assay cup and wasteLiner, Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`տուփում 3780 միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ միկրոկյուվետներով և ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 217620 | 217620 | 0.5 | 1 | 0
40 | 33691159 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 5000 | 34 | 170000 | 2500 | 2500 | 2500
41 | 33691162 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose /Rose Bengal/: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հավաքածուն ներառում է դրական և բացասական հսկողության թեստերը, միանվագ օգտագործվող պլաստմասե խառնիչները և պետք է ներառի abortus, melitensis, suis Brucella սպեցիֆիկ ագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, , գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 500 | 400 | 200000 | 250 | 250 | 250
42 | 33791300 |  | Մազանոթներ 200մկլ | Մազանոթներ 200մկլ Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար (CAPILLARY TUBES 200 mcl): Օրիգինալ: Ֆորմատ`4 x 250 (1000) մազանոթ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 121 և Cobas b 221 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ CAPILLARY TUBES 200 mcl մազանոթներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 20 | 105900 | 2118000 | 10 | 10 | 10
43 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում ինհալյացիոն ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ Իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8° C ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 300 | 19000 | 5700000 | 150 | 150 | 150
44 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում սննդային ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8oC ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 200 | 19000 | 3800000 | 100 | 100 | 100
45 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 9700 | 194000 | 10 | 10 | 10
46 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 9700 | 194000 | 10 | 10 | 10
47 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 8800 | 132000 | 7.5 | 7 | 8
48 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8000 | 40000 | 2.5 | 2 | 3
49 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8000 | 40000 | 2.5 | 2 | 3
50 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 8 | 11200 | 89600 | 4 | 4 | 4
51 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 3մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15 | 15
52 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30 | 30
53 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 5 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 4500 | 180000 | 20 | 20 | 20
54 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 35 | 4500 | 157500 | 17.5 | 15 | 20
55 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10000 | 200000 | 10 | 10 | 10
56 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10500 | 210000 | 10 | 10 | 10
57 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 4 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10500 | 157500 | 7.5 | 5 | 10
58 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10500 | 157500 | 7.5 | 5 | 10
59 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 2.5 | 2 | 3
60 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 2.5 | 2 | 3
61 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ X-ձև 5 անցք ձախ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 12000 | 72000 | 3 | 3 | 3
62 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 3 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15 | 15
63 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30 | 30
64 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 5 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 4500 | 180000 | 20 | 20 | 20
65 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 35 | 4500 | 157500 | 17.5 | 15 | 20
66 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 12000 | 240000 | 10 | 10 | 10
67 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10000 | 150000 | 7.5 | 5 | 10
68 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 15000 | 300000 | 10 | 10 | 10
69 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10000 | 200000 | 10 | 10 | 10
70 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 12000 | 240000 | 10 | 10 | 10
71 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 7 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 8500 | 127500 | 7.5 | 5 | 10
72 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 2.5 | 2 | 3
73 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 2.5 | 2 | 3
74 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 4500 | 225000 | 25 | 25 | 25
75 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 4500 | 450000 | 50 | 50 | 50
76 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30 | 30
77 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 12 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15 | 15
78 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար աջ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 15000 | 30000 | 1 | 1 | 1
79 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 15000 | 30000 | 1 | 1 | 1
80 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 17000 | 85000 | 2.5 | 2 | 3
81 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 10 | 10 | 10
82 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 10 | 10 | 10
83 | 33161120 |  | Պյեզովիրաբուժական սարքավորում | Տեխնիկական պարամետրեր Աշխատանքային հաճախականություն՝ մոտավորապես 24–36 kHz Հզորության կարգավորման առնվազն 5 աստիճան Միկրոթրթռման ամպլիտուդ՝ 20–200 μm Ինտեգրված սառեցման/լվացման համակարգ՝ կարգավորվող հոսքով Լվացման հեղուկի պոմպ՝ ավտոմատ կամ էլեկտրոնային կառավարմամբ LED լուսավորությամբ ձեռնակ Ոտնային պեդալ՝ բազմաֆունկցիոնալ կառավարմամբ LCD կամ թվային էկրան՝ աշխատանքային ռեժիմների ցուցադրմամբ Ավտոկլավացվող ձեռնակ և աշխատանքային ծայրեր (առնվազն 134°C) Ծայրերի արագ և անվտանգ փոխման մեխանիզմ Աշխատանքային ռեժիմներ3.1 Օստեոտոմիա Իմպլանտոլոգիա (սինուս լիվտինգի ռեժիմ) Պարոդոնտոլոգիա Էնդոդոնտիկ կամ նուրբ վիրաբուժական ռեժիմ | հատ | 1 | 1000000 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0
84 | 33161120 |  | Ֆիզիոդիսպենսեր | Ատամնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ ակուստիկ/էլեկտրական աշխատանքային միավոր է, որը օգտագործվում է ատամնաբուժությունում՝ տարբեր մատաղացների (շրթուրներ) արագ փոխարինման միջոցով՝ մի շարք դեպքերի համար։ Այն համատեղում է մի քանի գործառույթ՝ սքաններըերի/փրփրատիչների աշխատանք սնդիկների աշխատանք էնդո/սուրճիչներ բոլկի պոմպեր Սարքը թույլ է տալիս միաժամանակ կառավարել մի քանի գործիքներ՝ մեկ կառավարիչ միավորից, ինչը մեծացնում է աշխատանքային հարմարավետությունն ու արդյունավետությունը։ Ներառում է՝ Սարքի բլոկ Էլեկտրոնային կառավարիչ LCD/էկրան Կարգավորելի աշխատանքային ռեժիմներ Լիցքավորման/կախման համակարգ Ձեռնակների փորտեր Քամքի/սրյուժերի փորտ Էնդո/ֆայլավորման սարքերի փորտ Սնկաների (scalers) փորտ Փրփրածող համակարգ Ջրի/աջակցության հոսքի կարգավորում Բուշոնների/ծայրերի հավաքածու Բազմաֆունկցիոնալ ծայրեր՝ տարբեր նպատակներով: | հատ | 1 | 1200000 | 1200000 | 0.5 | 1 | 0
85 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 13 | 210000 | 2730000 | 6.5 | 6 | 7
| 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,5 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,5Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 35 | 21500 | 752500 | 17.5 | 17 | 18
| 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,0 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,0Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 | 21500 | 430000 | 10 | 10 | 10
86 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպի համար նախատեսված պատյան Y-10-55 10Fr/12Fr, երկարությունը՝ 55 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 5 | 57000 | 285000 | 2.5 | 2 | 3
87 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 1100000 | 22000000 | 10 | 5 | 15
88 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 2-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 850000 | 8500000 | 5 | 2 | 8
89 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 550000 | 16500000 | 15 | 15 | 15
90 | 33181300 | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար առանց ցեմենտի էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ: Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված: Դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 3 | 800000 | 2400000 | 1 | 0 | 3
91 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 3-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 600000 | 9000000 | 7 | 5 | 10
92 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 4-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 1200000 | 24000000 | 10 | 5 | 15
93 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 17 | 1400000 | 23800000 | 8 | 8 | 9
94 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 10 | 1400000 | 14000000 | 5 | 0 | 10
95 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 10 | 1400000 | 14000000 | 5 | 0 | 10
96 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/1 | • Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 162000 | 1620000 | 5 | 0 | 10
97 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/2 | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ, ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 324000 | 3240000 | 5 | 5 | 5
98 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար գամմա մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 75 | 324000 | 24300000 | 37 | 10 | 65
99 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | հատ | 55 | 410000 | 22550000 | 27 | 10 | 45
100 | 33141211 |  | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | • Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածներում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,8մմ, 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ, 4,8մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 324000 | 6480000 | 10 | 5 | 15
101 | 33141211 | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000 | 1 |  | 2
102 | 33141211 |  | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 3 | 324000 | 972000 | 1 |  | 3
103 | 33141211 | Մեծ հարթակ | Ազդրի դիստալ հարթակ/1 | Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2 |  | 5
104 | 33141211 |  | Ազդրի դիստալ հարթակ/2 | Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2 |  | 5
105 | 33141211 |  | Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ/1 | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2 |  | 5
106 | 33141211 |  | Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ/2 | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող , աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2 |  | 5
107 | 33141211 |  | Ազդրի հարթակ/1 | Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2 |  | 5
108 | 33141211 |  | Ազդրի հարթակ/2 | Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2 |  | 5
109 | 33141211 |  | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով/1 | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ 10արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 132000 | 660000 | 2 |  | 5
110 | 33141211 |  | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով/2 | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ 10արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 264000 | 1320000 | 2 |  | 5
111 | 33141211 |  | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/1 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 132000 | 1320000 | 5 |  | 10
112 | 33141211 |  | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 264000 | 7920000 | 15 | 5 | 25
113 | 33141211 |  | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ/1 | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, 10 արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 132000 | 264000 | 1 |  | 2
114 | 33141211 |  | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ/2 | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, 10 արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 8 | 264000 | 2112000 | 4 |  | 8
115 | 33141211 |  | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/1 | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, 30 հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 132000 | 1980000 | 7 |  | 15
116 | 33141211 |  | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/2 | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, 30 հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 264000 | 3960000 | 7 |  | 15
117 | 33141211 | Միջին հարթակ | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/1 | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատիհամաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 132000 | 1980000 | 7 |  | 15
118 | 33141211 |  | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/2 | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 264000 | 3960000 | 7 |  | 15
119 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/1 | Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 102000 | 1530000 | 7 |  | 15
120 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/2 | Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 204000 | 3060000 | 7 | 5 | 10
121 | 33141211 |  | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ/1 | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 102000 | 1020000 | 5 |  | 10
122 | 33141211 |  | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ/2 | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 204000 | 2040000 | 5 |  | 10
123 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/1 | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 102000 | 1530000 | 7 |  | 15
124 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/2 | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 204000 | 3060000 | 7 | 5 | 10
125 | 33141211 | Փոքր հարթակ | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ/1 | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 102000 | 3060000 | 15 |  | 30
126 | 33141211 |  | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ/2 | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 204000 | 6120000 | 15 |  | 30
127 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/1 | • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 | 5 | 15
128 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/2 | • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 | 5 | 15
129 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/1 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 | 5 | 15
130 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/2 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 | 5 | 15
131 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/1 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1500 | 3000 | 4500000 | 750 | 100 | 1400
132 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/2 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1500 | 6000 | 9000000 | 750 | 100 | 1400
133 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.0մմ/1 | 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
134 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.0մմ/2 | 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 |  | 20
135 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ/1 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 | 3000 | 1800000 | 300 | 100 | 500
136 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ/2 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 | 6000 | 3600000 | 300 | 100 | 500
137 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/1 | 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
138 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/2 | 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 |  | 20
139 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ/1 | 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
140 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ/2 | 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը`տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 |  | 20
141 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/1 | 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
142 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/2 | 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 |  | 20
143 | 33141211 |  | Պտուտակ 6.5մմ/1 | 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
144 | 33141211 |  | Պտուտակ 6.5մմ/2 | 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 |  | 20
145 | 33141211 | Շյուղ 1մմ | Շյուղ 1մմ | Շյուղ1,0մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
146 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 |  | 120
147 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.8մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 |  | 120
148 | 33141211 | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2.0 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60 | 3000 | 180000 | 30 |  | 60
149 | 33141211 | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 |  | 20
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 40 | 12000 | 480000 | 20 | 10 | 30
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 40 | 12000 | 480000 | 20 | 10 | 30
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5 | 25
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5 | 25
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5 | 25
404363910
#REF!

## Sheet3 (hidden)
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏԻ
Արտադրանքի անվանումը
Անևրիզմայի տիտանե կլիպսեր (մշտական և ժամանակավոր, ստանդարտ և մինի)
Անևրիզմայի կլիպսերը նախատեսված են նեյրովիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում գլխուղեղի անոթային անևրիզմաների շեղբի մեխանիկական փակման համար։
Մշտական կլիպսերը կիրառվում են անևրիզմայի վերջնական փակման նպատակով։
Ժամանակավոր կլիպսերը կիրառվում են անոթների ժամանակավոր օկլյուզիայի համար վիրահատության ընթացքում։
Կիրառման ոլորտ
• Նեյրովիրաբուժություն
• Միկրովիրաբուժություն
• Գլխուղեղի անևրիզմայի վիրաբուժություն
Տեխնիկական բնութագրեր
Նյութ
Բժշկական տիտանե համաձուլվածք Ti‑6Al‑4V, ISO 5832‑3 ստանդարտին համապատասխան,
բիոհամատեղելի և MRI համատեղելի մինչև 3 Տեսլա։
Կոնստրուկցիոն առանձնահատկություններ
Լազերային եռակցված շառնիրային համակարգ, սիմետրիկ փակվող շեղբեր, առավելագույն բացման սահմանափակում, անհատական սերիական համար և կայուն փակման ուժ։
Շեղբերի մակերեսը ունի ատրաումատիկ միկրոնախշ՝ կանխելով սահքը և ապահովելով հավասար ճնշման բաշխում։
Չափային պարամետրեր
Ստանդարտ մշտական՝ բացում մոտ 5.4‑13.3 մմ, ուժ՝ 1.47‑1.96 N։
Մինի մշտական՝ բացում մոտ 3.2‑7 մմ, ուժ՝ 1.08‑1.28 N։
Ստանդարտ ժամանակավոր՝ բացում մոտ 5.4‑13.3 մմ, ուժ՝ 0.88‑1.28 N։
Մինի ժամանակավոր՝ բացում մոտ 3.2‑7 մմ, ուժ՝ 0.69‑0.88 N։
Փաթեթավորում և ստերիլություն
Անհատական ստերիլ փաթեթավորում, նույնականացման պիտակներ:
Անվտանգության պահանջներ
Մեկանգամյա օգտագործման, CE և ISO սերտիֆիկացված, իմպլանտացիոն բժշկական սարքերի պահանջներին համապատասխան։
Մատակարարման ամբողջականություն
Մատակարարումը պետք է ներառի բոլոր տեսակների կլիպսերի ամբողջ տեսականին՝ տարբեր չափերով և ձևերով։
Մատակակարը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր վիարկհատության ժամանակ բոլոր չափերի կլիպսերը տեղադրող և հեռացնող աքցանները (գործիքները)
Կրկնակի օգտագործման, ստերիլիզացվող:

## ՀՄԱ (hidden)
Թիվ | Բժշկական նշանակության ապրանքներ և սարքավորումներ ՀՄԱ (հրատապ մեկ անձից գնում) - 2026/3
Ամսաթիվ | 04.03.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/ | Հրատապ մրցույթի համար
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իրենից ներկայացնում է բազմածրագիր սրտաբանական սարքավորում, որն իրականացնում է հիվանդի սրտային ռիթմի մոնիտորինգ մեկ կամ երկխցիկ բրադիկարդիայի հաճախականական ադապտիվ ստիմուլյացիայի հաշվին; փորոքային և նախասրտային տախիառիթմիաների բուժում: ՄՌՏ համատեղելիությունը – 1,5 Տ և 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1, զանգվածը` ոչ ավել, քան 80 գ.; ծավալը` ոչ ավել, քան՝ 35 սմ3; Չափսերը` ոչ ավել, քան 70մմ x 53մմ x 15մմ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 9 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները, ստիմուլյացիայի ռեժիմը` AAI<=>DDD աջ նախասրտի 50% ստիմուլյացիայով, ամպլիտուդ 2,5 Վ, դիմադրողականություն 600 Օմ, եռամսյակային տվյալների փոխանցումներ հեռակառավարման միջոցով); Մարդու հյուսվածքների կոնտակտավորող մատերիալներ` տիտան, պոլիուրեթան, սիլիկոնի կաուչուկ: Ռենտգեն կոնտրաստային իդենտիֆիկատոր`PFZ։Կորպուսի ձևը` ֆիզիոլոգիական ուրվագծման: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում/արծաթ-վանադիումի օքսիդ Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Շահագործման սկզբում լիցքավորման ստանդարտ ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 9վրկ. Փոխելու համար խորհուրդ տրվող ժամկետին հասնելու պահի ստանդարտ ժամանակը` (RRT) ոչ ավել, քան՝13 վրկ: Մարտկոցի շահագործման երկարաձգված ժամկետը (PSP)` դա RRT-ի (փոփոխման խորհուրդ տրվող ժամկետ) և EOS-ի (շահագործման ժամկետի ավարտ) միջև ժամանակահատվածն է: PSP տևողությունը սահմանվում է 3 ամիս ժամկետով հետևյալ պայմանների կատարման պայմանով` DDD-ի 100% ստիմուլյացիա 60 ր. -1 հաճախականությամբ, նախասրտերի և աջ փորոքի ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան՝ 2,5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0,4մվ; ստիմուլյացիայի ծանրաբեռնվածությունը` 600 Օմ, ինչպես նաև 6 ամբողջական լիցք: Եթե սարքը գերազանցում է նշված պայմանները, EOS-ի մասին ծանուցումը կարող է հայտնվել նախքան եռամսյա ժամկետի ավարտը: Ֆունկցիաների առկայությունը` Ստիմուլյացիայի ռեժիմների միջև ավտոմատ փոփոխում (AAI(R) <-> DDD(R)); Զգայունության ավտոմատ կարգավորում; Ֆիզիկական ակտիվությանն ի պատասխան ստիմուլյացիայի հաճախականության ադապտացում; ՍԿՀ հանդեպ AV ինտերվալի ադապտացում; Ավտո PVARP (նախասրտերի հետփորոքային ռեֆրակտերային ժամանակահատված) ՍԿՀ կամ ստիմուլյացիաների հաճախականությանը ադապտացմամբ, կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության կանխման նպատակով; Ոչ մրցակցային նախասրտային ստիմուլյացիա (NCAP) նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո; Միջամտություն կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության ժամանակ; Ի պատասխան փորոքային էքստրասիստոլային (PVC); Կանխիչ փորոքային ստիմուլյացիա (VSP) խաչաձև խանգարումների ժամանակ; աշխատանքային ռեժիմների DDDR-ից DDI չհետևվող ռեժիմի փոփոխումը, նախախասրտային տախիարիթմիայի առկայության դեպքում կանխում է փորոքների արագ ստիմուլյացիան վերփորոքային հաճախասրտությունների ժամանակ; Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի անցկացման փորոքների վրա պատասխանը նպաստում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի էպիզոդների ժամանակ կանոնավոր փորոքային հաճախականության պահպանմանը; Նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո նախասրտային հաճախականության կայունացում; Նախասրտերի նախընտրելի ստիմուլյացիա (APP) նախասրտային առիթմիաների և ՆՖ կանխարգելման նպատակով; Փորոքի կրճատումների հաճախականության (VRS) կայունացում փորոքային էքստրասիստոլայից հետո: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), ATP : Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Մարտկոցի տիպը` լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ: Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում՝ հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 5 | 2100000 | 10500000 | 5
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 45մմ x 48մմ x 8.0մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.5 սմ3, մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ: Լարումը` 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անցկացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ և САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետևելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և ДАВ-ը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI,DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկերի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 1 | 680000 | 680000 | 1
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիթությունը – 1,5 Տ и 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4: Չափերը` ոչ ավել, քան 75մմx51մմ x15մմ, զանգվածը` ոչ ավել քան 85գ.; ծավալը ոչ ավել քան 35 սմ3։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 7 տարի (15% PP, 50% RV, 100% LV խթանման ռեժիմների դեպքում, ամպլիտուդ 2,5 V, դիմադրություն 600 Ohm) մմ) մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Լիցքավորման ստանդարտ ժամանակը ծառայության սկզբում ոչ ավել, քան՝ 9 վայրկյան է: Առաջարկվող փոխարինման ժամանակի (RTT) ստանդարտ ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 12,5 վայրկյան է: Խթանման պարամետրեր. RA, RV, LV-ի խթանման ամպլիտուդը՝ 0.5 – 8 Վ. Զարկերակային լայնությունը՝ 0.03-1.5 ms. PP-ի և RV-ի զգայունությունը՝ 0,15-4,0 մՎ: RV խթանման բևեռականություն – երկբևեռ/ինտեգրված երկբևեռ (ծայրից մինչև կծիկ): LV խթանման բևեռականություն - LV1-ից RVcoil; LV2-ից մինչև RVcoil; LV3 դեպի RVcoil; LV4-ից մինչև RVcoil; LV1-ից LV2; LV1-ից LV3; LV1-ից LV4; LV2-ից LV1; LV2-ից LV3; LV2-ից LV4; LV3-ից LV1; LV3-ից LV2; LV3-ից LV4; LV4-ից LV1; LV4-ից LV2; LV4-ից LV3։ CRT ռիթմավարման պարամետրեր. RV փորոքային ռիթմավարում; RV→LV; LV→RV; LV. Միջփորոքային ուշացում՝ 0 - 80 ms. ընկալվող ներքին փորոքային կծկումին արձագանքելու գործառույթը: Նախասրտերի հետագծման վերականգնման գործառույթ: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 4 | 2700000 | 10800000 | 4
4 | 33141211 | ATTAIN HYBRID ուղղորդիչ լար | ՈՒղղորդիչ լար | ՈՒղղորդիչ լար՝ նախատեսված LV/ձախ սրտային էլեկտրոդների տեղադրման ժամանակ առաջմղման/ուղղորդման համար, ապահովում է բարձր աջակցություն և բարելավում է անցանելիությունը համատեղելի էլեկտրոդների հետ: Ընդհանուր երկարությունը՝ 98 սմ, համատեղելի էլեկտրոդի երկարություն՝ 78 սմ։ Ուղղորդիչ լար՝ ստիլետի ֆունկցիոնալ հնարավորություններով։ Բարելավում/օպտիմալացնում է էլեկտրոդի անցանելիությունը ներմուծման/առաջմղման ընթացքում։ Տրամագիծը՝ մարմին՝ 0.014 դյույմ։ Հիմնական լար՝ չժանգոտվող պողպատ։ Պատյան՝ PET (պոլիէթիլեն տերեֆթալատ)։ Ծածկույթ՝ սիլիկոնային (ցածր շփման/քսուքային հատկություններով): ՈՒղղորդիչ լարը պետք է պարտադիր համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Medtronic արտադրության եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի հետ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 4 | 82000 | 328000 | 4
5 | 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով 5ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ բալոնով 5Fr | Կլինիկայում առկա Medtronic արտադրության ժամանակավոր ռիթմավարի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի սրտի ռիթմը վարող Medtronic արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով մեկ անգամյա օգտագործման, 5Fr: Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս, քան՝ 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս, քան՝ 1050 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 10–12 մմ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 1 | 50000 | 50000 | 1
6 | 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ 6ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ 6Fr | Կլինիկայում առկա Medtronic արտադրության ժամանակավոր ռիթմավարի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի սրտի ռիթմը վարող Medtronic արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ մեկ անգամյա օգտագործման, 6Fr։ Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս 1120 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 4-10 մմ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 1 | 35000 | 35000 | 1
7 | 33141136 | Attain Select կատետեր՝ սուբ-սելեկցիայի | Սուբ-սելեկցիոն կաթետեր | Սուբ-սելեկցիայի համար նախատեսված կաթետրներ՝ համապատասխան տարբեր հիվանդի անատոմիական լայն սպեկտրին։ 7 Fr սուբ-սելեկցիոն կատետրներ՝ ունակ 4 Fr և 5.3 Fr լիդերը ուղղակի հասցնելու երակային ճյուղերին։ Ներքին տրամագիծ 1.9 մմ (≈ 5.7 Fr), արտաքին տրամագիծ 2.4 մմ (≈ 7.1–7.2 Fr)։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրերի օգտագործելի երկարությունները՝ 65 սմ և 57 սմ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետրերի կորի անկյունները՝ 90° կամ 130°։ Համատեղելի արտաքին ուղղորդիչ կաթետեր՝ առավել. երկարություն (սմ)՝ 50 և 57.5։ Սուբ-սելեկցիայի համար նախատեսված կաթետրը պետք է պարտադիր համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Medtronic արտադրության եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի հետ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 4 | 83000 | 332000 | 4
8 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: ՈՒնի կապույտ ուղղորդող գծեր, որոնք հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 | 18000 | 900000 | 50
9 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: ՈՒնի կապույտ ուղղորդող գծեր, որոնք հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 7 | 88000 | 616000 | 7
10 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում սինթետիկ ցանցի (mesh) ֆիքսման համար որովայնային պատին՝ ինգվինալ, վենտրալ և այլ տեսակի ճողվածքների (hernia) բուժման ժամանակ: Դիզայնը թույլ է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով։ Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս 36 սմ։ Լիցքավորված ոչ պակաս, քան թվով 30 ներծծվող ամրակներով` պատրաստված կաթնագլիկոլաթթվի հիմքի վրա։ Ամրակի տիպը պարուրաձև, բարձրությունը 5-5.2 մմ։ Ամրակները մնում են կայուն 4-5 ամսվա ընթացքում և ամբողջությամբ ներծծվում են 12 ամսվա ընթացքում։ Ամրակի հիմքում երկու թևիկների առկայություն, որոնք թույլ են տալիս արդյունավետ ֆիքսել լայն անցքերով ճողվածքի ցանցերը։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 25 | 79000 | 1975000 | 25
11 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 29մմ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 17մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 26 հատ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած է սալիկից, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև ստեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 1 | 95000 | 95000 | 1
12 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 31մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 31մմ ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 23։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 30 հատ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 2 | 95000 | 190000 | 2
13 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 33մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 33մմ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 25 մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 32 հատ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 1 | 95000 | 95000 | 1
14 | 33141223 | Գծային ստեպլերի գործիք | Էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիք քարթրիջներով | Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն,գծային, դանակով, 440մմ։ Էնդոսկոպիկ արտիկուլյացիոն կարող-կտրող գործիքը նախատեսված է 12 մմ տրոկարների հետ աշխատելու համար։ Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն գործիքը նախատեսված է նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների համար, որը միաժամանակ կիրառում է 3 կամ 6 շարք ամրակներ։ Գործիքը կիրառվում է անաստամոզներ ստեղծելու և օրգանների(ստամոքս, աղիքներ,թոքեր)հեռացման ժամանակ՝ շնորհիվ տիտանե ամրակների բարձր ամրության ։Հիմնական առավելություններից է լիսեռի 360 աստիճան պտույտը և աշխատանքային մասի մինչև 45-50 աստիճան արտիկուլյացիան (ծռումը՝) նեղ տարածքներում մուտք գործելու համար։ Գծային էնդոսկոպիկ կարիչը կազմված է սալից, կեռիկի փամփուշտից, շեղբից, ամրակապ թևքից, լիսեռից, պտտվող բռնակից, անվտանգության լծակից, վերադարձնող կոճակից, ֆիքսված բռնակից, փակող և կրակող ձգանից։ Կտրող դանակը ներկառուցված է կարիչի մեջ։ Ներքին կառուցվածքը ներառում է փոխանցման բլոկը և փոխանցման ձողը։ Գործիքը կարող է լիցքավորվել մինչև 8 անգամ մեկ հիվանդի համար , մեկ պրոցեդուրայի ընթացքում: Ստեպլերի առանցքի միացումը պետք է դիմանա ոչ պակաս, քան 90 Ն ճնշմանը ։ Գծային կտրիչի վրա կա անվտանգության կողպեք, որը կանխում է կրկին լիցքավորումը: Միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպիկ ստեպլերի հիմնական նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը, շեղբը և լիսեռը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ ստեպլերի պատյանը և պարագաները, պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Սարքը մատակարարվում է ստերիլ վիճակում՝ Գամմա ստերիլիզացմամբ։ Օգտագործման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի ստերիլիզացումից հետո։ Օգտագործողների կողմից կրկնակի ստերիլիզացիա թույլատրված չէ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն: Լրակազմում էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիքի քանակը 15 հատ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը՝ 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։ Կանաչ քարթրիջ՝ երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը տատանվում է 4.0 մմ, 4.5 մմ, 5.0 մմ՝ ներքին շարքից արտաքին շարք, փակ ամրակի բարձրությունը 2,25-3մմ ։ Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Լրակազմում գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջների քանակը 50 հատ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջներ 50 հատ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը` 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։Կապույտ քարթիրջ՝ ստեպլերի երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը ներքին շարքից արտաքին շարք տատանվում է 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, փակ ամրակի բարձրությունը 1,5-2,25մմ: Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Լրակազմում գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջների քանակը 50 հատ: Լրակազմում ներառված բոլոր ապրանքները պետք է պարտադիր լինեն մեկ արտադրողի արտադրության և պետք է պարտադիր համատեղելի լինեն միմյանց հետ: Լրակազմը նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջների և գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջների համար պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | լրակազմ | 1 | 5000000 | 5000000 | 15
15 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ 3/0 ծակող-կտրող ասեղով 26մմ | Վիրաբուժական թել` պոլդիօքսանոն(PDS) հիմքով, ներծծվող տեսակի / ներծծման ժամկետ /180-210 օր/, հյուսված, մոնոֆիլամենտ, թելի պարամետրերը՝ 3/0, երկարությունը ոչ պակաս, քան 70սմ, ասեղը՝ 26մմ, կորությունը՝ 1/2, ծակող տիպի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 | 3000 | 150000 | 50
16 | 33141211 |  | Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ՝ • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Հակաբիոտիկներով հագեցում • Պետք է հագեցված լինեն կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը պետք է լինի ցածր դոզավորված՝ ալերգիկ ռեակցիաները և ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ՝ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485, Declaration of Conformity կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Մատակարարը պետք է ներկայացնի տվյալ մրցույթին մասնակցության ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից | հատ | 1 | 700000 | 700000 | 1
17 | 33141211 |  | Վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն՝ • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր (փական)՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ: • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Լրակազմ՝ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր որ է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485, Declaration of Conformity կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1 | 700000 | 700000 | 1
18 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ լիգատոր | Էնդոսկոպիկ լիգատոր, 7 տեղադրված օղակներով, 9.4-13մմ դիստալ հատվածի արտաքին դիամետրով էնդոսկոպերի համար, օղակների նետման համար կոճով, թելի անցկացման համար կաթետերով, 7 տեղադրված օղերի դիստալ ծայրադիրով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 44500 | 222500 | 5
19 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլորի | Ուրեազային թեստ | Ուրեազային արագ թեստ գաստորսկոպիայից հետո բիոպսիոն նմուշում հելիկոբակտեր պիլորին հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը թեստ-հավաքածու: Թեստ հավաքածուն պարունակում է ագար և ինդիկատոր: Ֆորմատ՝ 1 հատ ուրեազային թեստ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմաններւը՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: For in vitro only: | հատ | 150 | 1500 | 225000 | 150
20 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս, ոչ պակաս քան 1սմ բացվածքով: Ռոտացիոն մեխանիզմի առկայություն: Միանգամյա օգտագործման: Համապատասխանություն՝ 2.8 մմ աշխատանքային ալիքին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 25 | 20000 | 500000 | 25
21 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս, 100-150 սմ: ՈՒնի էլաստիկ հատվածներ գոտկատեղի և ոտքերի շրջանում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1000 | 322.22 | 322220 | 1000
22 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս, 80-120 սմ: ՈՒնի էլաստիկ հատվածներ գոտկատեղի և ոտքերի շրջանում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1000 | 294.45 | 294450 | 1000
23 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան | Բժշկական նշանակության ներծծվող միանգամյա օգտագործման սավան։ Չափսը՝ 90 х 180 սմ (± 5սմ): Ներծծվող սավանը կազմված է առնվազն երեք շերտից՝ վերին շերտ – փափուկ, հիդրոֆիլ ոչ հյուսված նյութ, որը ապահովում է հեղուկի արագ ներծծում և հարմարավետություն մաշկի համար, միջին շերտ – բարձր ներծծող միջուկ, ներքին շերտ – հեղուկ չթափանցող պոլիէթիլենային կամ համարժեք պաշտպանիչ շերտ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2000 | 250 | 500000 | 2000
24 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ | Էլաստիկ ժապավենային վիրակապ ամրակով: Չափսերը՝ լայնություն՝ 5սմ, երկարություն ոչ պակաս, քան՝ 10մ: Բազմակի օգտագործման համար է, բարձր էլաստիկությամբ և մաշկի համար անվտանգ նյութերից պատրաստված։Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 1900 | 95000 | 50
25 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ նախատեսված ձեռքերի և մաշկի հիգիենիկ մաքրման համար։ Անձեռոցիկի չափը՝ մոտ ոչ պակաս, քան 12 × 18 սմ կամ համարժեք։ Ներծծված է անտիբակտերիալ լուծույթով։ Չի պարունակում մաշկը գրգռող նյութեր։Մաշկի համար անվտանգ է և հիպոալերգիկ։ Ֆորմատ՝ տուփում ոչ պակաս, քան 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1500 | 700 | 1050000 | 1500
26 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ | Չոր մեծ չափսի (L չափս) թղթյա անձեռոցիկ ոչ ստերիլ՝ հիվանդների խնամքի, մաքրման և հիգիենիկ նպատակների համար: Փափուկ է, մաշկի համար անվնաս: Ֆորմատ՝ տուփում ոչ պակաս 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1500 | 650 | 975000 | 1500
27 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M (Cleancell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cleancell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 20 | 48000 | 960000 | 20
28 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 15 | 52860 | 792900 | 15
29 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M (Procell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Procell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 15 | 52860 | 792900 | 15
30 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Assay Tip/ Assay cup and wasteLiner, Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`տուփում 3780 միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ միկրոկյուվետներով և ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 217620 | 217620 | 1
31 | 33691159 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 2500 | 34 | 85000 | 2500
32 | 33691162 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose /Rose Bengal/: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հավաքածուն ներառում է դրական և բացասական հսկողության թեստերը, միանվագ օգտագործվող պլաստմասե խառնիչները և պետք է ներառի abortus, melitensis, suis Brucella սպեցիֆիկ ագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, , գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 250 | 400 | 100000 | 250
33 | 33791300 |  | Մազանոթներ 200մկլ | Մազանոթներ 200մկլ Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար (CAPILLARY TUBES 200 mcl): Օրիգինալ: Ֆորմատ`4 x 250 (1000) մազանոթ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 121 և Cobas b 221 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ CAPILLARY TUBES 200 mcl մազանոթներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 | 105900 | 1059000 | 10
34 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում ինհալյացիոն ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ Իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8° C ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 150 | 19000 | 2850000 | 150
35 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում սննդային ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8oC ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 100 | 19000 | 1900000 | 100
36 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 9700 | 97000 | 10
37 | 33141211 |  | Միկրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 9700 | 97000 | 10
38 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 8800 | 61600 | 7
39 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին:Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 8000 | 16000 | 2
40 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 8000 | 16000 | 2
41 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 11200 | 44800 | 4
42 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 3մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 3: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
43 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
44 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 5 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 5: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 20
45 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
46 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 10000 | 100000 | 10
47 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 10500 | 105000 | 10
48 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 4 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 4 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 5
49 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 5
50 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 10500 | 21000 | 2
51 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 10500 | 21000 | 2
52 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ X-ձև 5 անցք ձախ | Միդ տիտանե թիթեղներ X-ձև 5 անցք ձախ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 12000 | 36000 | 3
53 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 3 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 3: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
54 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
55 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 5 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 5: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 20
56 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
57 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
58 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 5 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10000 | 50000 | 5
59 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 15000 | 150000 | 10
60 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 5 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 10000 | 100000 | 10
61 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
62 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 7 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 7 անցք աջ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 5
63 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 8500 | 17000 | 2
64 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 8500 | 17000 | 2
65 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 25 | 4500 | 112500 | 25
66 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 4500 | 225000 | 50
67 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
68 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 12 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 12: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
69 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար աջ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար աջ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 15000 | 15000 | 1
70 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար ձախ թեքվածության: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 15000 | 15000 | 1
71 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Մակրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 17000 | 34000 | 2
72 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 4500 | 45000 | 10
73 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ: Նյութը՝ բժշկական տիտան կամ տիտանի համաձուլվածք: Ապրանքը պետք է սերտիֆիկացված լինի որպես իմպլանտացվող բժշկական արտադրանք: Համապատասխանում է GMP ստանդարտին: Մատակարարելիս CE կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 4500 | 45000 | 10
74 | 33161120 |  | Պիեզովիրաբուժական սարքավորում | Պիեզոէլեկտրական վիրաբուժական սարք ոսկրային վիրաբուժության համար: Պիեզոէլեկտրական վիրաբուժական համակարգ:Սարքը նախատեսված է բարձր ճշգրտությամբ պիեզոէլեկտրական օստեոտոմիայի իրականացման համար բերանի, ծնոտա-դիմային վիրաբուժության, իմպլանտոլոգիայի, պարոդոնտոլոգիայի և ոսկրային պլաստիկայի ընթացքում։ Հիմնական տեխնիկական պահանջներ՝ սարքի տեսակը՝պիեզոէլեկտրական վիրաբուժական համակարգ՝ նախատեսված ոսկրային հյուսվածքի ընտրողական կտրման համար՝ փափուկ հյուսվածքների պահպանմամբ։ Աշխատանքային հաճախականությունը՝ուլտրաձայնային տատանումների հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 28–36 կՀց։ Ուլտրաձայնային գեներատորի հզորություն ոչ պակաս, քան 50 Վտ։ Հզորության կարգավորում՝ առնվազն 3–4 մակարդակ տարբեր խտության ոսկրային հյուսվածքների մշակման համար։ Իրիգացիոն համակարգը՝ Ներկառուցված պերիստալտիկ պոմպ Սառեցնող հեղուկի մատակարարման կարգավորում Մատակարարման արագություն՝ մինչև առնվազն 90 մլ/րոպե: Կառավարման համակարգը՝ Ոտնակային կառավարման հնարավորություն Հզորության և իրիգացիայի կարգավորման հնարավորություն Վիրաբուժական հենափող (handpiece) Ավտոկլավացվող Ստերիլիզացիա՝ մինչև 134°C Էրգոնոմիկ կառուցվածք երկարատև վիրահատությունների համար Վիրաբուժական ծայրակալների հավաքածու՝ Հավաքածուն պետք է ներառի ոչ պակաս, քան 5–6 տարբեր ծայրակալ, նախատեսված՝ օստեոտոմիայի, ոսկրային պլաստիկայի, սինուս-լիֆտինգի այլ ոսկրային վիրաբուժական միջամտությունների համար: Ծայրակալների նյութը՝ բարձր ամրության բժշկական մետաղական համաձուլվածք՝ մաշակայուն ծածկույթով։ Սառեցման համակարգը՝ ներքին կամ արտաքին իրիգացիոն համակարգ՝ ոսկրային հյուսվածքի գերտաքացումը կանխելու նպատակով։ Էլեկտրասնուցումը՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց: Սարքը պետք է ներառի՝ հիմնական բլոկ, պիեզո վիրաբուժական հենափող ոտնակային կառավարման համակարգ, վիրաբուժական ծայրակալների հավաքածու, իրիգացիոն համակարգ, հենափողի պահող, ստերիլիզացվող լրացուցիչ պարագաներ: Անվտանգության պահանջներ՝ գերտաքացումից պաշտպանություն, հզորության ավտոմատ կայունացում, համապատասխանություն միջազգային բժշկական սարքավորումների ստանդարտներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս։ Սարքի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին։ Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: | հատ | 1 | 1000000 | 1000000 | 1
75 | 33161120 |  | Ֆիզիոդիսպենսեր | Վիրաբուժական ֆիզիոդիսպենսեր իմպլանտոլոգիայի և ոսկրային վիրաբուժության համար: Սարքը նախատեսված է ատամնաբուժական իմպլանտոլոգիայի, բերանի և ծնոտա-դիմային վիրաբուժության ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի մշակման, իմպլանտների տեղադրման և վիրաբուժական բորերի կիրառման համար։ Հիմնական տեխնիկական պահանջներ՝ սարքի տեսակը վիրաբուժական ֆիզիոդիսպենսեր՝ էլեկտրոնային կառավարմամբ, նախատեսված իմպլանտոլոգիական և ոսկրային վիրաբուժական միջամտությունների համար։ Շարժիչը՝ բարձր ճշգրտության brushless (առանց խոզանակների) միկրոշարժիչ: Ավտոկլավացվող: Ստերիլիզացիա՝ մինչև 134°C: Պտտման արագություն՝ Շարժիչի արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 300 – 40 000 պտույտ/րոպե: Տորկ (մոմենտ)՝ • Կարգավորվող տորկ • Առավելագույն տորկ՝ ոչ պակաս, քան 70 Ն·սմ Փոխանցման հարաբերակցություն: Հնարավորություն աշխատելու տարբեր փոխանցման անկյունային հենափողերով, օրինակ՝ 20:1 (իմպլանտոլոգիայի համար), 1:1: Իրիգացիոն համակարգը՝ ներկառուցված պերիստալտիկ պոմպ, սառեցնող լուծույթի կարգավորվող մատակարարում, հոսքի արագության կարգավորում: Կառավարման համակարգը՝ 1. Ոտնակային բազմաֆունկցիոնալ կառավարում, 2. Արագության, տորկի և իրիգացիայի կառավարում ոտնակով: Ծրագրային ռեժիմները՝Առնվազն 5–10 ծրագրավորվող վիրաբուժական ռեժիմ: Հնարավորություն պահպանելու տարբեր իմպլանտոլոգիական պրոտոկոլներ: Ցուցադրման համակարգը՝ Թվային էկրան կամ LED ցուցադրում Արագության, տորկի և ծրագրի ցուցադրում: Հակադարձ պտույտ (Reverse) Ավտոմատ կամ ձեռքով հակադարձ պտույտի հնարավորություն: Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց: Սարքը պետք է ներառի՝ հիմնական կառավարման բլոկ, վիրաբուժական միկրոշարժիչ, անկյունային հենափող (20:1 փոխանցմամբ), ոտնակային կառավարման համակարգ, իրիգացիոն պոմպ և համակարգ, ստերիլիզացվող լարեր և պարագաներ, իրիգացիոն խողովակների հավաքածու Անվտանգության պահանջներ շարժիչի գերտաքացումից պաշտպանություն տորկի ավտոմատ վերահսկում համապատասխանություն միջազգային բժշկական սարքավորումների ստանդարտներին (CE կամ համարժեք): Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս։ Սարքի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին։ Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: | հատ | 1 | 1200000 | 1200000 | 1
76 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 6 | 210000 | 1260000 | 6
77 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպի համար նախատեսված պատյան Y-10-55 10Fr/12Fr, երկարությունը՝ 55 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 2 | 57000 | 114000 | 2
78 | 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,5 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,5Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 17 | 21500 | 365500 | 17
79 | 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,0 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,0Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 10 | 21500 | 215000 | 10
80 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 1100000 | 5500000 | 5
81 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 2-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 850000 | 1700000 | 2
82 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ: Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 550000 | 8250000 | 15
83 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ/1 | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 3-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: | հատ | 5 | 600000 | 3000000 | 5
84 | 33181300 | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ պերմեդիկա | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 4-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 1200000 | 6000000 | 5
85 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ եվրոմեդ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ/2 | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 5-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 8 | 1400000 | 11200000 | 8
86 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/2 | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ, ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 5
87 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/1 | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար գամմա մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 324000 | 3240000 | 10
88 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/2 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/2 | Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխ, ներառյալ բլոկավորող պտուտակը(տիտանի համաձուլվածք)Ազդրոսկրի պրոքսիմալ ինտրամեդուլյար կանուլացված մեխ՝ աջ և ձախ: Նյութ՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6: Դիստալ հատվածում ՝4 անցք, 4 ,6մմ տրամագծով, այդ թվում՝ 1 օվալաձև անցք՝ դինամիզացիայի համար, 1 կլոր անցք ֆրոնտալ հարթության մեջ, 2 կլոր անցք սագիտտալ հարթության մեջ: Դիստալ հատվածից մինչև մոտակա անցքի հեռավորությունը կազմում է 10մմ: Պրոքսիմալ հատվածում պետք է լինի 2 անցք, ֆրոնտալ հարթության մեջ բլոկավորման համար, մեխի դիաֆիզար հատվածի նկատմամբ 130° անկյան տակ, այդ թվում՝1 անցք 6.5մմ տրամագծով պտուտակի համար և 1 անցք 11մմ տրամագծով պտուտակի համար: Աջ՝ հաստությունը՝ 10 և 11մմ: Երկարությունը՝ 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: Ձախ-հաստությունը՝ 10 և 11մմ, Երկարությունը՝ 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ; Իմպպլանտի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: | հատ | 10 | 410000 | 4100000 | 10
Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Պտուտակի երկարությունը 10.5-12մմ է: Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6, ձևը կանուլացված, կանուլի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը:
Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Պտուտակի արտաքին տրամագիծը 6.5-7.0մմ : ձևը կանուլացված, կանուլի տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը:
Ազդրոսկրի երկար մեխի լոքինգ պտուտակներ(տիտանի համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, թույլատրված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար, երկարությունը ոչ պակաս քան 30մմ: Չափերը ըստ երկարության՝ 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ: Արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ: Գլխիկի ձևը գլանաձև, շլիցը՝ վեցանկյուն: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը:
Ազդրոսկրի կարճ ինտրամեդուլյար մեխ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, նախատեսված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար: Հաստությունը 10մմ և 11մմ: Երկարությունը ոչ պակաս քան 240մմ: Պրոքսիմալ հատվածում 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 11մմ տրամագծով և 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 6.5մմ տրամագծով: Անկյունը 130°: Դիստալ հատվածում 2 անցք, ոչ պակաս քան 4.6 մմ տրամագծով: Տեղադրման եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը:
Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
89 | 33141211 | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածներում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,8մմ, 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ, 4,8մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 5
90 | 33141211 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 264000 | 1320000 | 5
91 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/2 | Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 204000 | 1020000 | 5
92 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/2 | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 204000 | 1020000 | 5
93 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/1 | 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 3000 | 15000 | 5
34 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/2 | 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 5
95 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/1 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 3000 | 15000 | 5
96 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/2 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 5
97 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/1 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 | 3000 | 300000 | 100
98 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/2 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 | 6000 | 600000 | 100
99 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ/1 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 | 3000 | 300000 | 100
100 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ/2 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 | 6000 | 600000 | 100
101 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ՝ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ՝ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) կամ համարժեք: • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ՝ Տրամագիծը՝ 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում): Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
102 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) կամ համարժեք: • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 4.0 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում): Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
103 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | Ապրանքի անվանում՝ տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ՝ Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) կամ համարժեք: Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Տրամագիծ՝ 3.5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում): Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
104 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ՝ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) կամ համարժեք: Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ՝ Տրամագծերի տիրույթ՝ 3.0 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում): Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
105 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ՝ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ՝ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) կամ համարժեք: • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ՝ Տրամագիծը՝ 2.5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ հանձնելու պահին պիտ. ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  | 104892990
*Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:
*Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
*Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
* Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:
*1-ից 105-րդ չափաբաժիններում ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրվա ընթացքում:
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, 11-ից 14-րդ և 74-ից 77-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր), իսկ 11-ից 14-րդ և 74-ից 77-րդ չափաբաժիններում պարտադիր ներկայացնել նաև մոդելը:
*Ապրանքների ընդունումը պատվիրատուի կողմից իրականանալու է հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.09.2025թ. N1264 Ն որոշումը (Նույնականացման միջոցներով դրոշմավորված ապրանքների նույնականացման միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու դեպքերը եվ կարգը):
* 36-ից 73-րդ չափաբաժինների համար պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը պատվիրատուին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ շաղափները և պտուտակիչները:
* 80-ից 100-րդ չափաբաժինների համար յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում։ Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը պատվիրատուին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործիքները. 1․ Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի սնամեջ ցիլիդրիկ ալյումինե կորպուսից, որով հնարավոր է կլինի անցկացնել և պահել Կիշների շյուղեր, շաղափից, 2 (երկու) հատ, նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ, մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, գայլիկոնի բռնիչի բանալուց, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։ 2. Oրթոպեդիկ օսցիլյացնող օսթեոտոմի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի ալյումինե կորպուսից, որին ամրանում է հատող շեղբը: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի 4 (չորս) հատ տարբեր չափերի շեղբից, 2 (երկու) հատ նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։
*Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
*50 մլն. ՀՀ դրամի սահմանաչափին հավասար կամ գերազանցող պայմանագրերը պատվիրատուի կողմից ենթակա են ստորագրման՝ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կողմից տվյալ պայմանագիրը կնքելու որոշման հաստատման դեպքում՝ հիմք ընդունելով բուհի կանոնադրության 39-րդ կետի 6-րդ ենթակետը:
*Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի նշված հասցեով, ք. Երևան, Աբովյան 60 և/կամ Մուրացան 114 հասցեներով:
Առաջարկվող գնահատող հանձնաժողովի կազմ՝ Նախագահ՝ Արմեն Սարդարյան, Անդամ՝ Անի Հակոբյան, Անդամներ՝ Հասմիկ Սարգսյան, Ամալյա Գրիգորյան, Մարինե Չոբանյան:
Պատասխանատու ստորաբաժանման կազմ՝ Ղեկավար՝ Վահե Այվազյան (բոլոր չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արմենակ Բդոյան (80-ից 100-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արսեն Վարդանյան (1-ից 7-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Աննա Պողոսյան (36-ից 75-րդ, 78-րդ և 79-րդ չափաբաժինների մասով) Անդամ՝ Արման Զաքարյան (16-րդ և 17-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Իրինա Մալխասյան (21-ից 26-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Գայանե Պետրոսյան (27-ից 35-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Կարեն Գրիգորյան (8-ից 15-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Մհեր Ջավախյան (76-րդ և 77-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Կարինե Գոզալյան (18-րդ, 19-րդ և 20-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արարատ Նազանյան (101-ից 105-րդ չափաբաժինների մասով) —————

## Sheet2 (hidden)
Թիվ | Բժշկական նշանակության ապրանքներ և սարքավորումներ ՀՄԱ (հրատապ մեկ անձից գնում) - 2026/3
Ամսաթիվ | 04.03.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/ | Հրատապ մրցույթի համար
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | հատ | 5 | 2100000 | 10500000 | 5
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | հատ | 1 | 680000 | 680000 | 1
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | հատ | 4 | 2700000 | 10800000 | 4
4 | 33141211 | ATTAIN HYBRID ուղղորդիչ լար | ՈՒղղորդիչ լար | հատ | 4 | 82000 | 328000 | 4
5 | 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով 5ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ բալոնով 5Fr | հատ | 1 | 50000 | 50000 | 1
6 | 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ 6ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ 6Fr | հատ | 1 | 35000 | 35000 | 1
7 | 33141136 | Attain Select կատետեր՝ սուբ-սելեկցիայի | Սուբ-սելեկցիոն կաթետեր | հատ | 4 | 83000 | 332000 | 4
8 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | հատ | 50 | 18000 | 900000 | 50
9 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | հատ | 7 | 88000 | 616000 | 7
10 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | հատ | 25 | 79000 | 1975000 | 25
11 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | հատ | 1 | 95000 | 95000 | 1
12 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 31մմ | հատ | 2 | 95000 | 190000 | 2
13 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 33մմ | հատ | 1 | 95000 | 95000 | 1
14 | 33141223 | Գծային ստեպլերի գործիք | Էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիք քարթրիջներով | լրակազմ | 1 | 5000000 | 5000000 | 15
15 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ 3/0 ծակող-կտրող ասեղով 26մմ | հատ | 50 | 3000 | 150000 | 50
16 | 33141211 |  | Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | հատ | 1 | 700000 | 700000 | 1
17 | 33141211 |  | Վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | հատ | 1 | 700000 | 700000 | 1
18 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ լիգատոր | հատ | 5 | 44500 | 222500 | 5
19 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլորի | Ուրեազային թեստ | հատ | 150 | 1500 | 225000 | 150
20 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս | հատ | 25 | 20000 | 500000 | 25
21 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | հատ | 1000 | 322.22 | 322220 | 1000
22 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | հատ | 1000 | 294.45 | 294450 | 1000
23 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան | հատ | 2000 | 250 | 500000 | 2000
24 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ | հատ | 50 | 1900 | 95000 | 50
25 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ | հատ | 1500 | 700 | 1050000 | 1500
26 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ | հատ | 1500 | 650 | 975000 | 1500
27 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | հատ | 20 | 48000 | 960000 | 20
28 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | հատ | 15 | 52860 | 792900 | 15
29 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | հատ | 15 | 52860 | 792900 | 15
30 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | հատ | 1 | 217620 | 217620 | 1
31 | 33691159 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | հատ | 2500 | 34 | 85000 | 2500
32 | 33691162 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | հատ | 250 | 400 | 100000 | 250
33 | 33791300 |  | Մազանոթներ 200մկլ | հատ | 10 | 105900 | 1059000 | 10
34 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար | հատ | 150 | 19000 | 2850000 | 150
35 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար | հատ | 100 | 19000 | 1900000 | 100
36 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | հատ | 10 | 9700 | 97000 | 10
37 | 33141211 |  | Միկրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | հատ | 10 | 9700 | 97000 | 10
38 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | հատ | 7 | 8800 | 61600 | 7
39 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | հատ | 2 | 8000 | 16000 | 2
40 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | հատ | 2 | 8000 | 16000 | 2
41 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | հատ | 4 | 11200 | 44800 | 4
42 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 3մմ | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
43 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
44 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 5 | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 20
45 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
46 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | հատ | 10 | 10000 | 100000 | 10
47 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | հատ | 10 | 10500 | 105000 | 10
48 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 4 անցք | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 5
49 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 5
50 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ | հատ | 2 | 10500 | 21000 | 2
51 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ | հատ | 2 | 10500 | 21000 | 2
52 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ X-ձև 5 անցք ձախ | հատ | 3 | 12000 | 36000 | 3
53 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 3 | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
54 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
55 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 5 | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 20
56 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
57 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
58 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 5 անցք | հատ | 5 | 10000 | 50000 | 5
59 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | հատ | 10 | 15000 | 150000 | 10
60 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 5 անցք | հատ | 10 | 10000 | 100000 | 10
61 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
62 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 7 անցք աջ | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 5
63 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | հատ | 2 | 8500 | 17000 | 2
64 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | հատ | 2 | 8500 | 17000 | 2
65 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | հատ | 25 | 4500 | 112500 | 25
66 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | հատ | 50 | 4500 | 225000 | 50
67 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 30
68 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 12 | հատ | 15 | 4500 | 67500 | 15
69 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար աջ թեքվածության | հատ | 1 | 15000 | 15000 | 1
70 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար ձախ թեքվածության | հատ | 1 | 15000 | 15000 | 1
71 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | հատ | 2 | 17000 | 34000 | 2
72 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | հատ | 10 | 4500 | 45000 | 10
73 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | հատ | 10 | 4500 | 45000 | 10
74 | 33161120 |  | Պիեզովիրաբուժական սարքավորում | հատ | 1 | 1000000 | 1000000 | 1
75 | 33161120 |  | Ֆիզիոդիսպենսեր | հատ | 1 | 1200000 | 1200000 | 1
76 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | հատ | 6 | 210000 | 1260000 | 6
77 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | հատ | 2 | 57000 | 114000 | 2
78 | 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,5 | հատ | 17 | 21500 | 365500 | 17
79 | 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,0 | հատ | 10 | 21500 | 215000 | 10
80 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 5 | 1100000 | 5500000 | 5
81 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | հատ | 2 | 850000 | 1700000 | 2
82 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | հատ | 15 | 550000 | 8250000 | 15
83 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ/1 | հատ | 5 | 600000 | 3000000 | 5
84 | 33181300 | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ պերմեդիկա | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ | հատ | 5 | 1200000 | 6000000 | 5
85 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ եվրոմեդ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ/2 | հատ | 8 | 1400000 | 11200000 | 8
86 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/2 | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 5
87 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/1 | հատ | 10 | 324000 | 3240000 | 10
88 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/2 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ/2 | հատ | 10 | 410000 | 4100000 | 10
89 | 33141211 | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 5
90 | 33141211 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | հատ | 5 | 264000 | 1320000 | 5
91 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/2 | հատ | 5 | 204000 | 1020000 | 5
92 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/2 | հատ | 5 | 204000 | 1020000 | 5
93 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/1 | հատ | 5 | 3000 | 15000 | 5
34 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/2 | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 5
95 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/1 | հատ | 5 | 3000 | 15000 | 5
96 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/2 | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 5
97 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/1 | հատ | 100 | 3000 | 300000 | 100
98 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/2 | հատ | 100 | 6000 | 600000 | 100
99 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ/1 | հատ | 100 | 3000 | 300000 | 100
100 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ/2 | հատ | 100 | 6000 | 600000 | 100
101 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
102 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | հատ | 10 | 12000 | 120000 | 10
103 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
104 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
105 | 33141211 | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | հատ | 5 | 12000 | 60000 | 5
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 104892990
*Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:
*Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
*Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
* Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:
*1-ից 105-րդ չափաբաժիններում ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրվա ընթացքում:
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, 11-ից 14-րդ և 74-ից 77-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր), իսկ 11-ից 14-րդ և 74-ից 77-րդ չափաբաժիններում պարտադիր ներկայացնել նաև մոդելը:
*Ապրանքների ընդունումը պատվիրատուի կողմից իրականանալու է հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.09.2025թ. N1264 Ն որոշումը (Նույնականացման միջոցներով դրոշմավորված ապրանքների նույնականացման միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու դեպքերը եվ կարգը):
* 36-ից 73-րդ չափաբաժինների համար պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը պատվիրատուին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ շաղափները և պտուտակիչները:
* 80-ից 100-րդ չափաբաժինների համար յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում։ Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը պատվիրատուին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործիքները. 1․ Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի սնամեջ ցիլիդրիկ ալյումինե կորպուսից, որով հնարավոր է կլինի անցկացնել և պահել Կիշների շյուղեր, շաղափից, 2 (երկու) հատ, նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ, մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, գայլիկոնի բռնիչի բանալուց, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։ 2. Oրթոպեդիկ օսցիլյացնող օսթեոտոմի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի ալյումինե կորպուսից, որին ամրանում է հատող շեղբը: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի 4 (չորս) հատ տարբեր չափերի շեղբից, 2 (երկու) հատ նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։
*Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
*50 մլն. ՀՀ դրամի սահմանաչափին հավասար կամ գերազանցող պայմանագրերը պատվիրատուի կողմից ենթակա են ստորագրման՝ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կողմից տվյալ պայմանագիրը կնքելու որոշման հաստատման դեպքում՝ հիմք ընդունելով բուհի կանոնադրության 39-րդ կետի 6-րդ ենթակետը:
*Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի նշված հասցեով, ք. Երևան, Աբովյան 60 և/կամ Մուրացան 114 հասցեներով:
Առաջարկվող գնահատող հանձնաժողովի կազմ՝ Նախագահ՝ Արմեն Սարդարյան, Անդամ՝ Անի Հակոբյան, Անդամներ՝ Հասմիկ Սարգսյան, Ամալյա Գրիգորյան, Մարինե Չոբանյան:
Պատասխանատու ստորաբաժանման կազմ՝ Ղեկավար՝ Վահե Այվազյան (բոլոր չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արմենակ Բդոյան (80-ից 100-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արսեն Վարդանյան (1-ից 7-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Աննա Պողոսյան (36-ից 75-րդ, 78-րդ և 79-րդ չափաբաժինների մասով) Անդամ՝ Արման Զաքարյան (16-րդ և 17-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Իրինա Մալխասյան (21-ից 26-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Գայանե Պետրոսյան (27-ից 35-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Կարեն Գրիգորյան (8-ից 15-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Մհեր Ջավախյան (76-րդ և 77-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Կարինե Գոզալյան (18-րդ, 19-րդ և 20-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արարատ Նազանյան (101-ից 105-րդ չափաբաժինների մասով) —————

## Հավելված 7
Հավելված 7
1.էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ juveno կամ համարժեք, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի 1/2 րդ պրոքսիմալ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութ հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 132°, ունի 11 չափ, վզիկի երկարությունը, ոտիկի երկարության(մմ) և օֆսեթի(մմ)` N1(27/96/29), N2(30/99/33), N3(30/102/35), N4(35/105/38), N5(35/108/40), N6(35/111/41), N7(37/114/46), N8(37/117/47), N9(37/120/49), N10(40/123/51), N11(40/126/53): Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները պետք է վերածի սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական կայունությունն են բարձրացնում։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես՝ օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ CE Mark կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Ներառում է ինչպես դասկան այնպես էլ ուղիղ առաջնային տեղադրման գործիքներ: 2.Ազդրոսկրի երկաթյա գլխիկ Primo կամ համարժեք,պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 12 չափ`արտաքին տրամագիծը-28մմ N1(28/-3.5mm ), N2(28/+0mm) , N3(28/+3.5mm) , N4(28/+7mm) ,արտաքին տրամագիծը 32մմ N5.(32/-4) , N6(32/+0mm) , N7(32/+4mm) , N8 (32/+7mm ), արտաքին տրամագիծը 36մմ N9(36/-4mm) , N10(36+0mm), N11(36/+4) , N12 (36/+8mm)։ CE Mark կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն ։ Կամ՝ Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Primo Biolox delta կամ համարժեք- պատրաստման նյութը՝ ZPTA, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 12 չափ`արտաքին տրամագիծը-28մմ N1(28/-3.5mm ), N2(28/+0mm) , N3(28/+3.5mm) , N4(28/+7mm), արտաքին տրամագիծը 32մմ N5.(32/-4) , N6(32/+0mm) , N7(32/+4mm) , N8 (32/+7mm ), արտաքին տրամագիծը 36մմ N9(36/-4mm) , N10(36+0mm) , N11(36/+4) , N12 (36/+8mm)։ CE Mark որակի սերտիֆիկատի առկայություն ։ 3.Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե, հիդրոքսիապատիտային պատումով- պատրաստման նյութը պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V,արսաքին մակերեսը ծածկույթը կենսաակտիվ նյութով -հիդրոքսիապատիտով, խաչաձև կապով (UHMWPE) ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ(մմ)`44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66 համապատասխանաբար 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 արտաքին տրամագծով (մմ), 3 քացախափոսային գավաթի պտուտակների կլաստերային անցքեր, 12 ասիմետրիկ հակապտտվող ակոսներով, բազմակի կրող ուղղորդող մակերես, ներքին փականային եզր: Մատակարարը պարտավոր է վիրահատության իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր հիմնական և օժանդակ գործիքները մասնավորապես`օրթոպեդիկ սղոցը, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափը տրամադրել ամբողջ մատակարարման ժամանակահատվածի ընթացքում անհատույց հիմունքներով՝ ապահովելով էնդոպրոթեզավորման գործընթացի լիարժեք և անխափան իրականացումը։
Ֆորմատը՝ հատ։ Նոր, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ CE Mark որակի սերտիֆիկատի առկայություն ։ CE Mark որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ 4.Քացախափոսային գավաթի ներդիր Primo կամ համարժեք, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն, խաչաձև կապով (UHMWPE), վիտամին E ինֆիլտրացված, ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայման շապիկ, ունի 10 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի (մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)` C,D/28, /, E,F/32, G,H,I,J,K,L/36: Բոլոր կոմպոնենտները միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ մատակարարը պարտավոր է տրամադրել կոմպոնենտների տեղադրման համար էնդոպրոթեզավորման անհրաժեշտ ուժային գործիքները, մասնավորապես՝ օրթոպեդիկ սղոցը, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափը։
Ֆորմատը՝ հատ։ Նոր, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ CE Mark որակի սերտիֆիկատի առկայություն : 5.Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 10 չափ` 6.5/16, 6.5/20, 6.5/25, 6.5/30, 6.5/40, 6.5/45,6.5/50,6.5/55,6.5/60 օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։Ֆորմատը՝ հատ։ Նոր, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ CE Mark որակի սերտիֆիկատի առկայություն ։