  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026__ թվականի սեպտեմբերի 1-ի թիվ _3  որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68
Երևան» Բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների և բժշկական գույքի կազմակերպված 
ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26․08․2026
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 
31․08․2026*
  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով, Խնդրում ենք պարզաբանել և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան փոփոխություններ կատարել հետևյալ տեխնիկական պահանջներում՝ **1. Հիվանդի տեղափոխման պատգարակ** Տեխնիկական բնութագրում միաժամանակ նշված է՝ * բարձրության կարգավորում՝ **ճախարակային/մեխանիկական համակարգով**, * «**կողային բազրիքներ՝ հիդրավլիկ, 1 հավաքածու**»։ Միջազգային շուկայում տվյալ կառուցվածքի պատգարակների կողային բազրիքները սովորաբար ծալվող **ABS/PP** տեսակի են, իսկ հիդրավլիկ համակարգը կիրառվում է բարձրության կամ դիրքի կարգավորման համար, ոչ թե կողային բազրիքների։ **Խնդրում ենք «կողային բազրիքներ՝ հիդրավլիկ» պահանջը փոխարինել «ծալվող/իջեցվող ABS կամ PP կողային բազրիքներ» ձևակերպմամբ**, կամ հստակ պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ է նշանակում «հիդրավլիկ կողային բազրիք» կամ նշել առնվազն մեկ արտադրանք նշված կոնֆիգուրացիաներով: **2. Կշռման համակարգով էլեկտրական մահճակալ** Տեխնիկական բնութագրում պահանջվում է միաժամանակ՝ * բարձրության կարգավորում՝ **430–740 մմ**, * ինտեգրված **կշռման համակարգ**։ Արտադրողի պաշտոնական առաջարկով նույն մահճակալը առանց կշռման համակարգի ունի **430–740 մմ** բարձրություն, իսկ կշռման համակարգի ավելացման դեպքում բարձրությունը դառնում է **520–830 մմ**, քանի որ կշռման հանգույցը կառուցվածքայինորեն բարձրացնում է մահճակալը։ Հետևաբար նշված երկու պահանջները տվյալ կոնֆիգուրացիայում միաժամանակ չեն կարող պահպանվել։ Եթե գործող պահանջները նախատեսվում է պահպանել անփոփոխ, խնդրում ենք ներկայացնել դրանց միաժամանակյա կատարման տեխնիկական հիմնավորումը։ Խնդրում ենք համապատասխան փոփոխությունները հրապարակել հրավերում, որպեսզի մասնակիցները հնարավորություն ունենան ներկայացնելու տեխնիկապես իրագործելի և համարժեք առաջարկներ։
Պարզաբանում N 1 Հարգելի՛ մասնակից,  Հաշվի առնելով Ձեր կողմից ներկայացված դիտարկումները, ինչպես նաև գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Թ․ Հովեսյան         -ին:
Հեռախոս՝ 043-67-10-67__։
Էլեկոտրանային փոստ՝ _ gnumner@yerevanmc.am____։


ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68  

 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
*Ծանուցում eauction.armeps.am էլեկտրոնային համակարգում տեխնիկական խնդրի հետևանքով համարգը թույլ չի տալիս պատասխանել պարզաբանման հարցմանը համակարգի պարզաբանման դաշտով այդ պատճառով խնդրում եմ հիմք ընդունել  տեղեկագրում հրապարակված պարզաբանման մասին հայտարարություը։ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении положений приглашения
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 3 от «01» сентября 2026 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «О закупках».

Код процедуры: ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68
Оценочная комиссия процедуры закупки, организованной для нужд ЗАО «Ереванский медицинский центр» по коду ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68, представляет ниже вопросы, полученные 26.08.2026 г. относительно приглашения по указанному коду, и предоставленные по ним 31.08.2026 г.* разъяснения:

Вопрос № 1

Уважаемая оценочная комиссия!

Просим разъяснить и, при необходимости, внести соответствующие изменения в следующие технические требования:

1. Носилки для транспортировки пациента
В технической характеристике одновременно указано:

· регулировка высоты — лебедочная/механическая система;

· «боковые ограждения — гидравлические, 1 комплект».

На международном рынке боковые ограждения носилок такой конструкции, как правило, выполняются складными, типа ABS/PP, тогда как гидравлическая система применяется для регулировки высоты или положения, а не боковых ограждений.

В связи с этим просим заменить требование «боковые ограждения — гидравлические» на формулировку «складные/опускаемые боковые ограждения из ABS или PP» либо четко разъяснить, что именно подразумевается под «гидравлическими боковыми ограждениями», или указать хотя бы одну модель/изделие производителя с указанной конфигурацией.

2. Электрическая кровать с системой взвешивания
В технической характеристике одновременно установлены следующие требования:

· регулировка высоты — 430–740 мм;

· встроенная система взвешивания.

Согласно официальному предложению производителя, высота той же кровати без системы взвешивания составляет 430–740 мм, а при оснащении системой взвешивания высота составляет 520–830 мм, поскольку узел системы взвешивания конструктивно увеличивает высоту кровати.

Таким образом, указанные два требования в данной конфигурации одновременно не могут быть выполнены.

Если действующие требования предполагается сохранить без изменений, просим представить техническое обоснование возможности их одновременного выполнения.

Просим опубликовать соответствующие изменения в приглашении, чтобы участники имели возможность представить технически осуществимые и эквивалентные предложения.

Разъяснение № 1

Уважаемый участник!

В приглашение будут внесены соответствующие изменения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки по коду ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 Т. Овесовой.

Телефон: 043-67-10-67
Электронная почта: gnumner@yerevanmc.am
Оценочная комиссия процедуры закупки
по коду ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68
* Примечание: вследствие технической проблемы в электронной системе eauction.armeps.am система не позволяет предоставить ответ на запрос о разъяснении. В связи с этим просим считать основанием настоящее объявление о разъяснении, опубликованное в информационном бюллетене.
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