| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը |  | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39132170/6 | Ընդհանուր նշանակության քիմիական օդափոխվող պահարան | Օդափոխվող քիմիական պահարանի արտաքին չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս քան. - երկարություն՝ 1800 մմ, - խորություն՝ 740 մմ, - բարձրություն՝ 2300 մմ: Աշխատանքային մասի չափսերը նվազագույնը պետք է լինեն. - երկարություն՝ 1770 մմ, - խորություն՝ 600 մմ, - բարձրություն՝ 1240 մմ: Օդափոխվող քիմիական պահարանի բարձրությունը պետք է լինի ղեկավարվող նվազագույնը 4 հենական մեխանիզմով առնվազն 10 մմ նվազագույն տրամագծով։ Հենարանների ղեկավարվող բարձրությունը նվազագույնը 40 մմ։ Քիմիական պահարանը պետք լինի բաղկացած առնվազն երկու հիմնական մասերից, հավաքվող կաղապարից և վերին տուփից։ Քիմիական պահարանի հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային պողպատե ուղղանկյուն լայնական հատույթով պրոֆիլներից նվազագույնը 60×30մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ հաստությամբ, համակարգի ամրություն ապահովելու համար ինչպես նաև հողանցումով ապահովված։ Զոդված մասերը պետք է լինեն մանրակրկիտ մաքրված և ներկման պատրաստված նախնական ծածկով։ բոլոր հանգույցները պետք է լինեն ներկված RAL 7035 փոշեներկով։ Առաջնային տուփի հենարանները պետք է պատրաստված լինի միաձույլ ալյումինե պրոֆիլներից նվազագույնը 130*103 մմ հատույթով, աերոդինամիկ կորացումներով երկու կողմերից ուղղահայաց ուղությամբ։ Պրոֆիլի առջևի կողմը, շարժական փակիչով, պետք է թեքված լինի դեպի բարձրացնող էկրանները, որպեսզի ապահովի շերտավոր օդի հոսքը: Դարակաշարերի դիզայնը պետք է թույլ տա դրանցում առանց միջամտության և հակակշիռների ապահով տեղադրել լրացուցիչ սարքավորումներ: Դարակները պետք է ներկված լինեն RAL 7035 փոշեներկով: Հեշտությամբ հանվող ալյումինե ծածկերը պետք է ներկված լինեն RAL 5023 փոշեներկով: Չի թույլատրվում խրոցակների դարակներին ամրացում ինքնահատ պտուտակներով, պտուտակներով կամ գամերով: Աջ սյան հեշտությամբ շարժվող փակիչի վրա պետք է տեղադրվի հետևյալը. - քիմիական պահարանի լուսավորության անջատիչ (կոճակ), փոշու և խոնավության պաշտպանության դաս IP54, - առնվազն 2 ցողման դիմացկուն վարդակներ՝ փականով, փոշուց և խոնավությունից առնվազն IP54 պաշտպանության դասով, որոնք նախատեսված են յուրաքանչյուրը 3.2 կՎտ հզորության համար: Տուփը պետք է ունենա հետևյալ դիզայնը. - կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն ապակուց, ամրացված ալյումինե պրոֆիլներից պատրաստված շրջանակների մեջ, փոշեներկված RAL 7035 ներկով: Աշխատանքային խցիկի ետին պատը, օդափոխման վահանակները և տանիքը պետք է պատրաստված լինեն պոլիպրոպիլենից: առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Օդափոխման վահանակները պետք է հեշտությամբ շարժական լինեն: - աշխատանքային խցիկի ներսում տանիքի վրա պետք է տեղադրված լինի առնվազն 10 Վտ հզորությամբ LED լամպ փոշուց և խոնավությունից IP65 պաշտպանության դասով: - օդափոխման համակարգին միանալու համար աշխատանքային խցիկի տանիքին պետք է տեղադրվի առնվազն 250 մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային եզր, 16Ա հոսանքի անջատիչով միացման տուփ: Աշխատանքային խցիկը պետք է ունենա արտանետման առնվազն 3 մակարդակ: Աշխատանքային տարածքը պետք է ունենա ծածկ՝ թրծված ապակուց երկու կախովի ամբարձիչով և ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված շրջանակի մեջ, փոշեներկված RAL 7035 ներկով: Էկրանների բարձրացման մեխանիզմը պետք է ապահովի դրանց հեշտ տեղաշարժը և հուսալի ամրագրումը ցանկացած մակարդակում: Ստորին էկրանի շարժման արագությունը պետք է լինի կրկնակի մեծ վերին էկրանի շարժման արագությունից: Էկրանների բարձրացման ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 780 մմ: Երբ աշխատանքային տուփը լիովին բաց է, էկրանները չպետք է դուրս գան պահարանի մարմնի չափսերից այն կողմ: Վերին ֆիքսված էկրանը՝ 395 մմ-ից ոչ ավելի բարձրությամբ, պետք է պատրաստված լինի պողպատից՝ առնվազն 1 մմ հաստությամբ, փոշեներկված RAL 5023 ներկով: Էկրանների հակակշիռները պետք է տեղադրվեն միաձույլ ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված առջևի հենասյուներում՝ հեշտությամբ շարժվող ալյումինե փակիչով և էկրանին պետք է միացված լինեն պոլիամիդային հիմքից պատրաստված առնվազն 4 մալուխներով փականային համակարգի միջով: Էկրանի բարձրացման կամ իջեցման համար պահանջվող ուժը չպետք է գերազանցի 30 Ն: Առջևի բռնակը պետք է ունենա առնվազն 1534 մմ երկարություն, պատրաստված միաձույլ ալյումինե պրոֆիլից, փոշեներկված RAL 5023 ներկով և ունենա աերոդինամիկ կլորացված պրոֆիլ: Բռնակի ծայրերը պետք է պաշտպանված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Բռնակը պետք է տեղադրված լինի էկրանի ուղղահայաց հարթության համեմատ անկյան տակ և ունենա աերոդինամիկ բացվածք: Բռնակի ձևը պետք է ապահովի աշխատանքային տարածքի ամբողջական փակումը, երբ էկրաններն իջեցնում են ներքև՝ փորձերի ժամանակ ռեակտիվների հնարավոր արտահոսքից պաշտպանվելու համար՝ միաժամանակ պահպանելով օդային տարածություն բռնակի տակ, առնվազն 15 մմ բարձրությամբ, արդյունավետ ձգման և օդափոխության համակարգի վրա բեռի նվազեցնելու համար։ Տուփի աշխատանքային մակերեսը (սեղան). - տուփի աշխատանքային սեղանը պետք է պատրաստված լինի ամուր կերամիկական ապակեպատ սալաքարից՝ առնվազն 20 մմ հաստությամբ: Վահանակի նյութը պետք է դիմացկուն լինի ագրեսիվ քիմիական նյութերին, քերծվածքներին, բաց կրակի նկատմամբ և կարող է դիմակայել ագրեսիվ լվացող միջոցով կրկնվող մաքրմանը: Սեղանի նյութը պետք է ունենա արձանագրություն, որը հաստատում է, որ նյութը կարող է դիմակայել առնվազն 24 ժամ շփմանը՝ առանց մակերեսի վրա որևէ փոփոխության հետևյալ նյութերին և ազդեցություններին․ - խտացված ծծմբական թթու (96 %), - ազոտական թթու ​​(70 %), - աղաթթու (37 %), - արքայաջուր, - քրոմային թթուների խառնուրդներ, - ալկալիներ, օրգանական լուծիչներ, - ներկեր, - նոսր անօրգանական և օրգանական թթուներ, - սառը և տաք ջրի երկարատև ազդեցություն, - ջերմային ազդեցություն մինչև 600 °C (կարճաժամկետ մինչև 800 °C), առնվազն 500 Ն ուժով ազդեցության դիմադրություն, - դիմադրություն քայքայումին առնվազն 50 Ն ուժով: Համակարգը պետք է ունենա ներկառուցված պահարան մետաղից, տեղադրված աշխատանքային տուփի տակ՝ շրջանակի հիմքում։ Պահարանի արտաքին ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան. - երկարությունը՝ 1734 մմ, - խորությունը՝ 460 մմ, - բարձրությունը՝ 700 մմ: Կաբինետը պետք է պատրաստված լինի առանց եռակցված շրջանակներիի օգտագործման: Պահարանի կոշտությունը պետք է ապահովվի ծալված թիթեղից պատրաստված մասնագիտացված կառույցներով: Պահարանի իրանը պետք է ամբողջությամբ պատրաստված լինի պողպատից՝ առնվազն 1 մմ հաստությամբ, ներկված RAL 7035 փոշեներկով։ Կաբինետը պետք է բաժանվի երկու հավասար բաժանմունքների: Կաբինետի հետևի պատին պետք է լինի առնվազն 100 մմ տրամագծով անցք՝ կցապռունկ տեղադրելու համար: Կաբինետի դիզայնը և կցապռունկի գտնվելու վայրը պետք է ապահովեն ռեագենտի գոլորշիների հեռացումը պահարանի երկու խցիկներից: Պահարան պետք է ունենա մեկ հեշտությամբ շարժվող դարակ, որը կարող է տեղադրվել պահարանի ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ խցիկում: Դարակը պետք է ամբողջությամբ շարժական լինի, պահարանում տեղադրված լինի չժանգոտվող պողպատից կեռիկներ և ունենա կողպեք: Դարակը պետք է հնարավոր լինի տեղադրվել առնվազն 3 տարբեր բարձրության մակարդակներում: Պահարանի դարակի և հատակի վրա առավելագույն թույլատրելի բեռը պետք է լինի առնվազն 30 կգ: Պահարանը պետք է հագեցած լինի առնվազն 800×416×40 մմ չափսերով պոլիպրոպիլենային կուվետով (պոլիպրոպիլենի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 6 մմ): Սեղանի շարժական դռները պետք է պատրաստված լինեն HPL պլաստիկից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ։ Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա պինդ կապույտ պոլիպրոպիլենային բռնակ՝ ուղղահայաց տեղադրված, 140 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ: Քիմիական պահարանը պետք է ներառի պահարանի շրջանակի հիմքում տեղադրված առնվազն 2 կողային տուփ: Յուրաքանչյուր տուփի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 739x98x20 մմ: Տուփերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատից՝ առնվազն 0.8 մմ հաստությամբ, ներկված RAL 7035 փոշեներկով՝ շագրենային հյուսվածքով։ Արկղերը պետք է ամրացվեն կաբինետի շրջանակի հիմքին, օգտագործելով ինքնահատ պտուտակներ: Երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն 18 ամիս: | Внешние габариты вытяжного химического шкафа должны быть не менее: - длина – 1800 мм; - глубина – 740 мм; - высота – 2300 мм. Габаритные размеры рабочей зоны должны быть не менее: - длина – 1770 мм; - глубина – 600 мм; - высота – 1240 мм. Высота вытяжного химического шкафа должна регулироваться за счёт не менее 4 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой. Регулировка опор должна быть не менее 40 мм по высоте. Вытяжной шкаф должен состоять из двух частей – собранного каркаса и верхнего бокса в сборе. Основание вытяжного шкафа должно состоять из сборно-разборного каркаса с двумя боковыми вертикальными опорами, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения (площадь сечения основных профилей должна быть не менее 60×30 мм, толщина стенок профиля должна быть не менее 2.0 мм для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции) и иметь заземление. Облой сварных швов должен быть тщательно удален и зачищен. Перед покраской поверхностей должно быть проведено их грунтование. Все детали металлического каркаса должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Направляющие передние стойки бокса должны быть изготовлены из структурированных монолитных алюминиевых профилей сечением не менее 130×103 мм, с аэродинамическим закруглением с обеих сторон по вертикали. Лицевая сторона профиля, со съемной заглушкой, должна быть скошенной в сторону подъемных экранов для обеспечения ламинарного потока воздуха. Конструкция стоек должна позволять установку в них дополнительного оборудования без помех и безопасно для противовесов. Стойки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 7035. Легкосъемные алюминиевые заглушки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 5023. Не допускается крепление заглушек к стойкам при помощи саморезов, винтов, заклепок. На легкосъемной заглушке правой стойки должны быть установлены: - выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), класса пыле-, влагозащиты IP54; - не менее 2-х брызгозащищенных розеток с крышкой, класса пыле-, влагозащиты IP54, рассчитанные на мощность не менее 3.2 кВт каждая; - бокс должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла, закрепленного в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Задняя стенка, вентиляционные панели и крыша рабочей камеры должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 3 мм. Вентиляционные панели должны быть легкосъемными; - на крыше внутри рабочей камеры должен быть установлен светодиодный пылевлагозащищенный светильник мощностью не менее 10 Вт, класса защиты IP65; - на крыше рабочей камеры должен быть установлен фланец из полипропилена диаметром не менее 250 мм для подсоединения к системе вентиляции, коммутационная коробка с автоматом отключения питания не менее 16 А. Рабочая камера должна иметь не менее 3-х уровней вытяжки. - рабочее пространство должно закрываться двумя зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла в раме из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Подъемный механизм экранов должен обеспечивать их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Скорость передвижения нижнего экрана должна быть в два раза выше скорости передвижения верхнего экрана. Общая высота подъема экранов должна быть не менее 780 мм. При полностью открытом рабочем боксе экраны не должны выходить за габариты корпуса вытяжного шкафа; - верхний неподвижный экран, высотой не более 395 мм, должен быть выполнен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 5023; - противовесы экранов должен быть установлены в передних стойках-пилонах из монолитного алюминиевого профиля с легкосъёмной алюминиевой заглушкой и должны быть связанны с экраном не менее чем 4-мя тросами из полиамидных фалов через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н; передняя ручка должна быть длиной не менее 1534 мм должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 5023, и иметь аэродинамический закругленный профиль. Торцы ручки должны быть защищены пластиковыми заглушками толщиной не менее 2мм. Ручка должна располагаться под углом относительно вертикальной плоскости экрана и иметь аэродинамический зазор. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора под ручкой, высотой не менее 15 мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему. Рабочая поверхность бокса (столешница) должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурованной плиты толщиной не менее 20 мм. Материал столешницы должен быть устойчив к агрессивным химическим реагентам, царапанию, открытому пламени, выдерживать многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Материал столешницы должен иметь протокол подтверждающий, что материал может выдерживать не менее чем 24 часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными: - серной кислотой (96 %); - азотной кислотой (70 %); - соляной кислотой (37 %); - царской водкой; - хромовой смесью; - воздействие щелочей; - воздействие органических растворителей; - воздействие красителей; - долговременное воздействие разбавленных неорганических и органических кислот, холодной и горячей воды; - термическое воздействие до 600 оС (кратковременное до 800 оС); стойкость к ударному воздействию силой не менее 500 Н. - рабочая поверхность бокса (столешница) должна обладать устойчивость к истиранию силой не менее 50 Н. В комплектацию шкафа должна входить встраиваемая тумба из металла, устанавливаемая под рабочим боксом в рамном основании. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть не менее: - длина - 1734 мм; - глубина - 460 мм; - высота - 700 мм. Тумба должна быть изготовлена без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Тумба должна быть разделена на два равных отделения. На задней стенке тумбы должно быть отверстие диаметром не менее 100 мм для установки вытяжного фланца. Конструкция тумбы и расположение фланца должно обеспечивать удаление паров реагентов с обоих отделений тумбы. Тумба должна иметь одну легкосъемную полку, имеющую возможность установки как в правом, так и в левом отделении тумбы. Полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в тумбу при помощи крюков-подвесов из н/ж стали и иметь фиксатор. Полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку и днище тумбы должна быть не менее 30 кг. Тумба должна комплектоваться полипропиленовой кюветой размерами не менее 800×416×40 мм (толщина полипропилена должна быть не менее 6 мм). Раздвижные дверки тумбочки должны быть изготовлены из HPL пластика толщиной не менее 4 мм. На каждой дверке должна быть вертикально установлена цельнолитая ручка-скоба из синего полипропилена длиной не более 140 мм. В комплектацию шкафа должен входить комплект боковых коробов. В комплекте с вытяжным шкафом должно идти не менее 2-х боковых коробов, устанавливаемых в рамное основание шкафа. Габаритные размеры каждого короба должны быть не менее 739×98×20 мм. Короба должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 0.8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с текстурой “шагрень”. Короба должны крепиться к каркасу рамного основание шкафа при помощи саморезов. Гарантийный срок должен составлять не менее 18-и месяцев. | 1 |
|  | 42941110/2 | Էլեկտրական խողովակային վակուումային վառարան | Հիմնական պարամետրեր. - Առավելագույն ջերմաստիճան՝ առնվազն 1200 ℃, - Աշխատանքային ջերմաստիճան` առնվազն 0-1100 ℃, - Խողովակի տրամագիծը՝ առ նվազն 80 մմ, - Խողովակի ջեռուցման գոտու երկարությունը՝ առնվազն 440 մմ, - Խողովակի երկարությունը՝ առնվազն 1000 մմ, - Խողովակի նյութը՝ կվարց, - Հզորությունը՝ 220 Վ, միաֆազ, 4 կՎտ, - Ջեռուցման արագությունը՝ 0~20 ℃ աստիճան/րոպե, - Ջեռուցող տարր՝ դիմադրության մետաղալար, - Ջերմազույգ՝ K տիպի, - Ջերմաստիճանի ճշտություն՝ առնվազն ±1 ℃: Մուտքային գազ/մթնոլորտ. Վառարանը պետք է ունենա հնարավորություն աշխատելու տարբեր պաշտպանիչ կամ քայքայող գազերով, իներտ գազերով, գազերի խառնուրդով, ազոտով, թթվածնով և այլն։ Գազի ղեկավարումը․ Մթնոլորտային մուտքը պետք է ապահովված լինի մեկ կամ մի քանի մուտքային օդանցքներով, և յուրաքանչյուր օդանցք ապահովված պետք է լինի վակուումաչափին միացված ասեղային փականով։ Մթնոլորտային ելքը պետք է միացված լինի մեկ ելքային օդանցքի, և բոլոր անցքերը հագեցած լինեն ասեղային փականներով: Համակարգը պետք է ներառի վակուումային պոմպ։ Վառարանի արտաքին կառուցվածքը. Էլեկտրական վառարանի արտաքին շերտի ներկը պիտի ցողված լինի բարձր ջերմաստիճանի թխման տեխնոլոգիայով, այն պիտի ունենա բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն, օքսիդացման դիմադրություն, թթվային և ալկալային դիմադրություն: Վառարանի խցիկի նյութը․ Առաջադեմ թեթև ալյումինե կերամիկական մանրաթել՝ ջերմամեկուսիչ, բարձր և ցածր ջերմաստիճանային դիմադրությամբ, առանց ճաքերի, բյուրեղացման և աղտոտվածությունների։ Վառարանի խցիկի դիզայնը. Վառարանի խցիկը պիտի ընդունի աստիճանավոր հավաքման կառուցվածք, արդյունավետորեն ապահովելով ջեռուցման ջերմության համապատասխան բաշխում։ Վառարանի պատյանի կառուցվածքը․ Վառարանի պատյանը պետք է ունենա երկշերտ հարկադիր օդային հովացման կառուցվածք, այնպես, որ էլեկտրական վառարանն աշխատի ամենաբարձր ջերմաստիճանում, իսկ արտաքին մակերևույթի ջերմաստիճանը մոտ լինի սենյակային ջերմաստիճանին՝ պատահական վնասվածքներից խուսափելու համար: Հերմետիկությունը․ Սարքը պետք է ապահովված լինի 304 կարգի չժանգոտվող պողպատից պատրաստված կցապռունկով` հեշտ բեռնման և բեռնաթափման հնարավորությունով: Այն պետք է լինի չօքսիդացող, թթուների և ալկալիների հանդեպ կայուն։ Վառարանը պիտի համալրված լինի ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգով: Այն պետք է ունենա առնվազն 30 ծրագրավորվող PID (Proportional – Integral – Derivative) ինքնակարգավորման հնարավորություն, ջերմաստիճանի ավտոմատ բարձրացումով և իջեցումով։ Վառարանը պիտի համալրված լինի ջերմաստիճանի վերահսկման անվտանգության համակարգով: Այն պետք է ներառի մոդուլային կառավարման հնարավորություն, երկկոնտուր պաշտպանություն (ջերմաստիճանի մասնակի պաշտպանություն, գերբարձր ջերմաստիճանի պաշտպանություն, զուգակցման պաշտպանություն, գերբարձր հոսանքից պաշտպանություն, գերճնշումից պաշտպանություն և այլ պաշտպանական հնարավորություններ)։ Վառարանը պիտի համալրված լինի հավելյալ բաղադրիչների կոմպլեկտով: Կոմպլեկտը իր մեջ պետք է ներառի. - Ջերմակայուն ձեռնոցներ, - Խողովակի համար նախատեսված առնվազն մեկ զույգ կցապռունկ չժանգոտվող պողպատից, - Ջերմակայուն աքցան, - Խողովակի կանգնեցման խցաններ՝ առնվազն 2 հատ, - Վակուումային պոմպ, - Չժանգոտվող պողպատից վակուումային կնքման եզրեր՝ ճնշման չափիչով, - Հավելյալ մեկ՝ առնվազն 80 մմ տրամագծով և առնվազն 1000 մմ երկարությամբ կվարցից պատրաստված խողովակ - Անալոգային գազի հոսքաչափ: | Основные параметры: - Максимальная температура - не менее 1200 ℃; - Рабочая температура - не менее 0-1100 ℃; - Диаметр трубки - не менее 80 мм; - Длина зоны нагрева трубки - не менее 440 мм; - Длина трубки - не менее 1000 мм; - Материал трубки - кварцевая трубка; - Мощность - 220 В, однофазная, 4 кВт; - Скорость нагрева - 0 ~ 20 градусов/мин; - Нагревательный элемент - Резистивная проволока; - Термопара - Типа К; - Точность температуры - не менее ± 1 ℃; Входной газ/атмосфера։ Печь должна иметь возможность работы с различными защитными или агрессивными газами, инертными газами, газовыми смесями, азотом, кислородом и т.д.. Управление газом։ Вход атмосферы должен обеспечиваться одним или несколькими входными отверстияами, каждый из которых должен быть снабжен игольчатым клапаном, подключенным к вакуумметру. Выход атмосферного воздуха должен быть соединен с одним выходным отверстием, и все отверстия должны быть оснащены игольчатыми клапанами. Система должна быть оснащена вакуумным насосом. Внешняя структура печи։ Наружный слой краски электропечи должен быть напылен с помощью технологии высокотемпературного запекания. Он должен иметь высокую термостойкость, стойкость к окислению, стойкость к кислотам и щелочам. Материал камеры печи։ Усовершенствованное легкое алюминиево-керамическое волокно с теплоизоляцией, устойчивостью к высоким и низким температурам, без трещин, кристаллизации и загрязнений. Конструкция камеры печи։ Камера печи должна иметь ступенчатую сборочную конструкцию, эффективно обеспечивая соответствующее распределение нагревательного тепла. Конструкция корпуса печи։ Корпус электропечи должен иметь двухслойную конструкцию принудительного воздушного охлаждения, чтобы электропечь работала при самой высокой температуре, а внешняя температура корпуса была близка к комнатной температуре, чтобы избежать случайных повреждений. Герметизация։ Прибор должен быть оснащен фланцем из нержавеющей стали марки 304, с возможностью легкой загрузки и разгрузки, устойчивостью к окислению, кислоте и щелочи․ Контроль температуры: Печь должна быть оборудована системой регулирования температуры. Система должна иметь не менее 30 программируемых ПИД-регуляторов (PID: Proportional – Integral – Derivative) с возможностью саморегулировки, с автоматическим повышением и понижением температуры. Электропечь должна быть оборудована системой безопасности контроля температуры. Система должна включать возможность модульного управления и двухконтурную защиту (частичная защита от температуры, защита от сверхвысоких температур, защита соединения, защита от перегрузки по току, защита от избыточного давления и другие функции защиты). Печь должна быть оснащена набором дополнительных комплектующих. В комплект должны входить: - Термостойкие перчатки; - Фланец для трубы из нержавеющей стали – не менее одной пары; - Термостойкие щипцы; - Заглушки для труб: не менее 2 шт; - Вакуумный насос; - Вакуумные фланцы из нержавеющей стали с манометром; - Одна дополнительная кварцевая трубка диаметром не менее 80 мм и длиной не менее 1000 мм; - Аналоговый расходомер газа. Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года. | 1 |
|  | 33791300/76 | Էլաստոմերային պոլիմերից թաղանթ | Եռաշերտ թաղանթ՝ բաղկացած պոլիէթիլենային ծածկույթից (հաստությունը՝ 1.0 +/- 0.1 միլ), գելային նյութից և թափանցիկ պոլիէսթերային տակդիրից (հաստությունը՝ 5.0 +/- 0.1 միլ)։ Տեսքը՝ անգույն։ Չափսերը (երկարություն x լայնություն)՝ առնվազն 4.0 դյույմ x 4.0 դյույմ Ֆիզիկական վիճակը՝ պինդ։ Կպչունության մակարդակը՝ միջին՝ նախատեսված նախնական ողորկված և/կամ խածատված մակերևույթների համար (ստանդարտ X4 մակարդակի կամ համարժեք): Գելի հաստությունը՝ 6 -ից 7 միլ միջակայքում։ Նոմինալ աշխատանքային հաստությունը (պոլիէսթեր+գել)՝ 11.5 միլ +/- 0.7։ Թաղանթի բաղադրիչ գել նյութը պետք է հեշտությամբ առանձնացվի պոլիէսթերային տակդիրից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (միայն գելի համար)` առնվազն -40°C -ից մինչև +220°C։ Պահպանման ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի՝ 21°C ջերմաստիճանի և 50% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Առնվազն երկու տարի ժամանակահատվածի համար ամբողջական ֆունկցիոնալության պահպանումը հավաստող թեստային տվյալների առկայություն (ASTM D3330 թեստային ստանդարտ)։ Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է RoHS կամ համարժեք սերտիֆիկացում։ Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է նաև ներկայացնել ապրանքի արտադրողի գործունեության՝ ISO 9001:2015 Որակի կառավարման միջազգային ստանդարտին համապատասխանելու հավաստագիրը։ | Трехслойная пленка, состоящая из полиэтиленового покровного листа (толщина: 1.0 +/- 0.1 мил), гелевого материала и прозрачной полиэфирной подложки (толщина: 5.0 +/- 0.1 мил). Вид: бесцветный. Размеры (длина х ширина): не менее 4.0 х 4.0 дюйма. Физическое состояние: твердое. Уровень прилипания: средний для предварительно отполированных и/или травленых поверхностей (стандартный уровень X4 или аналогичный). Толщина геля: между 6 и 7 мил. Номинальная рабочая толщина (полиэстер+гель): 11.5 мил +/- 0.7. Материал из геля на пленке должен легко отделяться от полиэфирной подложки. Рабочая температура (только для геля): от -40°С до +220°С. Срок хранения: не менее 2 лет при температуре 21°C и относительной влажности 50%. Наличие данных испытаний, подтверждающих сохранение полной функциональности в течение как минимум двух лет (стандарт испытаний ASTM D3330). Для этого продукта требуется RoHS или эквивалентная сертификация. В случае данного продукта также необходимо предоставить сертификат соответствия деятельности производителя международному стандарту управления качеством ISO 9001:2015. | 25 |
|  | 33691167/14 | Սիլիցիում/սիլիցիումի երկօքսիդի (Si/SiO2) տակդիր-սկավառակ | Սիլիցիում/սիլիցիումի երկօքսիդի տակդիր-սկավառակ՝ 4 դյույմ տրամագծով, P-տիպի լեգիրացված Graphene Supermarket W-P-300-5P մոդելի կամ համարժեք Alfa Chemistry ACMA00020872, MTI Fm300SOonSIBa100D05C1R0001 մոդելների Տրամագիծը՝ 100 մմ (4"), Օքսիդի հաստությունը՝ 285-300 նմ միջակայքում, Գույնը՝ մանուշակագույն, Սկավառակի հաստությունը՝ 500 մկմ, Տեսակարար դիմադրությունը՝ 0.001-0.005 Օմ·սմ միջակայքում, Տեսակ/Լեգիրող տարր՝ P/Բոր, Կողմնորոշումը` <100> +/- 0.5o, Առջևի մակերևույթը՝ ողորկված։ | Пластина кремния/диоксида кремния: диаметр 4 дюйма, тип-P Модель Graphene Supermarket W-P-300-5P или эквивалентные модели Alfa Chemistry ACMA00020872, MTI FM300SOonSIBa100D05C1R0001 Диаметр: 100 мм (4 дюйма), Толщина оксида: в диапазоне 285-300 нм, Цвет: Фиолетовый, Толщина пластины: 500 микрон, Удельное сопротивление: в диапазоне 0.001-0.005 Ом·см, Тип/легирующая добавка: P/Бор, Ориентация: <100> +/- 0.5o, Передняя поверхность: полированная. | 5 |
|  | 33691167/15 | Սիլիցիումային տակդիր-սկավառակ | Չլեգիրացված, բարձր դասի սիլիցիումային տակդիր-սկավառակ՝ <100> կողմնորոշմամբ, առնվազն միակողմանի ողորկված Siegert Wafer J14064 մոդելի կամ համարժեք El-Cat B0173, MSE PRO WA0810 մոդելների Նյութը՝ սիլիցիումի միաբյուրեղի սկավառակ, Աճեցման եղանակը՝ գոտիական հալման մեթոդ (Floating zone method), Կողմնորոշում՝ <100> ±0.5°, Տրամագիծ՝ 100մմ+/- 0.5մմ, Հաստություն՝ 525 մկմ +/- 25 մկմ, Տեսակը/խառնուրդներ՝ սեփական/չլեգիրացված, Տեսակարար դիմադրությունը՝ >20000 Օմ·սմ, TTV՝ < 10 մկմ, WARP՝ < 30 մկմ, BOW՝ < 30 մկմ, Մասնիկ՝ < 20 @ 0.3 մկմ, Առջևի մակերևույթ՝ ողորկված (փայլեցված): | Нелегированная кремниевая пластина высшего класса с ориентацией <100>, как минимум односторонняя полировка Модель Siegert Wafer J14064 или эквивалентные модели El-Cat B0173, MSE PRO WA0810 Материал: монокристаллическая кремниевая пластина, Метод роста: Зонная плавка (Floating zone), Ориентация: <100> ±0.5°, Диаметр: 100 мм +/- 0,5 мм, Толщина: 525 мкм +/- 25 мкм, Тип/Допант: Собственный/Нелегированный, Удельное сопротивление: > 20000 Ом-см, TTV: < 10 мкм, WARP: < 30 мкм, BOW: < 30 мкм, Частицы: < 20 @ 0.3 мкм, Передняя поверхность: полированная. | 5 |
|  | 33791300/70 | Պոտենցոստատ, գալվանոստատ | Պոտենցոստատ – գալվոնոստատ Corrteset CS350M մոդելի, կամ համարժեք Smart-Stat PS-50, TOB-CS-350 մոդելների Պոտենցոստատ, գալվոնոստատը պետք է ունենա հետևյալ նվազագույն պարամետրեր Ալիքների քանակ – առնվազն 1; Ապահովվել 2-, 3-, 4- էլեկտրոդային միացման սխեմաներ Պոտենցիալի ղեկավարման տիրույթ – առնվազն +/-10Վ Պոտենցիալի և հոսանքի ղեկավարումը - ավտոմատ Պոտենցիալի ղեկավարման ճշտություն – նվազագույնը 0,1% ամբողջ տիրույթի համար +/-1մՎ Պոտենցիալի լուծողունակություն – նվազագույնըտ 10մկՎ( >100Հց), 3մկՎ( <10Հց) Պոտենցիալի հաստատման ժամանակ - <1մկվ ( <10մԱ), 10մկվ (<10մԱ) Հոսնաքի տիրույթ – նվազագույնը 2նԱ – 2Ա (10 տիրույթ) Հոսանքի ղեկավարման տիրույթ - +/-2Ա Առավելագույն ելքային հոսանք – առնվազն +/-2Ա Հոսանքի ղեկավարման ճշտություն - նվազագույնը 0,1% ամբողջ տիրույթի համար Հոսանքի զգայնություն -1պԱ Քրոնոամպերմետրիայի և քրոնոկալիոմտրիայի ռեժիմներում իմպուլսի տևողությւն – 0,0001-65000վ Դիֆերենցիալ և նորմալ իմպուլսային վոլտամպերմետրիայի ռեժիմում իմպուլսի ժամանակ 0,0001-1000վ Պոտենցիալի աճի արագություն սկանավորման ժամանակ – 0,0076մՎ-1Վ/մվ Հոսանքի աճի արագություն սկանավորման ժամանակ – 1մԱ-1Ա/մվ Թվաանալոգային փոխակերպում 16բիթ, փոխակերպման ժամանակ 1մկվ Անալոգաթվային փոխակերպիչ - 16բիթ 1ՄՀց, 20բիթ 1կՀց Իմպեդանսի չափման միջակայք – 10մկՀց-1Մհց Համեմատման էլէկտրոդի մուտքային իմպեդանս -նվազագույնը 1012Օհմ, 20պՖ Գծային ապալարման վոլտմետրիա և ցիկլիկ վոլտմետրիյի ռեժիմներում սկանավորման արագություն – նվազագույնը 0,001մՎ-10000Վ/վ Ցիկլիկ վոլտմետրիայի ռեժիմում պոտենցիալի նվազագույն աճ – 0,075մՎ Ցածրանցիկ ֆիլտրեր – նվազագույնը 8 շերտ Համակարգը պետք է ունենա հետևյալ ապահովումները՝ Կայուն բևեռացում Բաց շղթայի պոտենցիալ, Պոտենցոստատիկ (I-T կոր), Գալվանոստատիկ, Պոտենցոդինամիկ (Տաֆելի դիագրամ), Գալվանոդինամիկ Փոփոխական բևեռացում Բազմապոտենցիալ քայլեր, Բազմահոսանքային քայլեր, Պոտենցիալի աստիճան (VSTEP), Գալվանային աստիճան (ISTEP) Ժամանակային չափման մեթոդ Պոտենցիալի ժամանակային չափում (CP), Հոսանքի ժամանակային չափում (CA), Լիցքի ժամանակային չափում (CC), Էլեկտրաքիմիական իմպեդանսի սպեկտրոսկոպիա (EIS) EIS կախված հաճախությունից (IMP), Գալվանոստատիկ EIS, EIS կախված պոտենցիալից (IMPE (Mott-Schottky), EIS կախված ժամանակից (IMPT), Գալվանոստատիկ EIS կախված ժամանակից Մարտկոցի տեստ Գալվանոստատիկ լիցքավորում և լիցքաթափում(GCD), Պոտենցոստատիկ լիցքավորում և լիցքաթափում (PCD), Պոտենցոստատիկ ընդհատվող տիտրացիայի (titration) մեթոդ (PITT), Գալվանոստատիկ ընդհատվող տիտրացիայի մեթոդ (GITT) Վոլտ-ամպերային չափում Վոլտ-ամպերային չափում՝ գծային սկանավորմամբ (LSV), Վոլտ-ամպերային չափում՝ ցիկլային սկանավորմամբ (CV)․ Աստիճանաձև վոլտ-ամպերային չափում (SCV),ուղղանկյունաձև ալիքների վոլտմետրա(SWV), Դիֆերենցիալ իմպուլսային վոլտ-ամպերային չափում (DPV), Նորմալ իմպուլսային վոլտ-ամպերային չափում (NPV), Դիֆերենցիալ նորմալ վոլտ-ամպերային չափում (DNPV), Փոփոխական հոսանքով վոլտ-ամպերային չափում (ACV), 2-րդ համրմոնիկի փոփոխական հոսանքով վոլտ-ամպերային չափում (SHACV)․ Կոռոզիայի չափումներ Ցիկլային բևեռացման կոր (CPP), Գծային բևեռացման կոր (LPR), Էլեկտրաքիմիական պոտենցիոկինետիկ ռեակտիվացիա (EPR), Էլեկտրաքիմիական աղմուկ (EN), Զրոյական դիմադրության ամպերմետր (ZRA) Ամպերոմետրիկ Դիֆերենցիալ իմպոիլսային ամպերոմետրիա (DPA), Կրկնակի դիֆերենցիալ իմպոիլսային ամպերոմետրիա (DDPA), Եռակի դիֆերենցիալ իմպոիլսային ամպերոմետրիա (TPA), Ամպերոմետրիկ ինտեգրալ իմպուլսային հայտնաբերում (IPAD) Ինտերֆեյս - USB Համատեղելիություն – Windows 10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ Համակարգը իր մեջ պետք է ներառի՝ - Հակադարձ պլատինե էլեկտրոդ 0,5-37 մմ լար– 2հատ - Պլատինե թիթեղյա էլեկտրոդ 10*10*0,1մմ – 1հատ - Պլատինե աշխատանքային էլեկտրոդ ներքին տրամագիծ՝ 2մմ – 1հատ - Աշխատանքային բջջիջ իր ֆիքսման համակարգով, ֆիքսումը ուղղահայաց և հորիզոնական ձողերի միջոցով, նյութը PTFA, բջջի աշխատանքային ծավալը 30մլ․ կափարիչի վրա էլեկտրոդների ֆիքսման անցքեր 6մմ, 6,35մմ ,2մմ – 1հատ - Զոդված էլեկտրոքիմիական բջիջ 50մլ, տեֆլոնից կափարիչով – 1հատ - Էլեկտրոդների փայլեցման հավաքածու, – 1 հատ - Նմուշի բռնիչ տեֆլոնե ձողից 6մմ տրամագծով նվազագույնը մինչև 1մմ հաստությամբ նմուշների համար – 1հատ | Потенциостат, гальваностат должен иметь следующие минимальные параметры: Количество каналов – не менее 1; Поддержка 2-, 3- или 4-электродной системы Диапазон регулирования потенциала - не менее +/-10В. Контроль потенциала и тока - автоматический Точность регулирования потенциала - минимум 0,1% для всего диапазона +/- 1 мВ. Разрешение потенциала — минимум 10 мкВ (>100 Гц), 3 мкВ (<10 Гц) Время нарастания - <1 мкс (<10 мА), 10 мкс (<10 мА) Диапазон тока – минимум 2нА – 2А (10 диапазонов) Диапазон регулирования тока - +/-2А Максимальный выходной ток - не менее +/-2А Точность регулирования тока – минимум 0,1% для всего диапазона. Токовая чувствительность -1пА Длительность импульса в режимах хроноамперметрии и хронкалиометрии - 0,0001-65000с. В режиме дифференциальной и нормальной импульсной вольтамперометрии длительность импульса 0,0001-1000с. Скорость нарастания потенциала при сканировании – 0,0076мВ-1В/мс. Скорость нарастания тока при сканировании – 1мА-1А/мс. Цифро-аналоговое преобразование 16бит, время преобразования 1мс Аналого-цифровой преобразователь - 16 бит 1 кГц, 20 бит 1 кГц Диапазон измерения импеданса - 10мкГц-1МГц Входное сопротивление электрода сравнения - минимум 1012 Ом, 20пФ. Скорость сканирования в режимах линейной разрядной вольтамперометрии и циклической вольтамперометрии - минимум 0,001мВ-10000В/с. Минимальное повышение потенциала в режиме циклической вольтамперометрии – 0,075мВ. Фильтры нижних частот – минимум 8 слоев Система должна иметь следующие возможности: Стабильная поляризация Потенциал разомкнутой цепи (OCP), потенциостатический (кривая I-T), гальваностатический, потенциодинамический (график Тафеля), гальванодинамический (DGP) Переходная поляризация Многопотенциальные ступени, многотоковые ступени, потенциальная ступенька (VSTEP), гальваническая ступенька (ISTEP) Хронометрический метод Хронопотенциометрия (ХП), Хроноампераметрия (ХА), Хронокоулометрия (ХК) Электрохимическая импедансная спектроскопия (ЭИС) ЭИС в зависимости от частоты (IMP), гальваностатическая ЭИС, ЭИС в зависимости от потенциала (IMPE (Мотта-Шоттки), ЭИС в зависимости от времени (IMPT), гальваностатическая ЭИС в зависимости от времени Тест батареи Гальваностатический заряд и разряд (GCD), потенциостатический заряд и разряд (PCD), метод потенциостатического прерывистого титрования (PITT), метод гальваностатического прерывистого титрования (GITT) Вольтамперометрия Вольтамперометрия с линейной разверткой (LSV), Циклическая вольтамперометрия (CV), Лестничная вольтамперометрия (SCV), Прямоугольная вольтамперометрия (SWV), Дифференциальная импульсная вольтамперометрия (DPV), Нормальная импульсная вольтамперометрия (NPV), Дифференциальная нормальная импульсная вольтамперометрия (DNPV) ), Вольтамперометрия переменного тока (ACV), вольтамперометрия переменного тока со 2-й гармоникой (SHACV), вольтамперометрия переменного тока с преобразованием Фурье (FTACV) Измерения коррозии Кривая циклической поляризации (CPP), кривая линейной поляризации (LPR), электрохимическая потенциокинетическая реактивация (EPR), электрохимический шум (EN), амперметр нулевого сопротивления (ZRA) Амперометрический Дифференциальная импульсная амперометрия (DPA), двойная дифференциальная импульсная амперометрия (DDPA), тройная импульсная амперометрия (TPA), интегрированное импульсное амперометрическое обнаружение (IPAD) Интерфейс - USB Совместимость — операционные системы Windows 10/11. Система должна включать в себя: 1. Электрод платиновый обратный проволока 0,5-37 мм - 2 шт. 2. Электрод платиновый пластинчатый 10*10*0,1мм - 1шт. 3. Платиновый рабочий электрод внутренний диаметр: 2 мм - 1 шт. 4. Рабочая ячейка с системой крепления, фиксация с помощью вертикальных и горизонтальных стержней, материал ПТФА, рабочий объем ячейки 30 мл. отверстия для крепления электродов на крышке 6мм, 6,35мм, 2мм - 1 шт. 5. Ячейка электрохимическая паяная емкостью 50 мл, с тефлоновой крышкой - 1 шт. 6. Набор для полировки электродов – 1 шт. 7. Держатель образцов из тефлонового стержня диаметром 6 мм для образцов толщиной не менее 1 мм – 1 шт. | 1 |
|  | 38431240/2 | Դյուրակիր շղթաների վեկտորական վերլուծիչ | Դյուրակիր շղթաների վեկտորական վերլուծիչ մինչև 50կՀց-6Գհց հաճախականություն: | 50kHz-6GHz | 1 |
|  | 32341240/1 | Ուժեղարար | Հզորության ուժեղարար 5 Վատտ, 3.5 ԳՀց-ից 7 ԳՀց, | 5 Ватт, 3.5 ГГц до 7 ГГц | 1 |
|  | 33111220/1 | Ջերմախցիկ | Ղեկավարվող ջերմախցիկ առաձգական չափումների համար, որն ունի ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ USB միացմամբ: Ջերմաընստիճանի միջակայք՝ -190C-ից 350C: Գազի մաքրման հնարավորություն (մինչև 0,5 բար): Ներառում է 20Ն և 200Ն ուժային տվիչներ, ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ քայլային շարժիչի մոդուլով, համապատասխան ծրագրակազմ: Ունիվերսալ սնուցման աղբյուր: Ջեռուցման առավելագույն արագություն՝ +150°C րոպեում (100°C-ում) Սառեցման առավելագույն արագություն` -40°C րոպեում (100°C-ում) Տաքացման և սառեցման նվազագույն արագություն` ±0,01°C րոպեում Ջերմաստիճանի լուծողականությունը՝ 0.01 ° C Ջերմաստիճանի կայունություն՝ ±0,05°C (>25°C), ±0,1°C (<25°C) Ծրագրային ապահովում - Windows ծրագրակազմ՝ ջերմաստիճանի ժամանակային կախվածության տվյալները գրանցելու և արտահանելու համար։ Օպտիկական հասանելիություն՝ անդրադրարձման և անցման ռեժիմներ Օպտիկական պատուհաններ՝ փոխանակելի պատուհաններ, որոնք թույլ են տալիս թափանցիկություն ամբողջ սպեկտրի համար Ինտեգրված արտաքին պատուհանների ապասառեցման հնարավորություն Նմուշի առավելագույն լայնությունը x երկարությունը՝ 20 մմ x 80 մմ Առավելագույն ուժ՝ 200 Ն Ուժի լուծողականությունը՝ ±0,1 Ն (200 Ն-ում) Առավելագույն արագություն՝ 1000 մկմ/վ Նվազագույն արագություն՝ 1,6 մկմ/վ Գազի մաքրման հնարավորություն՝ վերահսկելու խոնավությունը, կոնդենսացումը և օքսիդացումը Շրջանակի ինտեգրված սառեցում՝ ջրի սառեցման համակարգով Հորիզոնական կամ ուղղահայաց մոնտաժման հնարավորություն Մեխանիկորեն կառավարվող ջրային ջերմափոխանակիչ՝ հովացման համար: Ունիվերսալ սնուցման աղբյուր: 4-աստիճան պոմպային համակարգ հեղուկ ազոտի համար 3լ դյուարով, որը համատեղելի է ջերմաստիճանի կարգավորիչի և ջերմախցիկի հետ: Պետք է լինի մեխանիկորեն կամ ավտոմատ կերպով ղեկավարվող: Լարումը՝ 220 Վ։ Թույլ է տալիս ջերմախցիկը սառեցնել մինչև -190C և մաքրել ջերմախցիկը ազոտի չոր գազով: Յուղով աշխատող մեխանիկական վակուումային պոմպ: Լարումը՝ 220 Վ։ Մատակարարի կողմից պետք է իրականացվի ամբողջ համակարգի տեղադրում, գործարկում, համակարգի շահագործման վերաբերյալ վերապատրաստում լաբորատորիայի աշխատակիցների համար։ Ամբողջ համակարգի համար պետք է տրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ | Термостат для измерений растяжения, сконфигурированный с терморегулятором с портом связи USB. Диапазон температур: от -190C до 350C. Возможность продувки газом (до 0,5 бар). В комплект поставки входят датчики силы 20Н и 200Н, терморегулятор с модулем шагового двигателя, соответствующее программное обеспечение. Универсальное входное питание. Максимальная скорость нагрева - +150°C в минуту при температуре 100°C. Максимальная скорость охлаждения - -40°C в минуту при 100°C. Минимальная скорость нагрева и охлаждения - ±0,01°C в минуту Температурное разрешение - 0,01°C Стабильность температуры - ±0,05°C (>25°C), ±0,1°C (<25°C) Программное обеспечение (ПО) - программное обеспечение Windows для записи и экспорта температурно-временных данных Оптический доступ - Возможность отражения и пропускания Оптические окна - Съемные и сменные окна обеспечивают полную прозрачность спектра Размораживание окна - Встроенное внешнее размораживание окна Максимальная ширина х длина образца - 20 мм х 80 мм Максимальная сила - 200 Н Разрешение силы - ±0,1 Н (при 200 Н) Максимальная скорость - 1000 мкм/с Минимальная скорость - 1,6 мкм/с Контроль атмосферы - возможность продувки газом для контроля влажности, конденсации и окисления. Охлаждение рамы - Встроенное охлаждение рамы с дополнительной системой охлаждения рециркулирующей водой Монтаж - Возможность горизонтального или вертикального монтажа. Водяной циркулятор с теплообменником и вентилятором для охлаждения рамы, с ручным управлением. Универсальная входная мощность. Четырехступенчатая насосная система для жидкого азота с дьюаром объемом 3 л, совместимая с терморегуляторами и термостатам. Ручное или автоматическое управление. 220V. Обеспечивает охлаждение ступени до -190C и продувку камеры сухим азотом. Масляный механический вакуумный насос. 220V. Поставщик должен выполнить монтаж, запуск всей системы, обучение персонала лаборатории работе с системой. На всю систему должна быть предоставлена ​​гарантия не менее 1 года. | 1 |
|  | 33791300/71 | Դիքրոիկ հայելի | UVFS նյութից պատրաստված 99,9% անդրադարձում 527-532նմ ալիքի երկարությունների համար 45 աստիճանի անկման դեպքում 25,4մմ տրամագիծ, 6մմ հաստություն | Изготовлен из материала УВФС. Коэффициент отражения 99,9% для длин волн 527–532 нм при склонении 45 градусов. Диаметр 25,4 мм, толщина 6 мм. | 1 |
|  | 33791300/72 | Թվային փոփոխական (AC) վոլտմետր | AC լարման չափումներ 40 մՎ-ից մինչև 400 Վ միջակայքում Արմատի միջին քառակուսի (ճշմարիտ rms) արժեքի չափում ∙Ավտո և ձեռքով միջակայքի ընտրություն Միջակայքը 4 մՎ / 40 մՎ / 400 մՎ / 4 վ / 40 վ / 400 վ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 220V ± 10% (50Hz ± 4%, 7VA) | Измерение напряжения переменного тока от 40 мВ до 400 В Мера среднеквадратического (истинного среднеквадратичного) значения. ∙Автоматический и ручной выбор диапазона Диапазон 4 мВ/40 мВ/400 мВ/4 В/40 В/400 В Электропитание 220 В ± 10 % (50 Гц ± 4 %, 7 ВА) | 1 |
|  | 38651110/1 | Օբյեկտիվ | օբյեկտիվ - խոշորացումը 50X, թվային բացվածքը 0.80, ազատ աշխատանքային տիրույթ 1.04մմ, պատկանի աքրոմատիկ օբյեկտիվների դասին, ունենա քրոմատիկ ուղղում առնվազն երեք ալիքի երկարության համար: Հնարավոր լինի օգտագործել նաև ֆլուորեսցենտային նկարահանման համար: Պատրաստված լինի հատուկ ապակուց, առավելագույն լույսի անցում ապահովելու համար: Լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | Объектив — увеличение 50X, числовая апертура 0,80, свободный рабочий диапазон 1,04 мм, относятся к классу ахроматических линз, имеют хроматическую коррекцию не менее трех длин волн. Может также использоваться для флуоресцентной визуализации. Быть изготовленными из специального стекла, обеспечивающего максимальную светопроницаемость. Обязательно в заводской упаковке. | 1 |
|  | 38651110/2 | Օբյեկտիվ | օբյեկտիվ - խոշորացումը 100X, թվային բացվածքը 0.90, ազատ աշխատանքային տիրույթ 1մմ, պատկանի աքրոմատիկ օբյեկտիվների դասին, ունենա քրոմատիկ ուղղում առնվազն երեք ալիքի երկարության համար: Հնարավոր լինի օգտագործել նաև ֆլուորեսցենտային նկարահանման համար: Պատրաստված լինի հատուկ ապակուց, առավելագույն լույսի անցում ապահովելու համար: Լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | Объектив — увеличение 100X, числовая апертура 0,90, свободный рабочий диапазон 1 мм, относятся к классу ахроматических линз, имеют хроматическую коррекцию не менее трех длин волн. Может также использоваться для флуоресцентной визуализации. Быть изготовленными из специального стекла, обеспечивающего максимальную светопроницаемость. Обязательно в заводской упаковке. | 1 |
|  | 42661400/1 | Զոդիչ կայան | Սնուցումը 110-220 Վոլտ Հզորությունը 270 Վտ Զոդիչի ջերմաստիճանը 100°C~500°C Տաք օդի ջերմաստիճանը 200°C~480 ° | Электропитание 110-220 Вольт Мощность 270 Вт. Температура пайки 100°К~500°К Горячий воздух температура 200°С~480 °: | 1 |
|  | 33791300/73 | տեստեր | Հաստատուն լարում 600Վ Փոփոխական լարում 600Վ Դիմադրության չափիչ 40ՄՕՀմ | Постоянное напряжение 600В Напряжение переменного тока 600 В Измеритель сопротивления 40МОм | 1 |
|  | 33121280/1 | օսցիլոգրաֆ | Թողարկման շերտ 100Մհց, 2 մուտքանի, լեդ էկրան | Выходной слой 100 МГц, 2 входа, светодиодный экран | 1 |
|  | 32271100/1 | Թվային միկրոհայելիներով սարք (Digital micromirror device) | Ունի առնվազն 1 միլիոն միկրոհայելային պիքսել։ 6000 և ավելի պատկեր վարկյանում (frames per second) ամբողջ էկրանի պատկերի փոփոխման դեպքում։ Ներքին հիշողության հնարավորություն >=32GB և on-board հիշողությյան հնարավորություն >=1GB: USB3 աշխատանքային ռեժիմի հնարավորություն համակարգչի հետ։ Միկրոհայելիների աշխատանքային ջերմաստիճան 55C-150C։ | имеет не менее 1 миллиона микрозеркальных пикселей. 6000 и более изображений в секунду (кадров в секунду) при смене изображения всего экрана. Объем внутренней памяти >=32 ГБ и объем встроенной памяти >=1 ГБ. Возможность режима работы USB3 с компьютером. Рабочая температура микрозеркал 55-150°С. | 1 |
|  | 32271100/2 | Թվային տեսախցիկ (Digital camera) | Տիպ՝ Գունավոր տեսախցիկ: Տեսանյութի ելք (video output)՝ USB 3 Պատկերային սենսոր (Imaging Sensor )` IMX334 Լուծելիություն (resolution (MegaPixels))` 5։ Պիքսելի չափ (Pixel Size, H x V (μm))` 2․0 x 2․0։ | Тип: Цветной фотоаппарат. Видеовыход: USB 3. Датчик изображения: IMX334 Разрешение (Мегапиксели): 5 Размер пикселя (H x V (мкм)): 2.0 x 2.0 | 1 |
|  | 30237490/2 | Համակարգչային մոնիտոր | - Առնվազն 1920×1080 FullHD 24 դյույմ, LED, IPS - Մոնիտորը պետք է ներառի հետևյալ միացման պորտերը՝ Display port, HDMI 2.0, ականջակալ port: | - Не менее 1920x1080 Full HD, 24 дюйма, LED, IPS, - Монитор должен иметь следующие порты подключения: Display Port, HDMI 2.0, порт для наушников. | 3 |
|  | 39711110/2 | Լաբորատոր սառնարան | Մեկդռնանի լաբորատոր սառնարան Հիմնական պարամետրեր. - Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ առնվազն 2 ℃-ից մինչև 8℃: Ճշգրտությունը՝ առնվազն 0.1℃։ - Խցիկի ծավալը՝ առնվազն 100 լիտր։ - Դռան տեսակը՝ ապակե։ - Սառեցման տեսակը՝ օդի հարկադիր սառեցում։ - Կլիմայական դաս՝ N կամ SN: - Սառնագենտ՝ R600a։ - Ներքին չափսը. լայնություն՝ առնվազն 415 մմ, խորություն՝ առնվազն 405 մմ, բարձրություն՝ առնվազն 600 մմ։ - Կառավարման համակարգը՝ միկրոհամակարգչի միջոցով։ - Դարակները. քանակը` առնվազն 2, հանովի։ - Ազդանշանային համակարգը՝ ձայնային և տեսողական։ - Ներառյալ՝ USB պորտ, LED լամպ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։ | Холодильник лабораторный (однодверный) Основные параметры: - Температурный диапазон։ как минимум от 2 до 8 ℃; Точность измерения: не менее 0.1 ℃. - Объем камеры: не менее 100 литров. - Тип двери: стеклянная. - Тип охлаждения: принудительное воздушное охлаждение. - Климатический класс: N или SN. - Хладагент: R600a. - Внутренний размер. ширина: не менее 415 мм, глубина: не менее 405 мм, высота: не менее 600 мм. - Тип управления։ Микропроцессорное управление․ - Полки: не менее 2, съемные. - Система сигнализации: звуковая и визуальная. - Включая: USB-порт, светодиодная лампа. Гарантийный срок: не менее 1-го года. | 1 |
|  | 31161110/1 | Բարձր հաճախակա-նային պլազմային գեներատոր իր ավտոմատ համապա-տասխանեցման հանգույցով | Լաբորատորիայում առկա գազային ֆազայից քիմիական նստաեցման եղանակով (CVD) կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ ստանալու սարքավորման համար բարձր հաճախականային պլազմային գեներատոր իր ավտոմատ համատասխանեցման հանգույցով (Auto Matching Unit): Ունի՝ - անալոգային և RS-232 ինտերֆեյսներ, - 110/240 Վ միաֆազ փոփոխական լարում, - ելքային լարման արտաքին կառավարում, - հետադարձ կապով կառավարման համակարգ՝ մուտքագրված ելքային լարման սահմանված արժեքների անփոփոխությունը և կրկնողությունը ապահովելու համար, - ընկնող/անդրադարձված հզորությունը և սարքի վիճակը արտացոլող միկրոպրոցեսորային դիսպլեյ: Ապահովում է՝ - հզորության ճշգրիտ վերահսկումը՝ սահմանված կետից +/- 1%, - արագ իմպուլսային ռեժիմ TTL/CMOS մուտքից, - 13,56 ՄՀց հաճախականությունը առկա է որպես ստանդարտ: Վարդակի և մալուխի բնութագրերը - ռադիոհաճախականային ելքային վարդակ՝ N տեսակի / 50 Օհմ - oգտագործողի պորտի միակցիչ (անալոգային և RS-232) ՝ 25-pin, գերնուրբ «D» Female տիպի վարդակ, 8 մմ 4-40 Jack միակցիչով: - փոփոխական հոսանքի մուտքի վարդակ/մալուխ` IEC վարդակ, - մուտք + ելք ընդհանուր գռգռիչ (CEX) / շարժիչի վարդակ. մուտք՝ SMA, կոաքսիալ, գերնուրբ / ելք՝ SMA, կոաքսիալ, գերնուրբ, - իմպուլսի մուտքի վարդակ՝ SMA, կոաքսիալ, գերնուրբ, - հողակցման առկայություն Էլեկտրական բնութագիրը - Հզորությունը մուտքում՝ 110-240 VAC, մեկ փուլ (50/60 Հց) - Հզորությունը ելքում/իմպեդանս՝ 600 Վտ MAX անընդհատ ռեժիմում / 50 Վտ (տարբերակները. 0-50W / 0-100W / 0-150W / 0-300W / 0-600W): - Ռադիոալիքային հաճախականության կայունություն՝ +/- 0,005%: - Արդյունավետությունը՝ մինչև 90%: - Ելքային ծրարի ծածանք՝ ամբողջ ամպլիտուդի 1%-ից պակաս: - Կանգուն ալիքի գործակիցը ըստ լարման (VSWR, Voltage Standing Wave Ratio) ՝ կարող է պահպանել VSWR-ը ցանկացած փուլային անկյան տակ: - Հարմոնիկ ելք՝ լավ, քան 40 դԲ-ով փոքր հիմնական հարմոնիկայից: - Աշխատանք իմպուլսային ռեժիմում: - Արտաքին կառավարող ազդանշանի միջոցով ելքային հզորության փոփոխության հնարավորություն: | Высокочастотный плазменный генератор с блоком автоматического согласования (Auto Matching Unit) для имеющейся в лаборатории установки получения тонких полупроводниковых пленок методом химического осаждения из газовой фазы (CVD). Имеет: - аналоговый интерфейс и интерфейс RS-232. - однофазное напряжение 110/240 В переменного тока - внешний контроль выходного напряжения. - систему управления с обратной связью для обеспечения постоянства и повторяемости установленной выходной мощности. - микропроцессорный дисплей для отображения падающей/ отраженной мощности и состояния прибора. Обеспечивает: - прецизионный контроль мощности в пределах +/- 1% от заданного значения - быстрый импульсный режим от входа TTL/CMOS - частоту 13,56 МГц в стандартной комплектации. Спецификация коннектора и кабеля - радиочастотный выходной разъем N типа / 50 Ом, - разъем пользовательского порта (аналоговый и RS-232) - 25-pin, сверхминиатюрный разъем типа «D» Female, с разъемом 4–40 Jack, 8 мм, - входной разъем питания переменного тока/кабель - розетка IEC, - входной + выходной общий возбудитель (CEX) / разъем привода: вход - SMA, коаксиальный сверхминиатюрный / выход-SMA, коаксиальный сверхминиатюрный, - разъем входа импульса: SMA, коаксиальный сверхминиатюрный - наличие заземляющего соединения Электрические параметры. - Входная мощность: 110–240 В переменного тока, одна фаза (50/60 Гц). - Выходная мощность/импеданс: 600 Вт макс. в непрерывном режиме / 50 Вт (варианты включают 0–50 Вт/0–100 Вт/0–150 Вт/0–300 Вт/0–600 Вт). - Стабильность радиочастоты: +/- 0,005% - Варианты интерфейса: аналоговый (стандартный), RS-232 (опционально) - Разрешение управления мощностью: с шагом 1 Вт. - Эффективность: до 90% - Пульсации выходной огибающей : менее 1% от полной амплитуды. - Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН): может выдерживать КСВН при любом фазовом угле. - Гармонический выход: лучше, чем на 40 дБ ниже основной гармоники. - Импульсный режим работы через вход SMA на задней панели: минимальная длительность импульса 40 мкс (микросекунды). -Внешний сигнал управления мощностью должен изменять пиковую выходную мощность от 0 до максимальной мощности с помощью импульса включения. - рабочий цикл от 0 до непрерывного (100% рабочий цикл). | 1 |
|  | 42941110/3 | Տաքացուցիչ մագնիսական խառնիչով | MTI SH3 մոդելի կամ համարժեք`RS PRO SH-4, ATO-HS-19 Հիմնական պարամետրեր. - Սարքի աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի հարթ և ունենա բարձր հզորության տաքացնող էլեմենտ, որը կապահովի գերարագ ջերմության փոխանցում, նաև կապահովի առավելագույն աշխատանքային ջերաստիճան՝ առնվազն 350°C, - Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն 5 ℃-ից մինչև 350 ℃, - Սարքը պետք ներառի մագնիսական խառնիչ, - Սարքը պետք է ունենա օղակաձև ամրակ տեղավորվող առնվազն 1․3 սմ հաստությամբ տրամագծով աջակցող ձողի վրա: - Սարքի իրանը պիտի լինի ձուլածո ալյումինից կամ պողպատից՝ կայունության և ամրության ապահովման համար, - Նմուշի տեղավորման համար նախատեսված ծավալը՝ առնվազն 3000 մլ, - Պտտման արագությունը կարգավորվող, նվազագույնը 200-ից առնվազն 1600 պտույտ/րոպե, - Հզորություն՝ նվազագույնը 500 Վտ, - Աշխատանքային մակերևույթի չափսերը՝ երկարություն ՝ առնվազն 17 սմ, լայնություն՝ առնվազն 17 սմ, - Տաքացուցիչի մակերևույթի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, ալյումինե պանել կերամիկական պատվածքով կամ կերամիկա, - Չափսերը՝ առնվազն 25 × 17․5 × 12.5 (Ե × Լ × Բ) սմ: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի։ | Модель MTI SH3 или эквивалент: RS PRO SH-4, ATO-HS-19. Основные параметры: - Рабочая поверхность прибора должна быть гладкой и должна быть оснащена мощным нагревательным элементом, обеспечивающим превосходную теплопередачу и быстрое закипание с макс. рабочей температурой не менее 350 ℃; - Диапазон рабочих температур - как минимум от 5 до 350 ℃; - Устройство должно включать магнитную мешалку; - Встроенный держатель кольцевой подставки должен иметь опорный стержень диаметром не менее 1.3 см; - Корпус прибора должен быть из прочного литого алюминия или стали и должен обеспечивать стабильность и долговечность работы; - Объем, предусмотренный для размещения образца - не менее 3000 мл; - Регулируемый диапазон скоростей не менее от 200 до не менее 1600 об./мин; - Мощность - не менее 500 Вт; - Размеры рабочей поверхности: длина не менее 17 см, ширина не менее 17 см. - Материал поверхности нагревателя: нержавеющая сталь, алюминиевая панель с керамическим покрытием или керамика; - Размеры продукта - как минимум 25 (Д) x 17.5 (Ш) x 12.5 (В) см. Гарантия: минимум 1 год. | 1 |
|  | 33791300/74 | Ապակե էքսիկատոր պողպատե թիթեղով | Ապակե էքսիկատոր չժանգոտվող պողպատե թիթեղով - Կորպուսը և կափարիչը պատրաստված 3.3 բորոսիլիկատային ապակուց, - Բարձր քիմիական դիմացկունություն, - Ի վիճակի չորացնելու այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են կալցիումի քլորիդը, ֆոսֆորի պենտօքսիդը, նույնիսկ ծծմբական թթուն, - Կարող է պահպանել 500 մմ ս. ս.-ը համապատասխանող վակուում առնվազն 24 ժամ, - Չափերը՝ տրամագիծը՝ առնվազն 200 մմ բարձրությունը՝ առնվազն 270 մմ տարողությունը՝ 2.5 լ կամ ավելի: | Стеклянный эксикатор с пластиной из нержавеющей стали. - Корпус и крышка изготовлены из боросиликатного стекла 3․3, - Высокая химическая стойкость, - Способные к высушиванию, в том числе хлорид кальция, пентоксид фосфора и даже серная кислота, - Может сохранять вакуум 500 мм рт. ст. в течение не менее 24 часов, - Размеры: - диаметр: минимум 200 мм - высота: минимум 270 мм емкость: 2.5 л или более. | 1 |
|  | 38411600/5 | pH-մետր | pH-մետր ձեռքի, չափաբերման կարիք չունի ցուցմունքի տիրույթը՝ 0.00-ից մինչև 14.00 рН միավոր ցուցմունքների դիսկրետություն՝ 0.01 рН միավոր դիսփլեյ՝ հեղուկբյուրեղային | pH-метр ручной не нуждается в калибровке Диапазон показаний։ от 0.00 до 14.00 ед. рН Дискретность показаний: 0.01 ед. рН Дисплей: сегментный ЖКИ | 1 |
|  | 39132170/4 | Էքսիկատոր-պահարան | Ակրիլիկ էքսիկատոր-պահարան - Դռան վրա նեոպրենային միջադիրների առկայություն, որոնք ապահովում են հերմետիկ խցվածք, - 2 հանովի, կարգավորվող դարակներ, - Դարակների երեք դիրքեր, - Չափսերը՝ 305х305х178 մմ | Акриловый эксикатор-шкаф - Неопреновые прокладки на дверце обеспечивает герметичное уплотнение, - полки съемные, регулируемые, вентилируемые - 2 шт., - позиции для полок - 3 шт., - габариты, ШхГхВ: 305х305х178 мм | 1 |
|  | 42921180/3 | Անալիտիկ կշեռք | Անալիտիկ կշեռք - չափաբերում՝ արտաքին - կշռման վերին սահման՝ 310 գ - դիսկրետություն՝ առնվազն 0.001 գ - կշռման նվազագույն քաշ՝ 0.004 գ - կրկնելիություն՝ ±0.002 գ - գծայնություն՝ ±0.003 գ - կայունացման ժամանակ՝ ≤3 վ - կշռման թասի տրամագիծը՝ առնվազն Ø90 մմ - չափաբերման քաշը՝ 200 գ - ապրանքի քաշը՝ ոչ ավելի քան 4 կգ - ուժային հավասարակշռության էլեկտրոմագնիսական տվիչ - ձուլածո ալյումինե կորպուս քամուց պաշտպանող մեծ ծածկույթով: | аналитические весы - Калибровка։ Внешняя - Предел взвешивания, г։ 310 - Дискретность, г։ как минимум 0,001 - Мин.вес։ 0.004 г - Повторяемость։ ±0.002 г - Линейность։ ±0.003 г - Время стабилизации։≤3 с - Диаметр чаши для взвешивания։ Ø90 мм - Калибровочный вес։ 200 г - Масса։ не более чем 4 кг - С высокоточным электромагнитным датчиком силового баланса Литой алюминиевый корпус/большое ветрозащитное покрытие. | 1 |
|  | 33191312/10 | Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա օդափոխվող կափարիչներով | Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա չափման սանդղակով, քանակը՝ 5 հատ Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն Ծավալը՝ 250 մլ Էրլենմեյերի կոլբայի օդափոխվող կափարիչներ Նախատեսված 125, 250 մլ ծավալով կոլբաների համար Քանակը մեկ փաթեթում՝ 12 բարձր խտության պոլիէթիլենից պատրաստված, 0.2 մկմ-անոց PTFE հիդրոֆոբ մեմբրանով։ | Колба мерная коническая Эрленмейера из полипропилена Количество: 5 Объем: 250 мл Крышка вентилируемая для колб для колб Эрленмейера 125, 250 мл Количество в упаковке:12 Из полиэтилена высокой плотности с гидрофобной мембраной из PTFE толщиной 0.2 мкм. | 1 |
|  | 38431710/2 | Պիպետներ նյութի փոխադրման համար | Պիպետներ նյութի փոխադրման համար Նոմինալ ծավալը՝ 3.5 մլ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 500 Աստիճանավորված՝ մինչև 3 մլ-ը Նյութը՝ ցածր խտության պոլիէթիլեն Չափերը՝ 155 x 15 մմ Կաթիլի ծավալը՝ 35 մկլ-55 մկլ | Пипетки для переноса Объем: 3.5 мл Количество в упаковке: 500 Градуировка: до 3 мл Материал: полиэтилен низкой плотности (ДхШ): 155 x 15 мм Объем капли: 35 - 55 мкл․ | 1 |
|  | 38431710/3 | Պետրիի թաս | Պետրիի թաս Տրամագիծը՝ 92 մմ Բարձրությունը՝ 16 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 480 Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 0 ~ 80 °C Նյութը՝ պոլիստիրոլ Ստերիլիզացման մեթոդ՝ գամմա-ճառագայթահարում Առավելագույն ծավալը՝ 80 մլ: | Чашки Петри Диаметр, мм։ 92 Высота, мм։ 16 Количество в упаковке։ 480 Диапазон температур։ 0 ~ 80 °C Материал։ Полистирол (PS) Метод стерилизиации։ радиация Максимальный объем։ 80 мл. | 1 |
|  | 33191310/16 | Ցենտրիֆուգի փորձանոթներ | Ցենտրիֆուգի փորձանոթներ Ծավալը՝ 50 մլ Աստիճանավորված Քանակը մեկ փաթեթում՝ 50 Առավելագույն RCF` 9400xg Պատրաստված թափանցիկ պոլիպրոպիլենից Կոնաձև հատակով Ներպտուտակվող կափարիչով | Пробирки центрифужные Объем: 50 мл Градуированные Количество в упаковке: 50 Максимальная RCF, g: 9400 Изготовлены из прозрачного полипропилена, коническое дно, завинчивающаяся крышка | 1 |
|  | 33191310/15 | Ցենտրիֆուգի մանրէազերծված փորձանոթներ | Ցենտրիֆուգի մանրէազերծված փորձանոթներ Ծավալը՝ 50 մլ Աստիճանավորված Քանակը մեկ փաթեթում՝ 20 Առավելագույն RCF` 17000xg Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն Կոնաձև հատակով Տրամագիծը՝ 30 մմ Բարձրությունը՝ 115 մմ | Пробирка центрифужная, стерильные Объем: 50 мл, Градуированные, Количество в упаковке: 20, Максимальная RCF, g: 17000, Материал: полипропилен, Конические Диаметр: 30 мм Высота: 115 мм | 2 |
|  | 39221270/1 | Պետրիի թասեր, մանրէազերծված | Պետրիի թասեր, մանրէազերծված Տրամագիծը՝ 150մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 5 Առանց մշակման 100 % պոլիստիրոլից Մանրէազերծված ճառագայթահարմամբ՝ SAL=10-6 | Чашки Петри, стерильные Диаметр, мм։ 150 Количество в упаковке։ 5, без обработки 100% полистирол. Стерилизованы облучением, SAL=10-6 | 10 |
|  | 44423600/1 | Բազմաշերտ կպչուն գորգ | Բազմաշերտ կպչուն գորգ Շերտերի քանակը՝ 30, Չափերը՝ 45x90 սմ, 10 գորգ մեկ փաթեթում, Գույնը՝ կապույտ | Многослойный липкий коврик Количество слоев: 30, Размеры: 45см х 90см, В упаковке 10 ковров по 30 слоёв, Цвет: синий | 1 |
|  | 33791300/75 | Ապակու կտրիչների հավաքածու | Ապակու կտրիչների հավաքածու - Փաթեթը ներառում է՝ Ապակու կտրիչ, քանակը՝ 1 հատ, 6-12 մմ Կտրող գլխիկ, 2-6 մմ, քանակը՝ 1 հատ Կտրող գլխիկ, 12-20 մմ, քանակը՝ 1 հատ Պտուտակիչ, քանակը՝ 1 հատ Կաթիլային խողովակ, քանակը՝ 1 հատ Բռնակ կտրման համար, քանակը՝ 1 հատ, Բուստեր, քանակը՝ 1 հատ Կտրման միջակայքը ապակու դեպքում՝ 6-12 մմ Նյութը՝ կտրող սկավառակ կարբիդից, պողպատե կտրող գլխիկ, բռնակ ալյումինե համաձուլվածքից, մետաղական պարուրակով կտրող գլխիկ - Ապակու կտրիչներ ալմաստե ծայրոցով Բռնակը՝ պինդ, փայտից պատրաստված Քանակը՝ 5 # Կտրման միջակայքը՝ 2-15 մմ | компл. резцов для стекла - Включенный пакет: стеклорез 6-12 мм, 1 шт. режущая головка 2-6 мм, 1 шт. режущая головка 12-20 мм, 1 шт. отвертка, 1 шт. капельная трубка, 1 шт. Бустер, 1 шт. ручка для резки, 1 шт. Диапазон резки (Стекло): 6-12 мм Материал: режущий диск из карбида, стальная режущая головка, ручка из алюминиевого сплава, режущая головка с металлической резьбой - Стеклорезы с алмазным наконечником рукоятка из твердой древесины Количество в комплекте: 5 Диапазон резки: 2-15 мм | 1 |
|  | 30232450/1 | Խոշորացույց, գլխին ամրացվող | Գլխին ամրացվող խոշորացույց Նյութը՝ օպտիկական ապակի, ABS պլաստիկ Քաշը՝ ոչ ավելի քան 220 գ Փոխարինովի օպտիկական ապակուց ոսպնյակներ Խոշորացում՝ 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x Ոսպնյակի չափերը՝ 78x28 մմ ճակատին ամրացման համար նախատեսված ամուր և կոմպակտ ժապավենով, հեշտ կարգավորվող՝ օգտագործողի գլխի չափին հարմարեցվող։ | Налобная лупа Материал: оптическое стекло, АБС-пластик. Вес: не более 220 г. Сменные оптические стеклянные линзы Увеличение: 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x Размеры объектива: 78x28 мм. с прочным и компактным налобным ремнем, легко регулируемым по размеру головы пользователя․ | 3 |
|  | 30232450/2 | Ձողակարկին | Ձողակարկին Չժանգոտվող պողպատից Աշխատանքային տիրույթը՝ 0-150 մմ Չափման ճշգրտությունը՝ 0.02 մմ | Штангенциркуль из нержавеющей стали Рабочий диапазон: 0-150 мм Точность измерения: 0.02 мм | 2 |
|  | 44112720/1 | Բազմաֆունկցիոնալ ֆրեզային հաստոց | Բազմաֆունկցիոնալ ֆրեզային հաստոց Կարգավորվող xy առանցքներով 2.5 դյույմանոց զուգահեռ մամլակներ Սեղանի չափերը՝ 300 x 90 մմ x առանցքով տեղափոխումը՝ մինչև 200 մմ y առանցքով տեղափոխումը՝ մինչև 50 մմ 1 պտույտը՝ 1․250 մմ Ենթաբաժանման նշանները՝ 0.05 մմ | Многофункциональный фрезерный станок с регулировкой по осям xy, паралельные тиски 2,5 дюйма, Размеры стола: 300 x 90 мм. Перемещение по оси x: до 200 мм. Перемещение по оси y: до 50 мм, 1 круг: 1.250 мм, метки подразделений։ 0.05 мм | 1 |
|  | 39221270/2 | ESD հողանցման բույն | - ESD հողանցման բույն, երկու բանան տեսակի երկժանիով-3 հատ Մինչև երկու հակաստատիկ ապարանջանի, հակաստատիկ գորգի համար նախատեսված, Նյութը՝ մետաղ և պլաստիկ, Չափերը՝ 64x37x37 մմ, Կաբելի/լարի երկարություն՝ 1.6 մ, Գույնը՝ սև և դեղին, Անցումը՝ 10 մմ = 0,39 դյույմ։ Կոմպլեկտը ներառում է մեկ հակաստատիկ վարդակ։ - Ստանդարտ ESD հողանցման բույն, 3 հատ՝ նախատեսված երկու հակաստատիկ ապարանջանի համար, Նյութը՝ մետաղ և պլաստիկ, Կաբելի/լարի երկարություն՝ մինչև1.6 մ, Գույնը՝ սև և դեղին։ | - Гнездо заземления ESD с двумя банановыми вилками, 3 шт. для одного или двух наручных ремней, а также настольных ковриков Материал: металл и пластик Размеры: 64x37x37 мм Длина кабеля: 1,6 м Цвет: черный и желтый Переход: 10 мм = 0,39 дюйма В комплект входит: 1 Антистатическая наземная розетка - Стандартное гнездо заземления ESD, 3 шт. для антистатических двух наручных ремней Материал: металл и пластик Длина кабеля: до 1․6 м Цвет: черный и желтый․ | 1 |
|  | 39221270/3 | Հակաստատիկ ապրանքների լրակազմ | - Հակաստատիկ գորգ Չափերը՝ 700 մմ x 500 մմ Հաստությունը՝ 2 մմ Հեշտ մաքրվող Գույնը՝ բաց մոխրագույն - Հակաստատիկ գորգ, Փափուկ, եռաշերտ, ռետինե Սեղանի գորգ, դյուրակիր - Կարգավորվող հակաստատիկ ապարանջան, 3 հատ Մետաղական օղակ դաստակի համար՝ չժանգոտվող պողպատից առաձգական ժապավեններ Գույնը՝ մետաղի գույն Մակերևութային դիմադրություն՝ <10Ω Էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման ժամանակ՝ <0.1վ Կաբելի երկարությունը՝ կարգավորելի - Հակաստատիկ ապարանջան, 3 փաթեթ Լարի երկարությունը՝ 180 սմ Դիմադրատարր՝ 1 MΩ ± 5% Գույնը՝ կապույտ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 5 - Հակաստատիկ ապարանջան ESD, մետաղյա, 3 հատ Առանց լարի, կարգավորվող Գույնը՝ արծաթագույն | - Антистатический коврик Размеры: 700 мм х 500 мм Толщина: 2 мм Легко чистить Цвет: Светло-серый - Антистатический коврик Мягкий, 3-слойный, резиновый Настольный коврик, портативный - Регулируемый антистатический браслет, 3 шт. Металлическое кольцо для запястья: эластичные ленты из нержавеющей стали; Цвет: цвет металла; Поверхностное сопротивление: <10Ω Время электростатического разряда: <0.1s Длина кабеля: Регулируемая - Антистатический браслет, 3 упаковки Длина кабеля: 180 см Резистор: 1 MΩ ± 5% Цвет: синий Количество в упаковке: 5 - металлический антистатический браслет ESD, 3 шт. беспроводной, регулируемый Цвет: серебристый | 1 |
|  | 44311170/1 | Զոդման համար նախատեսված պարագաների լրակազմ | - Ջերմամեկուսացված զոդման գորգ Նյութը՝ գել Գույնը՝ կապույտ, TE-S110 Չափերը՝ 28սմ x 20սմ, Հաստությունը՝ 1-2 մմ - Զոդման կայան, բարձրհաճախային Հակաստատիկ դիզայն Զոդման երկաթի ծայրի ջերմաստիճանի վերահսկման հնարավորություն, Առանց կապարի զոդման կայան Հզորությունը՝ 90 Վտ Աշխատանքային լարումը՝ 110Վ / 220Վ AC Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 100 ~450 °C Ջերմաստիճանի կայունությունը՝ 2 °C Զոդման կայանի գլխիկի և ground-ի միջև դիմադրությունը ՝ <2 Օհմ Ground-ի նկատմամբ զոդման կայանի գլխիկի պոտենցիալ՝ <2 մՎ Քաշը՝ 3.2 կգ Չափերը՝ առնվազն 137 x 168 x 114 մմ Հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով Ներառյալ՝ զոդիչ, հենակալ, մաքրելու սպունգ, մետաղական մաքրելու սպունգ, ջերմադիմացկուն միջադիր, զոդման ծայրոց, սնուցման լար - Զոդման օժանդակ գործիքներ 6 գործիք պարունակող հավաքածուն ներառում է՝ Դանակ զոդանյութի համար, քանակ` 1 հատ Երկճյուղ բռնակ զոդանյութի համար, քանակ՝ 1 հատ Զոդման օժանդակ անցքակոկիչ, քանակը՝ 1 հատ Բռնակ զոդման պրոցեսում կիրառվող, քանակը՝ 1 հատ Զոդման օժանդակ խոզանակ, քանակը՝ 1 հատ Ասեղ զոդանյութի համար, քանակը՝ 1 հատ - Զոդման հավաքածու ծայրոցներով Զոդիչ Հզորությունը՝ 60 Վտ Աշխատանքային լարումը՝ 220 Վ Լարի երկարությունը՝ առնվազն 140 սմ Հավաքածուն առնվազն ներառում է՝ 5 զոդման մետաղե ծայրոցներ Զոդման մետաղալար Զոդման օժանդակ գործիքների հավաքածու՝ 1 հատ Հակաստատիկ ունելիներ՝ 2 հատ Կծաքցան՝ 1 հատ Հանոց զոդման համար՝ 1 հատ Զոդիչի հենարան Խոզանակ Գործիքի պատյան Զոդանյութ | - Теплоизоляционный паяльный коврик Материал: гель Цвет: Синий, TE-S110 Размеры: 28см x 20см, Толщина: 1-2 мм - паяльная станция, высокочастотный Антистатический дизайн возможность мониторинга температуры наконечника паяльника в режиме реального времени Бессвинцовая паяльная станция Мощность: 90 Вт Рабочее напряжение: 110 В/220 В AC Диапазон температур: 100 ~ 450 °C Стабильность температуры: 2 °C Сопротивление между наконечника паяльной станции и землей: <2 Ом Потенциал наконечников относительно земли: <2 мВ Вес: 3,2 кг Размеры: минимум 137 х 168 х 114 мм. С жидкокристаллическим дисплеем В комплекте: паяльник, подставка, губка для чистки, металлическая губка для чистки, термостойкая прокладка, наконечник паяльный, шнур питания. - Вспомогательные инструменты для пайки В набор из 6 инструментов входят: Нож для припоя, 1 шт. Вилка для припоя, 1 шт. Паяльная вспомогательная развертка, 1 шт. Держатель для припоя, 1 шт. вспомогательная кисть для припоя, 1 шт. Игла для припоя, 1 шт. - Набор для пайки с наконечниками паяльник Мощность: 60 Вт Рабочее напряжение: 220 В Длина кабеля: не менее 140 см. В комплект входят: 5 металлических наконечников для пайки Паяльная проволока Набор вспомогательных инструментов для пайки: 1 шт. Антистатический пинцет: 2 шт. Кусачки: 1 шт. Паяльный насос: 1 шт. Паяльная подставка Кисть Футляр для инструмента Припой | 1 |
|  | 44511370/1 | Բարձր ածխածնային պողպատից պատրաստված գործիքների հավաքածու | Բարձր աշխածնային պողպատից պատրաստված գործիքների հավաքածու, Քաշը՝ մինչև 4 կգ։ 102 գործիքներ պարունակող հավաքածուն ներառում է՝ Լապտերիկ-1 հատ Մեկուսիչ ժապավեն-1 հատ Գլխիկների խմբաքանակ - 9PC + ADA Ունիվերսալ դանակ – 1 հատ Ճկափող-9 հատ, 5-13 Մինի-սղոցի հենարան-1 հատ Մուրճ- 1 հատ, 80Z Վեցանիստ (ներքին), 1.5-6 չափսերի-8 հատ Աքցան, 8 դյույմանոց- 1 հատ 3 մետրանոց չափերիզ- 1 հատ 8 դյույմանոց մանեկի դարձակ, կարգավորվող-1 հատ Պրակտիկ արկղիկ տեխնիկայի համար-1 հատ Փորակավոր պտուտակիչ-1 հատ Սայրեր տուփով-1 հատ Կծաքցան-1 հատ Տափաշուրթ-1 հատ Մկրատ-1 հատ Ասեղնավոր տափաշուրթ (6 դյույմանոց)-1 հատ Թվային դիսփլեյով մատիտ-1 հատ Խաչաձև պտուտակիչ-1 հատ Ճշգրիտ գլխադիրներով գործիք (բիտ)-4 հատ, նախատեսված ժամացույցների նորոգման համար Արգելաձողիկով բռնակ-1 հատ | Набор инструментов из высокоуглеродистой стали Вес: до 4 кг. В комплект из 102 инструментов входят: Фонарик-1 шт. Изоляционная лента - 1 шт. Партия головка- 9PC + ADA Универсальный нож - 1 шт. Рукав 5-13-9 штук, Мини-Пильная подставка- 1 шт. Коготь-Молоток - 1 шт, 80Z Шестигранник (внутренний) 1,5-6 размеров - 8 шт. Клещи для водяных насосов, 8 дюймов - 1 шт. Рулетка 3-х метровая - 1 шт. Гаечный ключ 8 дюймов, регулируемый - 1 шт. Практичный ящик– 1 шт. Крестовая Отвертка - 1 шт. Лезвия в коробке - 1 шт. кусачки - 1 шт. Плоскогубцы - 1 шт. Ножницы - 1 шт. игольчатый плоскогубцы (6 дюймов) - 1 шт. Карандаш с цифровым дисплеем - 1 шт. Шлицевая отвертка - 1 шт. Инструмент с прецизионными головками, партия часов - 4 шт Храповая ручка-1 шт. | 1 |
|  | 44511370/2 | Պտուտակիչների, բիտերի, և այլ գործիքների հավաքածու | Պտուտակիչների, բիտերի, և այլ գործիքների հավաքածու Գույնը՝ 115-սև Հավաքածուն ներառում է՝ Ալյումինե համաձուլվածքից բռնակ-1 հատ Երկարիչ-1 հատ Ունելի-1 հատ Արտահրիչ բույթ-1 հատ Մագնիսացնող/ապամագնիսացնող- 1 հատ Լինգ-2 հատ Պտուտակիչի 90 գլխադիր՝ Տեսակը-խաչաձև՝ 0000-քանակը՝ 2, 000-քանակը՝ 2, 00- քանակը՝ 2, 0- քանակը՝ 2, 1- քանակը՝ 2, 2- քանակը՝ 2 Տեսակը՝ PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-ուղիղ՝ 1․0 -2 հատ, 1․3-2 հատ, 1.5-2 հատ, 2.0-2 հատ, 2․5-2 հատ, 3․0-1 հատ, 3․5-1 հատ Տեսակը-5-նոց աստղ՝ 0․8-2 հատ, 1․2-2 հատ, 1․5-1 հատ, 2․0-1 հատ Տեսակը-վեցանկյուն՝ H0.7, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-վեցանկյուն՝ 3.8, 4.5 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-եռանկյուն- 2.0, 2.3, 2.7, 3.0 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-Torx` T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T6, T8, T9, T10, T15, T20 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը՝ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը՝ 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 15H, 20H, 25 H (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-Y ձևի՝ 0.6-2 հատ, 1.5-2 հատ, 2.0-1 հատ, 2.3-1 հատ, 3.0-1 հատ, Տեսակը՝ U2.3, U2.6, U8 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-քառակուսիաձև՝ S0, S1, S2 (բոլորի քանակը՝ 1) Տեսակը-MID`1 հատ Տեսակը-SIM՝ 1 հատ Տեսակը-PH2՝ 1 հատ | Набор отверток, бит и инструментов Цвет: 115-черный, В коллекцию входят: Ручка из алюминиевого сплава-1 шт. Удлинитель - 1 шт. Пинцет-1 шт. штифт для SIM-карты-1 шт. намагничиватель/размагничиватель-1 шт. лом-2 шт. 90 насадки для отверток: Тип-Кросс: 0000-количество: 2, 000-количество: 2, 00-Количество: 2, 0-Количество: 2, 1-Количество: 2, 2-Количество: 2 Тип: PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 (количество каждого: 1) Тип-прямые: 1,0-2 шт., 1,3-2 шт., 1,5-2 шт., 2,0-2 шт., 2,5-2 шт., 3,0-1 шт., 3,5-1 шт. Тип-5-конечная звезда: 0,8-2 шт., 1,2-2 шт., 1,5-1 шт., 2,0-1 шт. Тип- Шестиугольник: H0.7, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5. 0, H6.0 (количество каждого: 1) Тип- Шестиугольник: 3,8, 4,5 (количество каждого: 1) Тип-треугольник- 2,0, 2,3, 2,7, 3,0 (количество каждого: 1) Тип-Torx: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T6, T8, T9, T10, T15, T20 (количество каждого: 1) Тип: М2.5, М3.0, М3.5, М4.0, М4.5, М5.0, М5.5 (количество каждого: 1) Тип: 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 15H, 20H, 25H (количество каждого: 1) Тип-Y-образный: 0,6-2 шт, 1,5-2 шт, 2,0-1 шт, 2,3-1 шт, 3,0-1 шт, Тип: У2.3, У2.6, У8 (количество каждого: 1) Тип-Квадрат: S0, S1, S2 (количество каждого: 1) Тип-MID: 1 шт. Тип-SIM: 1 шт. Тип-PH2: 1 шт. | 1 |
|  | 44511370/3 | Ունելիների հավաքածու | Բարձր ճշգրտության ունելիների հավաքածու Հակաստատիկ Բարձր ջերմաստիճանների նկատմամբ դիմացկունություն Նյութը՝ PPS, ածխածնային մանրաթել, Գույնը՝ սև Քանակը հավաքածուում՝ 20 | Набор высокоточных пинцетов Антистатические Высокая термостойкость Материал: PPS + углеродное волокно Цвет: черный Количество в комплекте: 20 | 1 |
|  | 44511370/4 | Հակաստատիկ ունելիների հավաքածու | Հակաստատիկ ունելիների հավաքածու ESD Գույնը՝ սև Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Հաստությունը՝ 1.5 մմ Յուրաքանչյուր հավաքածու ներառում է՝ ESD-10 x 1 ESD-11 x 1 ESD-12 x 1 ESD-13 x 1 ESD-14 x 1 ESD-15 x 1 | Антистатические пинцеты ESD Материал: нержавеющая сталь Цвет: черный Толщина: 1,5 мм Каждый комплект включает в себя: ESD-10 x 1 ESD-11 x 1 ESD-12 x 1 ESD-13 x 1 ESD-14 x 1 ESD-15 x 1 | 2 |
|  | 33191200/1 | Լաբորատոր սեղան | - Առնվազն 750x1200/լxե մմ չափսերով, - մինչև 100 կգ բեռ տեղադրելու տարողունակությամբ, - շրջանակ - պրոֆլային խողովակից առնվազն 40*40մմ լայնական հատույթով և 1,5մմ հաստությամբ, - ղեկավարվող հենակներ - 730-1030մմ, - ղեկավարման քայլ – առնվազն 50մմ: | - Металлический разборный каркас с нагрузкой 100 кг распределенного веса - Каркас профильная труба 40*40 мм, толщина стенки 1.5 мм - Регулируемые опоры от 730-1030 мм. Шаг регулировки 50 мм. | 2 |
|  | 33191200/2 | Ամուր շրջանակներով լաբորատոր սեղան | - Առնվազն 900x1500/լxե մմ չափսերով, - մինչև 300 կգ բեռ տեղադրելու տարողունակությամբ, - շրջանակ - պրոֆլային խողովակից առնվազն 40*40մմ լայնական հատույթով և 1,5մմ հաստությամբ, - ղեկավարվող հենակներ - 730-1030մմ, - ղեկավարման քայլ – առնվազն 50մմ: | - Габариты рабочей поверхности: не менее 900x1500 мм (ширина x длина), - Металлический разборный каркас с нагрузкой 300 кг распределенного веса - Каркас профильная труба 40*40 мм, толщина стенки 1.5 мм - Регулируемые опоры от 730-1030 мм. - Шаг регулировки 50 мм. | 2 |
|  | 39132170/5 | Մետաղական լաբորատոր պահարան | - Առնվազն 4 դարակ, բարձրությունը ղեկավարվող, - տեղադրումը հավաքված վիճակով, - չափսերը 850x400x1850մմ եxլxբ։ | - Четыре регулируемых по высоте полки - Поставляется в разобранном виде - Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035). - Габариты шкафа: 850х400х1850 мм. | 1 |
|  | 39111290/2 | Լաբորատոր բազմաֆունկցիոնալ հակաստատիկ աթոռակ | - Հնգաթև մետաղական հիմքով, - անվտանգ օդաճնշային ամբարձիչ, - նստատեղի տրամագիծը առնվազն 360մմ, - նստատեղի բարձրությունը 100-540մմ, - Հավաքածուի մեջ պետք է լինեն պլաստիկից պատրաստված հաղորդիչ անիվներ, - Հավաքածուի մեջ պետք է լինի ոտքերի հենման համար նախատեսված օղակ, - դիմադրություն (Ω)՝ ոչ ավելի քան 10⁷ Օհմ: | - 5-ти лучевое металлическое основание, - Безопасный пневматический подъемник, - Диаметр сиденья от 360 мм, - Высота сиденья 400-540 мм, - Комплект пластиковых токопроводящих колес для табурета. - опорное кольцо для ног (устанавливается на любой стул или табурет на газлифте), сопротивление (Ω)՝ не больше чем 10⁷ Ом: | 3 |
|  | 30195920/3 | Երկկողմանի մագնիսական շարժական գրատախտակ | - Տախտակի չափսերը՝ առնվազն 72x48 դյույմ, - գրելու մակերեսի չափսը՝ առնվազն 70x46 դյույմ, - նյութ՝ RM7248L, - գույն՝ սպիտակ, - անիվների քանակը՝ 4, որոնցից երկուսը կողպվելու հնարավորությամբ, - գրատախտակի գրելու մակերեսը պետք է ներառի հետևյալ առանձնահատկությունները՝ 360° պտտվելու հնարավորութուն, - գրատախտակը պետք է ներառի երկկողմանի մագնիսական չոր մաքրիչ և համապատասխան մարկերների կոմպլեկտ: | - Размер доски: от 72x48 дюйм, - площадь рабочей поверхности: от 70x46 дюйм, - материал՝ RM7248L, - цвет: белый, - количество колес: 4, две из которых с функцией фиксации, - особенности: поворотная возможность на 360° и полка для аксессуаров, дополнительно: двусторонний магнитный сухой стиратель и соответствующий комлект маркеров. | 1 |
|  | 33161230/1 | Անընդհատ լազեր 405 նմ | Մեկ մոդայով, մեկ հաճախականության լազեր, ալիքի երկարությունը՝ 405 նմ, ելքային հզորությունը՝ ≥40մՎտ, կոհերենտությունը՝ ≥1մ։ | Одномодовый одночастотный лазер, длина волны: 405 нм, выходная мощность: ≥40 мВт, когерентность: ≥1м. | 1 |
|  | 33161230/2 | Անընդհատ լազեր 532 նմ | Մեկ մոդայով, մեկ հաճախականության լազեր, ալիքի երկարությունը՝ 532 նմ, ելքային հզորությունը՝ ≥1000մՎտ, կոհերենտությունը՝ ≥100մ։ | Одномодовый одночастотный лазер, длина волны: 532 нм, выходная мощность: ≥1000 мВт, когерентность: ≥100м | 1 |
|  | 33161230/3 | Անընդհատ լազեր 633 նմ | Մեկ մոդայով, մեկ հաճախականության լազերային դիոդ, ալիքի երկարությունը՝ 633 նմ, ելքային հզորությունը՝ ≥70մՎտ, կոհերենտությունը՝ ≥1մ | Одномодовый одночастотный лазер, длина волны: 633 нм, выходная мощность: ≥70 мВт, когерентность: ≥1м | 1 |
|  | 30237240/1 | Թվային տեսախցիկ (Digital camera) | Տիպ՝ Մոնոխրոմ տեսախցիկ: Տեսանյութի ելք (video output)՝ USB 3.1 Gen 1: Պատկերային սենսոր (Imaging Sensor )` IMX421 Լուծելիություն (resolution (MegaPixels))` 2.91 Պիքսելի չափ (Pixel Size, H x V (μm))` 4․5 x 4․5 | Тип: Монохромный фотоаппарат. Видеовыход: USB 3.1 Gen 1. Датчик изображения: IMX421 Разрешение (Мегапиксели): 2,91 Размер пикселя (H x V (мкм)): 4,5 x 4,5 | 1 |
|  | 30237240/2 | Թվային տեսախցիկ (Digital camera) | Տիպ՝ Գունավոր տեսախցիկ: Տեսանյութի ելք (video output)՝ USB 3.1 Gen 1: Պատկերային սենսոր (Imaging Sensor )` IMX421 Լուծելիություն (resolution (MegaPixels))` 2.91 Պիքսելի չափ (Pixel Size, H x V (μm))` 4․5 x 4․5 | Тип: Цветной фотоаппарат. Видеовыход: USB 3.1 Gen 1. Датчик изображения: IMX421 Разрешение (Мегапиксели): 2,91 Размер пикселя (H x V (мкм)): 4,5 x 4,5 | 1 |
|  | 30237240/3 | Թվային տեսախցիկ (Digital camera) | Տիպ՝ Մոնոխրոմ տեսախցիկ: Տեսանյութի ելք (video output)՝ USB 3 Պատկերային սենսոր (Imaging Sensor )` IMX334 Լուծելիություն (resolution (MegaPixels))` 5։ Պիքսելի չափ (Pixel Size, H x V (μm))` 2․0 x 2․0 | Тип: Монохромный фотоаппарат. Видеовыход: USB 3. Датчик изображения: IMX334 Разрешение (Мегапиксели): 5 Размер пикселя (H x V (мкм)): 2.0 x 2.0 | 1 |
|  | 39181100/1 | Օպտիկական սեղան | Սեղանի չափսեր՝ 1200x2400 մմ Սեղանի հաստությունը՝ 300 մմ Վերևի ծածկը 5 մմ հաստությամբ ֆերոմագնիսական չժանգոտվող պողպատից 0,25 մմ հաստությամբ պողպատից բջիջ ունեցող միջուկը ունի հետևյալ խտություն՝ 125-250 կգ/մ3՝ կախված բջջի չափից և կառուցվածքից Վերևի մաշկը ունի M6 անցքերի նախշ՝ 25 մմ հեռավորության վրա Հարթություն ±0,1 մմ/մ2 | Размеры стола: 1200х2400 мм. Толщина стола: 300 мм Верхняя крышка из ферромагнитной нержавеющей стали толщиной 5 мм. Стальной ячеистый сердечник толщиной 0,25 мм имеет плотность 125-250 кг/м3 в зависимости от размера и структуры ячеек. Верхняя обшивка имеет рисунок отверстий М6, расположенных на расстоянии 25 мм друг от друга. Плоскостность ±0,1 мм/м2 | 1 |
|  | 33791300/77 | Ուղղահայաց փոխարկիչ | Ուղղահայաց փոխարկիչ ՝ Vernier մասշտաբով և հորիզոնական մակերեսով 40 x 40 մմ: Պլատֆորմն ունի մեկ կենտրոնական M6 անցք և վեց M3 անցք: Շարժման միջակայքը 13 մմ: Թարգմանիչի հիմքի վրա տեղադրման համար պատրաստվում են չորս M4 անցք: Զգայունություն - 1 մկմ, հետևելու ճշգրտություն - 2 մկմ, տեղադրման ճշգրտություն - 5 մկմ (կես բաժանում): 4 կգ-ից ավելի ծանրաբեռնվածություն, նյութը՝ անոդացված ալյումին | Вертикальный транслятор сокалой Вернье и горизонтальной поверхностью 40 на 40 мм. На платформе имеется одно центральное отверстие М6 и шесть отверстий М3. Диапазон перемещения 13 мм. Четыре отверстия М4 выполнены на основании транслятора для установки. Чувствительность - 1 мкм, точность слежения - 2 мкм, точность установки - 5 мкм (полделения). Нагрузка более 4 кг, материал -анодированный алюминий | 1 |
|  | 33791300/78 | Ունիվերսալ հիմք | Ունիվերսալ հիմք՝ գծային թարգմանիչներ և պտտվող սեղաններ Stand օպտիկական սեղաններին կամ M6 անցքերով այլ պլատֆորմներին միացնելու համար: Նյութը՝ ալյումին, ծածկույթ - սև անոդացված: | Универсальное основание для крепления линейных трансляторов и поворотных столиков к оптическим столам Станда или другим стотвым платформам с отверстиями М6. Материал -алюминий, покрытие - черное анодированное. | 2 |
|  | 33791300/79 | Գծային փոխարկիչ գնդիկավոր կրողով | Գծային կողային փոխարկիչ ՝ 40x40 մմ հորիզոնական մակերեսով և 13 մմ շարժման տիրույթով: Սկավառակի տեսակը Side Զգայունություն 1 մկմ Անկյունային շեղում <200 միկրոռադ Հետևման ճշգրտությունը 2 մկմ Տեղադրման ճշգրտությունը 5 մկմ (կես բաժանում) Բեռնում: Հորիզոնական 10 կգ Ուղղահայաց 3 կգ Նյութը՝ անոդացված ալյումին | Линейный боковой транслятор с горизонтальной поверхностью 40 на 40 мм и диапазоном перемещения 13 мм. Тип привода Боковой Чувствительность 1 мкм Угловое отклонение <200 микрорад Точность слежения 2 мкм Точность установки 5 мкм (полделения) Нагрузка: Горизонтальная 10 кг Вертикальная 3 кг Материал Анодированный алюминий | 4 |
|  | 42931100/16 | Ալյումինե օպտիկական նեղ հարթակ | Պլատֆորմ 25 մմ լայնությամբ և M6 անցք ալյումինե օպտիկական երկաթուղու համար: Ամրացուցիչը հագեցած է զսպանակով, որը թույլ է տալիս ամրացնել հարթակի դիրքը, երբ պտուտակն ամրացված չէ: Ամրացուցիչի լծակը շարժական է (թելերով): | Платформа шириной 25 мм и отверстием М6 для алюминиевого оптического рельса. Зажим оснащен пружиной, позволяющей фиксировать положение платформы при незатянутом винте. Рычаг зажима съемный (на резьбе). | 4 |
|  | 42931100/18 | Ալյումինե օպտիկական լայն հարթակ | Պլատֆորմ 50 մմ լայնությամբ և M6 անցք ալյումինե օպտիկական երկաթուղու համար: Ամրացուցիչը հագեցած է զսպանակով, որը թույլ է տալիս ամրացնել հարթակի դիրքը, երբ պտուտակն ամրացված չէ: Ամրացուցիչի լծակը շարժական է (թելերով): | Платформа шириной 50 мм и отверстием М6 для алюминиевого оптического рельса. Зажим оснащен пружиной, позволяющей фиксировать положение платформы при незатянутом винте. Рычаг зажима съемный (на резьбе). | 1 |
|  | 42931100/19 | Ալյումինե օպտիկական հարթակ | Ալյումինե օպտիկական ռելս անոդացված M6 անցքերով: Երկարությունը 670 մմ։ Լայնությունը 58 մմ: Բարձրությունը 18 մմ. | Алюминиевый оптический рельс анодированный с отверстиями М6. Длина 670 мм. Ширина 58 мм. Высота 18 мм. | 1 |
|  | 42931100/20 | Ալյումինե օպտիկական թիթեղ | Ալյումինե օպտիկական թիթեղ: Հաստությունը 15 մմ M6 անցքեր ցանցի վրա 25 մմ քայլով չափը 30 x 60 սմ, հաստությունը 15 մմ | Алюминиевая оптическая плита: Толщина 15 мм Отверстия М6 по сетке с шагом 25 мм размер 30 на 60 см, толщина 15 мм | 4 |
|  | 44163360/1 | Բրա (ամրան) | Կոշտ թիթեղը թեքվել է 90°-ով: Չափերը - 70 մմ x 70 մմ x 35 մմ: Օգտագործվում է ուղղահայաց շարժման ժամանակ թարգմանիչների ամրացման համար: Թույլ է տալիս ստեղծել բարձրությամբ կարգավորվող հիմքեր՝ M6 և M4 անցքերով օպտիկական տարրերի տեղադրման համար: | Жесткая пластина, согнутая под углом 90°. Размеры - 70 мм х 70 мм х 35 мм. Используется для крепления трансляторов при вертикальном перемещении. Позволяет создавать регулируемые по высоте основания для крепления оптических элементов с помощию отверстий М6 и М4. | 2 |
|  | 34311100/2 | Քարշիչի շարժիչ խխունջավոր | 400Վ 3~ 50Հց, 8,7 Ա, 4 կՎտ 6530 մ3/ժ, 1410 րոպ1 | 400В 3~ 50Гц, 8,7А, 4 кВт 6530 м3/ч, 1410 мин1 | 1 |