## Лист1
(ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2024/86)
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում // Portable digital X-ray equipment // Портативное цифровое рентгеновское оборудование | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում |  | Портативное цифровое рентгеновское оборудование | չափման միավորը | ընդհանուր քանակ | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը ներառյալ ԱԱՀ/ՀՀ դրամ | մատակարարման
|  | Portable digital X-ray equipment | [5 empty] | հասցեն | Ժամկետը
| Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար։ | A mobile digital system designed for easy movement between departments and use in the intensive care unit, in the neonatal unit, in hospital wards and in the emergency department. | Мобильная цифровая система, предназначенная для лёгкого перемещения между отделами и использовании в реанимационном блоке, в неонатальном отделении, в больничных палатах и в приёмном отделении. | հատ | 2 | 15500000 | 31000000 | ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 (կհստակեցվի պայմանագրի կնքման փուլում) | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր (բայց ոչ ավել քանի 15 դեկտեմբերի 2024թ.)
| Ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 32 Կվտ | Output power: not less than 32 kW | Выходная мощность: не менее чем 32 кВт
| Բարձր լարման տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 40-125կՎ | High voltage not less than in 40-125kv range | Высокое напряжение не менее чем чем в диапазоне 40-125кв
| mA` ոչ պակաս քան 10-400 մԱ տիրույթում | mA: not less than in 10-400 mA range | mA։ не менее чем чем в диапазоне 10-400 mA
| mAs` ոչ պակաս քան 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում | mAs: not less than in 0.1-500 mAs range | mAs։ не менее чем чем в диапазоне 0.1-500 mAs
| Ժամանակի` ոչ պակաս քան 0.001 - 10 վայրկյան միջակայքում | Time: not less than in 0.001 - 10 s range | Время: не менее чем чем в диапазоне 0.001 - 10 с
| Անոդի ջերմատվություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU | Anode thermal capacity: not less than 300KHU | Теплоемкость анода: не менее чем 300 kHU
| Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) ոչ պակաս քան 0,6մմ/1,2մմ | Focus size: not less than small/big 0.6mm /1.2mm | Размер фокусного следа - (маленький/большой) не менее чем 0.6/1.2 мм
| Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը ոչ պակաս քան 30 վրկ․) | Collimator (mechanical collimator with an internal built-in light source, the light on time is not less than 30 seconds.) | Колиматор (механический колиматор с внутренним источником света, время включения света не более чем 30с)
| Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ ոչ պակաս քան +/-180 աստճան | Possibility of correct positioning of the system: not less than +/- 180 degree | Ротационная возможность для правильного позиционирования системы - не менее чем +/-180 градусов
| Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ ոչ պակաս քան +/-120 աստճան | Degree of rotation of the collimator: not less than +/-120 | Градус вращения колиматора - не менее чем +/-120 градусов
| LED լամպ | LED lamps | LED лампа
| Լազերային ցուցիչ | Laser pointer | Лазерный показатель
| Զտիչ՝ ոչ պակաս քան 2 մմ Al համարժեք | Filter - not less than 2mm Al equivalent | Фильтр - не менее чем 2мм Al эквивалент
| Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ ոչ պակաս քան +/- 270 աստճան | The rotation angle of the balanced support arm of the X-ray tube around its axis is not less than + / - 270 degrees | Угол вращения сбалансированного столба рентгеновской трубки вокруг своей оси - не менее чем +/-270 градусов
| ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ոչ պակաս, քան՝ 660-1990մմ | The height range of the focal spot is not less than in the range of 660-1990mm | Диапазон высоты фокусного пятна не менее чем в диапазоне 660-1990мм
| Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, ոչ պակաս քան 134սմ | Vertical movement of the X-ray tube is not less than 134cm | Вертикальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 134см
| Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան 56սմ | Horizontal movement of the X-ray tube is not less than 56cm | Горизонтальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 56см
| Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը պետք է լինի մոտորիզացված | The movement of the X-ray system should be motorized | Движение рентгеновской системы должно быть моторизованным
| Շարժման արագությունը ոչ պակաս քան՝ 5կմ/ժ | The movement speed not less than 5 km/h | Скорость движения не менее чем 5км/ч
| Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն | The possibility of an X-ray system of motorized movement and positioning in the patient | Возможность рентгеновской системы моторизированного движения и позиционирования у пациента
| Դետեկտոր, աշխատանքային կայան | Detector, workstation | Детектор, рабочая станция
| Դետեկտորի չափսը՝ ոչ պակաս քան 35x43սմ (14x17 դյույմ) | Visualization size - not less than 35x43 cm (14x17 inch) | Размер визуализации - не менее чем 35х43см (14х17 дюйм)
| Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս քան 3072x2560 | Pixel Matrix: not less than 3072 (H) × 2560 (V) | Пиксельная матрица: не менее чем 3072 (H) × 2560 (V)
| Պիքսելային քայլք` ոչ ավել քան 139 մկմ | Pixel pitch: not more than 139 μm | Шаг пикселя: не более чем 139 мкм
| Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 3,6 զույգ գծեր/մմ | Bandwidth - not less than 3.6 pair of lines/mm | Пропускная способность - не менее чем 3.6 пара линий/мм
| ինտեգրացված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 17 դյույմ, հպումային | Integrated Monitor - not less than 17 inches, touch | Интегрированный Монитор - не менее чем 17 дюймов, сенсорный
| Մոնիտորի թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x1024 | Resolution of monitor not less than 1280x720 | Разрешение монитора - не менее чем 1280х1024
| Ներքին օպերատիվ հիշողությունը ոչ պակաս քան 4GB | Internal operational memory - not less than 4GB | Память внутренней оперативной системы - не менее чем 4ГБ
| Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 128 ԳԲ SSD սկավառակ | Should have SSD disk not less than 128Gb | Должен быть SSD-диск объемом не менее чем 128 ГБ
| Հիշողության կրիչը ոչ պակաս քան 500GB HDD | Archive size - not less than 500GB HDD | Объем архива - не менее чем 500ГБ HDD
| Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության ոչ պակաս քան 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է | Availability of a rechargeable battery (batteries), work without electricity for not less than 4 hours when fully charged | Наличие перезаряжаемой батареи, работа без электричества не менее чем 4 часов при полном заряде
| DICOM Store– Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store– Send images to workstation and/or archiving system | DICOM Store – отправка изображений на рабочую станцию и/или в систему архивирования
| Dicom արտահանում | Dicom export | Экспорт Dicom
| Էլեկտրոսնուցում | Power Supply: | Электропитание
| Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220 V, 50/60 Hz | Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
| Այլ պայմաններ | Օther conditions: | Другие требования
| Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | Not less than 24 month warranty for the entire system, including the X-ray tube | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку не менее чем 24 месяцев
| Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
| Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
| Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
| ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent | ISO 13485 или эквивалент
| ISO 14001 կամ համարժեք | ISO 14001 or equivalent | ISO 14001 или эквивалент
| CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
* Գնման ընթացակարգն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով ** Հրավերով նախատեսվում է մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ***Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում
Կանխավճարի հատկացման առավելագույն չափը (ՀՀ դրամ) - Չի սահմանվում

## 2
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33111100 | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%