**ì»ñÉáõÍÇãÇ ïÇåÁ**. ÏÇë³³íïáÙ³ï,

**Ø³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ù»Ãá¹Á**. ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ïá³·áõÉáÙ»ïñ »ñÏ³ÏÇ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ßÕÃ³ÛáõÙ Ë³éÝÇã ·Ý¹ÇÏÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ,

**Æñ³Ï³Ý³óíáÕ Ã»ëï»ñÇ ó³ÝÏÁ**. äÂÄ (PT), ²äÂÄ (APTT), ÂÄ (TT), ýÇµñÇÝá·»Ý (FIB), D-¹ÇÙ»ñÝ»ñ, Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), ³ÝïÇÃñáÙµÇÝ-3, åñáï»ÇÝ C, åñáï»ÇÝ S, LA, HEP, LMWH,

**²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ**. íñÏ, %, ØÜÐ (INR), Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ (R), ·/É, Ù·/¹É, ØØ/ÙÉ.

**ÜÙáõßÇ ï»ë³ÏÁ, Í³í³ÉÁ**. ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³, 50-100 ÙÏÉ,

**â³÷Ù³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇ³Ýí³· û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ**. åÉ³ëïÇÏ ãáñëÏ³Ý³É³ÛÇÝ ÏÛáõí»ïÝ»ñ, Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ë³éÝÇãÝ»ñ (·Ý¹ÇÏÝ»ñ),

**â³÷Ù³Ý Ï³Ý³ÉÝ»ñÁ**. Նվազագույնը 2 Ï³Ý³É` Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë Å³Ù³Ý³Ï³ã³÷áí »õ ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí,

**â³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ï»õáÕáõÃÛáõÝÁ**. 60-999 íñÏ,

**ÜÙáõßÇ Ï³Ù é»³·»ÝïÇ ³í»É³óÙ³Ý å³ÑÇ ýÇùëáõÙÁ**. ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ åÇå»ïÇ ÙÇçáóáí (Auto Startup), ³é³Ýó åÇå»ïÇ (Manual Startup),

**¾Ïñ³ÝÁ**. ոչ պակաս 5 ¹ÛáõÛÙ LCD դիսպլեյ ,

**Â»ñÙáëï³ïÁ**. Ý»ñÏ³éáõóí³Í ոչ պակաս 16 ÇÝÏáõµ³óÇ³ÛÇ µÝÇÏÝ»ñ ÝÙáõßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ոչ պակաս 4 µÝÇÏÝ»ñ é»³·»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝóÇó 1-Á Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ë³éÝÇãáí,

**ÆÝÏáõµ³óÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ**. 37ûC +/- 1.0ûC,

**ÆÝÏáõµ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ óáõóÇãÁ**. 2 ³ÝÏ³Ë óáõóÇã,

**ÆÝÏáõµ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ï»õáÕáõÃÛáõÝÁ**. 0-999 íñÏ,

**êï»ÕÝ³ß³ñի առկայություն**. Նվազագույնը 16 ýáõÝÏóÇáÝ³É Ïá×³ÏÝ»ñ,

**âçÝçíáÕ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ**. ÙÇÝã»õ 1000 Ã»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

**îåÇãÇ ï»ë³ÏÁ**. Ý»ñÏ³éáõóí³Í Ã»ñÙáïåÇã,

**ÆÝï»ñý»ÛëÁ**. ½áõ·³Ñ»é Ï³åª ³ñï³ùÇÝ ïåÇãÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³çáñ¹³Ï³Ý RS-232 Ï³åª Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³ñ,

**Èñ³óáõóÇã ë³ñù»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ**. ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ åÇå»ï,

**¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙÁ, Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ**. 100-240 ì, 50/60 Ðó,

**Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³í³ù³Ï³½ÙÁ**. Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ սարքերն ու պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար՝ ë³ñù, ¿É»Ïïñ³ëÝáõóÙ³Ý É³ñ, Ã»ñÙáïåÇãÇ ÃáõÕÃ (1 ·É³Ý), համապատասխան քանակի ãáñëÏ³Ý³É³ÛÇÝ ÏÛáõí»ïÝ»ñ (160 հատ), Ë³éÝÇãÝ»ñ (640 հատ), Ë³éÝÇãÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù (1 Ñ³ï), ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ åÇå»ï (1 Ñ³ï), ë³ñùÇ Ó»éÝ³ñÏ՝ անգլերեն, կամ ռուսերեն, կամ հայերեն:

**²ñï³¹ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ**. ISO-13485

Тип анализатора: полуавтоматический,

Метод определения уровня. фотоэлектрический коагулометр, использующий движение перемешивающих шариков в двойной магнитной цепи,

Список выполненных тестов: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген (ФИБ), D-димеры, факторы свертывания крови (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), антитромбин-3, белок C, белок S, LA, HEP, НМГ ,

Возможные баллы: сек, %, МНО (INR), соотношение (R), г/л, мг/дл, ммм/мл.

Тип образца, объем. плазма крови, 50-100 мкл,

Необходимые одноразовые принадлежности для измерения. пластиковые четырехканальные кюветы, магнитные мешалки (шарики),

Каналы измерения. Минимум 2 канала с независимым таймером и системой сигнализации,

Продолжительность измерения. 60-999 секунд,

Фиксация момента добавления пробы или реагента. с электронной пипеткой (Автозапуск), без пипетки (Ручной запуск),

Экран. ЖК-дисплей с диагональю не менее 5 дюймов,

Термостат. встроено не менее 16 инкубационных слотов для образцов, не менее 4 слотов для реагентов, 1 из них с магнитной мешалкой,

Температура инкубации. 37°С +/- 1,0°С,

Индикатор времени инкубации. 2 независимых индикатора,

Продолжительность инкубационного периода. 0-999 секунд,

Наличие клавиатуры. Не менее 16 функциональных кнопок,

Объем нестираемой памяти. сохранить до 1000 результатов тестов,

Тип принтера: встроенная термопара,

Интерфейс. параллельное соединение для внешнего принтера, последовательное соединение RS-232 для компьютера,

Возможность подключения дополнительных устройств. электронная пипетка,

Электропитание, мощность. 100-240 В, 50/60 Гц,

Комплект поставки. Включает в себя все необходимые устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы: устройство, шнур питания, термолента (1 рулон), необходимое количество четырехканальных кювет (160 шт), мешалки (640 шт), насадка для миксера (1 шт). , электронная пипетка (1 шт.), инструкция к устройству: английский, или русский, или армянский.

Сертификаты качества компании-производителя. ISO-13485