## Recovered_Sheet1
Имя: | Характеристика: | Количество
Система цифровой камеры | Блок обработки видео 4K UHD по 3-х чиповой технологии с разрешением не менее 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16. 9 запись видео не менее 4K/60 Гц, запись изображения не менее 4K, функция ускорения одним касанием, функция удаления дыма с не менее 150 уровнями регулировки, функция стоп-кадра, не менее 2,5-кратное цифровое увеличение изображения, сохранение не менее 10 пользовательских настроек, текст генератор. Алгоритмы цифровой обработки изображений для улучшения структуры цвета и текстуры. Настоящие естественные цвета для рендеринга в реальном времени. Функция записи видео и изображений, автоматическое и ручное управление балансом белого. не менее 1 USB-разъема для карты памяти. Возможность выбора формата изображения не менее 3 типов: круглое поле, прямоугольное поле, полноэкранное видеоголовка 4K с не менее 4 кнопками управления. Индекс шума/шума изображения не менее 54 дБ. Возможность регулировки цвета в красно-желтая область Выбор цветовой гаммы, включая RGB, CMYK, BT2020, Adobe G Регулировка белой гаммы в формате S-Curve встроенное программное обеспечение параметрические параметры как минимум для лапароскопических, артроскопических, TUR, CCA операций Опция регулировки желтого цвета Видеовыходы не менее 4 Видеовыходы SDI 4K, 2 видеовыхода HDMI 4K Видеовыход SDI FHD, видеовыход HDMI 4K Сетевое напряжение 100–240 В, 50/60 Гц Размеры ШxВxГ 355x100x350 мм±:10 мм Вес головки камеры не более: 145 г. Сертификаты и стандарты как минимум: MDSAP, ISO 13485, CE согласно MDD93/42/EEC. | 1
Zoom-TV-адаптер | фокусное расстояние не менее f = 15,0–36,0 мм, разъем c-mount, совместим с изображением 4K | 1
Светодиодный источник света высокой интенсивности | Срок службы лампы не менее 30 000 часов Напряжение сети 100-240 В 50/60 Гц Потребляемая мощность не более 300 Вт Цветовая температура 6000-6500К Мощность светодиодов не менее 370 Мощность, автоматическое и ручное управление освещением. Без УФ- и ИК-излучения, функция усиления не менее 20 процентов. Водонепроницаемая сенсорная панель управления. Сервисный разъем не менее RJ45 и USB, разъем для подключения световода. совместим как минимум с световодами Olympus, Wolf, Gyrus, ACMI, Storz, RZ, аналоговым видеоразъемом видеовхода или BNC. Кнопка автоматического баланса белого цвета. Размеры ШxВxГ 380x120x360 мм ± 10 мм. Вес: не более 11 кг. Сертификаты и стандарты: MDSAP, ISO 13485, CE согласно маркировке MDD93/42/EEC. Испытание безопасности как минимум в соответствии со стандартами IEC 601-1ff и EN 60601-1ff. | 1
Волоконно-оптический световод | диаметр: Ø 4,8 мм, длина 3000 мм, совместим с источником света и эндоскопами этого набора, без нагрева, моноволоконный тип. Сертификаты и стандарты как минимум: MDSAP, ISO 13485, CE в соответствии с MDD93/42/EEC. | 1
4К-монитор | Размер экрана не менее 31 дюйм с разрешением 3840 х 2160 пикселей, глубина цвета не менее 4,3Т, стандарт цвета не менее BT.2020, яркость не менее 900 нит, контрастность не менее 1350:01, время отклика не более 18 мс, разрешение изображения 4K UHD 60 Гц, мультимодальная гибридная технология изображения, интеллектуальная технология повышения разрешения изображения, углы обзора изображения не менее 178 градусов, функция PiP PbP, соотношение сторон 16. 9 входов не менее 12G SDI, 3G SDI, HDMI 2.0, DP, Dual link DVI, VGA, выходы не менее 4 шт 12G SDI Крепление стандарт VESA 100, вес не более 16 кг, внешняя рама металлическая. Монитор медицинского назначения Сертификаты и стандарты. ISO 13485, CE согласно MDD93/42/EEC, испытание безопасности согласно IEC 60601-1-2 4.0. | 1
Эндоскоп | Совместимость с качеством изображения 4K Угол обзора 30° Диаметр Ø10 мм Рабочая длина 450 мм Автоклавируемый | 1
Эндоскоп | Совместимость с качеством изображения 4K, угол обзора 0°, диаметр: Ø10 мм, рабочая длина 450 мм, автоклавируемый. | 1
Электрохирургический генератор | Хирургический блок LAP, для биполярной TUR-B/P и монополярной TUR-P Безопасность: Защита от поражения электрическим током: Тип I/CF Низкочастотные токи утечки согласно EN 60601-1 Высокочастотные токи утечки согласно EN 60601-2-2 согласно EN 60601-2-2 до Рабочая частота генератора 333–350 кГц Защита от дефибрилляции согласно EN 60601-2-2 Система NEM: управление нейтральным электродом, оптический дисплей 7 уровней, необходимое сопротивление < 240 Ом Индикаторы режимов монополярного отключения не менее: Mono Cut (300 Ом) 9 уровни/400 Вт Precision Cut (300 Ом) 9 уровней/50 Вт Mixed Cut (60 Ом) 9 уровней/150 Вт Polipo Cut (50 Ом) 9 уровней/400 Вт Papillo Cut (60 Ом) 9 уровней/400 Вт Artro Cut (300 Ом) 9 уровней/400 Вт Uro Cut (300 Ом) 9 уровней/400 Вт Hystero Cut (300 Ом) 9 уровней/400 Вт Muco Cut (100 Ом) 9 уровней/400 Вт Индикаторы режима монополярной коагуляции как минимум: Мягкая коагуляция (50 Ом) 200 Принудительная коагуляция (300 Ом) 200 Спрей-коагуляция (1250 Ом) 80 Вт Hybrid Coag (300 Ом) 200 Эндо-спрей (1250 Ом) 30 Uro Coag (60 Ом) 9 уровней/200 Вт Arthro Coag (60 Ом) 9 уровней/200 Вт Hystero Coag (60 Ом) 9 уровней/200 Вт Индикаторы режима биполярной резки как минимум: Bi-Cut ( 300 Ом) 9 уровней/120 Вт Uro Bi-Cut (200 Ом) 9 уровней/400 Вт Hystero Bi-Cut (200 Ом) 9 уровней/400 Вт Artro Bi-Cut (50 Ом) 9 уровней/400 Вт Uro Bi-Vapor (200 Ом) 9 уровней/400 Вт Индикаторы режима биполярной коагуляции как минимум: Soft Bi-Coag (50 Ом) 9 уровней/120 Вт, автозапуск/автоостанов Принудительный Bi-Coag (300 Ом) 9 уровней/120 Вт Uro Bi-Coag (10 Ом) (S) 9 уровней/400 Вт Hystero Bi-Coag (10 Ом) (S) 9 уровней / 400 Вт Artro Bi-Coag (10 Ом) (S) 9 уровней / 400 Вт Sciss Bi-Coag (25 Ом) (S) 9 уровней / 350 Вт Другие функции Разъемы должны быть с интеллектуальной системой управления, с разъемом SDS Автоматическая регулировка энергопотребления, информации и управления сенсорный экран: не менее 10 дюймов, наличие меню на русском языке Память программ на 105 различных ячеек памяти, расположенных не менее чем в 7 группах Беспроводной ножной переключатель Наличие сертификатов качества и соответствия: как минимум IEC 60601-2-27, EN 1789. 2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1. 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42. | 1
Одноразовый нейтральный электрод | гидрогель для взрослых и детей, биполярный не менее 176х122 мм, 50 шт. | 1
Одноразовый кабель нейтрального электрода | 4,5 м совместим с системами Valleylab/Erbe/Conmed | 1
Гармоничный нож | Система «нож гармоник», минимум генератор гармоник в комплекте, ножной переключатель с двумя педалями, система управления с цветным сенсорным экраном диагональю не менее 7 дюймов Мощность не менее 150 Вт Рабочая частота 55,5±0,5 кГц Разъем преобразователя Тип Lemo43 Класс защиты ножного переключателя не менее IPX8 Стандарт безопасности не ниже GB9706.1-2007 Доступны стандарты качества и соответствия не ниже CE, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11 | 1
Игла для пальто | диаметр: Ø2 мм, длина: 170 мм, матовый хром | 1
Троакар | диаметр: Ø11 мм, рабочая длина: 105 мм, металлическая капсула троакара, спираль, металлический клапан, листовой тип | 2
Троакар-обтуратор | диаметр: Ø11 мм, с коническим наконечником | 2
Троакар | диаметр: Ø5,5 мм, рабочая длина: 103 мм, металлическая капсула троакара, спиральная. | 3
Троакар-обтуратор | диаметр: Ø5,5 мм, с треугольным наконечником | 3
Троакар | диаметр: Ø13 мм, рабочая длина: 103 мм, металлическая капсула троакара, спиральная | 1
Троакар-обтуратор | диаметр: Ø13 мм, с треугольным наконечником | 1
Редуктор | переходные размеры диаметр: Ø11-5,5 мм, длина 190 мм, | 1
Троакар гибкий | диаметр: Ø5,5 мм, рабочая длина: 100 мм, капсула троакара, спиральная | 1
Троакар гибкий | диаметр: Ø11 мм, рабочая длина: 100 мм, капсула троакара, спиральная | 1
Вставка для диссекционных щипцов Kelly | диаметр: Ø5 мм, перекрестное соединение, слегка заостренное, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Введение диссекционных щипцов Мэриленда | диаметр: Ø5 мм, волнистое отверстие, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Вставка для ножниц Мценбаума. | диаметр: Ø5 мм, слегка изогнутый, средний размер лезвия 15 мм, рабочая длина 330 мм, двойного действия, вставки из карбида вольфрама. | 1
Вставка для ножниц Мценбаума. | диаметр: Ø5 мм, слегка изогнутый, средний размер лезвия 25 мм, рабочая длина 330 мм, двойного действия, вставки из карбида вольфрама. | 1
Вставка захватывающих щипцов | диаметр: Ø5 мм, волнистое отверстие, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Вставка для пинцета Prestige. | диаметр: Ø5 мм, волнистое отверстие, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Пинцеты для тяжелых условий эксплуатации Gripper | диаметр: Ø5 мм, зубчатая глубина, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Препаровальные щипцы с наконечником Кохера | диаметр: глубина Ø5 мм, 2x4 зубца, рабочая длина 330 мм, двойного действия. | 1
Биполярные диссекционные щипцы | диаметр: Ø5 мм, крестовое соединение, слегка заостренное, рабочая длина 340 мм, двойного действия. | 1
Рукоятка биполярных диссекционных щипцов | для биполярных модульных инструментальных вставок с позолоченным плоским соединением, поворотным, | 1
Внешняя трубка | диаметр: Ø5 мм, изолированный, рабочая длина: 330 мм подходит для всех ручек | 6
лапароскопическая ручка из углеродного волокна | для модульных инструментальных вставок с позолоченным ВЧ-соединением, поворотный, стоечный | 3
лапароскопическая ручка из углеродного волокна | для модульных инструментальных вставок с позолоченным высокочастотным разъемом, поворотный, | 4
Монополярный кабель | Для электродов 4 мм, розетка, 3 м, гнездо SDS | 1
Монополярный L-образный электрод | Размер: 5 мм 4 мм Разъем BH Рабочая длина 33 см | 2
Монопольный сферический электрод | Размер: 5 мм 4 мм Разъем BH Рабочая длина 33 см | 2
Подушечка для иголок | выступ изогнутый влево, диаметр: Ø5 мм, угловая рукоятка Рабочая длина 330 мм, со вставками из карбида вольфрама | 1
Подушечка для иголок | Изогнутая вправо кромка, диаметр: Ø5 мм, рабочая длина угловой рукоятки 330 мм, вставки из карбида вольфрама | 1
Зажимной аппликатор | размер 10 мм, рабочая длина 450 мм, поворот на 360°, титановые зажимы LL, размер средний большой | 1
Аппликатор-зажим полимерный | размер 10 мм, рабочая длина 450 мм, поворот на 360°, титановые зажимы LL, размер: большой | 1
Атравматичный титановый зажим типа «Бульдог» | Зажим сосудистый атравматический с прямой ветвью, усилие зажима 475-500 г, длина 45 мм. | 1
Аппаратная стойка | размеры. ДхГхВ 660х660х1500 мм ±10% стоит на 4 колесиках диаметром не менее 125 мм, два из которых оснащены тормозами, 8 электрических розеток, 5 открытых полок и 1 ящик с замком, подставка для мониторов не менее 32 дюймов. , поворот не менее 270 градусов, настройка высоты не менее 200 мм максимальная нагрузка 180 кг | 1
Инсуффлятор с системой подогрева | Полная коллекция. Металлический корпус, устойчивый к химическим чистящим средствам. Газ: медицинский углекислый газ. Подключение газа UNF 7/16. Мужской режим предварительного надувания для использования с иглой жилета с газовым отоплением. Напряжение в сети 100–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность максимум 40. Инсуфляция W не менее 1-45 л/мин, диапазон давления 1-30 мм рт.ст. размеры ШxВxГ 380x120x360 мм ± 10 мм вес не более 11 кг Сертификаты и стандарты как минимум: MDSAP, ISO 13485, CE согласно MDD93/42/EEC | 1
Аспирационная и ирригационная помпа для лапароскопии | Полная коллекция. В комплект входит набор трубок, аспирационная трубка минимум с 2 кнопками. Напряжение сети 100–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность макс. 36 Вт. Поток ирригации не менее 0–3 л/мин. Поток всасывания не менее 0–3 л/мин. Максимальное давление. регулируемый минимум 0-750 мм с.с. в домене. размеры ШхВхГ 380х130х400 мм ± 10 мм вес не более 11 кг Сертификаты и стандарты. MDSAP, ISO 13485, знак CE согласно MDD93/42/EEC, | 1
Эндоскопический ретрактор печени | размер 5 мм, рабочая длина 330 мм, поворот на 360°, 3 кронштейна, порт для ирригации
Чистящая щетка | длина 420 мм, длина щетки 65 мм, диаметр щетки 3 мм. | 1
Инструментальное масло | во флаконе 50 мл. | 1
Средство для полировки эндоскопов | для эндоскопов и волоконно-оптических поверхностей, 6 г, в закрывающейся упаковке | 1
Чистящая щетка | длина 230 мм, длина щетки 60 мм, диаметр щетки 13 мм. | 1
Чистящая щетка | диаметр: Ø10 мм, рабочая длина: 450 мм, автоклавируемый | 1
Чистящая щетка | диаметр: Ø10 мм, рабочая длина: 450 мм, автоклавируемый | 1
Чистящая щетка | длина 420 мм, длина щетки 65 мм, диаметр щетки 3 мм. | 1
Входное напряжение системы однофазное, 230В ±10%. Частота 50/60 Гц ± 1 Гц. Гарантия не менее 12 месяцев на всю систему. Выполнение монтажных работ специалистом. Обучение персонала на месте специалистом. Руководство пользователя на армянском или русском языке. Товар должен быть новым, неиспользованным. Товар должен быть изготовлен не позднее, чем в течение 12 месяцев со дня поставки. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Все оборудование и аксессуары, указанные в спецификации, должны быть от одного производителя, многоразового использования, аксессуары и инструменты должны быть автоклавируемыми. Сертификаты и стандарты на этапе оценки применения: не менее CE 93/42/EEC, ISO13485, MDSAP, (ЕС) 2017/745, коэффициент твердости металлических инструментов не менее 67 HRC.