Платформа высокоточного моделирования, предназначенная для развития практических навыков по ряду медицинских специальностей. Платформа должна иметь единый центр управления, где можно моделировать сценарии, устанавливать ориентиры, оценивать действия, выполняемые участником, формировать отчеты о процессе и результатах обучения, организовывать централизованные экзамены. От высокоточных систем моделирования различных диагностических, интервенционных и терапевтических методов, которые создадут безопасную среду для улучшения практических навыков без риска причинения вреда реальным пациентам. Моделируемые сценарии должны имитировать реальные клинические ситуации, позволяя участникам сталкиваться и управлять ими. медицинские условия, процедуры и чрезвычайные ситуации в широком диапазоне.

Необходимые программные модули должны быть включены в различных конфигурациях в несколько средств моделирования (далее – Платформы), все оборудование должно быть подключено к единому центру управления.

Платформы должны иметь следующие направления:

1. лапароскопический,

2. эндоскопический,

3. эндоваскулярный,

4. диагностический.

1. Лапароскопическая платформа (далее - лапароскопическая платформа) должна быть рассчитана на все хирургические вмешательства, выполняемые лапароскопическим путем, независимо от специализации. Лапароскопическая платформа должна быть полностью автоматизированной и интерактивной, оснащенной системой виртуальной реальности, а также встроенными в платформу необходимыми инструментами: очками и т. д. Лапароскопическая платформа должна обеспечивать возможность как индивидуальных, так и групповых занятий. Хирургическая платформа должна обладать высокой чувствительностью к обратной тактильной обратной связи, предлагать пошаговое руководство по выполнению любой процедуры, анатомическую разметку, загружать видео с фактически выполненными процедурами и сравнивать процедуры.

Инструментарий, встроенный в лапароскопическую платформу, должен включать как минимум: основной монитор с сенсорным экраном не менее 24!

по диагонали высота платформы должна быть управляемой, не менее 160–180 см, одновременное введение как минимум 2 инструментов и доступ к аппликациям (имитация троакаров), как минимум 2 лапароскопических инструмента, как минимум 2 сшивающих инструмента, эндоскопическая камера, регулируемое позиционирование, масштабирование / управление фокусом, источник света, кнопка фиксации местоположения, педаль: для приведения в действие имитированных электрохирургических инструментов, захватов общего назначения, захватов для специального шовного материала с фиксирующим механизмом, чтобы обеспечить реалистичное ощущение, тактический механизм должен обеспечивать как минимум 3 степени обратного тактильного ощущения: толчок, изгиб и натяжение.

Лапароскопическая платформа также должна иметь как минимум следующие хирургические программные модули со всеми возможными осложнениями и исходами:

1. Модуль базовых навыков,

2. Модуль основных задач,

3. Базовый и расширенный швейный модуль,

4. Модуль управления камерой,

5. Аппендэктомия,

6. Холецистэктомия: процедурные задачи,

7. Холецистэктомия: полная процедура,

8. Холангиография,

9. Хирургическое лечение послеоперационных грыж,

10. Хирургическое лечение паховых грыж,

11. Дистальная резекция желудка,

12. Желудочное шунтирование,

13. Фундопликация по Ниссену,

14. Сигмоидэктомия,

15. Нефрэктомия,

16. Гинекологические хирургические вмешательства,

17. Гистерэктомия,

18. Пришиваем конец влагалища,

19. Миомэктомия,

20. Лобэктомия.

2. Платформа в эндоскопическом направлении (далее - Эндоскопическая платформа) должна быть предназначена для отработки эндоскопических вмешательств на верхних и нижних отделах желудочно-кишечного тракта, гибких бронхоскопических и эндоскопических урологических вмешательств. Эндоскопическая платформа должна создавать среду для реальных исследований, в том числе тактильных ощущений.

2.1 Симулятор эндоскопии желудочно-кишечного тракта должен обеспечивать многочисленные возможности обучения, такие как задания на навыки конструктивной эндоскопии, реальные случаи пациентов, начиная от простых диагностических процедур и заканчивая эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией, эндоскопической ультрасонографией (ЭУЗИ) и эндоскопической подслизистой диссекцией (ЭСД).

Инструментарий, встроенный в симулятор эндоскопии желудочно-кишечного тракта, должен включать как минимум: легко позиционируемый сенсорный ЖК-монитор с диагональю не менее 27 футов, высоту платформы, регулируемую от 135 до 180 см, верхние и нижние порты, настоящий эндоскоп для учебных упражнений по гастроскопии, настоящий эндоскоп, предназначенный для колоноскопического исследования для обучения, дуоденоскоп, не менее 2-х проводников для проведения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Все исследовательские инструменты должны быть интегрированы с платформой, предназначены для многократного использования и поставляются вместе с платформой.

Платформа должна предоставлять трехмерную карту анатомии в реальном времени на протяжении всего исследования.

Симулятор эндоскопии желудочно-кишечного тракта должен включать как минимум следующие программные модули для развития практических навыков проведения желудочно-кишечных исследований и процедур:

1. Базовые навыки желудочно-кишечной эндоскопии: практические навыки эндоскопической навигации, оценка слизистой оболочки, редукция узлов, ретрофлексия, наведение,

2. Киберскопия: зрительно-моторная координация и навыки точного маневрирования,

3. Полное обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с помощью видеоэндоскопа прямого обзора, включая выявление характерных образований. Включенные случаи должны давать возможность осуществлять полный процесс диагностики и терапевтического лечения различных виртуальных пациентов.

4. Полное обследование нижних отделов желудочно-кишечного тракта с помощью видеоэндоскопа прямого обзора, включая кишечный переход, сложную анатомию толстой кишки, биопсию, полипэктомию. Наличие не менее 20 включенных случаев виртуальных пациентов, которые должны включать такие ситуации, как непроходимость кишечника и сложная анатомия толстой кишки, а также клинические вмешательства на дому.

такие варианты, как биопсия и полипэктомия.

5. Диагностическая и лечебная эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, включая дуоденоскопическую навигацию, канюляцию, рентгеноскопию, сфинктеротомию, дилатацию стриктуры, удаление камней и стентирование.

6. Остановка кровотечения,

7. Задачи радиальных эндоскопических ультразвуковых исследований и линейных эндоскопических ультразвуковых исследований,

8. Эндоскопическое удаление слизистой оболочки,

9. Эндоскопическая подслизистая диссекция,

10. Согласно тестированию основ эндоскопической хирургии SAGES FES (Основы эндоскопической хирургии), библиотека должна включать не менее 100 виртуальных пациентов и заданий.

В рамках задания или обучения платформа должна быть оснащена разнообразными эндоскопическими инструментами: диагностическим проводом, сфинктеротомией, катетером для установки стента, катетером-толкателем стента, корзиной, баллонами для дилатации, баллонами для экстракции, цитологической щеткой, ножом, щипцами для биопсии, биполярный коагуляционный зонд, билиарные стенты. панкреатические стенты и т. д.

2.2 Инструментарий, встроенный в симулятор бронхоскопии, должен включать как минимум: легко позиционируемый сенсорный ЖК-монитор с диагональю не менее 27 футов, высоту платформы, регулируемую от 135 до 180 см, бронхоскоп, манекены для носа и рта, встроенные в симулятор бронхоскопии. платформы для бронхоскопического исследования, не менее 1 10 куб.см каждая шприц, минимум 1 игла EBUS.

Симулятор бронхоскопии должен создавать реалистичную среду исследования, включая тактильные ощущения, должен иметь полную среду ведения пациентов, должен иметь возможность отслеживать жизненно важные показатели в режиме реального времени, выбирать и применять методы анестезии, местной или общей, отслеживать изменения сознания, гемодинамические осложнения. , включая удовлетворение потребности в кислороде. Во время исследования должна быть возможность следить за анатомией в реальном времени, а видимость названий сегментов бронхов должна быть управляемой. Должен уметь оценивать и реагировать на результаты каждого участка взятия пробы или биопсии лимфатического узла.

Тренажер бронхоскопии должен включать как минимум следующие программные модули для развития практических навыков по бронхоскопии:

1. базовый модуль бронхоскопии,

2. диагностическая бронхоскопия,

3. срочная бронхоскопия,

4. грудной модуль,

5. Модуль EBUS,

6. Линейный и радиальный EBUS, а радиальный EBUS, в свою очередь, должен позволять моделировать радиальные сенсорные исследования, показывающие различные типы периферических поражений,

7. процедурные пошаговые задания по биопсии, цитологической чистке, трансбронхиальной игольной аспирации, EBUS - трансбронхиальной игольной аспирации,

8. Сценарий эндобронхиального кровотечения,

9. сценарий воспалений у детей,

10. сценарий удаления инородного тела для взрослых,

11. Терапевтическая аспирация, легочная гигиена, сценарии обструкции слизистой оболочки.

3. Тренажер эндоскопической урологии должен обеспечивать отработку основных навыков и проведение разнообразных эндоурологических диагностических и лечебных вмешательств, в том числе: цистоскопию, уретроскопию, манипуляции с камнями, хирургическое лечение стриктур, лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы, трансуретральную резекцию простаты, лазерную терапию. ДГПЖ, мочевой пузырь трансуретральная резекция опухоли и др.

Инструментарий, встроенный в симулятор эндоскопической урологии, должен включать как минимум: легко позиционируемый сенсорный ЖК-монитор с диагональю не менее 27 футов, высоту платформы, регулируемую от 135 до 180 см, жесткий уретероскоп и цистоскоп, манекен мужских половых органов и т. д. Он должен обеспечивать трехмерную карту анатомии в реальном времени на протяжении всего исследования.

Симулятор эндоскопической урологии должен включать как минимум следующие практические модули по эндоскопической урологии:

1. модуль базовых навыков эндоурологии,

2. Полное обучение процедурам хирургического удаления камней,

3. полная процедурная подготовка по хирургическому лечению стриктур,

4. практические задачи по использованию цистоскопа,

5. катетеризация уретры,

6. исследование мочевого пузыря,

7. исследование уретры,

8. Почечная навигация, контролируемая С-дугой,

9. обследование почек,

10. хирургическое удаление камней в почках,

11. вскрытие и извлечение камней из почек,

12. экстракция нижней части мочеточника и камня в почках,

13. Хирургическое лечение стриктур, в том числе стриктур заднего отдела уретры,

14. практические навыки использования эндоскопических инструментов и оборудования, таких как дилатационный цилиндр, корзины, литотриптер,

15. базовые навыки трансуретральной диссекции

16. Операция трансуретральной диссекции по Амбою,

17. Виртуальные упражнения на навыки пользования монополярными и биполярными резектоскопами.

3. По эндоваскулярному направлению платформа должна быть спроектирована и включать практические навыки и упражнения по интервенционной радиологии, интервенционной кардиологии, эндоваскулярной хирургии, эндоваскулярной нейрохирургии, нейрохирургии, первой помощи и электрофизиологии. Платформа должна позволять выполнять индивидуальные и групповые упражнения под флюороскопом.

Инструментарий, встроенный в эндоваскулярную платформу, должен включать, как минимум, основной монитор с легко позиционируемым подвижным кронштейном с сенсорным ЖК-экраном с диагональю не менее 22 дюймов, рентгеноскопический ЖК-экран с диагональю не менее 49 дюймов, беспроводной клавиатура и мышь, реалистичный манекен, размещение инструментов не менее чем для 5 участников одновременно, управляемый стол пациента, не менее 2 панель управления столом и реальной С-дугой, хирургические листы, должна иметь возможность интеграции настоящей мобильной С-дуги, не менее 2 полок, мобильная панель управления, ручное управление и возможность одновременного выполнения не менее 6 операций интервенционных инструментов, 3 - ножная педаль управления для активации имитации рентгеноскопии, дорожных карт и киноангиографии, виртуальная гемодинамика для мониторинга жизненно важных функций станция, наркопункт.

Платформа должна позволять моделировать эндоваскулярные вмешательства, требующие более одного доступа одновременно (например, к правой и левой бедренным артериям одновременно).

Реальные инструменты должны быть совместимы с платформой, например катетеры 8F и 5F, направляющие катетеры диаметром 0,014 и 0,035 дюйма, цилиндры, устройства для раскрытия стентов, контрастные инъекторы, устройства для раскрытия эндотрансплантата, рукоятка для раскрытия аортального клапана, транссептальный интродьюсер и игла, чреспищеводный датчик, и катетер ICE и т. д.

Наличие как минимум указанных программных модулей, каждый из которых также должен быть применим к групповым упражнениям:

1. Базовые эндоваскулярные вмешательства: проводник-катетерная навигация, пересечение бифуркации аорты, канюляция сонной артерии, контрлатеральная канюляция стент-графта,

2. Основные вмешательства на сердце: аортография, внутриаортальная установка и активация баллона, левосторонняя вентрикулография, катетеризация правых отделов сердца, катетеризация правых отделов сердца при гипертрофии правого желудочка,

3. неотложная интенсивная терапия для пациентов с проблемами сердца,

4. коронарные вмешательства: левая передняя нисходящая артерия, правая коронарная артерия, задняя нисходящая артерия, пупочная артерия, многососудистое поражение коронарной системы, острый инфаркт миокарда, поражение левой аорты, диагональной и пупочной коронарных артерий,

5. трансрадиальные коронарные вмешательства: изолированное поражение левой передней нисходящей артерии, двойное поражение левой передней нисходящей артерии, шунтирование коронарных артерий, множественные поражения правых и левых коронарных артерий,

6. коронарная бифуркация,

7. реканализация хронически закрытой коронарной артерии,

8. закрытие дефекта межпредсердной перегородки,

9. закрытие открытого овального отверстия предсердия/порока сердца,

10. ТАВИ,

11. ЦРМ (электрофизиология),

12. Транссептальная пункция,

13. Лучевая абляция аритмии,

14. Внутрисердечная эхокардиография,

15. 3D картирование электрофизиологии,

16. Вмешательства на сонных артериях,

17. Цереброваскулярные вмешательства,

18. Острый ишемический инсульт,

19. Цереброваскулярные вмешательства лучевым доступом,

20. ЭВАР,

21. ТЕВАР,

22. Инфильтративное вмешательство на артериях,

23. Вмешательство на бедренной артерии,

24. Атерэктомия,

25. Вмешательство хронической непроходимости нижних конечностей,

26. Вмешательства на стопах,

27. Почечное вмешательство,

28. Периферическая эмболизация,

29. Эмболотерапия,

30. Эмболизация артерий предстательной железы,

31. Первая медицинская и профессиональная помощь,

32. операции на венах,

33. Обструкция оттока поясничного сегмента,

34. Возможность загружать ангиографические снимки и практиковаться в режиме реального времени на конкретной анатомии пациента.

С диагностической точки зрения платформа должна включать широкий спектр обучающих модулей по УЗИ, от общего УЗИ до акушерства и гинекологии, детского УЗИ, эхокардиографии, процедур на месте (POCUS), вмешательств под ультразвуковым контролем и многого другого.

Диагностическая платформа представляет собой имитируемый ультразвуковой аппарат, в состав аппаратуры которого также должен входить, как минимум, основной монитор с сенсорным экраном диагональю не менее 27 футов, смоделированный по образцу реального ультразвукового аппарата, он должен иметь: распределительную коробку для датчики, иглы и датчики, возможность смены датчика педалью, дополнительная поворотная и регулируемая по высоте подставка, предназначенная для положения стоя и сидя. манекены для позиционирования во время исследований. Наличие системы виртуальной реальности, подвески чреспищеводного датчика, прослеживаемой иглы для интервенционного модуля, системы моделирования виртуальной реальности.

В диагностическую платформу должны быть интегрированы как минимум следующие манекены многоразового использования:

1. мужской манекен от головы до туловища,

2. женский манекен от головы до туловища,

3. дополнительные животы, соответствующие 2 и 3 триместрам беременности,

4. от головы ребенка до туловища, манекен для интервенционных вмешательств,

5. Взаимозаменяемые части анатомических пирсинговых частей.

Манекены должны быть простыми в настройке и управлении в соответствии с изучаемым модулем. Каждая модель манекена должна иметь реалистично точные ориентиры для облегчения позиционирования датчиков.

Соответствующие датчики для исследований и вмешательств также должны быть интегрированы в платформу и поставлены вместе с платформой:

1. секторно-фазовый датчик для тренировки,

2. конвексный датчик для упражнений,

3. линейный датчик для тренировки,

4. трансвагинальный датчик для упражнений,

5. чреспищеводный датчик для физических упражнений.

Диагностическая платформа должна включать как минимум следующие программные модули для развития практических навыков:

1. Базовые навыки ультразвукового исследования,

2. Прикроватная эхокардиография - в том числе у здорового больного, тромбоэмболия легочной артерии, дилатационная кардиомиопатия, передний инфаркт миокарда, расслоение проксимального отдела аорты, регургитация аортального клапана, регургитация, скудный выпот в перикарде, выпот в перикарде, острая митральная регургитация.

3. Расширенная эхокардиография, включая допплерометрию, апикальную аневризму левого желудочка, инфаркт миокарда правого желудочка, дилатационную кардиомиопатию с диастолической дисфункцией, двустворчатый аортальный клапан у детей и стеноз аорты, гипертрофическую кардиомиопатию у детей, дефект межжелудочковой перегородки после острого инфаркта миокарда. порок с диастолической дисфункцией, миксома, легочная гипертензия,

4. Чреспищеводная эхокардиография, в том числе 28 стандартных позиций, Чреспищеводная эхокардиография в реанимации, в том числе 11 стандартных позиций, Чреспищеводная эхокардиография в условиях неотложной медицинской помощи, в том числе 4 стандартных позиции, Процедура периоперационной чреспищеводной эхокардиографии кардиолога-анестезиолога, в том числе 11 стандартных позиций, Проксимальное расслоение аорты, острая митральная регургитация, тромб левого предсердия, аортальный стеноз, открытое овальное окно,

5. Вегетации митрального клапана, искусственная дисфункция митрального клапана, митральная регургитация, дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки,

6. Чреспищеводная эхокардиография при фибрилляции желудочков, Остановка сердца, Сдавление грудной клетки в экстравентрикулярном тракте левого желудочка, сдавление грудной клетки с экстравентрикулярной тампонадой в левом желудочке, перикарде,

7. Ультразвуковое исследование брюшной полости, включая опухоли печени, аппендицит, гидронефроз с сопутствующими камнями, желчными камнями и желчнокаменным осадком, злокачественные новообразования поджелудочной железы с метастазами в печень, холецистит, абсцесс почки, рак почки, поликистоз почек,

8. Расширенное ультразвуковое исследование брюшной полости, в том числе ожирение печени, камни в почках, рак желчного пузыря, опухоль печени, связанная с тромбозом воротной вены, цирроз печени, камни в желчном пузыре, терракотовый желчный пузырь, опухоль мочевого пузыря, доброкачественная гиперплазия предстательной железы,

9. УЗИ легких, в том числе отек легких, пневмоторакс, пневмония (детская), плевральный выпот, злокачественные новообразования, дисфункция диафрагмы, ателектаз с плевральным выпотом, легочная эмболия, эмпиема с плевральным выпотом,

10. Ультразвуковое исследование шеи, в том числе узлов щитовидной железы, стеноза сонной артерии, расслоения,

11. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у детей, включая сканирование аппендикса, сканирование инвагинации,

12. eFAST для детей,

13. Базовые гинекологические трансвагинальные и трансабдоминальные исследования, Ранние сроки беременности (ВБП), Фиброиды, Внематочная беременность, Гидросальпинкс, Эндометриома яичника, Краевая опухоль яичника, Полип эндометрия, ВМС вне матки, Многоплодная беременность, Маточная перегородка,

14. ведение 1 триместра беременности,

15. ведение 2 триместра беременности,

16. Ультразвуковое исследование плода,

17. Нейросонография плода,

Симулятор вмешательств под контролем УЗИ:

1. Торакоцентез в 2 позициях, Плевральный выпот, Эмпиема,

2. Блокада нервов,

3. Установка центрального катетера, внутренняя яремная вена,

4. Перикардиоцентез, подмечевидный, парастернальный выпот, тампонада,

5. Модули eFAST и RUSH с виртуальной реальностью,

6. Модуль управления виртуальной реальностью 2 триместра беременности.

Единый центр управления должен обеспечивать полное управление учебной программой, создавать учебные курсы и упражнения, обмениваться видео и материалами для чтения с участниками, устанавливать контрольные показатели, оценивать эффективность участников, устанавливать диапазоны успехов и неудач, создавать курсы с любыми параметрами и т. д.

Гарантийный срок на всю систему, б/у детали, инструменты, манекены, инструмент в комплекте, единый центр управления составляет не менее 5 лет, начиная с момента ввода в эксплуатацию.

Высокоточное моделирование