## ՑԱՆԿ
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 33121160 | Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակ | Մանրադիտակի տեսակը - Գալիլեյան տիպի Օպտիկայի տեսակը - առնվազն՝ ապոքրոմատիկ, հակաբծային ծածկույթով Ավտոմատացված զուում - առնվազն՝ 1։5 Խոշորացման ֆակտորների անհրաժեշտ տիրույթ - առնվազն՝ 0.336-1.68 Ֆոկուսավորման տիրույթ - առնվազն՝ 60մմ Բինոկուլյար տուբուսի թեքման անհրաժեշտ տիրույթ - առնվազն՝ 45 – 90 աստիճան Օկուլյարներ - առնվազն` 12,5x Տեսադաշտի խոշորացուﬓեր - առնվազն` 4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21 Տեսադաշտի խոշորացուﬓեր փոփոխութան տեսակը - առնվազն` էլեկտրական, շարունակական Լուսավորման համակարգ - առնվազն` կոաքսիալ, կարﬕր ռեֆլեքսի լուսավորում, ամբողջ դաշտի լուսավորում՝ կարգավորվող Լուսավորման տեսակը - օպտիկամանրաթելային, բացառելով օպտիկական գլխի տաքացումը և հավելյալ լուսավորման անհրաժեշտությունը Օպտիկամանրաթելային լարի երկարություն - առնվազն` 1000 մմ Ինտեգրված լուսավորման բաժանիչ - առնվազն` փոփոխական սպեկտրային հարաբերակցությանբ; Սպեկտրային հարաբերակցությունը - 80% / 20%, 50% / 50% Ներկառուցված ֆիլտրեր - առնվազն` դեղին, FAG ֆիլտրի հնարավորություն Ասիստենտի ﬕկրոսկոպ - առնվազն` երեք անկախ խոշորացմամբ Ասիստենտի ﬕկրոսկոպի դիտման անկյուն - առնվազն` 6 աստիճան Լուսավորման փոխանցման տեսակ - առնվազն` օպտիկամանրաթելային Միկրոսկոպի գլխիկի ավտոմատացված կարգավորում - առնվազն՝ x-y առանցքներով Լուսավորման օպտիկական համակարգ - առնվազն՝ եռակի լուսավորման համակարգ Լուսավորման անկյուն - առնվազն՝ ± 2°+4° լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, +2°+4° լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, ±2°լույսի ինտենսիվության աստիճան 05 X-Y զուգավորում - առնվազն՝ 50մմ x 50 մմ Ֆոտո-վիդեո տեսախցիկ - առնվազն՝ HD որակի Լրացուցիչ հնարավորություններ - առնվազն՝ դիստալ թևի երկարություն - առնվազն՝ 375 մմ Դիստալ թևի պտտման անկյուն - առնվազն՝ 300° Պրոքսիմալ թևի երկարություն - առնվազն՝ 990 մմ Պրոքսիմալ թևի պտտման անկյուն - առնվազն՝ 300° Պրոքսիմալ թևի վերտիկալ շարժ - առնվազն՝ 600 մմ Արգելակների տեսակը - Էլեկտրոմագնիսական Որակի հավաստագրեր - առնվազն` ISO 13485, EU Declaration of Conformity Մատակարարման պայմաններ - Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի տեղադրման պահից:: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 1 | 38967000 | 38967000 | Офтальмологический хирургический микроскоп | «Тип микроскопа – Галилеева типа. Тип оптики – как минимум апохроматическая, с антисмазывающим покрытием. Автоматизированный зум - не менее 1:5. Требуемый диапазон коэффициентов увеличения – не менее 0,336-1,68. Диапазон фокусировки – не менее 60 мм. Необходимый диапазон наклона бинокулярного тубуса – не менее: 45 – 90 градусов. Окуляры – не менее 12,5х. Увеличение видоискателя – не менее 4,2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21. Тип изменения зума видоискателя – минимум электрический, плавный Система освещения - как минимум коаксиальная, красное рефлекторное освещение, регулируемая подсветка по всему полю. Тип освещения – оптоволокно, без подогрева оптической головки и доп. необходимость в освещении Длина оптоволоконного кабеля – не менее 1000 мм. Встроенный светоделитель - как минимум с переменным спектральным соотношением; Спектральное соотношение - 80%/20%, 50%/50% Встроенные фильтры – минимум желтого цвета, возможность фильтрации FAG. Вспомогательный микроскоп – не менее чем с тремя независимыми увеличениями. Угол обзора микроскопа ассистента – не менее 6 градусов. Тип передачи освещения - как минимум оптоволокно Автоматизированная регулировка головки микроскопа – как минимум по осям x-y. Система оптического освещения – как минимум тройная система освещения. Угол освещения - не менее: ± 2°+4° уровень силы света 03, +2°+4° уровень силы света 03, ±2° уровень силы света 05 Сопряжение X-Y – минимум 50мм х 50мм. Фото-видеокамера - качество не ниже HD Дополнительные характеристики - минимум: длина дистального плеча - минимум 375 мм. Угол поворота дистального рычага - не менее 300°. Длина проксимального плеча – не менее 990 мм. Угол поворота проксимального плеча - не менее 300°. Вертикальное перемещение проксимального плеча – не менее 600 мм. Тип тормозов - Электромагнитные Сертификаты качества - как минимум: ISO 13485, Декларация соответствия ЕС. Условия поставки - гарантийное обслуживание не менее 1 года. Устройство должно быть новым, в заводской упаковке. | шт
2 | 33121160 | ՅԱԳ, ՍԼՏ և ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր կոմբինացված լազերային համակարգ | ՅԱԳ լազերի աղբյուր - Q-switched Nd:YAG ՅԱԳ լազերի ալիքի երկարություն - 1,064 nm ՅԱԳ լազերի պուլսի լայնությունը - առավելագույնը՝ 3 ns ՅԱԳ լազերի կրակահերթի արագություն - առնվազն՝ 3 Hz (եզակի ռեժիմում) / 1.5 Hz (կրակահերթի ռեժիմում) ՅԱԳ լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - առնվազն՝ 0.3 to 10.0 mJ / pulse ՅԱԳ լազերի կրակահերթի ռեժիմում պուլսերի քանակ - առնվազն՝ 1,2,3 ՅԱԳ լազերի կետի չափը - առավելագույնը՝ 8 μm ՅԱԳ լազերի կոնի անկյուն - առավելագույնը՝ 16º ՅԱԳ լազերի Ֆոկուսի տեղաշարժի դիապազոն - առնվազն՝ 0 to ±500 μm (25 μm քայլերով) ՅԱԳ լազերի նշանառման ճառագայթ - 635 nm / OFF, max. 25 μW ՍԼՏ լազերի աղբյուր - Q-switched, frequency doubled Nd:YAG ՍԼՏ լազերի ալիքի երկարություն - 532 nm ՍԼՏ լազերի պուլսի լայնությունը - առավելագույնը՝ 3 ns ՍԼՏ լազերի կրակահերթի արագություն - առնվազն՝ 3 Hz ՍԼՏ լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - առնվազն՝ 0.3 to 3.0 mJ / pulse ՍԼՏ լազերի կետի չափը - առնվազն՝ 400 μm ՍԼՏ լազերի կոնի անկյուն - առավելագույնը՝ 5.5° ՍԼՏ լազերի նշանառման ճառագայթ - 635 nm / OFF, max. 0.3 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի երկարություն - 532 nm Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ելքային էներգիայի դիապազոն - առնվազն՝ 50 to 1,700 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ելքային տեսակներ - առնվազն՝ շարունակական, պուլսային(0.01-ից 0.2 s) Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ազդեցության դիապազոն - առնվազն՝ 0.01 to 3.00 s Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի ալիքի ինտերվալի դիապազոն - առնվազն՝ 0.05 to 1.00 s Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի նշանառման ճառագայթ - Laser diode, 635 nm, max. 0.4 mW Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի կետի չափի կարգավորման դիապազոն - առնվազն՝ 100-ից 500 մկմ (պատեռնային ռեժիմ) , 50-ից 500 մկմ (եզակի ռեժիմ) Ակնահատակի ֆոտոկոագուլյատոր լազերի էմիսիայի օրինաչափություն - առնվազն՝ եզակի, քառակուսի (2×2, 3×3, 4×4, 5×5), հավասար տարածություն (2v2, 3v3, 4v4, 5v5), ուղղանկյուն, եռակի աղեղ, եռակի կոր, արկադային ցանց, եռանկյուն, շրջան, աղեղ (3/4 շրջան, 2/4 շրջան, 1/4 շրջան), կոր, գիծ Կոմբինացված լազերային համակարգի ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը - առնվազն՝ LED Կոմբինացված լազերային համակարգի ճեղքային լամպի խոշորացումներ - առնվազն՝ 5x (40.7 mm), 8x (25.7 mm), 12.5x (16.1 mm), 20x (10.1 mm), 32x (6.4 mm) Ծրագրային հնարավորություններ - առնվազն՝ ՍԼՏ լազերի իմպուլսների քարտեզագրում, լազերի կետի խոշորացման ավտոմատ կոռելացիա վիրաբուժական լինզայի խոշորացման հետ Մատակարարման պայմաններ - Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի տեղադրման պահից: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի հավաստագրեր - առնվազն EU Declaration of Conformity, ISO 9001, ISO 13485 | հատ | 1 | 38129000 | 38129000 | Комбинированная лазерная система для ИАГ, СЛТ и глазной фотокоагуляции | "YAG-лазерный источник - Nd:YAG с модуляцией добротности Длина волны YAG-лазера - 1064 нм Ширина импульса YAG-лазера - максимум 3 нс Скорость стрельбы YAG-лазера - не менее 3 Гц (в одиночном режиме)/1,5 Гц (в серийном режиме) Диапазон выходной энергии YAG-лазера - не менее: от 0,3 до 10,0 мДж/импульс. Количество импульсов в режиме стрельбы YAG-лазером – не менее 1,2,3. Размер пятна лазера YAG - максимум 8 мкм Угол конуса лазера YAG - максимум: 16° Диапазон смещения фокуса YAG-лазера - не менее: от 0 до ±500 мкм (с шагом 25 мкм) Направляющий луч YAG-лазера - 635 нм / ВЫКЛ, макс. 25 мкВт Лазерный источник SLT - модуляция добротности, удвоенная частота Nd:YAG Длина волны лазера СЛТ - 532 нм Ширина импульса лазера СЛТ - максимум 3 нс Темп стрельбы лазера СЛТ – не менее 3 Гц. Диапазон выходной энергии лазера СЛТ – не менее: 0,3–3,0 мДж/импульс. Размер пятна лазера СЛТ - не менее 400 мкм. Угол конуса лазера SLT - максимум: 5,5° Луч лазерной маркировки SLT - 635 нм / ВЫКЛ, макс. 0,3 мВт Длина волны офтальмологического лазера-фотокоагулятора - 532 нм. Диапазон выходной мощности лазера офтальмологического фотокоагулятора – от 50 до 1700 мВт. Типы выходной волны лазера офтальмологического фотокоагулятора - как минимум непрерывный, импульсный (от 0,01 до 0,2 с) Диапазон воздействия фотокоагулятора лазерной волной роговицы – не менее: 0,01–3,00 с. Диапазон интервала волн лазера офтальмологического фотокоагулятора – не менее: 0,05–1,00 с. Лазерный маркировочный луч офтальмологического фотокоагулятора - Лазерный диод, 635 нм, макс. 0,4 мВт Диапазон регулировки размера пятна лазера-фотокоагулятора сетчатки - не менее: 100–500 мкм (паттерновый режим), 50–500 мкм (однорежимный) Схема излучения лазера офтальмологического фотокоагулятора - как минимум: единичная, квадратная (2×2, 3×3, 4×4, 5×5), равнопространственная (2v2, 3v3, 4v4, 5v5), прямоугольная, тройная дуга, тройная кривая, аркадная сетка, треугольник, круг, дуга (окружность 3/4, окружность 2/4, окружность 1/4), кривая, линия Тип подсветки щелевой лампы комбинированной лазерной системы - как минимум светодиодная. Увеличение щелевой лампы комбинированной лазерной системы - не менее: 5х (40,7 мм), 8х (25,7 мм), 12,5х (16,1 мм), 20х (10,1 мм), 32х (6,4 мм) Возможности программного обеспечения - как минимум картирование лазерного импульса SLT, автоматическая корреляция увеличения лазерного пятна с увеличением хирургической линзы. Условия поставки - гарантийное обслуживание не менее 1 года. Устройство должно быть новым, в заводской упаковке. Сертификаты качества – как минимум Декларация соответствия ЕС, ISO 9001, ISO 13485». | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի տեղադրման պահից: Սարքի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվելու է մատակարար ընկերության կողմից:
Լիզինգով տրամադրված լիզինգի առարկան, լիզինգի ժամկետը լրանալուց հետո կամ մինչև դրա լրանալը, անցնում է Պատվիրատուի սեփականությանը` վերջինիս կողմից լիզինգի պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վճարելու և սեփականության իրավունքի վճարը վճարելու պայմանով: