ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 25-19

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33121190 | ЭКГ-монитора "Холтер" |  |  | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 2 | 33121150 | Характеристики портативного электрокардиографа |  |  | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 3 | 33161100 | Электрический экструзионер |  |  | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 4 | 33141136 | Катетер фогарда 3 F |  |  | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 5 | 33141136 | Катетер фогарда 4 F |  |  | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 6 | 33141136 | Катетер фогарда 5 F |  |  | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |
| 7 | 33141136 | Катетер фогарда 3 F |  |  | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

### Ծանոթություն.

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 18 ամիս ։

- Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից։

- Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից։

- Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1

- Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ

Технические характеристики ЭКГ-монитора "Холтер" ---Монитор Холтера должен быть разработан для использования в медицинских учреждениях для динамической регистрации ЭКГ и повторных сеансов: В течение как минимум 24 часов должна быть обеспечена непрерывная запись данных ЭКГ 12. : Должно быть предусмотрено использование программного пакета для анализа "AI-ECG Tracer" или системы удаленного мобильного мониторинга "Cardiac".: AI-ECG Tracker должен обеспечивать обработку и анализ сигналов ЭКГ beat by beat , Обнаружение QRS, обнаружение наджелудочковой и желудочковой эктопии ритма, определение характеристик QRS, интервальное измерение, измерение сердечного ритма, и анализ ритма. Вы должны использовать SD-карту в качестве носителя памяти: Должен иметь ЖК-дисплей для выбора и настройки параметров, формы волны и настройки ՛Программное обеспечение "AI-ECG Tracer" должно поддерживаться с любого устройства / например, Холтера, устройства записи событий, стандартного проводника

Leads -12

Частота дискретизации не менее 250Hz

Samling accuracy-24bits

Input impendance- >40 MOM

Common mode rejection >100dB; 85dB

Gain accuracy՝ <10,5%

Gain stability՝ <3,1%

System noise՝<33mkV

Time constant՝ >3.1 sec.

Polarization resistance voltage՝+/-300mV

Хранение на SD-карте, которая должна обеспечивать непрерывную регистрацию не менее 24 часов

Размеры основного блока /мм:/ не более 76/L/x59/B/x18/X/

Размеры ЖК-экрана /мм:/ не менее 38x30, растворимость не хуже, чем 128x64

Вес основного блока: не более 63 г. Со встроенным аккумулятором

Источник питания: – 1 батарейка типа ААА 1,5 в, не менее 700 мАч..

Обязательная сборка для поставки՝

Главный блок - блок холтеровского регистра

Проводной кабель ЭКГ для торакальных электродов

SD-карта

Адаптер SD-карты для подключения к сигналу тревоги: устройство чтения карт

Ключ

՛՛AI-ECG Tracer՛՛

Форма для основного блока: кожаная сумка

Ремень для фиксации формы

Одноразовые электроды для использования с воздухом не менее 20 шт.:

Руководство пользователя на английском или русском языках:

Характеристики портативного электрокардиографа /ЭКГ/ устройства • три сушилки ● Цветной сенсорный экран не менее 5,5 дюймов. ●Должен поддерживать автоматическое отображение и регистрацию ЭКГ с 6,9 и 12 выводами.: ● Вращение поддерживает 3 режима работы: автоматический, ручной и R-R. ● Должны быть предусмотрены 4 метода отбора проб: предварительный отбор проб, отбор проб в режиме реального времени, периодический отбор проб и отбор проб с возбуждением.: ● Должен поддерживать автоматическое обнаружение и индикацию ритма. ● Должен поддерживать базовый дрейф и интерференционное давление ЭМГ (электромиографии).: ● Должен поддерживать охлаждение ЭКГ на текущем экране.: ● Выходные файлы должны быть в нескольких форматах, таких как DAT, XML, JPEG, PDF, HL7.: ● Функция автострахования: данные ЭКГ должны быть сохранены при печати отчета:

● Должен обеспечивать сохранение, предварительный просмотр, экспорт, загрузку, печать и поиск данных пациента.: ● Должна поддерживать передачу данных ЭКГ по проводной сети или сети Wi-Fi.: • Питание от стандартной сети и встроенной аккумуляторной батареи. Режимы работы непрерывная запись 12 результатов в предпочитаемом формате Защита от дефибриллятора: Аналого-цифровой преобразователь 24 бит Постоянная времени ≥5 с Диапазон HR 30-300 вложений в минуту Частотная характеристика 0,01 Гц ~ 350 Гц Чувствительность выборочная, по крайней мере՝ 2.5, 5, 10, 20, 40 (мм/мС), автоматический Входной импеданс /входное сопротивление / ≥100 ом Мощность входного тока /ток входной цепи / ≤10на. Напряжение отключения / калибровочное напряжение / 1 мВ±2% Минимальный обнаруживаемый сигнал не более 20 мкрвб-б

Напряжение деполяризации + / - 900 МВ прибл. Уровень шума <13μvp-p Автоматическая Защита От Дрейфа Базовой Линии Фильтрация ЭМГ не менее: 35 Гц ~ 45 Гц (-3 дБ) Фильтрация рекламы минимум: авто (0,15-0,50 Гц) Фильтрация сырья не менее: 50 Гц. (-20 дБ) CMR >140 дБ фильтр переменного тока”ВКЛ." Текущая утечка у пациента <10 мкра Способ регистрации: термочувствительная бумага Скорость бумаги 5/6, 25/10/12, 5/25/50 мм/сек. Термочувствительная бумага, используемая для регистрации ЭКГ, рулоны шириной 63 мм или 80 мм и, 20м. Или 30 м. длина: Источник питания: переменный ток:100-240 В, 50 Гц от стандартной сети: Постоянный ток: 12 В, встроенный литиевый аккумулятор, 14,4 В. не менее 2200 мАч: Размеры не более: 345 мм×300 мм×80 мм; Вес без батареи ориентировочно: 2,5 кг. Подлежат поставке՝ ЭКГ устройство Кабель ЭКГ Торакальный электрод для взрослых – 6 шт. Электроды для зажимов для взрослых - 4 шт. Аккумулятор перезаряжаемый-1 шт. Кабель заземления – 1 шт.

Электрический   экструзионер– Электрический экструзионный столб ртутного столба 675 мм рт.ст. или -0,90 бар-90 кбит/с. Скорость потока: 90 литров / мин. контейнер для сбора 2 шт. емкостью 5 литров, изготовленный из небьющегося и автоклавируемого поликарбоната. трубки, которые также должны быть автоклавируемыми. обязательное наличие антибактериального и гидрофобного фильтра. двигатель безмасляный, предохранительная ловушка: 250 мл. шум: не более 46 дБ. источник питания: 220 в потребляемая мощность: 400 ва. вес: 20 кг. Наличие сертификата ЕС (93/42+2016/47): ce0434 единица класс IEC: Я Б.: Наличие сертификата EN 60601-1-11, наличие сертификата ISO 13485: 2016:

Катетер фогарда ---Катетер для эмболэктомии с двумя отверстиями типа Fogarty предназначен для безопасного удаления тромбоэмболических образований из артерий и вен. катетеры изготовлены из биологически нейтрального полимера Peebax и обладают высокой прочностью и низкой тромбогенностью. цилиндр изготовлен из латекса, что позволяет выдерживать необходимое давление. Гладкая, шелковистая поверхность цилиндра облегчает быстрое введение катетера. размеры катетеров имеют цветовую маркировку в соответствии с международным цветовым кодом. катетер градуирован, метки наносятся с интервалом 10 см. Мягкий, закругленный конец сводит к минимуму риск прокола стенки сосуда. на другом конце катетера есть насадка Luer-lock. на каждом катетере указан его диаметр и размер цилиндра. Стерилизуемый гамма-излучением, диаметр катетера и емкость цилиндра указаны на каждом катетере; размеры: 3 фута,4 фута,5 футов, 6 футов.