ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-19

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33121190 | Էլեկտրասրտագրության սարք՛՛Հոլտեր՛՛ |  |  | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |
| 2 | 33121150 | Դյուրակիր էլեկտրասրտագրման /ԷՍԳ/ սարք |  |  | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |
| 3 | 33161100 | էլեկտրական արտածծիչ |  |  | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում թ |
| 4 | 33141136 | Ֆոգարդի կատետեր 3 F |  |  | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |
| 5 | 33141136 | Ֆոգարդի կատետեր 4 F |  |  | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |
| 6 | 33141136 | Ֆոգարդի կատետեր 5 F |  |  | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |
| 7 | 33141136 | Ֆոգարդի կատետեր 3 F |  |  | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

### Ծանոթություն.

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 18 ամիս ։

- Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից։

- Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից։

- Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1

- Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ

1.Էլեկտրասրտագրության ՛՛Հոլտեր՛՛ մոնիտորի տեխնիկական բնութագիր

Հոլտերային մոնիտորը պետք է նախատեսված լինի բժշկական հաստատությունների կողմից օգտագործվելու՝ դինամիկ ECG գրանցման և վերկուխությունների համար:

Առնվազն 24 ժամերի ընթացքում պետք է ապահովի ԷՍԳ 12 արտածումների տվյալները շարունակաբար գրանցումը :

Նախատեսված պետք է լինի օգտագործել վերլուծությունների ՛՛AI-ECG Tracer՛՛ ծրագրային փաթեթը կամ ‘’Cardiac’’ հեռակառավարվող բջջային մոնիտորինգի համակարգով:

AI-ECG Tracker-ը պետք է ապահովի  ԷՍԳ ազդանշանների մշակում եւ վերլուծություն beat by beat

, QRS հայտնաբերում, Supraventricular եւ Ventricular Ectopic Beat հայտնաբերում, QRS առանձնահատկությունների հանում, ինտերվալ չափում,սրտի ռիթմի չափում, եւ ռիթմի վերլուծություն.

Որպես  հիշողության միջոց պետք է օգտագորխի SD քարտ:

Պարամետրերի և ալիքի ձևի ընտրության և տեղադրման համար պետք է ունենա  LCD ցուցադրման էկրան

՛՛AI-ECG Tracer՛՛ ծրագրային ապահովումը պետք է աջակցի ցանկացած սարքից / ինչպիսիք են՝ Հոլտերը, իրադարձությունների գրանցող սարքը , ստանդարտ conductive paste/gel 12-lead ամբուլատոր ԷՍԳ , կամ այլ նմանատիպ սարքեր/, երբ անհրաժեշտ է գնահատել ռիթմը, համապատասխան ձեւաչափերով գրանցված տվյալների ներբեռնում եւ վերլուծություն:

Պահանջող տեխնիկակն բնութագրերը՝

Leads -12

Նմուշային հաճախականությունը ոչ պակաս 250Hz

Samling accuracy-24bits

Input impendance- >40 MOM

Common mode rejection >100dB; 85dB

Gain accuracy՝ <10,5%

Gain stability՝ <3,1%

System noise՝<33mkV

Time constant՝ >3.1 sec.

Polarization resistance voltage՝+/-300mV

Պահեստավորումը SD քարտով, որը պետք  է ապահովի առնվազն 24 ժամ անընմեջ գրանցումները

Հիմնական միավորի չափերը /մմ./ ոչավելի քան   76/Լ/x59/Բ/x18/Խ/

LCD էկրանի չափսերը /մմ./ ոչ պակաս 38x30, լուծաելիությունը ոչ վատ քան 128x64

Գլխավոր միավորի քաշը՝ ոչ ավելի քան  63գ. Ներդրված մարտկոցով

Էլեկտրասնուցումը՝ – 1 հատ AAA մարտկոց 1.5Վ,  առնվազն 700 մԱժ.

Մատակարման ենթակա պարտադիր հավաք՝

Գլխավոր միավոր- հոլտերային գրանցող միավոր

ԷՍԳ-ի հաղորդալար մալուխ կրծքային էլեկտրոդների

SD քարտ

SD քարտի ադապտոր համակրգչին միացնելու համար՝ Card Reader

Դոնգըլ

՛՛AI-ECG Tracer՛՛

Գլխավոր միավորի պնակ՝ Կաշվե պայուսակ

Գոտի պնակի ամրացման համար

Միանվագ օդտագործման էլեկտրոդներ առնվազն 20 հատ:

Օգտագործողի ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

2.0Դյուրակիր էլեկտրասրտագրման /ԷՍԳ/ սարքի բնութագիր

- երեք գրնացուղանի

● Առնվազն 5.5 դյույմ գունավոր հպման էկրան

●Պետք է  աջակցի 6,9 եւ 12-lead ավտոմատ ԷՍԳ ցուցադրմանը և գրանցմանը:

● Պտեք է աջակցի 3 աշխատանքային ռեժիմներին՝ ավտո, ձեռքով եւ R-R.

● Պետք է ապահովել 4 նմուշառման եղանակների՝ նախա-նմուշառում, իրական ժամանակի նմուշառում, պարբերական նմուշառում եւ գրգռման նմուշառում:

● Պետք է աջակցի ավտոմատ կերպով pacing հայտնաբերման եւ նշման.

● Պետք է օժանդակի baseline drift եւ EMG (electromyograph) ինտերֆերենցիայի ճնշմանը:

● Պետք է աջակցի  ԷՍԳ  սառեցմանը ներկա էկրանին:

● Ելքային ֆայլերը պետք է լինեն  բազմակի ձեւաչափերով, ինչպիսիք են DAT, XML, JPEG, PDF, HL7:

● Ավտոապահովագրման գործառույթ. հաշվետվությունը տպագրելիս պետք է պահպանվի ԷՍԳ-ի տվյալները:

● Պետք է ապահովի պահպանում, նախադիտում, արտահանում, վերբեռնում, տպում եւ հիվանդի տվյալները փնտրում:

● Պետք է աջակցում  ԷՍԳ տվյալների փոխանցմանը լարային կամ Wi-Fi ցանցի միջոցով:

- Էլեկտրասննուցումը ստանդարտ ցանցից և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից

Աշխատանքային ռեժիմներ	12 արտածումների  անընմեջ գրանցում, նախընտրած ձևաչափով

Պաշտպանություն դեֆիբրիլյատորից:

A/D Converter	24 bit

Time Constant	≥5վրկ

HR տիրույթը 30-300 կցում րոպեյում

Frequency Response	0.01Հց ~ 350Հց

Զգայինությունը ընտրովի, առնվազն՝	2.5, 5, 10, 20, 40 (մմ/մՎ), Ավտոմատ

Մուտքային իմպենդանսը /Input Impedance/	≥100MՕհմ

Մուտքային հոսանքի ուժը /Input Circuit Current/	≤10նԱ.

Չաբաբերման լարում /Calibration Voltage/	1մՎ±2%

Դետեկտվող նվազագույն ազդանշանը ոչ ավելի քան 20մկրՎp-p

Depolarization Voltage +/- 900մՎ մոտավոր

Noise Level	<13μVp-p

Anti Baseline Drift	Automatic

EMG զտում առնվազն: 35Հց ~ 45Հց (-3dB)

ADS զտում առնվազն: Auto (0.15-0.50Հց)

HUM զտում առնվազն: 50Հց. (-20dB)

CMRR	>140dB AC filter “On”

Patient Current Leakag	<10 մկրԱ

Գրանցման եղանակը՝ ջերմազգայուն թուղթ

Paper Speed	5/6.25/10/12.5/25/50մմ/վրկ.

ԷՍԳ-ի  գրանցման համար օգտագործվող ջերմազգայուն թուղթ, ոլորակներ 63մմ կամ 80մմ լայնության և, 20մ. Կամ 30m. երկարության:

Էլեկտրասնուցումը՝	AC:100- 240Վ, 50Hց ստանդարտ ցանցից:

DC: 12V, ներկառուցված վերալիցքավորվող լիտիումի մարտկոց, 14.4 Վ. առնվազն 2200մԱժ:

Չափսերը ոչ ավելի քան՝ 345մմ×300մմ×80մմ;

Քաշը առանց մարտկոցի մոտավոր՝	2.5կգ.

Մատակարաման են ենթակա՝

ԷՍԳ-ը սարքը

ԷՍԳ-ի մալուխը

Մեծահասակների կրծքային էլեկտրոդ – 6 հատ

Մեծահասակների կլիպսային էլեկտրոդներ -4 հատ

Մարտկոց վերալիցքավորվող -1հատ

Հողանցման մալուխ – 1 հատ

3.0էլեկտրական արտածծիչ  --  675 մմ սնդիկի սյուն կամ -0,90bar -90kP: Հոսքի արագությունը ՝   90 լիտր/րոպե: Հավաքման տարա   2 հատ 5 լիտր տարողությամբ ՝ պատրաստված չկոտրվող և ավտոկլավացվող պոլիկարբոնատից: Խողովակներ, որոնք նույնպես պետք է լինեն ավտոկլավացվող: Հակաբակտերիալ և հիդրոֆոբ ֆիլտրի պարտադիր առկայություն: Շարժիչը յուղազուրկ, անվտանգության թակարդը՝   250 մլ: Աղմուկ ՝ 46 դԲ -ից ոչ ավել: Էներգամատակարարում՝ 220Վ Ծախսվող հզորությունը՝   400 VA: Քաշը՝   20 կգ: EC հավաստագրի առկայություն (93/42+2016/47) ՝ CE0434 միավորի IEC դաս. I B.: EN 60601-1-11 հավաստագրի առկայություն, ISO 13485:2016 հավաստագրի առկայություն:

4-7  Ֆոգարդի կատետեր --    Էմբոլէկտոմիայի կաթետեր երկլուսանցք, Fogarty տիպի` նախատեսված  զարկերակներից և երակներից թրոմբոէմբոլիկ զանգվածները անվտանգ հեռացնելու համար: Կաթետերները պատրաստված են կենսաբանորեն չեզոք  Peebax պոլիմերից և ունեն բարձր դիմացկունություն, ցածր թրոմբոգենիկություն :Բալոնը պատրաստված է լատեքսից, որը թույլ է տալիս դիմակայել պահանջվող ճնշմանը։ Բալոնի հարթ, մետաքսանման մակերեսը հեշտացնում է կաթետերի արագ տեղադրումը: Կաթետերը գունավոր կոդավորված են չափերով՝ համաձայն միջազգային գունային կոդի: Կաթետերը աստիճանավորված է, նշանները կիրառվում են 10 սմ ընդմիջումներով: Փափուկ, կլորացված ծայրը նվազագույնի է հասցնում անոթի պատի ծակման վտանգը: Կատետրի մյուս ծայրն ունի Luer-lock կցորդ: Յուրաքանչյուր կաթետեր նշվում է իր տրամագծով և բալոնի չափով:  Ստերիլիզացվում են գամմա ճառագայթման միջոցով, յուրաքանչյուր կաթետերի վրա նշվում են կաթետերի տրամագիծը և բալոնի հզորությունը․ Չափերն են՝3 F,4 F,5 F,6 F։