ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | 38591200/43 |  | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ BS-04 UV/VIS Irradiation Chamber և սարքի սպասարկման համար նյութեր | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ` տրամաչափական սենսորներով, նմուշների շարժական կրիչով, CO2—ի կարգավորման մոդուլով, Take 3 մոդուլով, Ճառագայթահարման կարգավորիչներով՝ UV-MAT և UV-MAT Touch։ Չափերը առնվազն 860x650x320մմ (ԵxԼxԲ)): Սարքի աշխատանքի համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր՝ - D-գլյուկոզ-5 կգ սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր - Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու -5 գ Մաքրություն՝ 99+% , սպիտակ փոշի, բանաձևը՝ C6H8O6, մոլ.զանգվածը՝ 176.12 - N,N,N',N'-տետրամեթիլէթիլենդիամին-3 հատ Էմպիրիկ բանաձեւ C6H16N2ՙ Մոլային զանգված (M) 116,21 գ/մոլՙ Խտությունը (D) 0,776 գ/սմ³,ՙ ≥99 %, քիմիապես մաքուր, էլեկտրոֆորեզի համարՙ 25մլ-1 հատ - Գլիցին- 10կգ Քիմիական բանաձև՝ C2H5NO2 , Մոլեկուլային քաշը՝ 75,07 գ/մոլ Սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ է, լուծվում է ջրում, անլուծելի է օրգանական լուծիչներում ինչպիսիք են էթանոլը և եթերը: Սովորաբար օգտագործվում է որպես բուֆեր կենսաքիմիական փորձարկումներում (գելային էլեկտրոֆորեզ): CAS Number: 3908.2 - Ամոնիումի պերսուլֆատ-10գ Օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության համար, էլեկտրոֆորեզի համար, ≥98%, Գծային բանաձև`(NH4)2S2O8, CAS համարը` 7727-54-0: Մոլեկուլային զանգված`228.20 գ/մոլ, - Ամոնիումի մոլիբդատ- 1 կգ քիմիական բանաձևը՝ (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O) սպիտակ բյուրեղային նյութ է: Արտաքին տեսք: սպիտակ բյուրեղներ, լավ լուծելի, հալման ջերմաստիճան: մոտ 90 °C (ջրի կորստով), խտությունը՝ մոտ 2.498 գ/սմ³ - Սպիտակուցային ստանդարտ էլեկտրոֆորեզի համար- 2 հատ սպիտակուցային ստանդարտ SDS-PAGE տեսակի ֆորեզի սպիտակուցային ստանդարտ (Ladder): 10-250կԴա զանգվածով սպիտակուցների շարք՝ գունավոր վիզուալիզացիայի հնարավորությամբ` տարբեր սպիտակուցների պարունակությամբ 1 հատ-500մկլ: - Տրիսամինո-մեթան-500 գ Սպիտակ փոշի, NH2C(CH2OH)3 Մոլ.զանգվածը՝121.14գ/մոլ - ԳԴՖ, Գուանոզին 5՛ երկֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ- 400 մգ Մաքրություն 96% - ՑԵՖ, Ցիտիդին-5՛-եռֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ-1 գ Մաքրություն 96% - Մեթանոլ HPLC-5լ Քիմիական բանաձև՝ CH3OH Մոլեկուլային քաշը՝ 32,04 գ/մոլ Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է,ունի մի փոքր քաղցր, սուր ալկոհոլի հոտ: Եռման կետ՝ 64,7°C (148,5°F), Հալման կետ՝ -97,6°C (-143,7°F) Խտությունը՝ 0,7918 գ/սմ³ (20°C-ում), Լիովին խառնվում է ջրի և շատ օրգանական լուծիչների հետ, ինչպիսիք ենէթանոլը, ացետոնը և եթերը: - ՑԿՖ-1 գ Սպիտակ փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 403.2գ/մոլ C 9 H 16 N 3 O 11 P 2 Na . 2H 2 O - ԵՔՔ-1կգ Քիմիական բանաձևը՝ C₂HCl₃O₂, օրգանական միացություն է: Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղներ կամ բյուրեղային փոշի, հալման ջերմաստիճան: 57-58 °C, եռման ջերմաստիճան: 196-197 °C, խտություն: 1.49 գ/սմ³ (20 °C-ում), լավ լուծելի - ԱԿՖ-2գ Մաքրություն 96% - Ցլի շիճուկի ալբումին-10 գ մոնոմերային սպիտակուց է, որը կազմված է 66,5 կԴա մոլեկուլային քաշով ամինաթթուների մեկ շղթայից:BSA-ն սովորաբար օգտագործվում է լաբորատորիաներում որպես հավելում կենսաքիմիական և հյուսվածքային կուլտուրայի միջավայրում: CAS Number: 9048-46-8 Սարքը և քիմիական նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տվյալ սարքը պետք է արտադրված լինի՝ Opsytec Dr. Gröbel GmbH, Analytik Jena, UVP, LLC արտադրողների կողմից: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/44 |  | Ցենտրիֆուգ իր ռոտորներով | 230V սառեցվող գերարագ լաբորատոր ցենտրիֆուգ (Hermle, Eppendorf կամ Thermo Fisher) իրեն համապատասխան ռոտորներով։ Արագության միջակայքը առնվազն 200 և առավելագույնը 16000 պտ/ր։ Առավելագույն արագացումը մինչև 27000xg է, իսկ առավելագույն տարողությունը՝ առնվազն 4 x 750 մլ։ Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -20 օC-40 օC։ Չափերը՝ 70-73 x 60-67 x 35-39 սմ։ Քաշը՝ 111±5 կգ։ Սնուցումը՝ 230 Վ, 50-60 Հց։ Ներառում է երկու ռոտորներ՝ Առաջինը 4x500 մլ անկյունային ռոտոր համար առավելագույնը 8000 պտ/ր, մինչև 11000xg, անկյունը՝ 24±1 °, շառավիղը 14,5 սմ և երկրորդ 10x50 մլ ռոտոր, առավելագույնը 10500 պտ/ր, մինչև 16500xg, շառավիղ՝ 13±1 սմ, տարայի առավելագույն տրամագիծը՝ 29 մմ։ Երաշխիքը մատակարարումից հետո 1 տարի։ Մատակարարումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից նախապես պայմանավորվելով պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ և վնասված դետալներ։ Առկա է արտադրողի հավաստագիր։ Պետք է ունենա ISO 9001:2015, ISO 13485:2016-08, ISO14971:2013-04, EN61010-2-020:20174 IVD 98/79/EC։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/45 |  | Բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափ` իր լրակազմով և պարագաներով | Հավաքածուն ներառում է՝ - Բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափ՝ ներառված մեկ հատ էքստինկցիայի ‘’xA’’ ֆիլտր սլայդ, մեկ հատ 450 նմ և 485 նմ ֆիլտրեր պարունակող էմիսոն ‘’mA’’ ֆիլտր սլայդ, մեկ հատ 535 նմ ֆիլտր պարունակող և 15 մմ, սև ադապտեր շրջանակ, մեկ հատ 20 մմ, կարմիր շրջանակ և մեկ հատ երևակման և լվալու միկրոպլանշետ, ինչպես նաև հավելյալ 3 ներարկիչներ, Compass® համակարգչային ծրագիրը - 80 հատ սպիտակ միկրոպլանշետներ, անթափանց հատակով - 40 հատ սպիտակ միկրոպլանշետներ, թափանցիկ հատակով - 80 հատ սև միկրոպլանշետներ՝ անթափանց հատակով - 80 հատ սև միկրոպլանշետներ՝ թափանցիկ հատակով Բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափը պետք է լինի BERTHOLD Tristar 3, Molecular Devices SpectraMax iD5 կամ Tecan Infinite Pro 200․ Սարքավորումը հագեցած պետք է լինի ONE4ALL օպտիկայով, որի շնորհիվ համակարգը պետք է կատարի բարձր ճշտգրտության կլանման, լյումինեսցենցիայի և ֆլյուորեսցենցիայի չափումներ: Սարքավորումը հագեցված պետք է լինի BRET (Կենսալյումինեսցենտային էներգիայի ռեզոնանսային փոխանցում) և FRET (Լյումինեսցենտային էներգիայի ռեզոնանսային փոխանցում) էներգիայի փոխանցման համակարգերով։ Կլանումը պետք է լինի UV/ VIS տեսակի։ ONE-4-ALL օպտիկան պետք է աշխատի ինչպես ֆիլտրերով, այնպես էլ մոնոքրոմատորներով։ ֆիլտրերը պետք է լինեն փոխարինելի: Փոխարինելի ֆիլտրի թիթեղները պետք է կրելի լինեն մինչև 40 տարբեր Ֆիլտրերի համար: Ֆիլտրերը օժտված պետք է լինեն բարձր տրանսմիսիոն ունակությամբ, որի շնորհիվ նրանք մատչելի կլինեն լայն սպեկտրով ֆլյուորոֆորների վերլուծության և լյումինեսցենցիայի վրա հիմնված վերլուծության բոլոր մեթոդների համար, որոնք պահանջում են ֆիլտրերի օգտագործում, ինչպիսիք են BRET, BRET2 և NanoBRET™: Սարքավորումը հագեցած պետք է լինի խաչաձև ճնշման երևույթով պայմանավորված սխալանքի մինչև 106 ճշտգրտման համակարգով։ Առաջնային խցիկում սարքը հագեցված պետք է լինի ռեակտիվների սրվակների տեղամասով, որտեղ պետք է լինի նաև ջրային բաղնիքի կամ սառցե բաղնիքի ստեղծման տեղամաս, որի շնորհիվ ռեակտիվներն պահպանվելու են հաստատուն ջերմաստիճանում։ Սարքավորմանը կարող են միացվել մինչև 3 փոփոխական ծավալի գերարագ ներարկման JET տեսակի ներարկիչներ, որոնք ունեն ավելի քան 98% ճշտգրտություն։ Աշխատանքը թույլ պետք է տա իրականացնել ավելի քան 3 միլիոն ներարկում՝ առանց մեխանիկական վնասների և ակնթարթային լյումինեսցենցայի չափմամբ։ Ներարկման ծավալը պետք է լինի 10-100 մկլ՝ առնվազն 1 մկլ քայլերով, ներարկման արագությունը 200 – 440 մկլ/վրկ։ Օպտիմալ արտադրողականության շնորհիվ սարքավորումը հնարավորություն պետք է տա իրականացնել ակնթարթային կինետիկ կորերի ուսումնասիրում՝ սկսած կինետիկ վերլուծության առաջին 150 մվրկ-ից (օրինակ՝ Fura-2 կամ Acridinium Ester-assays): Սարքավորումը համատեղելի է Light Compass® համակարգչային ծրագրին, որը պետք է ներառված լինի սարքավորման փաթեթում։ Համակարգչային ծրագիրն պետք է ունենա նաև կլանման, լյումինեսցենտային կամ ֆլյուորեսցենտային կորերի և սպեկտրների ստեղծման և դրանց ուսումնասիրման գործիքներ, պետք է հասանելի լինի 3 տարբերակներով՝ Basic, Plus և Professional: Սարքավորումը պետք է հագեցված լինի հետևալ տեսակի դետեկտորներով՝ - ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկիչ, որը կարող է գործել մեկ ֆոտոնի հաշվարկի ռեժիմում և իմպուլսի բարձրության հայտնաբերման ռեժիմում, - Ֆոտոդիոդ՝ կլանումը որոշելու համար Սարքավորումը պետք է ունենա հետևյալ չափման ռեժիմները՝ - UV/Vis Կլանում, - Լյումինեսցենցիա, - BRET (Կենսալյումինեսցենտային էներգիայի ռեզոնանսային փոխանցում)/ BRET2 և NanoBRETTM - FRET - UV/Vis և ժամանակալուծային (time-resolved) ֆլուորեսցենցիա, - Լյումինեսցենտային էներգիայի ռեզոնանսային փոխանցում, Չափման ռեժիմները պետք է լինեն․ - Վերջնակետ, - Կինետիկա (հնարավորություն է տրվում երկարատև (մինչև 7 օր և ավելի) կինետիկ չափումների), - Կրկնվող սպեկտրալ սկանավորում, - Տարածքի սկանավորում (մինչև 10 x 10 միավոր յուրաքանչյուր անցքում)։ Օպտիկայի համակարագերը - ONE-4-ALL - Z-անկախ օպտիկա - 17x5 էքստինկցիայի և էիմիսիայի ֆիլտրեր, այդ թվում՝ - տրանսմիսիայի համար տրամաչափված էքսինկցիայի ֆիլտրեր, - BRET-ի և BRET2-ի համար բարձր որակի ֆիլտրեր, - BRET-ի համար նախատեսված հատուկ բարձր էֆֆեկտիվության ֆիլտրերի հավաքածու, - BRET 2-ի համար նախատեսված հատուկ բարձր էֆֆեկտիվության ֆիլտրերի հավաքածու, - NanoBRETTM-ի համար նախատեսված հատուկ բարձր էֆֆեկտիվության ֆիլտրերի հավաքածու, - Դիմային հատվածից հեշտ հասանելի ֆիլտրերի սլայդներ։ Ռեագենտների ներարկումը՝ 3 JET տեսակի ներարկման համակարգեր, որոնք գործում են հետևյալ ռեժիմներում․ - ներարկման արագությունը 200 – 440 մկլ/վ, - ներարկման ծավալը, - ներարկման քայլը 1 մկլ, - արագ և արդյունավետ խառնում, - առանց միկրոպլանշետի պարունակության հետ անմիջական շփման, - կիրառելի է բջջային կուլտուրաների ներարկման համար, - ռեագենտների հետ շփվող մասերը միայն տեֆլոնե, տեֆլոնի-ածանցյալ և PP որակի, - Ճշտգրտությունը 98% (ընդհանուր ծավալային տիրույթում), - ցածր հիմնական ծավալը (գործում է սկսած <1մլ, ամբողջական և միատարր լցված), - ծրագրով կառավարելիություն, - սարքավորման չափման ռեժիմում ներարկման հնարավորություն (օրինակ արագ կինետիկայի դեպքում), - դիմային հասանելիություն, - ռեագենտների սառեցման հնարավորություն, - ռեագենտների տարաները և ռեագենտների ծավալները տեսանելի են չափման ընթացքում, - 384-ակոսանի միկրոպլանշետների կիրառման դեպքում 3 ներարկիչների անխափան աշխատանք առանց նախնական մեխանիկական կարգավորման, - ռեագենտների պահման տեղամասը հագեցած է լուսազգայուն ռեագենտների լույսից պաշտպանության կափարիչով, - քիչ քանակությամբ ռեագենտների համար մագնիսական ուժով բռնիչներ (լրացուցիչ), Լույսի աղբյուրը՝ 10 Վ հզորությամբ քսենոնային առկայծող լամպ։ Կլանման տիրույթը՝ 200-1000 նմ (ֆոտոդիոդային)։ Լյումինեսցենտային սպեկտրալ տիրույթը՝ ստանդարտը՝ 280-650 նմ (ցածր աղմուկային ֆոտոմուլտիպիլիկատոր խողոված երկակի ռեժիմում), FL մոդելները՝ 280-850 նմ, Ֆլյուորեսցենտային սպեկտրալ տիրույթը՝ էքստինկցիան՝ 200-1000 նմ, էմիսիան՝ 280-650 նմ, FL մոդելները՝ 280-850 նմ։ Ֆիլտերը ենթակա են արագ և հեշտ փոփոխման ընդամենը 160 մՎ-ում և հնարավորություն են տալիս քվազի զուգահեռ հարաբերական ընթերցումներ կտարելու։ Միկրոպլանշետների ձևաչափերը՝ 1-384-անցքերով, Տերասկիի միկրոպլանշետներ, Պետրիի թասեր (35 և 60 նմ), կյուվետներ, բարձրությունը՝ 3 տարբեր շրջանակների՝ կախված տեսակից; նմուշների հավելյալ ձևաչափեր (լրամասեր)՝ µDrop, կյուվետների ադապտորներ, պետրիի թասերի ադապտորներ, տերասկիի միկրոպլանշետների ադապտորներ։ Թափահարումը՝ գծային, օրբիտալ, կրկնակի օրբիտալ, ընտրողական արագությամբ և տրամագծով։ Թափահարման արագությունը 420-1020 պտ/ր։ Ջերմաստիճանային կարգավորումը՝ +5°-ից 45° C, պետք է ներառի հավելյալ սառեցման համակարգեր՝ ֆոտոբազմապատկիչի (photomultiplier) համար։ Գազերի միացման հնարավորություն (հավելյալ)։ Կլանման հնարավոր սխալանքի տիրույթը՝ 0.6 %, Լյումինեսցենցիայի զգայնությունը՝ <6 amol (0.03 pM) ԱԵՖ/անցքում (96-անցքով միկրոպլանշետներում), Ֆլյուորեսցենցիայի զգայնությունը՝ <7 amol Ֆլյուորեսցին/անցքում (384-անցքով փոքր ծավալների միկրոպլանշետ)։ Չափման դինամիկ տիրույթը՝ ավելի քան 6 մեծության կարգեր, 0-3.5 ՕԽ։ Համակարգչային ծրագրային ապահովումը՝ Windows 10 միացած USB գործող համակարգին, LightCompass® համակարգչային ծրագրի փաթեթը տվյալների չափման և վերլուծության համար։ Կարգավորումը՝ CE, NRTL, Հոսանքային ապահովումը՝ 110-240 VAC ± 10% 50/60 Hz դաս I, հզորությունը՝ 24 VDC ± 5%, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ պահպանման համար 0-40° C, աշխատանքի համար 15-35° C, Խոնավությունը՝ 10-80% չկոնդենսավորվող, 80%-ից բարձր խոնավության դեպքում առավելագույն ջերմաստիճանը 31 °C, ծովի մակարդակից բարձրությունը՝ առավելագույնը 2000 մ, չափերը՝ 391 x 470 x 344 մմ, քաշը՝ 20 կգ։ Կատարողունակությունը․ 1.Կլանումը՝ - 0-3․5 OD - Ճշգրտությունը` >98% - Սխալանքը՝ <0.6% - 200-1000 նմ 2.Ֆլյուորեսցենցիա <7 amol/well FITC (384sv) 3.Լյումինեսցենցիա <6 amol/well FITC (384sv) Ծրագրային ապահովումը․ LightCompass® ծրագիրը նախատեսվել է տվյալների վերլուծության համար։ Ծրագրի անալիտիկ մոդուլն ապահովում է․ - Տեղում գրաֆիկների կառուցում - տվյալների արտահանում (XLS, TXT, PDF) - Հարաբերակցության որոշում - Կորերի հետ աշխատանք - կինետիկա և կրկնություն - Հարաբերակցություն և հանում Սարքավորումը պետք է համապատասխանի ISO9001:2015 և ISO 14001:2015 ստանդարտներին։ Սպիտակ միկրոպլանշետներ, անթափանց հատակով Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific կամ Greiner Bio-One Նախատեսված են 200-900 նմ լյումինեսցենտային և BRET չափումներ կատարելու համար։ Կազմված են 96 անցքից, պոլիստերինից, կրկնակի հատակով, սպիտակ, CELLSTAR® TC։ Մանրէազերծ են։ Միկրոպլանշետները չեն պարունակում ԴՆԹազ, ՌՆԹազ, մարդու ԴՆԹ, ոչ պիրոգենիկ են և ցիտոտոքսիկ չեն։ Համատեղելի են բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափի հետ։ Անցքերը ունեն այբբենական և թվային կոդավորում։ Հատակը առանց ծածկույթի, սպիտակ, կոշտ։ Միկրոպլանշետները կարառելի են կողք-կողքի շարվող միկրոպլանշետներ պահանջող սարքավորումների համար։ Անցքի պրոֆիլը՝ հարթահատակ/ առանձնացված անցքերով։ Մեկ անցքի տարածքը՝ 34 մմ², աշխատանքային ծավալը մեկ անցքի համար ՝ 25-340 մկլ։ Համապատասխանում է ամերիկյան ազգային ինստիտուտի ստանդարտներին (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)։ Յուրաքանչյուրը ունի անհատական փաթեթավորում: Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում 10 հատ՝ առանձին փաթեթավորումներով։ Փաթեթի քաշը 2.5 կգ, չափերը՝ 335 x 250 x 165 մմ։ Սպիտակ միկրոպլանշետներ, թափանցիկ հատակով Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific կամ Greiner Bio-One Նախատեսված են 300-700 նմ լյումինեսցենտային մեթոդով չափումների համար։ Համատեղելի են բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափի հետ։ Միկրոպլանշետի սպիտակ պատի թիթեղները ուժեղացնում են լյումինեսցենտային ազդանշանները և ունեն ցածր ֆոնային լյումինեսցենցիա և ֆլյուորեսցենցիա: Միկրոպլանշետի ստորին մասը 60% - ով ավելի բարակ է, քան սովորական պոլիստիրոլի թիթեղները, ինչը հանգեցնում է ֆոնային լյումինեսցենցիայի նվազմանը և թույլ է տալիս ստանալ տվյալներ` մինչև 340 նմ երկարությամբ ալիքի տակ չափումներ կատարելիս: Միկրոպլանշետի ձևաչափը 96-անցք։ Անցքերը կլոր, թափանցիկ, հատակը՝ հարթ, որի շնորհիվ կարող է կիրառվել նաև մանրադիտակային մեթոդներում։ Կարող է օգտագործվել վերևից և ներքևից չափող սարքերում: Անցքի առավելագույն ծավալը՝ 360 մկլ, աշխատանքային ծավալները՝ 75-ից 200 մկլ։ Մանրէազերծվում են գամմա ճառագայթմամբ և պիրոգեն չեն: Անցքերի նույնականացման անհատական և թվային այբբենական կոդեր: Յուրաքանչյուրը ունի անհատական փաթեթավորում: Մեկ փաթեթը ներառում է 10 միկրոպլանշետներ։ Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում 10 հատ՝ առանձին փաթեթավորումներով։ Համապատասխանում է ամերիկյան Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) առաջարկություններին։ Սև միկրոպլանշետներ, անթափանց հատակով Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific կամ Greiner Bio-One Նախատեսված են 400-700 նմ ֆլյուորեսցենտային, FRET և կլանման տիպի չափումներ կատարելու համար։ Համատեղելի են բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափի հետ։ Ձևաչափը՝ 96 անցք։ Մանրէազերծ։ Անցքի պրոֆիլը՝ կլոր, հարթահատակ/ առանձնացված անցքերով։ Մեկ անցքի մակերեսը՝ 34 մմ²։ Աշխատանքային ծավալը մեկ անցքի համար՝ 25-340 մկլ։ Համատեղելի է ավտոմատացված համակարգերի հետ։ Միկրոպլանշետային անցքերը ունեն այբբենական և թվային կոդավորում։ Կիրառելի է միկրոտարրերի մանրադիտակային օպտիմալ հետազոտության համար։ Համապատասխանում է ամերիկյան Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) առաջարկություններին։ Փաթեթավորման քաշը՝ 2.1 կգ, չափերը՝ 335 x 250 x 165 մմ։ Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում 10 հատ՝ առանձին փաթեթավորումներով։ Սև միկրոպլանշետներ, թափանցիկ հատակով Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific կամ Greiner Bio-One Նախատեսված են 300-700 նմ ֆլյուորեսցենտային, FRET և ֆլյուորեսցենտային բևեռացման տիպի չափումներ կատարելու համար։ Համատեղելի են բազմագործառույթային միկրոպլանշետային սպեկտրալուսաչափի հետ։ Համապատասխանում է ամերիկյան Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) առաջարկություններին։ Միկրոպլանշետի սպիտակ պատի թիթեղները ուժեղացնում են լյումինեսցենտային ազդանշանները և ունեն ցածր ֆոնային լյումինեսցենցիա և ֆլյուորեսցենցիա: Միկրոպլանշետի ձևաչափը 96-անցք։ Անցքերը կլոր, թափանցիկ, հատակը՝ հարթ, որի շնորհիվ կարոող է կիրառվել նաև մանրադիտակային մեթոդներում։ Կարող է օգտագործվել վերևից և ներքևից չափող սարքերում: Անցքի առավելագույն ծավալը՝ 360 մկլ, աշխատանքային ծավալները՝ 75-ից 200 մկլ։ Մանրէազերծվում են գամմա ճառագայթմամբ և պիրոգեն չեն: Անցքերի նույնականացման անհատական և թվային այբբենական կոդեր: Յուրաքանչյուրը ունի անհատական փաթեթավորում: Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուրում 10 հատ՝ առանձին փաթեթավորումներով։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարումը նոր, չբացված և չօգտագործված տուփերով։ Առկա է արտադրողի հավաստագիր։ Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/46 |  | Ավտոմատ սարքավորման տիտրատոր իր լրամասով | Hanna, Metrohm Titrando, Endress Hauser Proline կամ Thermo Scientific Orion 1 հատ Ավտոմատ սարքավորման տիտրատորը, որն իրականացնում է արագ և ճշգրիտ լաբորատոր տիտրումներ՝ 100-ից ավել մեթոդներով կարող է կատարել թթվահիմնային, պոտենցիոմետրիկ, ՕՎՊ, կոմպլեքսաչափական և հակադարձ տիտրումներ: Այս տիտրատորը կարող է իրականացնել ստանդարտ կամ օգտագործողի կողմից սահմանված մինչև 100 մեթոդ: Սարքի բնութագրերն են՝ -2000.0-ից մինչև 2000.0 մՎ; -2000-ից 20000 pH; -5,0-ից 105,0°C/23-ից 221°F/268,2-ից մինչև 378,2 Կ: Համակարգը ներառում է տարբեր չափերի (5, 10 և 25 մլ) բյուրետներ: Սարքը ներառում է ծրագրավորվող խառնիչներ, որոնք առաջարկում են պտուտակի տիպի խառնում 100-ից մինչև 2500 rpm արագությամբ, որոնք ավտոմատ կերպով պահպանվում են սահմանված արժեքի 10%-ի սահմաններում: Տրամաչափումը հնարավոր է իրականացնել մինչև հինգ կետով pH-ի և ISE-ի համար, և մեկ կետով տրամաչափում mV համար: Համակարգը կարող է պահել մինչև 100 տիտրման և pH/mV/ISE հաշվետվություններ՝ հեշտացնելով տվյալների համապարփակ վերլուծությունը և փաստաթղթավորումը: Լրամասում առկա է 1 հատ դիպենսեր հեղուկների հետ հեշտ աշխատելու համար։ Brand, Eppendorf – Xplorer™ Կամ Hamilton – Microlab® Դիսպենսերը թույլ է տալիս աշխատել հեղուկների հետ անմիջապես շշերից կամ այլ տարաներից։ Դրանք խնայում են ժամանակը և ապահվում անվտանգություն, քանի որ չեն պահանջվում աշխատանքի միջանկյալ փուլեր։ Հավաքածուն ներառում է 25 մլ ծավալով դիսպենսեր նախատեսված GL 45 տեսակի շշերի համար, խողովակ (երկարությունը 170–330 մմ), վերաշրջանառության խողովակ, 2 մարտկոց առնվազն 1,5 В (AAA/UM4/LR03), 3 պոլիպրոպիլենային ադապտեր շշերի համար (GL 32-33, GL 38, S 40, NS 29/32), որակի հավաստագիր և աշխատանքային ձեռնարկ: Դիսպենսերն ունի պարզ և արդյունավետ դիզայն շշին ամրացման համար, առանձին միացման/անջատման, դադարի, և CLEAR կոճակներ։ Կարող է օգտագործվել մինչև 1 Մ ջրային և ոչ ջրային լուծույթների համար (օրինակ՝ КОН-ի էթանոլային լուծույթ)։ Հեղուկի հետ հաղորդակցվող մասերը պատրաստված են կայուն նյութերից։ Աշխատանքային ջերմաստիճան․ +15 °C-ից +40 °C սարքի և նյութի համար Գոլորշու ճնշումը․ մինչև 500 մԲար Մածուցիկությունը․ մինչև 500 մմ² /վ Բարձրություն․ առավելագույնը ծովի մակարդակից 3000 մ Հարաբերական խոնավությունը․ 20 %-ից 90% Ծավալը մինչև 25 մլ-ի համար՝ Ճշգրտությունը %-ով․ (±) առնվազն 0,07% Ճշգրտությունը մկլ-ով (±)առնվազն 18 մկլ Տատանման գործակից (%) մինչև 0,025% Տատանման գործակից (մկլ) 6 մկլ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարումը նոր, չբացված և չօգտագործված տուփերով։ Առկա է արտադրողի հավաստագիր։ Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | Товар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  | техническая характеристика |  |  | Адрес | срок** |
|  | 38591200/43 | Камера UV/VIS / облучения BS-04 и материалы для обслуживания оборудования | Камера для испытаний на ультрафиолетовое облучение с калибровочными датчиками, подвижным держателем для образцов, модулем регулировки CO2 и модулем Take 3, с регуляторами облучения: UV-MAT и UV-MAT Touch. Размеры: не менее 860x650x320 мм (ВxДxШ). Химические вещества, необходимые для работы устройства: • D-глюкоза-5 кг порошок белого цвета, сладкий, химически чистый. • Витамин С, L-аскорбиновая кислота – 5 г Чистота: 99+%, белый порошок, формула: C6H8O6, молярная масса: 176,12. • N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин – 3 шт. Эмпирическая формула C6H16N2, Молярная масса (М) 116,21 г/моль, Плотность (D) 0,776 г/см³, ≥99 %, х.ч., для электрофореза, 25мл-1 • Глицин – 10 кг Химическая формула: C2H5NO2, Молекулярная масса: 75,07 г/моль. Это белое кристаллическое твердое вещество, растворимое в органических растворителях, таких как этанол и эфир. • Персульфат аммония-10г Используется в молекулярной биологии, для электрофореза, ≥98%, Линейная формула: (NH4)2S2O8, Номер CAS: 7727-54-0, Молекулярная масса: 228,20 г/моль, • Молибдат аммония – 1 кг. химическая формула: (NH₇O₂·4H₂O) — белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое, температура плавления: около 90°С (с потерей воды), плотность: около 2,498 г/см³. • Белковый стандарт для электрофореза – 2 шт. Протеиновый стандарт для SDS-PAGE Серия белков с молекулярной массой от 10 до 250 кДа, с возможностью визуализации различных белков, содержащих разные компоненты. Объем: 1 шт. - 500 мкл. • Трисамино-метан – 500 г Белый порошок, NH2C(CH2OH)3 Молярная масса: 121,14g/mol • GDF, натриевая соль гуанозин-5'-дифосфорной кислоты – 400 мг Чистота 96% • CEF, натриевая соль цитидин-5'-тертифосфорной кислоты – 1 г Чистота 96% • Метанол HPLC-5л Химическая формула: CH3OH Молекулярная масса: 32,04 г/моль. Это прозрачная бесцветная жидкость со слегка сладковатым, резким спиртовым запахом. Точка кипения: 64,7°C (148,5°F), точка плавления: -97,6°C (-143,7°F). Плотность: 0,7918 г/см³ (при 20°C). Полностью смешивается с водой и многими органическими растворителями, такими как этанол, ацетон и эфир. • ЦКФ-1 г Белый порошок, молекулярная масса: 403,2 г/моль C 9 H 16 N 3 O 11 P 2 Na. 2Н 2 О: • ЦТФ-1 кг Химическая формула: C₂HCl₃O₂. Внешний вид: белые кристаллы или кристаллический порошок, температура плавления: 196-197°С, плотность: 1,49 г/см³, хорошо растворим. • АКФ-2г Чистота 96% • Бычий сывороточный альбумин – 10 г. Мономерный белок, состоящий из одной цепи аминокислот с молекулярной массой 66,5 кДа, БСА обычно используется в качестве добавки в биохимических средах и средах для культур тканей. Продукты и оборудование должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспеченной соответствующими условиями хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев после подписания контракта |
|  | 38591200/44 | Центрифуга со своими роторами | Высокоскоростная лабораторная центрифуга с охлаждением, напряжением 230 В (Hermle, Eppendorf или Thermo Fisher)․ Диапазон скоростей — не менее 200 и не более 16 000 об/мин. Максимальное ускорение составляет 27000 g, а максимальная вместимость — 4 x 750 мл. Диапазон температур: -20C-40 oC. Размеры: 73 х 67 х 39 см. Вес: 111 кг, Электропитание: 230 В, 50-60 Гц. В комплект входят два ротора: Первый — угловой ротор 4x500 мл, максимальная скорость 8000 об/мин, до 11000 g, угол 24±1 °, радиус 14,5 см, а второй — ротор 10x50 мл, максимальная скорость 10500 об/мин, до 16500 g, радиус 13±1 см. , контейнер Максимальный диаметр: 29 мм. Гарантия составляет 1 год с момента поставки. Монтаж осуществляется поставщиком заранее по согласованию с заказчиком. Изделие должно быть новым и неиспользованным, не содержать изношенных или поврежденных деталей. Имеется сертификат производителя. Необходимо иметь ISO 9001:2015, ISO 13485:2016-08, ISO14971:2013-04, EN61010-2-020:20174 IVD 98/79/EC. | Шт․ | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев после подписания контракта |
|  | 38591200/45 | Многофункциональный микропланшетный спектрофотометр с комплектом и принадлежностями | В коллекцию входят: - Многофункциональный микропланшетный спектрофотометр, включающий одно предметное стекло с экстинкционным фильтром «xA», одно предметное стекло с эмиссионным фильтром «mA», содержащее фильтры 450 нм и 485 нм, одно предметное стекло с фильтром 535 нм и 15 мм черную переходную рамку, одна красная рамка диаметром 20 мм, один микропланшет для визуализации и промывки, а также 3 дополнительных инжектора, программное обеспечение Compass®. - 80 шт. белых микропланшета с непрозрачным дном․ - 40 шт. белых микропланшета с прозрачным дном․ - 80 шт. черные микропланшета с непрозрачным дном․ - 80 шт. черные микропланшета с прозрачным дном․ Многофункциональный микропланшетный спектрофотометр должен быть BERTHOLD Tristar 3, Molecular Devices SpectraMax iD5 или Tecan Infinite Pro 200. Оборудование должно быть оснащено оптикой ONE4ALL, благодаря которой система должна выполнять высокоточные измерения поглощения, люминесценции и флуоресценции. Поглощение должно быть типа UV/VIS. Оптика ONE-4-ALL должна работать как с фильтрами, так и с монохроматорами. фильтры должны быть заменяемыми. Должны быть доступны сменные фильтрующие пластины для максимум 40 различных фильтров. Фильтры должны иметь высокий коэффициент пропускания, что делает их доступными для флуорофорного анализа широкого спектра и всех методов анализа на основе люминесценции, таких как BRET, BRET2 и NanoBRET™․ Оборудование должно быть оснащено системой коррекции погрешности, вызванной явлением перекрестного давления до 106. В основном отсеке аппарат должен быть оборудован станцией для флаконов с реагентами, где также должна быть станция для создания водяной бани или ледяной бани, благодаря которым реагенты будут поддерживать постоянную температуру. К оборудованию можно подключить до 3-х высокоскоростных форсунок переменного объема типа JET, точность которых превышает 98%. Работа должна позволить провести более 3 миллионов инъекций без механических повреждений и с мгновенным измерением люминесценции. Объем инъекции должен составлять 10–100 мкл с шагом 1 мкл, скорость введения 200–440 мкл/с. Для оптимальной производительности оборудование должно позволять изучать мгновенные кинетические кривые, начиная с первых 150 мс кинетического анализа (например, анализы Fura-2 или акридиниевого эфира в упаковке). Программное обеспечение также должно иметь инструменты для создания и изучения кривых и спектров поглощения, флуоресценции или флуоресценции, должно быть доступно в 3 версиях: Basic, Plus и Professional. Оборудование должно быть оснащено следующими типами детекторов: - фотоумножитель, способный работать в режиме счета одиночных фотонов и режиме определения высоты импульса, - Фотодиод для определения оптической плотности Оборудование должно иметь следующие режимы измерения: - UV/Vis Поглощение, - Люминесценция, - BRET (биолюминесцентный резонансный перенос энергии)/BRET2 и NanoBRETTM - FRET - флуоресценция UV/Vis и с временным разрешением, - Резонансная передача Люминесцентной энергии, Режимы измерения должны быть: - Конечная точка, - Кинетика (возможны длительные (до 7 дней и более) кинетические измерения), - Повторяющееся спектральное сканирование, - Сканирование площади (до 10 х 10 единиц на отверстие). Оптические системы։ - ONE-4-ALL - Z- независимая оптика - 17x5 экстинкцонние и эмисионние фильтры, включая: - Гасящие фильтры, откалиброванные для пропускания, - качественные фильтры для BRET и BRET2, - комплект специальных высокоэффективных фильтров для БРЭТ, - комплект специальных высокоэффективных фильтров для БРЭТ 2, - комплект специальных высокоэффективных фильтров для NanoBRETTM, - Легкодоступные направляющие фильтра спереди. Ввод реагентов: 3 системы впрыска JET, работающие в следующих режимах: - скорость введения 200–440 мкл/с, - шаг введения 1 мкл, - быстрое и эффективное перемешивание, - без прямого контакта с содержимым микротаблетки, - применим для инъекции клеточных культур, - детали, контактирующие с реагентами, только из качества тефлона, производного тефлона и полипропилена, - Точность 98% (во всем объёмном диапазоне), - малый объем ядра (работает от <1 мл, полное и однородное заполнение), - управляемость программой, - возможность инжекции в режиме измерения оборудования (например, в случае быстрой кинетики), - доступ спереди, - возможность замораживания реагентов, - контейнеры с реагентами и объемы реагентов видны во время измерения, - При использовании 384-канальных микропланшетов бесперебойная работа 3-х инжекторов без предварительной механической регулировки, - зона хранения реагентов оборудована светозащитным кожухом для светочувствительных реагентов, - держатели с магнитной силой для небольших количеств реагентов (дополнительно), Источник света: ксеноновая проблесковая лампа 10 В. Диапазон поглощения: 200-1000 нм (фотодиод). Спектральный диапазон флуоресценции: Стандарт: 280–650 нм (малошумящий фотоумножитель в двойном режиме), модели FL: 280–850 нм, Спектральный диапазон флуоресценции: гашение: 200-1000 нм, эмиссия: 280-650 нм, модели FL: 280-850 нм. Фильтры можно быстро и легко заменить при напряжении всего 160 мВ и обеспечить квазипараллельные относительные показания. Форматы микропланшетов: 1-384-луночные, микропланшеты Тераски, чашки Петри (35 и 60 нм), кюветы, высота 3-х разных рамок в зависимости от типа; дополнительные форматы образцов (аксессуары): µDrop, адаптеры для кювет, адаптеры для чашек Петри, адаптеры для микропланшетов тераски. Вибрация: линейная, орбитальная, двойная орбитальная, с возможностью выбора скорости и диаметра. Скорость встряхивания 420-1020 об/мин. Температурный режим от +5° до 45°С должен предусматривать дополнительные системы охлаждения фотоумножителя. Возможность подключения газа (за дополнительную плату). Диапазон потенциальной ошибки поглощения: 0,6 %, Чувствительность люминесценции: <6 амоль (0,03 пМ) ATP/ лунку (в 96-луночных микропланшетах), Чувствительность флуоресценции: <7 амоль флуоресцеина/лунку (384-луночный микропланшет). Динамический диапазон измерения: более 6 порядков, 0-3,5 ОХ. Компьютерное программное обеспечение: операционная система Windows 10 с подключением через USB, пакет программного обеспечения LightCompass® для измерения и анализа данных. Нормы: CE, NRTL, Источник питания: 110–240 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц, класс I, Мощность: 24 В постоянного тока ± 5 %, Температура окружающей среды: 0–40 °C для хранения, 15–35 °C для эксплуатации, Влажность: 10–80 % без конденсации, максимальная температура 31 °C, влажность выше 80 %, уровень моря. высота: максимум 2000 м, размеры: 391 х 470 х 344 мм, вес: 20 кг. Производительность: 1. Поглощение:՝ - 0-3․5 OD - Точность: >98% - Ошибка: <0,6% - 200-1000 нм 2. Флуоресценция <7 амоль/лунка FITC (384sv) 3. Люминесценция <6 амоль/лунка FITC (384sv) 4. Программное обеспечение: Программное обеспечение LightCompass® предназначено для анализа данных. Аналитический модуль программы обеспечивает: - Построение графиков на месте. - экспорт данных (XLS, TXT, PDF) - Определение соотношения - Работа с кривыми - кинетика и повторяемость - Соотношение и вычитание Оборудование должно соответствовать стандартам ISO9001:2015 и ISO 14001:2015. Белые микропланшеты с непрозрачным дном Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific или Greiner Bio-One Предназначен для измерений флуоресценции 200–900 нм и BRET. Изготовлен из 96 отверстий, полистирол, двойное дно, белый, CELLSTAR® TC. Они стерильны. не содержат ДНКазы, РНКазы, ДНК человека, апирогенны и нецитотоксичны. Совместим с многофункциональным микропланшетным спектрофотометром. с. Отверстия имеют буквенно-цифровую кодировку. Пол без покрытия, белый, твердый. Микропланшеты доступны для оборудования, требующего расположения микропланшетов рядом друг с другом. Профиль отверстий с плоскими/разделенными отверстиями. Площадь одной лунки: 34 мм², рабочий объём на лунку: 25-340 мкл. Соответствует Американскому национальному институту стандартов (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004). В одной упаковке содержится 10 микротаблеток. Поставляется в коробках по 10 штук в индивидуальной упаковке. 2,5 кг, размеры: 335 х 250 х 165 мм. Белый микропланшеты с прозрачным дном Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific или Greiner Bio-One Они предназначены для измерений методом флуоресценции 300-700 нм. Совместим с многофункциональным микропланшетным спектрофотометром. с. Пластины с белыми стенками микропланшета усиливают флуоресцентные сигналы и имеют низкую фоновую люминесценцию и флуоресценцию. Дно микропланшета на 60% тоньше, чем обычные полистироловые пластины, что приводит к снижению фоновой флуоресценции и позволяет получать данные при длине волны до 340 нм. Формат 96-луночного микропланшета. Отверстия круглые, прозрачные, дно гладкое, благодаря чему его можно использовать и под микроскопом. Может использоваться в верхних и нижних измерительных устройствах. Максимальный объем отверстия: 360 мкл, рабочие объемы: от 75 до 200 мкл. Стерилизовано гамма-излучением и апирогенно. Каждая упаковка содержит 10 микротаблеток. Поставляется в коробках по 10 штук в индивидуальной упаковке. Соответствует рекомендациям Американского национального института стандартов (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004). Черный микропланшет с непрозрачным дном Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific или Greiner Bio-One Предназначен для измерений флуоресценции 400–700 нм, FRET и измерений абсорбционного типа. Совместим с многофункциональным микропланшетным спектрофотометром. Формат: 96 лунок. Стерильный. Профиль отверстий: круглые, плоские/разделенные отверстия. Площадь одного отверстия 34 мм². Рабочий объем на лунку: 25-340 мкл. Совместимость с автоматизированными системами. Слоты для микропланшетов имеют буквенно-цифровую кодировку. Он применим для оптимального микроскопического исследования микроэлементов. Соответствует рекомендациям Американского национального института стандартов (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004). Вес упаковки: 2,1 кг, размеры: 335 х 250 х 165 мм. Поставляется в коробках по 10 штук в индивидуальной упаковке. Черные микропланшеты с прозрачным дном. Corning Life Sciences, VWR, Thermo Fisher Scientific или Greiner Bio-One Предназначен для измерений флуоресценции 300-700 нм, FRET и флуоресцентного поляризационного типа. Совместим с многофункциональным микропланшетным спектрофотометром. с. Соответствует рекомендациям Американского национального института стандартов (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004). Планшеты для микропланшетов с белыми стенками усиливают флуоресцентные сигналы и имеют низкую фоновую люминесценцию и флуоресценцию. Формат микропланшета: 96 лунок. Отверстия круглые, прозрачные, дно гладкое, благодаря чему его можно использовать и в микроскопических методах. Может использоваться в верхних и нижних измерительных устройствах. Максимальный объем отверстия: 360 мкл, рабочие объемы: от 75 до 200 мкл. Стерилизовано гамма-излучением и апирогенно. Индивидуальная и цифровая идентификация отверстий. буквенно-цифровые коды. Каждая упаковка имеет индивидуальную упаковку. Поставляется в коробках по 10 штук в индивидуальной упаковке. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Доставка в новых, невскрытых и неиспользованных коробках. Имеется сертификат производителя. Kомплект соответствует 1 шт. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев после подписания контракта |
|  | 38591200/46 | Автоматический титратор с принадлежностями | Hanna, Metrohm Titrando, Endress Hauser Proline или Thermo Scientific Orion 1 шт. Автоматический прибор-титратор, выполняющий быстрое и точное лабораторное титрование более чем 100 методами, способный выполнять кислотно-основное, потенциометрическое, комплексометрическое и обратное титрование. Этот титратор может выполнять до 100 стандартных или определяемых пользователем методов - от 2000,0 до 2000,0 мВ; от -2000 до 20000 pH; От -5,0 до 105,0°C/от 23 до 221°F/от 268,2 до 378,2 К. В состав системы входят бюретки различных размеров (5, 10 и 25 мл). Устройство включает в себя программируемые мешалки, которые обеспечивают шнековое перемешивание на скоростях от 100 до 2500 об/мин, которые автоматически поддерживаются в пределах 10% от заданного значения. Возможна калибровка по пяти точкам для pH и ISE и по одной точке для мВ. Система может хранить до 100 отчетов о титровании и pH/мВ/ISE, что облегчает комплексный анализ данных и документирование. в аксесуарах есть 1 шт. дозатор для удобного обращения с жидкостями. Brand, Eppendorf – Xplorer™ или Hamilton – Microlab® Дозатор позволяет работать с жидкостями прямо из бутылочек или других емкостей. Они экономят время и обеспечивают безопасность, так как не требуются промежуточные этапы работы. В комплект входит дозатор емкостью 25 мл или 50 мл для бутылочек GL 45, трубка (длина 170-330 мм), рециркуляционная трубка, 2 батарейки 1,5 В (AAA/UM4/LR03), 3 полипропиленовых адаптера для бутылочек (GL 32-). 33, ГЛ 38, С 40, НС 29/32), Сертификат качества и инструкция по эксплуатации. Дозатор имеет простую и эффективную конструкцию крепления к бутылке, отдельные кнопки включения/выключения, паузы и ОЧИСТИТЬ. Можно использовать для водных и неводных растворов до 1 М (например, этанольный раствор КОН). Детали, контактирующие с жидкостью, изготовлены из прочных материалов. Рабочая температура: От +15 °C до +40 °C для устройства и материала Давление пара: до 500 мБар Вязкость: до 500 мм²/с Высота: максимум 3000 м над уровнем моря Относительная влажность: от 20% до 90% Для объемов до 25 мл: Точность в %: (±) 0,07% Точность в мкл (±) 18 мкл Коэффициент вариации (%) 0,025% Коэффициент вариации (мкл) 6 мкл Объем: 50 мл Точность в % (±) 0,06 % Точность в мкл (±) 30 мкл Коэффициент вариации (%) 0,02% Коэффициент вариации (мкл) 10 мкл, Или объем до 50 мл для дозатора емкостью 25 мл с соответствующими характеристиками. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Доставка в новых, невскрытых и неиспользованных коробках. Имеется сертификат производителя. Kомплект соответствует 1 шт. | Шт․ | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 6 месяцев после подписания контракта |