Офтальмологический диагностический блок, состоящий из щелевой лампы, атрофического топографа и стола

Диапазон измерений рефрактометрии топографического рефрактометра Не ​​менее:

Сфера: от -20,00 до +30,00 D (VD = 0 мм) (с шагом 0,12 / 0,25 D)

Цилиндр: от 0 до ±10,00 D (с шагом /0,12 / 0,25 D)

Ось: от 0 до 180° (шаг 1° / 5°)

Минимальный диаметр линзы, необходимый для рефрактометрического измерения топографического рефрактометра Максимальный: 2 мм

Диапазон измерения радиуса роговицы топографическим рефрактометром Не менее:

Радиус кривизны зоны измерения: φ0,4t до φ10,7 мм (R=8 мм)

Зона измерения периферии роговицы: φ16 мм (R=8 мм)

Радиус кривизны: от 4,9 до 10,1 мм (с шагом 0,01 мм)

Рефракционная способность: от 33,42D до 68,88D (с шагом 0,12/0,25D)

Цилиндрическая сила: от 0 до ±10,00 D (с шагом /0,12 / 0,25 D)

Ось: от 0 до 180° (шаг 1° / 5°)

Диапазон измерения топографического межглазного расстояния фоторефрактора

Минимум: от 0 до 85 мм (с шагом 1 мм)

Диапазон измерения диаметра глазного яблока флуорефракторной топографической камерой

Минимум: от 2,0 до 8,5 мм (с шагом 0,1 мм)

Фокусное расстояние топографической съемки с помощью апторефрактометра

Минимум: 0,10,12,13,5,15 мм

Время, необходимое для проведения топографического исследования с помощью фоторефрактора: не менее:

Рефрактометрия: 0,07 с

Радиус кривизны роговицы: 0,07 с

Возможности топографии фоторефракторного топографа Как минимум: аксиальная, тангенциальная, элевационная, рефракционная, карты Цернике, Фурье, подбор контактных линз, обследование синдрома сухого глаза, обследование мельбиевых желез

Тип топографии для фоторефракторного материала Большой конус Пласидо

Фоторефракторный топограф топограф измерительный световой рисунок Минимум: 19 концентрических окружностей кольцевых рисунков

Топографические точки съемки для фоторефракторов Минимум: 6200

Рабочее расстояние топографа с абторефрактометром Минимум: 77,5 мм

Встроенный принтер для фоторефракторного топографа Минимум: принтер ThermalLine (ширина бумаги: 58 ​​мм)

Диаметр экрана фоторефракторного топографа составляет не менее 10,4 дюйма цветного ЖК-монитора.

Диапазон перемещения блока топографического исследования фоторефрактора Минимальный: назад/вперед: от -19 мм до +15 мм, вправо/влево: ±43 мм, вверх/вниз: от -10 мм до +18 мм

Диапазон перемещения суппорта фоторефракторного топографа: Минимальный: вверх/вниз: 30 мм

Интерфейс фоторефракторного топографа Минимум: USB-A X 2, USB-8 x 1, Ethernet (10/100 Мбит/с) x 1

Потребляемая мощность фоторефракторного топографа: максимум 90 ВА

Режимы энергосбережения фоторефракторного топографа: Минимальный: 3, 5, 10 мин. (бурный)

Тип щелевой лампы Щелевая лампа галилеевского типа, полностью собранная (щелевая лампа и подставка для челюстей) на металлической подставке

Кратность щелевой лампы Минимальная: 6,4x (37 мм), 10x (23 мм)

16 x (14,6 мм), 25 x (9,5 мм), 40 x (5,9 мм)

Угол конвергенции линз объектива щелевой лампы: не менее 12° градусов

Увеличение окуляра щелевой лампы: не менее 12,5x

Диапазон регулировки расстояния между глазами щелевой лампы: минимум 52 мм - 80 мм

Диапазон коррекции окуляра щелевой лампы: Минимум: от -7D до +7D

Тип освещения щелевой лампы Светодиодный тип

Диапазон регулировки толщины щели щелевой лампы: Минимум: от 0 до 15 мм, непрерывный

Апертуры щелевой лампы Минимальные: Ф0,2, Ф1, Ф3, Ф5, Ф8, Ф15 мм

Вращение щели света щелевой лампы Минимум: непрерывное вращение из вертикального в горизонтальное положение, справа налево на 3,5°

Фильтры щелевой лампы Минимум: кобальтовый синий, поглощающий тепло, зеленый (без красного), желтый

Диапазон перемещения щелевой лампы: Минимум: назад/вперед 100 мм, вправо/влево 100 мм, вверх/вниз -30 мм, точные перемещения с помощью джойстика 15 мм

Диапазон перемещения держателя челюсти щелевой лампы: Минимум вверх/вниз: 80 мм

Потребляемая мощность щелевой лампы: максимум 50 ВА

Сертификаты качества Как минимум: Декларация соответствия ЕС, Декларация соответствия RoHS, ISO 13485

Условия поставки: Гарантийное обслуживание не менее 1 года. Устройство должно быть новым, в заводской упаковке.