**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33141216/535 | ՈՒղղորդիչ կորոնար |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված PTFE ծածկույթով, ծայրը 1.0g, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014'': | հատ |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33141211/630 | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով |  | "Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով ։ Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի։ Կաղապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան։ Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS։ Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝ 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S ՝1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus՝ 2հատ։ Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայովԽթանման ռեժիմը՝ DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, Իմպուլսի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V Իմպուլսիլայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppmՀիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) Կաղապարի չափերը՝ 66 x 55 x 12 մմ Կաղապարի ծավալը/ քաշը՝ 34.6 cc/81 g Կաղապարի նյութը՝տիտան Էներգիայի աղբյուր՝ 3.2 V, 1280 mAh Երկարակեցություն՝ 6.5 տարի Օժտվածէ HomeMonitoring հնարավորությամբ: պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում։ Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում։ Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագորձվաձ ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորէլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետնէրը եւ ժամանակին փոխարինել այն։" | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33141211/631 | Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր ռեսինքրոնիզացնող իր պարագաներով INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4) |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր ռեսինքրոնիզացնող իր պարագաներով ։ Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի։ Կաղապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան։ Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS։ Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝ 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S ՝1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus՝ 2հատ, Sentub BP՝1հատ, Selecrta Acessory՝1հատ, Selectra Outer Catheter՝1հատ։ Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում։ Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագորձվաձ ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորէլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետնէրը եւ ժամանակին փոխարինել այն։ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33181390/505 | Ստենտ դեղապատ բալոնով |  | Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք Լ605, դաղանյութը` Սիրոլիմուս, դոզան ոչ պակաս քան 1,4μg/mm²: Ստենտը և բալոնի բաց մասերը դեղապատ են, առկա է նաև լրացուցիչ դեղածածկույթ ստնետնի պրոքսիմալ և դիստալ եզրերին: Ստենտի ճաղերի հաստությունը ոչ ավելքան 73միկրոն, պոլիմերը բիոքայքայվող: Ստենտի չափսերը՝ -Տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ: |  |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |
| --- | --- |
| Վճարման ժամկետը/վճարման ժամանակացույց | Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ուստի սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя [[1]](#footnote-1)\*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок |
| 1 | 33141216 | Аортокоронарное шунтирование |  | Проводник с гидрофильным покрытием, пружина наконечника из платины, остальная часть пружины из нержавеющей стали, переход к пружине из никель-титана с покрытием ПТФЭ, наконечник 1,0 г, переход провода к наконечнику 2 мм с силиконовым покрытием, длина провода 180 см, диаметр 0,014''. | штук |  |  | 250 | в. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 2 | 33141211 | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями |  | «Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Самоуправляемый, совместимый с IRM. Форма: биосовместимый титан. Оснащен функцией АТФ «без боли». Время зарядки конденсатора в начале/конце услуги (35 Дж) - 7,7 с/9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии - 0,4 -35 Дж; Режимы стимуляции: DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 серий: VVI-CLS; DDD-CLS. В комплект входят: ИКД-проводник Plexa S: 1 шт., электрод Solia S: 1 шт., интродьюсер LI plus: 2 шт. В зависимости от заказа Электрод может быть с пассивной или активной фиксацией. Режим стимуляции: DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, Амплитуда импульса: 0,2...(0,1)...6,2, 7,5 В Длительность импульса: 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 мс Базовая линия: 30...(5)...100...(10)...160 ppm Уровень гистерезиса: ВЫКЛ, -5...(-5)...-90 ppm Повторяющийся гистерезис ВЫКЛ, 1... (1)...15 циклов (брадикардия) Размеры шаблона: 66 x 55 x 12 мм Объем/вес шаблона: 34,6 cc/81 г Материал корпуса: титан Источник питания: 3,2 В, 1280 мАч Срок службы: 6,5 лет Оснащен функцией HomeMonitoring. Содержит 2 интродьюсера, 2 электрода (Single Coil или Dual Coil, с активными или пассивными компонентами) Требуется соответствующий программатор устройств, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Данные устройства поставляются поштучно только по запросу. Эти устройства поставляются только по одному по запросу. Конечный потребитель, указанный заказчиком, имеет право вернуть или обменять полученный размер на другой размер, если это необходимо. Оплата производится по фактически использованному товару. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого товара и своевременно заменять его. | штук |  |  | 20 | в. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 3 | 33141211 | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями для ресинхронизирующей терапии INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4) |  | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями для ресинхронизации. Самостоятельное администрирование, совместимость с IRM. Форма изготовлена ​​из биосовместимого титана. Оснащен функцией АТФ «без боли». Время зарядки конденсатора в начале/конце работы (35 Дж): 7,7 с/9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Дж; Режимы стимуляции: DDD; ДДДР; ДДИ; ДДИР ДДДР-АДИР; DDD-ADI VDD; ВДДР; ВДИ; ВДИР ВВИ; ВВИР; ААИ; АИР; В00; Д00; OFF 7 серия: VVI-CLS; DDD-CLS. В комплект входят: проводник ИКД Plexa S: 1 шт., электрод Solia S: 1 шт., интродьюсер LI plus: 2 шт., Sentub BP: 1 шт., аксессуар Selecrta: 1 шт., наружный катетер Selectra: 1 шт. В зависимости от заказа электрод может быть с пассивной или активной фиксацией. Требуется соответствующий программатор для прибора, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Данные приборы поставляются только поштучно по запросу. Конечный потребитель, указанный заказчиком, имеет право вернуть или обменять полученный размер на другой размер, если это необходимо. Оплата производится по фактически использованному товару. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого товара и своевременно заменять его. | штук |  |  | 20 | в. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 4 | *33181390* | Стент с баллоном, выделяющим лекарственное средство |  | Коронарный стент с лекарственным покрытием, материал: кобальт-хромовый сплав L605, краситель: сиролимус, доза не менее 1,4 мкг/мм². Стент и открытые части цилиндра являются лекарственными, также имеется дополнительное лекарственное покрытие на проксимальном и дистальном краях стента. Толщина стержней стента не более 73 мкм, полимер биодеградируемый. Размеры стента:  - Диаметры: 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм и 4,00 мм, длина не менее 9 размеров для всех диаметров, самый короткий не более 8 мм, самый длинный не менее 40 мм. | штук |  |  | 250 | в. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |

• \*ПРИМЕЧАНИЕ.

• \* Сроки годности лекарственных препаратов на момент поставки покупателю должны быть следующими:

• а. Если срок годности превышает 2,5 года, на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 24 месяцев.

• б. лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь 12 месяцев общего срока годности медицинских изделий на момент поставки,

• в. В отдельных случаях, то есть обоснованной необходимости удовлетворения неотложной потребности пациентов, коротких сроков годности, установленных для потребления лекарственных средств, медицинские изделия могут иметь не менее одной секунды общего срока годности судебно-экспертной продукции на момент доставка.

\* Сроки поставки: Поставка товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 25 декабря 2025 года. , каждый раз с момента получения заказа на доставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока доставки первого этапа заказа. составляет 20 календарных дней ж. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил претензию не на всю партию, а на предмет покупки, то договор расторгается в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета покупки.

\*\* \*Если по заявке выбранного участника в настоящее приложение включена продукция, выпускаемая более чем одним производителем, а также с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, в настоящее приложение с представлением сведений о наименовании, модели и производителе, то " товарный знак, торговая марка, модель и название производителя» удалены В случае, предусмотренном договором, Продавец также представляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Если договор заключен на основании статьи 15 части 6 Закона Республики Армения "О закупках", то исчисление срока определяется в календарных днях, а расчет осуществляется со дня вступления в силу договора, который будет заключен между сторонами в случае финансовых средств.

\*В случае возможности разной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.

Доставка медицинских товаров в внутрибольничную аптеку осуществляется поставщиком.

1. [↑](#footnote-ref-1)