## Լաբ․ նյութեր 2025
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | Նյութերի միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Մատակարարման ժամանակացույց | Չ/Մ | Ընդհանուր քանակ | գին դրամ | Գումար , դրամ | Международное название лекарства | Технические характеристики | Единицы измерения | գինեկոլոգիա | Մանկ․ սոմ․ | Դիալիզ | Ախտորոշիչ և լաբ․ բաժ․ | Թերավևտիկ բաժ | Մանկ ․ գինեկոլոգիա | Ընդունարան | Վիրաբուժական | Կոնսուլտացիա | Ռեանիմացիա | Օնկոլոգիա | Վիրահատարան | Ախտաբանա֊անատոմիական բաժ․ | Ինֆեկցիոն բաժ․ | Ֆիզոթերապիա | դեզինֆեկտոր
1 | 33211310 | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու APTT + CaCl 2 Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում , ֆորմատ 5x4 մլ , ստուգվող նմուշ՝ պլազմա ։1հատ = 1մլ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն 18013485 սերտիֆիկատին համապատասխանություն ։ Պահպանման պայմանները 2-8 օ C For in vitro Diagnostiq only | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | 450 | 9000 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 Метод определения времени образования фибрина, формат 5x4 мл, тестируемый образец: плазма. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата соответствия товарного знака 18013485. Условия хранения 2-8 o C Только для in vitro Diagnostiq | шт |  |  |  | 20
2 | 33211440 | Na + Նատրիում | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1 թեստ : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 8000 | 195 | 1560000 | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | шт |  |  |  | 8000
3 | 33621643 | Ախտահանիչ միջոց, խտանյութ՝ նախատեսված մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: | Բաղադրությունը – դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի, ոչ պակաս քան 400 լիտր 0,25%-անոց աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը մինչև 60 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Ախտահանումը կատարվի սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-11,0-13,0: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չպետք է լինի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 2 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | լիտր | 190 | 8000 | 1520000 | дидцелдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилэтилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%. | дидцелдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилэтилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%. | литр | [13 empty] | 10 |  | 180
4 | 33621643 | Հականեխիչ գել ձեռքերի հիգիենիկ եւ վիրաբուժական մշակման համար | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | լիտր | 200 | 5742 | 1148400 | Аниосгель | Аниосгель - специальный гель на спиртовой основе, который предназначен для гигиенической и хирургической дезинфекции кожи рук и кожных покровов | шт | [15 empty] | 200
5 | 33211110 | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ,համատեղելի առնվազն Accu-Chek, GlucoPLus, WellionCalla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելիշաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքումավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացվածշաքարաչափով կատարված հետազոտության1արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի12%-ը և ունենա առնվազն ՝ ISO 13485, ISO 15197ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։ Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել Շաքարաչափ սարք(եր)ը: ( թվով 12 հատ ) : | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10000 | 96.03 | 960000 | Тест -полоски для глюкометра | Тест -полоски для глюкометра | шт |  |  |  | 10000
6 | 33211310 | Տրոմբոպլաստին 5մլ x 10 | Թրոմբոպլաստին 5մլx10 հավաքածուն ստուգիչ նմուշ արյան պլազմա: Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ֊հավաքածու PT : Մեթոդ․ ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում ։ 1մլ = 1հատ ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3000 | 465 | 1395000 | Тромбопластин 5мл-10 | Набор для определения тромбопластина в плазме крови. | шт |  |  |  | 3000
7 | 33621643 | Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման միջոց | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս քան 0,14%, ալկիլամին -0.228%, էթանոլ 23.46%: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը` մինչև 15րոպե :Հակավիրուսային ազդեցությունը` մինչև 10րոպե Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Հակասնկային ազդեցությունը` մինչև 15 րոպե Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-9,5-11,0 Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն)փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | լիտր | 52.5 | 3866.66 | 202999.65 | Аниос Д.Д.С.Х (для кювезов) | Дезинфицирующее средство с моющим эффектом Д.Д.С.Х. | шт | [15 empty] | 70
8 | 33691411 | ֆուրացիլինի փոշի 0,2 գր | ֆուրացիլինի փոշի 0,2 գր փաթեթներով | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | կգ | 0.5 | 100000 | 50000 | Фурациллин порошок по 0,2 гр | Фурациллин порошок по 0,2 гр в бумажных капсулах | кг | [7 empty] | 500
9 | 33211230 | Սիֆիլիսի IgG/IgM հակամարմինների որոշման արագ թեստ | Սիֆիլիսի IgG/IgM հակամարմինների որոշման արագ թեստ, իմունոքրոմատոգրաֆիկ մեթոդ, ֆարմատ՝ կասետա։ Որոշումը ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում: Ֆիրմային նշանի, որակի սերտիֆիկատի առկայություն(ISO 13485,Free Sale Certificate,FDA)։ Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 450 | 350 | 157500 | Экспресс-тест на определение антител класса IgG/IgM к сифилису | Экспресс-тест для определения антител класса IgG/IgM к возбудителю сифилиса, иммунохроматографический метод, лекарственная форма: кассета. Определение в цельной крови, сыворотке, плазме. Наличие товарного знака, сертификата качества (ISO 13485, Free Sale Certificate, FDA). Условия хранения: 2-30oC. В 1 коробке 20 шт. | шт
10 | 33691159 | LDH լակտադեհիդրոգենազա | LDH լակտադեհիդրոգենազա/կինետիկ . Ø»Ãá¹:կինետիկ: üáñÙ³ï: 1x80մլ + 1x20մլ: ²ÉÇùÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ՝ 334, 340, 365 նմ: êïáõգíáÕ ÝÙáõßը` շիճուկ, պլազմա: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8±C: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ առկայություն: 1հատ = 1 մլ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 480 | 36 | 17280 | LDH лактагидрогеназа | Набор для определения лактагидрогеназы | шт
11 | 33141203 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 տպիչի համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | Հատ | 10 | 900 | 9000 | Бумага для принтера cobas c111 | Бумага для принтера cobas c111 | шт
12 | 33691162 | Sysmex XP-300 Ստրոմատոլայզեր WH | Ստրոմատոլայզեր-WH (STROMATOLYSER -WH), քայքայող նյութ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար։ Ֆորմատ`3x500 միլիլիտր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic 1մլ-1հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 4500 | 80 | 360000 | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | мл
13 | 33211140 | Բիլիրուբին անուղղակի ( կապված ) | Բիլիրուբին անուղղակի, ( կապված ) , թեստ , cobas C 111 | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 800 | 105 | 84000 | Билирубин связанный, непрямой | Билирубин связанный, непрямой | тест
14 | 33691167 | Սեմփլ քափ | Սեմփել քափ/: Ֆորմատ՝ 5000հատ/տուփ: üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ՝ ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5000 | 9.36 | 46800 | Семпель кап/: Формат: 1000 шт/коробка. Наличие ученой степени обязательно. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | Семпель кап/: Формат: 1000 шт/коробка. Наличие ученой степени обязательно. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | шт
15 | 33211280 | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | 1440 | 28800 | Экспресс-тест на бруцеллез | Экспресс-тест на бруцеллез | тест
16 | 33211310 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսվածՊրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start 4 և Start max վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: :Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE։:1 տուփ = 1 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5 | 24000 | 120000 | Набор для определения протромбинового времени | Тест-набор для определения протромбинового времени /STA-NeoPTimal 5мл/ для анализатора Start Max, предназначен для анализаторов Start 4 и Start max. Формат: 6x5 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1), нечувствительно к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и низкомолекулярному гепарину до 1,5 МЕ/мл анти-Xa. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8. 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой, в соответствии с рекомендациями, предоставленными производителем. Производитель имеет международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE. | упаковка
17 | 33691162 | XN-L check level 1 | XN-L check, XN 330 սարքի համար, ֆորմատ՝ 3մլ ցածր։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, for in vitro diagnostic, որակի սետիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | 61320 | 122640 | XN-L проверка уровня 1 | Проверка XN-L, для устройства XN 330, формат: 3 мл ниже. Условия хранения: 2-8 С, 1/2 срока годности на момент поставки, для диагностики in vitro, наличие сертификатов качества | шт
18 | 33691162 | XN-L check level 2 | XN-L check, XN 330 սարքի համար, ֆորմատ՝ 3 մլ նորմալ։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, for in vitro diagnostic,որակի սետիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | 61320 | 122640 | XN-L проверка уровня 2 | Проверка XN-L, для устройства XN 330, формат: 3 мл обычный. Условия хранения: 2-8 С, 1/2 срока годности на момент поставки, для диагностики in vitro, наличие сертификатов качества | шт
19 | 33691162 | XN-L check level 3 | XN-L check,XN 330 սարքի համար, Ֆորմատ՝ 3 մլ բարձր: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C , Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետւ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | 61320 | 122640 | XN-L проверка уровня 3 | Проверка XN-L, для устройства XN 330, Формат: 3 мл в высоту. Условия хранения: 2-8C, Срок годности на момент доставки 1/2, Для диагностики in vitro. Наличие сертификатов качества ISO 13485, CE, TUV и реагентной продукции. | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվաձն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։