## հայ 25-13
Դեղորայք և պարագաներ
1 | 33691226 | Տրամադոլ | 50մգ բլիստերիում դեղահատեր ներքին ընդունման, վախենում է խոնավությունից։Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | դեղահատ | 6000 | 100 | 600000
2 | 33691176 | Տախիբեն | 5մգ/մլ 5մլ ն/լներարկման լուծույթ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 30 | 2900 | 87000
3 | 33621440 | Բենդազոլ հիդրոքլորիդ | 10մգ/մլ 1մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 3000 | 50 | 150000
4 | 33661116 | Լիդոկային հիդրոքլորիդ | 20մգ 2մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 1000 | 37 | 37000
5 | 33642230 | Լևոթիրոքսին | 50մկգ բլիստերիում բլիստերիում դեղահատեր ներքին ընդունման, վախենում է խոնավությունից։Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | դեղահատ | 25000 | 10 | 250000
6 | 33661136 | Դիազեպամ | 5մգ/մլ 2մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 500 | 110 | 55000
7 | 33621290 | Էպինեֆրին | 1,82մգ/մլ, 1մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 450 | 90000
8 | 33621730 | Վերապամիլ | 5մգ 2մլ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 200 | 20000
9 | 33691202 | Էտամզիլատ | 250մգ/մլ 2մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 188 | 37600
10 | 33691236 | Քլորպիրամին | 20մգ/մլ 1մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 400 | 110 | 44000
11 | 33611130 | Ատրոպինի սուլֆատ | 1մգ/մլ 1մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 47 | 9400
12 | 33661159 | Ֆենիլիէֆրին | 10մգ/մլ 1մլ ներարկման լ-թ վախենում է կոտրվելուց Առնվազն 2.5 և ավելի տարի, մատակարարման պահին առնվազն 24 ամիս ժամկետով | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 130 | 13000
13 | 33621766 | Աղաթթու | Անգույն թափանցիկ ջրային լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 3500 | 3500
14 | 33631140 | Սալիցիլաթթու | Սպիտակ մանր բյուրեղներ կամ թեթև բյուրեղական փոշի անհոտ | ԷԱՃ | գրամ | 200 | 4000 | 800000
15 | 24321440 | Քացախաթթու | Անգույն թափանցիկ ջրային լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 4000 | 4000
16 | 24321860 | Ազոտական թթու | պարզ,անգույն հեղուկ ջրում լուծելի լ-թ | ԷԱՃ | լիտր | 2 | 7000 | 14000
17 | 24321800 | Ազոպիրամ | թաքնված արյան հետքեր ստուգելու համար | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 3500 | 14000
18 | 33191310 | փորձանոթ | վակումային փորձանոթ նատրիում ցիտրատ 2.7մլ 32.% 13*75մմ | ԷԱՃ | հատ | 100 | 65 | 6500
19 | 33141111 | սպեղանի | բժշկական սպեղանի սանտավիկ | ԷԱՃ | հատ | 10000 | 10 | 100000
20 | 31651200 | ժապավեն | էսգ 210*140 հիմքը ջերմային թուղթ լայնությունը 210մմ, երկարությունը 140 | ԷԱՃ | հատ | 100 | 1500 | 150000
21 | 33141142 | ներարկիչ | եռկոմպոնենտ մակ անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով, ծավալը 10մլ 0.5մ բաժանումներով ասեղի չափսերը G21 1/2-0.8-40մմ | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 50 | 100000
22 | 33141212 | թուղթ | լաբորատոր ջերմային թուղթ նախատեսված Mikros ES60 հեմատոլոգիական վերլուծիչ | ԷԱՃ | հատ | 10 | 2000 | 20000
23 | 33691144 | նատրիումի թիոսուլֆատ | 300մգ/մլ 10մլ ներարկման լուծույթ ներերակային ներարկման առնվազն 3տարի ժամկետ, սպասարկման պահին առնվազն 24ամիս պիտանելիության ժամկետ | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 300 | 30000
24 | 33141212 | թուղթ | լաբորատոր ջերմային NX600, բիոքիմիական վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 10 | 2000 | 20000
25 | 33191310 | փորձանոթ | փորձանոթ էպենդորֆ 1.5մլ | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 40 | 40000
26 | 33121150 | Էլեկտրասրտագրության սարք | 12- ալիք + համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ Երաշխիք 2տարի, նոր չօգտագործված։ Մատակարարման ժամկետ 30-օր ։ Վճարումը տրամադրելուց 2 ամսվա ընթացքում։ Արտադրողի կողմից ավտորիզացիան պարտադիր է։ Կցված է ֆայլ մանրամասն տեխ բնութագրով՝ պարտադիր։ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 800000 | 800000
27 | 33141211 | Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆ | 3-ալիքանի + համապատասխան սայլակ + օնլայն 1կՎտ UPS + գործարանային հավաքած համակարգիչ + 23” մոնիտոր + HP տպիչ։ Երաշխիք 2տարի, նոր չօգտագործված։ Մատակարարման ժամկետ 30- օր ։ Վճարումը տրամադրելուց 2 ամսվա ընթացքում։ Արտադրողի կողմից ավտորիզացիան պարտադիր է։ Կցված է ֆայլ մանրամասն տեխ բնութագրով՝ պարտադիր։ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 7500000 | 7500000
28 | 33121260 | Սոնոգրաֆի ապարատ | Հագեցած ավելի շատ ծրագրերով + 4 հատ տվիչ + պրինտեր, ջերմային տպիչով և սայլակով ։ Երաշխիք 2տարի, նոր չօգտագործված։ Մատակարարման ժամկետ 30- օր ։ Վճարումը տրամադրելուց 2 ամսվա ընթացքում։ Արտադրողի կողմից ավտորիզացիան պարտադիր է։ Կցված է ֆայլ մանրամասն տեխ բնութագրով՝ պարտադիր։ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 9000000 | 9000000
29 | 33661121 | Ասետիլասալիցիլաթթու | 75մգ բլիստերիում | դեղահատ | հատ | 100000 | 16 | 1600000
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Վայքի 1 Եղեգնաձորի պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Ехегнадзор, Вайки 1, "Ехегнадзорская поликлиника"
Համաձայն պատվերի
Согласно По заказу
360օր
360 дней

## ռուս 25-13
Դեղորայք և պարագաներ
1 | 33691226 | Трамадол | Таблетки блистерные по 50 мг для приема внутрь, в защищенном от влаги месте. Срок годности не менее 2,5 лет, не менее 24 месяцев с даты поставки | ԷԱՃ | դեղահատ | 6000 | 100 | 600000
2 | 33691176 | Тахибен | 5мг/мл 5мл п/инъекционный раствор боится разрушения Не менее 2,5 лет и более, не менее 24 месяцев на момент поставки | ԷԱՃ | սրվակ | 30 | 2900 | 87000
3 | 33621440 | Бендазола гидрохлорид | 10 мг/мл флакон для инъекций 1 мл боится разбиться. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 3000 | 50 | 150000
4 | 33661116 | Лидокаина гидрохлорид | Флакон для инъекций 20 мг 2 мл боится разрушения. Срок годности не менее 2,5 лет, минимальный срок годности на момент поставки составляет 24 месяца. | ԷԱՃ | սրվակ | 1000 | 37 | 37000
5 | 33642230 | Левотироксин | Таблетки блистерные по 50 мкг для приема внутрь, защищенные от влаги. Срок годности не менее 2,5 лет, не менее 24 месяцев с даты поставки | ԷԱՃ | դեղահատ | 25000 | 10 | 250000
6 | 33661136 | Диазепам | 5 мг/мл 2 мл флакон для инъекций боится разбиться. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 500 | 110 | 55000
7 | 33621290 | Адреналин | 1,82 мг/мл, флакон для инъекций объемом 1 мл боится разрушения. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 450 | 90000
8 | 33621730 | Верапамил | 5 мг 2 мл боится разбивания. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 200 | 20000
9 | 33691202 | Этамзилат | 250 мг/мл флакон для инъекций объемом 2 мл боится разрушения. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 188 | 37600
10 | 33691236 | Хлорпирамин | 20 мг/мл флакон для инъекций объемом 1 мл боится разбиться. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 400 | 110 | 44000
11 | 33611130 | Атропина сульфат | 1мг/мл Флакон для инъекций 1 мл боится разбиться. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 200 | 47 | 9400
12 | 33661159 | Фенилэфрин | 10 мг/мл флакон для инъекций 1 мл боится разбиться. Срок годности не менее 2,5 лет и более, срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки. | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 130 | 13000
13 | 33621766 | Соляная кислота | Бесцветный прозрачный водный раствор | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 3500 | 3500
14 | 33631140 | Салициловая кислота | Белые мелкие кристаллы или легкий кристаллический порошок, без запаха. | ԷԱՃ | գրամ | 200 | 4000 | 800000
15 | 24321440 | уксусная кислота | Бесцветный прозрачный водный раствор | ԷԱՃ | լիտր | 1 | 4000 | 4000
16 | 24321860 | Азотная кислота | прозрачная, бесцветная жидкость, растворимая в воде | ԷԱՃ | լիտր | 2 | 7000 | 14000
17 | 24321800 | Азопирам | для проверки на наличие скрытых следов крови | ԷԱՃ | տուփ | 4 | 3500 | 14000
18 | 33191310 | пробирка | вакуумная пробирка цитрат натрия 2,7мл 32.% 13*75мм | ԷԱՃ | հատ | 100 | 65 | 6500
19 | 33141111 | лейкопластырь | медицинский пластырь сандавик | ԷԱՃ | հատ | 10000 | 10 | 100000
20 | 31651200 | лента | ЭКГ 210*140 основа термобумага ширина 210мм, длина 140 | ԷԱՃ | հատ | 100 | 1500 | 150000
21 | 33141142 | шприц | Шприц одноразовый трехкомпонентный с иглой, объем 10 мл с ценой деления 0,5 м, размеры игл G21 1/2-0,8-40 мм | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 50 | 100000
22 | 33141212 | бумага | Лабораторная термобумага для гематологического анализатора Mikros ES60 | ԷԱՃ | հատ | 10 | 2000 | 20000
23 | 33691144 | тиосульфат натрия | 300 мг/мл 10 мл раствора для инъекций для внутривенного введения срок годности не менее 3 лет, срок годности не менее 24 месяцев на момент использования | ԷԱՃ | սրվակ | 100 | 300 | 30000
24 | 33141212 | бумага | лабораторный термометр NX600, для биохимического анализатора | ԷԱՃ | հատ | 10 | 2000 | 20000
25 | 33191310 | пробирка | пробирка эппендорф 1,5 мл | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 40 | 40000
26 | 33121150 | Электрокардиограф | 12 каналов + компьютерное программное обеспечение: Гарантия 2 года, новый, неиспользованный. Срок поставки 30 дней. В течение 2 месяцев с момента оплаты. Разрешение производителя обязательно. Прилагается файл с подробными техническими характеристиками, обязательными к заполнению. | ԷԱՃ | հատ | 1 | 800000 | 800000
27 | 33141211 | Электронейромиография | 3 канала + соответствующая тележка + онлайн-ИБП мощностью 1 кВт + компьютер заводской сборки + 23-дюймовый монитор + принтер HP.Гарантия 2 года, новый, неиспользованный. Срок поставки 30 дней. В течение 2 месяцев с момента оплаты. Разрешение производителя обязательно. Прилагается файл с подробными техническими характеристиками, обязательными к заполнению. | ԷԱՃ | հատ | 1 | 7000000 | 7000000
28 | 33121260 | Аппарат для ультразвуковой диагностики | Оснащен большим количеством программ + 4 датчика + принтер, термопринтер и тележка.Гарантия 2 года, новый, неиспользованный. Срок поставки 30 дней. В течение 2 месяцев с момента оплаты. Разрешение производителя обязательно. Прилагается файл с подробными техническими характеристиками, обязательными к заполнению. | ԷԱՃ | հատ | 1 | 9500000 | 9500000
29 | 33661121 | Ацетилсалициловая кислота | 75 мг в блистере | ԷԱՃ | դեղահատ | 100000 | 16 | 1600000

## էսգ տեխնիկական
Էլեկտրասրտագրության սարք
Ներքոնշյալ պարամետրերից 5 տոկոսի շեղումը թույլատրելի է
Էկրանը՝ 10․1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր, սենսորային էկրան
Էկրանի լուծելիությունը՝ առնվազն 1280 x 800 պիքսել
Տպիչի տեսակը՝ ջերմային
Տպիչի թղթի չափերը՝ 210մմ x 20մ, Z-fold: 210մմ*140մմ*20մ
Զգայունության կարգավորումներ՝ 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, 20/10 mm/mV և ավտոմատ, ճշգրտություն՝ ±5%
Ստանդարտ զգայունություն՝ 10 մմ/մՎ ±0.2 մմ/մՎ
Լարումը՝ 100-240Վ
Հաճախականությունը՝ 50Հց, 60Հց
Մուտքային հզորությունը՝ ≤150 ՎԱ
Մարտկոցը՝ 14․8Վ, 5200մԱժ, վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց
Ժամանակային հաստատունը՝ ≥3.2վ
CMRR >123դԲ
Ֆիլտրեր՝ AC ֆիլտր(AC50/60 Հց), EMG ֆիլտր (25 Հց/35 Հց ), DFT ֆիլտր, Low-pass ֆիլտր
Ավտոմատ գրանցում:
Ռիթմի գրանցում: Գրանցման կարգավորումներ ըստ ռիթմի գրանցման ձևաչափի և ռեժիմի, ավտոմատ չափումներ և վերլուծություն
Չափվող պարամետրեր՝ ՍԶՀ, PR ինտերվալ, P տևողություն, QRS տևողություն, T տևողություն, QT/ QTc ինտերվալ, P/QRS /T առանցք, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) ամպլիտուդ
Անվտանգության դաս՝ Class I type CF
Պոլյարիզացիոն դիմադրության լարում՝ ±950 mV, զգայունության տատանում՝ ±5%
ԷՍԳ ազդանշանի մուտքային նմուշառման հաճախականություն՝ 32 կՀց
Կորի տվյալների մշակման նմուշառման հաճախականություն՝ 1 կՀց
Նմուշառման ճշգրտություն՝ 24-bit
Նվազագույն հայտնաբերվող ազդանշան՝ 10 Հց, 20 մկՎ (peak-peak value) շեղված սինուսային ազդանշան կարող է հայտնաբերվել
Փեյսինգի հայտնաբերման ալիք՝ բոլոր արտածումներում
Ամպլիտուդի քանակականացում՝ ≤5 μV/LSB
Միջալիքային ժամանակային շեղում՝ <100 մկվ
Մուտքի եղանակ՝ թռչող մուտք (floating) և դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն
Արտածումներ՝ 12 ստանդարտ արտածում

## սոնոգրաֆիա տեխնիկական
Ամբողջությամբ թվային գունավոր դոպլեր ՈւՁՀ համակարգ սայլակով
Կորպուսի կառուցվածք՝ բարձրացման մեխանիզմով և պտտվող գործառնական ստեղնաշարով
Ծագրային ապահովում՝ Windows
Հետազոտություններ՝ Որովայնային, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, սրտաբանական, միզային համակարգ, փոքր օրգաններ, մակերեսային հյուսվածքներ, անոթային, մանկական, նորածնային, մկանային-կմախքային համակարգ
Տվիչներ՝ Կոնվեքս, տրանսվագինալ, գծային, միկրոկոնվեքս, սրտային, 4D ծավալային
Ծրագրեր և հաշվետվություններ՝ որովայնային, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, սրտային, միզային, մանր հյուսվածքներ, մակերեսային հյուսվածքներ, անոթային, մանկական, ծրագրային ապահովման մեջ չափումների ընդլայնված փաթեթներ, հաշվետվության փաթեթներմ, դեպքի վարման փաթեթներ և այլն։
Քնային զարկերակի ինտիմա մեդիայի չափում
Ճառագայթային սինթեզատորի ամբողջովին թվային փոխանցում և ստացում
Գունավոր դոպլեր պատկերում (C)
Իմպուլսային դոպլեր պատկերում (PW)
Կոհերենտ կոնտրաստ պատկերում (CCI)
Շարունակական ալիքային դոպլեր (CW)
B/C/D իրական ժամանակում 3 սինխրոն պատկերում
Էներգետիկ դոպլեր պատկերում (PDI)
M mode պատկերում
Անատոմիական M mode պատկերում
Գունավոր դոպլեր M mode պատկերում
Էլաստոգրաֆիա
Հյուսվածքային դոպլեր պատկերում (TDI)
Հյուսվածքային հարմոնիկ պատկերում (THI)
FHI պատկերում
Նվազեցված բծերով պատկերում (SRI)
Պանորամային պատկերում
Սեղանարդաձև պատկերում
Մածուցիկության ադապտիվ օպտիմիզացիա
DICOM3.0
Մոնիտոր՝ ≥21.5 դյույմ, բարձր լուծելիություն՝ 1920×1080 պիքսել
Սենսորային էկրան՝ ≥13.3 դյույմ, 1920×1080 պիքսել
Համակարգի տեղում թարմացման հնարավորություն
Տվիչների միացման պորտերի քանակ՝ 4
Լեզուներ՝ ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN
Խորություն՝ ≥360մմ
Ընդլայնված պատկերում
Տվիչներ․
Հիմնական հաճախականություն՝ 2.0ՄՀց/2.3ՄՀց/2.5ՄՀց/3.0ՄՀց/3.5ՄՀց/4.0ՄՀց/4.6ՄՀց/5.0ՄՀց/5.4ՄՀց
Հարմոնիկ հաճախականություն՝ 4.0ՄՀց/4.6ՄՀց/5.0ՄՀց
Ֆունդամենտալ հաճախականություն՝ 4.0ՄՀց/4.6ՄՀց/5.0ՄՀց/6.0ՄՀց/7.0ՄՀց/8.0ՄՀց/9.2ՄՀց/10.0ՄՀց/12.0ՄՀց/13.3ՄՀց
Հարմոնիկ հաճախականություն՝ 8.0ՄՀց/9.2ՄՀց/10.0ՄՀց
Ֆունդամենտալ հաճախականություն՝ 3.0ՄՀց/3.5ՄՀց/4.0ՄՀց/5.0ՄՀց/5.4ՄՀց/6.0ՄՀց/7.0ՄՀց/8.0ՄՀց/10.0ՄՀց
Հարմոնիկ հաճախականություն՝ 6.0ՄՀց/7.0ՄՀց/8.0ՄՀց
Ֆունդամենտալ հաճախականություն՝ 1.7ՄՀց/1.9ՄՀց/2.1ՄՀց/2.5ՄՀց/3.0ՄՀց/3.4ՄՀց/3.8ՄՀց/4.2ՄՀց/5.0ՄՀց
Հարմոնիկ հաճախականություն՝ 3.4ՄՀց/3.8ՄՀց/4.2ՄՀց
2D պատկերման ռեժիմ
Ստացում՝ 0 – 100, կարգավորվող 2 քայլով
TGC կարգավորում՝ 8 սեգմենտ
Դինամիկ միջակայք՝ 30-280, 35 մակարդակ, 5 քայլով կարգավորվող
Գծերի խտություն՝ ցածր, միջին, բարձր, 3 մակարդակ
Կադրերի կորելյացիա՝ 0 – 4, 4 մակարդակ
Եզրերի ուժեղացում՝ 0-5, 5 մակարդակ
Մոխրագույնի սանդղակ՝ 0-67, 67 մակարդակ
Կեղծ գույն՝ 0-67, 67 մակարդակ
Էկրանն ունի իրական ժամանակում ձայնի ուժգնության ցուցադրում, տվիչի հաճախականությունը, դինամիկ տիրույթը, կեղծ գույնը, մոխրագույնի սանդղակը և այլ 11 պարամետրերը կարող են կարգավորվել
Ծրագրային փաթեթներ՝ Չափումների փաթեթ, ծրագրային ապահովման փաթեթ, բժշկական գրանցումների կառավարման փաթեթ։
Գրաֆիկական և տեքստային կառավարման համակարգ:
Ներառված է 2 կոշտ սկավառակ (SSD 128ԳԲ + HDD 1ՏԲ), արագ և ստաբիլ, RAM՝ 8ԳԲ։
>12000 կադր։
Ներքին ֆայլերի ինֆորմացիայի կառավարման համակարգ․ կարող է գրանցել պացիենտի համարը, անունը, հետազոտության ամսաթիվը։ Վերոնշյալ պարամետրերով որոնման հնարավորություն։
Մեկ կոճակով արագ գրաֆիկական և տեքստային կառավարում։
Ինտերֆեյս․
USB ինտերֆեյս՝ *4
HDMI ինտերֆեյս՝ *1
RJ-45 ինտերֆեյս՝ *1
Հողանցման ինտերֆեյս՝ *1
Ֆյուզ: *2
DVD-RW՝ *1
Էլեկտրական լարումը՝ 100-240V, 50/60Hz
Կոնֆիգուրացիա
Ամբողջությամբ թվային գունավոր դոպլեր ՈւՁՀ համակարգ սայլակով
Տվիչներ․ Կոնվեքս (ստանդարտ), գծային (ընտրովի), տրանսվագինալ (ընտրովի), սրտային (ընտրովի) 4D (ընտրովի)
≥13 արագ կարգավորվող կոճակ

## էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա տեխնիկակա
Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆ
Սարքի նշանակությունը` Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիկ հետազոտություններ:
Ստիմուլյացիոն միոգրաֆիա
Շարժիչ մկանաթելերով գրգռի տարածման արագության հետազոտություն՝ ռեզիդուալ լատենտության ավտոմատ հաշվարկմամբ` Առկա:
Զգացող մկանաթելերով գրգռի տարածման արագության հետազոտություն (անտիդրոմ, օրթոդրոմ մեթոդներ)` Առկա:
Գրգռի տարածման արագության չափման կոմբինացված մեթոդ (շարժիչ և զգացող պատասխան) ` Առկա:
F-ալիքի հետազոտություն՝ Առկա։
H-ռեֆլեքսի հետազոտություն՝ Առկա։
H-ռեֆլեքսի հետազոտություն զույգով ստիմուլյացիայի ժամանակ՝ Առկա։
Զգացող ինչինգ՝ Առկա։
Շարժիչ ինչինգ՝ Առկա։
Ռիթմիկ ստիմուլյացիա` Առկա
Դեկրեմենտ-թեստ (ռիթմիկ ստիմուլյացիա)՝ Առկա։
Ստիմուլյացիա ցանկացած տևողության պատահականորեն նշված ալգորիթմի համաձայն՝ Առկա։
Տետանիզացիայի մեթոդ՝ Առկա։
Ասեղային միոգրաֆիա` Առկա
Մկանների սպոնտան ակտիվության հետազոտություն ասեղային արտածման ժամանակ՝ Առկա։
Սպոնտան ակտիվության ֆենոմենների ավտոմատ դասակարգում․ ֆասկուլյացիաներ, ֆրբրիլյացիաներ, դրական սուր ալիքներ՝ Առկա։
Ինտերֆերենցիոն կորի հետազոտություն մկանների տոնիկ լարվածության ժամանակ ասեղային արտածումով՝ Առկա։
Սպոնտան ակտիվության, ինտերֆերենցիոն ԷՄԳ-ի և շարժողական միավորների պոտենցիալների գրանցում և վերլուծում մեկ մեթոդով՝ Առկա։
Ինտերֆերենցիոն կորի տուրնո-ամպլիտուդային անալիզ՝ Առկա։
Կարճ հատվածների և ինտերֆերենցիոն կորի համակողմանի վերլուծություն՝ Առկա։
Շարժողական միավորների պոտենցիալների (ՇՄՊ) հետազոտություն՝ Առկա։
ՇՄՊ ավտոմատ որոնում (multi-MUP)՝ Առկա։
ՇՄՊ ավտոմատ որոնում (ՇՄՊ դեկոմպոզիցիա)՝ Առկա։
ՇՄՊ գրանցում առանց տրիգերի համաժամացման՝ Առկա։
ՇՄՊ գրանցում տրիգերի համաժամացմամբ՝ Առկա։
ՇՄՊ գրանցում պոտենցիալների օնլայն առանձնացմամբ՝ Առկա։
ՇՄՊ միջինացման ֆունկցիա՝ Առկա։
Եզակի մկանաթելերի ԷՄԳ (ջիթթեր) գրանցում եզակի մկանաթելերի հատուկ ասեղով՝ Առկա։
Եզակի մկանաթելերի ԷՄԳ (ջիթթեր) գրանցում կոնցենտրիկ ասեղով ՇՄՊ-ի համար՝ Առկա։
Եզակի մկանաթելերի ԷՄԳ գրանցում ստիմուլյացիայով՝ Առկա։
Եզակի մկանաթելերի ԷՄԳ գրանցում զույգերի օնլայն առանձնացմամբ՝ Առկա։
Հատուկ մեթոդներ` Առկա
Թարթման ռեֆլեքսի հետազոտություն՝ Առկա։
Մաշկի սիմպաթիկ հարուցված պոտենցիալի (մաշկ-գալվանական ռեակցիայի) հետազոտություն՝ Առկա։
Շարժողական միավորների քանակի գնահատում (MUNE)՝ ինկրեմենտալ մեթոդով, ՇՄՊ դեկոմպոզիցիայի մեթոդով, MUNIX, CMAP SCAN՝ Առկա։
Ծրագրային ապահովում | ` Առկա
Էկրանին մի քանի հետազոտությունների կամ մեկ հետազոտության տարբեր փորձերի միաժամանակ դիտում՝ Առկա։
Հետազոտության հաշվետվության մեջ գրաֆիկների, պատկերների և աղյուսակների ավելացման հնարավորություն՝ Առկա։
Ոչ մոդալային մուտքագրում՝ մեկ գործողության ընթացքում միաժամանակ այլ գործողությունների (օրինակ՝ նախկինում գրանցված կորերի վերլուծության) կատարում՝ Առկա։
Բոլոր ինտերֆեյսային տարրերի (մենյու, գործիքագոտի, գրաֆիկներ, պատուհաններ, աղյուսակներ) ազատ մասշտաբավորում՝ Առկա։
Անհատական գործիքագոտիների ստեղծման և դրանց արտաքին տեսքի կարգավորման հնարավորություն՝ Առկա։
Ցանկացած մենյուի հրամաններին «թեժ» ստեղների (hotkeys) վերագրման հնարավորություն՝ Առկա։
Պատկերազարդ կոնտեքստային օժանդակ համակարգ հետազոտության կատարման վերաբերյալ՝ էլեկտրոդների տեղադրման կետեր, խթանման կետեր, հեռավորության չափման կանոններ՝ Առկա։
Մատակարարման հավելյալ լրակազմ
Համակարգիչ՝ Գործարանային հավաքված, առնվազն INTEL i3-13 սերունդ, 3.40GHz 4 CORES, RAM 8GB (1x8GB) DDR4, SSD 512GB։
Մոնիտոր՝ Առնվազն 23 դույմ, ներկառուցված դինամիկներով, IPS մատրիցայով։
Լազերային տպիչ՝ HP LaserJet Pro M111w կամ համարժեք։
Անխափան Սնուցման Աղբյուր | ՝ Օնլայն, կրկնակի փոխակերպմամբ, առնվազն 1կՎտ, ներառյալ 3 հատ 9Աժ մարտկոցներով, լայնությունը՝ ոչ ավել 90մմ ։
Սարքավորումների տեղադրման սայլակ (Համակարգչի, մոնիտորի, տպիչի, ԷՆՄԳ-ի տեղակայման համար )՝ Առկա։
Տեղադրումը մասնագետի կողմից։
Բժշկի թրեյնինգ օնլայն արտադրողի աշխատակցի կողմից՝ Առնվազն 2 անգամ։
Օնլայն, հեռախոսային կապով կոնսուլտացիա՝ Առնվազն 2 տարվա ընթացքում։