| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33111360/501 | Ультразвуковой наконечник |  | Ультразвуковой наконечник с рукояткой коагуляционного пистолета для открытых и эндоскопических вмешательств с возможностью активации вручную. предназначен для разрезания и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Может использоваться в качестве граспера и зажима в отсутствие активации. частота колебаний титанового лезвия составляет 55,5 кГц в продольном направлении .Ультразвуковой наконечник с рукояткой коагуляционного пистолета для открытых и эндоскопических вмешательств с возможностью активации вручную. предназначен для разрезания и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Может использоваться в качестве граспера и зажима в отсутствие активации. частота колебаний титанового лезвия составляет 55,5 кГц в продольном направлении.Наконечник можно активировать с помощью кнопок регулировки мощности minimum и Max, расположенных на передней поверхности основания рукоятки, с помощью которых можно обеспечить максимальный доступ, а также с помощью ножного зажима. имеется дополнительный звуковой сигнал, предупреждающий о повышении температуры активного лезвия, что позволяет обеспечить более надежный гемостаз. длина стержня 36 см (±5%) от конца активного лезвия до поворотного кольца. диаметр стержня 5 мм: Вращение стержня на 360 градусов с помощью поворотного кольца, расположенного в месте соединения стержня и ручки, позволяет работать одной рукой, облегчает видимость и доступ к операционному полю. на обеих боковых поверхностях пассивной втулки имеется индикатор длиной 5 мм. имеется вход с канавками для соединения с рукояткой. заготовка состоит из активных лезвий и пассивных втулок, изготовленных из титана. наклонная экструдированная и активная проксимальные части втулки предназначены в основном для обработки тканей. острые верхний и нижний края, поставляется с фиксатором заготовки. в стерилизованной заводской упаковке, одноразовый, не подлежит повторной стерилизации. должен быть совместим с генератором D-CSD01, работающим в медицинском центре Эчмиадзина, на который необходимо предоставить гарантийное письмо от компании, производящей генератор указанной модели. Международные сертификаты качества․ 1. ISO13485 2. ЕС (93/42/EEC) или ЕС (2017/745) или FDA | ШТ |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 31.05.25 |
| 2 | 33141230/501 | Ультразвуковой трансдьюсер |  | Преобразователь предназначен для передачи энергии от ультразвукового генератора к ультразвуковой насадке. Состоит из коннектора, коррозионностойкого корпуса из высококачественного авиационного алюминиевого сплава, вибрирующей секции из высококачественной пьезокерамики, кабеля. Количество активаций не менее 95 штук, частота 55,5 кГц. Сопротивление кабеля изгибу: не менее 5000 раз. Должен быть совместим с генератором D-CSD01, работающим в медицинском центре Эчмиадзина, для этого необходимо предоставить гарантийно-авторизационное письмо от компании, производящей генератор указанной модели. В заводской упаковке. | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 31.05.25 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

•Знакомство

• Обязательное условие: предмет (товар) покупки должен быть неиспользованным, в безупречном техническом состоянии и соответствовать условиям вышеуказанной спецификации или быть эквивалентным:

* Приобретаемые товары являются основным продуктом, для которого гарантийный срок или гарантийное обслуживание устанавливаются не менее чем на 365 календарных дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем.

* Поставщик должен обеспечить транспортировку и разгрузку товаров своими силами и средствами. поставки осуществляются в количестве, указанном заказчиком, в течение пяти рабочих дней со дня получения заказа:

• Место поставки: г. Ереван.Эчмиадзин, Спандарян 1:

Согласно части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках", если характеристики какого-либо предмета закупки содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, то в этом случае участники могут представить эквивалент предмета данной закупки, одновременно представив в заявке эквивалентные характеристики предмета данной закупки.: