ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	25-29

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33111360/502 | ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր |  | ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման մինիմալ և մաքսիմալ կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա, որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Առկա է լրացուցիչ ձայնային ազդանշան, որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունի երկարությունը 36 սմ (±5%) ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, ենթակա չէ կրկնակի մանրէազերծման: Պետք է լինի համատեղելի Էջմիածնի ԲԿ-ում շահագործվող HD-CSD01 գեներատորի հետ, որի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ներկայացնել ավտորիզացիոն-երաշխիքային նամակ նշված մոդելի գեներատորն արտադրող ընկերությունից։ Որակի միջազգային վկայականներ․ 1. ISO13485 2. EC (93/42/EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնագիր կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում 31․05․2025 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

•	Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր ։

•	Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

•	Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին , Սպանդարյան 1:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները: