ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի ճակատային ռեֆլեկտոր |  | Ճակատային ռեֆլեկտոր -նախատեսված է քիթ-կոկորդ-ականջիշրջանի լուսավորման համար։ Հայելու կենտրոնական հեռավորությունը՝175/±1մ/մմ,լուսանցքի տրամագիծը ՝14մմ,գլխի գոտու երկարությունը՝630մմ-ից ոչ պակաս, հայելու շրջանակի տրամագիծը 95±1մմ Չափը 195*235*200մմ։Քաշը 125գրամից ոչ պակաս | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 2 | 33141211 | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի օտոսկոպ |  | Օտոսկոպ- նախատեսված է ականջների հետազոտման համար։Անջատիչը՝ սողացող։ Գլխիկը և բռնակը պլաստիկե, լամպը՝վակումային,լույսը՝ 2,5վ։ Սնվում է 2AA/1,5Վ տիպի մարտկոցով։ Հավաքածուն ներառում է 10հատ մեկանգամյա օգտագործման ականջի ձագարները, բռնակը, գլխիկը և իր պայուսակը։ Օտոսկոպը աշխատում է իր մեջ տեղադրվող մարտկոցներով։ Նոր է, չօգտագործված։ | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 3 | 33141142 | Ժաննեի ապակե ներարկիչ |  | Ժաննեի ապակե ներարկիչ 100 մլ, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար։օգտագործվում է ականջի լվացման համար» | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 4 | 33141142 | Ժաննեի ապակե ներարկիչ |  | Ժաննեի ապակե ներարկիչ 150մլ, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար։ օգտագործվում է ականջի լվացման համար» | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 5 | 39241260 | Ականջի թեք ունելի |  | Ականջի թեք ունելի-140*1,5մմ,բութ ծայրով։ Նախատեսված է ականջի հիվանդությունների զննման, օտար մարմինների հեռացնելու համար։ ԼՕՌ սվինաձև անատոմիական ունելի, Երկարությունը 14սմ։ Նոր է, չօգտագործված։ | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 6 | 33731180 | Ակնոցի փորձնական ապակիների հավաքածու |  | Նայել տեխբնութագիրը | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 7 | 33141211 | Սկիասկոպ |  | Սկիասկոպ--Հայելու դիամետր 45մմ,: Որակի հավաստագրեր ISO 13485, EU DECLARATION OF CONFORMITY, FDA | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 8 | 33121180 | Տոնոմետր |  | Մակլակովի տոնոմետր --Փաթեթավորման չափսեր Լայնությունxերկարությունxբարձրություն 90x45x20 (մմ) Քաշը Առնվազնՙ 0.1 կգ Քաշիկի քաշը Առնվազնՙ 10 գր Քաշիկի չափսերը Առնվազնՙ երկարություն- 35մմ Տրամագիծը- 12մմ | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 9 | 33141211 | Օֆթալմոսկոպ |  | Նայել տեխբնութագիրը | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 10 | 33731120 | Ֆունդուս լինզա |  | Նայել տեխբնութագիրը | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |
| 11 | 33141211 | Ավտոռեֆ/կեռատոմետր |  | Նայել տեխբնութագիրը | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | Ըստ պահանջի | 2025 |

| 9․Վերալիցքավորվող Օֆտալմոսկոպ LED լուսավորմամբ |  |
| --- | --- |
| Ոսպնյակների դիոպտրիաների միջակայք | առնվազն +29 - -30 |
| Գլխավոր ոսպնյակների դիոպտրիաների միջակայք | առնվազն +9 - -10 |
| Երկրորդային ոսպնյակների դիոպտրիաների միջակայք | առնվազն +20 - -20 |
| Հատուկ հնարավորություններ | առնվազն գլաուկոմայի գրատիկուլ, red- free ֆիլտր |
| Լուսավորման տեսակը | LED |
| Չափեր | առավելագույն 212 x 43 x 28 մմ |
| Աքսեսուարներ | առնվազն պատյան, լիթիումային մարտկոց, օգտագործման ձեռնակ, լիցքավորիչ, բռնակ |
| Քաշ | առավելագույն 260 գ |
| Որակի հավաստագրեր | առնվազն ISO9001 ISO9002 ISO13485 CE_MARK |
| 10. Ֆունդուս լինզա |  |
| Խոշորացում | .76x |
| Տեսադաշտ | 74°/89° |
| Աշխատանքային հեռավորությունը | 7մմ |
| Լազեր բծի խոշորացում | 1.32x |
| Որակի հավաստագրեր | FDA, ISO 13485, EU DECLARATION OF CONFORMITY |
| 11.Ավտոռեֆ/ կերատոմետեր |  |
| Ռեֆռակտոմետրիայի չափման միջակայք | Առնվազն՝ սֆերա՝ -20.00-ից +23.00 D (VD = 12մմ) (Ավտոմատ/0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից ±12.00 D (0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° քայլերով) |
| Ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեէշտ բբիդի դամետրը | Առավելագույնը՝ ø2.3 մմ |
| Կեռատոմետրիայի չափման միջակայք | Առնվազն՝ Կորության շառավիղը՝ 5.00 -ից 11.00 մմ Ցիլինդրիկ ուժը ՝0 -ից ±12.00 D Առանցք՝ 0 -ից 180° |
| Կեռատոմետրիայի չափման տիրույթ | Առնվազն՝ Կենտրոնային դիամետրըՙ ø 3.2 մմ (R8.0 մմ) Ծայրամասային դիամետրը 25° - ø 6.8 մմ (R8 մմ) |
| Միջբբային հեռավորության չափման տիրույթ | Առնվազն՝ 1-ից 85 մմ |
| Բբիդի դամետրի չափման տիրույթ | Առնվազն՝ 2.0-ից 12.0 մմ |
| Եղջերաթաղանթի դամետրի չափման տիրույթ | Առնվազն՝ 0.0-ից 16.0 մմ |
| Տվյալների պահպանում | Առնվազնՙ 50 բուժառու կամ 100 աչք |
| Ֆիքսացիոն պատկերի տեսակը | Առնվազնՙ Բարձր, միջին, ցածր ինտենսիվության |
| Վերտեքսային հեռավորություն | Առնվազնՙ 0 և 12, 13.5, 13.75, 15 կամ 16 մմ |
| Էկրանի դիամետրը | Առնվազն՝ 5.7 դյույմ (Ծալվող 0 ից 45°) |
| Անհրաժեշտ հնարավորություններ | Առնվազն՝ ավտոկենտրոնացում, ավտոմատ չափման ռեժիմ, ռետրո իլլումինացիոն ռեժիմ, խոչըդոտների հայտնաբերում (օռինակ ՙ կոպ, թարթիչ), ասիմետրիկ գործակցի հաշվարկ |
| Ներառված աքսեսուարներ | Առնվազն՝ տպիչի թուղթ, սնուցման լար, միացման մալուխ, , փոշուց պաշտպանող ծածկույթ, աչքի գնդաձև մոդել, |
| Ինտերֆեյս | Առնվազն՝ USB, US232C, IR |
| Որակի հավաստագրեր | Առնվազն՝ ISO 13485, CE Declaration of Conformity |
| Սարքի տեղադրում և օգտագործման ուսուցում | Տեղադրում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից |
| Երաշխիքային սպասարկում | Առնվազն՝ 1 տարի |
| 6.Ակնոցների փորձարարական ապակիների հավաքածու |  |
| Ակնաբւժական փորձարարական ապակիների հավաքածու համալրված տիտանե ակնաբւժական փորձարարական շրջանակով և խաչաձև տորիկ ապակիներով: | Առնվազն 232 |
| Փորձարարական շրջանակի քաշը | Առավելագույնըՙ 50 գր |
| Փորձարարական շրջանակի միջբբային հեռավորությունը | 54-74 մմ |
| Փորձարարական ապակիների քանակ | Առնվազնՙ 232 |
| Սֆերիկ գոգավոր ապակիներ (±) | Առնվազնՙ 0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25 դիոպտրիա- 2 հատ 0.50 դիոպտրիա- 2 հատ 0.75 դիոպտրիա- 2 հատ 1.00 դիոպտրիա- 2 հատ 1.25 դիոպտրիա- 2 հատ 1.50 դիոպտրիա- 2 հատ 1.75 դիոպտրիա- 2 հատ 2.00 դիոպտրիա- 2 հատ 2.25 դիոպտրիա- 2 հատ 2.50 դիոպտրիա- 2 հատ 2.75 դիոպտրիա- 2 հատ 3.00 դիոպտրիա- 2 հատ 3.25 դիոպտրիա- 2 հատ 3.50 դիոպտրիա- 2 հատ 3.75 դիոպտրիա- 2 հատ 4.00 դիոպտրիա- 2 հատ 4.50 դիոպտրիա- 2 հատ 5.00 դիոպտրիա- 2 հատ 5.50 դիոպտրիա- 2 հատ 6.00 դիոպտրիա- 2 հատ 6.50 դիոպտրիա- 2 հատ 7.00 դիոպտրիա- 2 հատ 7.50 դիոպտրիա- 2 հատ 8.00 դիոպտրիա- 2 հատ 9.00 դիոպտրիա- 2 հատ 10.00 դիոպտրիա- 2 հատ 11.00 դիոպտրիա- 2 հատ 12.00 դիոպտրիա- 2 հատ 13.00 դիոպտրիա- 2 հատ 14.00 դիոպտրիա- 2 հատ 15.00 դիոպտրիա- 2 հատ 16.00 դիոպտրիա- 2 հատ 18.00 դիոպտրիա- 2 հատ 20.00 դիոպտրիա- 2 հատ |
| Ցիլինդրիկ գոգավոր ապակիներ (±) | Առնվազնՙ 0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25 դիոպտրիա- 2 հատ 0.50 դիոպտրիա- 2 հատ 0.75 դիոպտրիա- 2 հատ 1.00 դիոպտրիա- 2 հատ 1.25 դիոպտրիա- 2 հատ 1.50 դիոպտրիա- 2 հատ 1.75 դիոպտրիա- 2 հատ 2.00 դիոպտրիա- 2 հատ 2.25 դիոպտրիա- 2 հատ 2.50 դիոպտրիա- 2 հատ 2.75 դիոպտրիա- 2 հատ 3.00 դիոպտրիա- 2 հատ 3.25 դիոպտրիա- 2 հատ 3.50 դիոպտրիա- 2 հատ 4.00 դիոպտրիա- 2 հատ 4.50 դիոպտրիա- 2 հատ 5.00 դիոպտրիա- 2 հատ 6.00 դիոպտրիա- 2 հատ |
| Պրիզմատիկ լինզաներ | Առնվազնՙ 1.00 դիոպտրիա- 1հատ 2.00 դիոպտրիա- 1հատ 3.00 դիոպտրիա- 1հատ 4.00 դիոպտրիա- 1հատ 5.00 դիոպտրիա- 1հատ 6.00 դիոպտրիա- 1հատ 7.00 դիոպտրիա- 1հատ 8.00 դիոպտրիա- 1հատ 9.00 դիոպտրիա- 1հատ 10.00 դիոպտրիա- 1հատ |
| Աքսեսուարներ | Occluder- 1հատ Pin Hole (Ф1.0mm)- 1հատ Slit (1.0mm)- 1հատ Maddox Lens- 1հատ Կարմիր ֆիլտր- 1հատ Կանաչ ֆիլտր- 1հատ Plane Lens- 1հատ Frosted Line- 1հատ Crossed Line- 2հատ |
| Քաշը | 5.4 կգ |
| Արտաքին չափսեր | Լայնությունxերկարությունxբարձրություն 345x518x36 (մմ) |
| Ներքին դարակի չափսեր | Լայնությունxերկարությունxբարձրություն 318x518x 36 (մմ) |
|  | EU, ISO 13485 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ --Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

•	Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր ։

•	Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

•	Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին , Սպանդարյան 1:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները: