| Անվանումը | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը* |
| --- | --- |
| Ստերեո մանրադիտակ | Ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ` պլանշետով, մանրադիտակային տեսախցիկով և ստեղնաշարի միացման կայանով Նախընտրելի է՝ Euromex Microscopen BV արտադրության, Euromex NexiusZoom ֆիրմայի NZ.1903-P-ESD մոդելը, կամ համարժեք Carl Zeiss Microscopy GmbH արտադրության, Zeiss Stemi ֆիրմայի, 508 մոդելը, կամ համարժեք, Olympus corporation արտադրության, Olympus SZ-61 ֆիրմայի SZ-61 TR մոդելը։ Մանրադիտակը պետք է ունենա՝ - Եռօկուլյար գլխիկ - Երկու օկուլյար՝ կարգավորվող դիոպտրիայով - Կարգավորվող միջակնային հեռավորություն - Ոսպնյակի խոշորացման սանդղակ՝ ցանկալի է 4.5x-ից մինչև 5․0x - Առկայություն փոխվող ոսպնյակների՝ 0,5x, 0,75x, 1,5x և ավել - Լիարժեք հակասնկային, հակաբակտերիալ, անտիստատիկ և փոշուց պաշտպանված օպտիկա - Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ՝ առավելագույն լուսափոխանցման համար - Լայնանկյուն օկուլյարներ՝ նվազագույնը HWF 10x/22։ Հավաքածուն պետք է ներառի՝ - Երկար, ճկուն և շարժական շտատիվ, ցանկալի է լինի հատակային, շարժական 4 ֆիքսվող ակերով։ Պատվանդանը պետք է լինի բացակա կամ միջին չափի՝ մեծ չափսի նյութերի (օրինակ՝ ձեռագրերի) հետ անվտանգ աշխատանք իրականացնելու համար / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 1/ - Պլանշետ՝ տեսախցիկից ամբողջությամբ անջատվելու և ստեղնաշարի միացման հնարավորությամբ /օրինակը տես հրավերին կցված նկար 2 և 4/ - Տեսախցիկ՝ առնվազն 2ՄՊ /կապի տարբերակներ՝ micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, HDMI, LAN, աուդիո միացում՝ ստերեո 3.5մմ աուդիո մուտք, օպերացիոն համակարգ՝ Windows, տեսախցիկի հետ համապատասխանող ծրագրակազմ/ - Թվային տեսախցիկ՝ առնվազն 12.0 ՄՊ, 2.0x կամ ավելի խոշորացումով, և միկրոսկոպին միացվելու համար անհրաժեշտ բոլոր միացնող տարրերով - Տեսախցիկի ադապտեր՝ համապատասխան ոսպնյակով - Լուսավորման կայան՝ երկու ինքնուրույն կարգավորվող լուսարձակով՝ առարկայակիր սեղանին ուղղված / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 3/ - Օղակաձև LED լուսավորություն -Պաշտպանիչ պատյան՝ մեծ չափսի ստերեոմանրադիտակի համար Հավաքածուն ցանկալի է ներառի՝ - - Մաքրող հավաքածու՝ ոսպնյակ մաքրող հեղուկ, կտոր, խոզանակ, բամբակյա փայտիկներ (2 տուփ)։ - - Աշխատանքային ասեղների հավաքածու՝ առնվազն 9 գործիք փայտե տուփի մեջ։ - - Առարկայական ապակի-միկրոմետր սլայդ՝ 50 մմ, 500 բաժանումով, 100 մկմ մեկ բաժանման համար։ Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից։ Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 5 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը` իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: |

* Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրերին ապրանքների առերևույթ անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջիններս ուղարկվում են փորձաքննության՝ մատակարարի միջոցների հաշվին: Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր, ֆիրմային անվանում և արտադրողի անվանում ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում։

| Название | Технические характеристики продукта* |
| --- | --- |
| Стереомикроскоп | Стереоскопический микроскоп с планшетом, микроскопической камерой и разъемом для клавиатуры Предпочтительно: Euromex Microscopen BV производства фирмы Euromex NexiusZoom, Новая Зеландия.Модель ESD 1903 года выпуска или эквивалент модели SZ-61 TR производства Carl Zeiss Microscopy GmbH фирмы Zeiss Stemi, модель 508, или эквивалент модели SZ-61 TR фирмы Olympus SZ-61 производства корпорации Olympus. Микроскоп должен иметь՝ - Трехокулярная головка - Два окуляра с регулируемой диоптрией - Регулируемое межглазное расстояние - Масштаб увеличения объектива: желательно от 4,5 x до 5,0 x - Наличие сменных объективов: 0,5 x, 0,75 x, 1,5 x и более - Полностью противогрибковая, антибактериальная, антистатическая и пыленепроницаемая оптика - Антибликовое покрытие для максимального светопропускания - Широкоугольные окуляры: минимум HWF 10x/22. В комплект должны входить՝ - Длинный, гибкий и съемный фиксатор, желательно напольный, съемный с 4 фиксируемыми роликами. Пьедестал должен быть отсутствующим или среднего размера для безопасной работы с крупногабаритными материалами (например, рукописями) / пример см. На рисунке 1, прикрепленном к приглашению/ - Планшет с возможностью полного отключения от камеры и включения клавиатуры /пример см. На рисунках 2 и 4, прикрепленных к приглашению/ - Камера: не менее 2 МП / варианты подключения: micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g / n, Bluetooth 4.0, HDMI, LAN, аудио подключение: стерео аудиовход 3,5 мм, Операционная система: Windows, программное обеспечение, совместимое с камерой/ - Цифровая камера с разрешением не менее 12,0 МП, 2,0-кратным или более увеличением и всеми необходимыми соединительными элементами для подключения к микроскопу - Адаптер камеры с подходящим объективом - Осветительная станция с двумя саморегулирующимися прожекторами, направленными на стол с держателем объекта / см. пример на рисунке 3, прикрепленном к приглашению/ - Кольцевое светодиодное освещение -Защитный чехол для стереомикроскопа большого размера В коллекцию желательно включить՝ - - Набор для чистки: жидкость для чистки линз, ткань, щетка, ватные палочки (2 упаковки). - - Набор рабочих игл: не менее 9 инструментов в деревянном ящике. - Предметное стекло-предметное стекло-предметное стекло с 50 мм, 500 делений, 100 мкм на деление. На этапе заключения договора продавец обязан предоставить авторизационное письмо от производителя. Установить гарантийный срок не менее 5 лет, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем. дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены /заменены детали/ или заменен товар на новый в течение разумного срока, установленного покупателем. транспортировка, обращение, установка, тестирование товара осуществляются поставщиком. согласовать с заказчиком дату поставки: |

* Товары должны быть новыми, неиспользованными. в случае возникновения подозрений в явном несоответствии товаров техническим характеристикам, представленным по приглашению, последние отправляются на экспертизу за счет средств поставщика. если в заявке выбранного участника были представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками и наименованиями производителей, то в настоящее приложение включаются те из них, которые имеют удовлетворительную оценку.