| Անվանումը | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը* |
| --- | --- |
| Լաբորատորիական ցենտրիֆուգ | - Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, նախընտրելի է Hermle արտադրության, Hermle ֆիրմայի, Z 366 K մոդելը, կամ համարժեք Beckman Coulter արտադրության Allegra ֆիրմայի, X-30R մոդելը, կամ համարժեք Eppendorf արտադրության, Eppendorf ֆիրմայի, 5430R մոդելը։ - Սարքը նախատեսված է կենսաբանական, մոլեկուլային և կլինիկական փորձարկումների համար՝ 15մլ, 250մլ խողովակների, ինչպես նաև բարձր տարողությամբ կոնտեյներների ցենտրիֆուգման նպատակով։ Նախընտրելի է սառեցվող ունիվերսալ ցենտրիֆուգ, որը կտրամադրի բարձր արագության, տարբեր ռոտորների և խողովակների լայն տեսականիով օգտագործման հնարավորություն։ Սարքը պետք է ունենա ժամանակակից կառավարում, անվտանգության համակարգեր, կոմպակտ դիզայն և լինի հեշտ շահագործվող։ Պտույտային արագություն՝ (առնվազն) 16,000 շ/րոպե Կենտրոնախույս ուժ՝ (առնվազն) 24,325 xg Առավելագույն տարողություն՝ 6 x 250 մլ Ունենա ռոտոր՝ 4x250 մլ, ադապտերներով՝ 40x15 մլ կոնաձև խողովակների համար Շարժիչ ինդուկցիոն՝ սպասարկում չի պահանջում Սառեցման միջակայք՝ -20°C ... +40°C Կառավարում՝ միկրոպրոցեսորային համակարգ՝ LCD էկրանով Կափարիչ՝ շարժիչային կողպեքով Անվտանգություն՝ ռոտորի ավտոմատ ճանաչում և գերարագության պաշտպանություն, ռոտորի անհավասարակշռության հայտնաբերում և ավտոմատ անջատում Ռոտորի փոխարինում՝ արագ և հեշտ մեխանիզմով Աղմուկի մակարդակ՝ ≤ 65 դբ Ժամաչափ՝ 59ր50վ/10վրկ քայլով, մինչև 99ժ / 1ր քայլով Սառեցման տեխնոլոգիա՝ առանց ֆրեոնի Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ աուդիո ազդանշան ցենտրիֆուգման ավարտին՝ տարբեր մեղեդիներով քաշ ≤ 80 կգ Էներգիայի սպառում՝ մինչև 800 Վտ Սնուցում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Համապատասխանություն ստանդարտներին՝ /IEC 61010, CE/ Պահանջվող փաստաթղթեր -պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից։ - սարքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ (datasheet)՝ հաստատված արտադրողի կողմից - անվտանգության և որակի սերտիֆիկատներ Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը` իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: |

* Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրերին ապրանքների առերևույթ անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջիններս ուղարկվում են փորձաքննության՝ մատակարարի միջոցների հաշվին: Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր, ֆիրմային անվանում և արտադրողի անվանում ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում։

| Название | Технические характеристики продукта* |
| --- | --- |
| Лабораторная центрифуга | - Лабораторная центрифуга, предпочтительно модели Z 366 K производства Hermle или аналогичной модели Beckman Coulter производства Allegra, модели X-30R или аналогичной модели Eppendorf производства Eppendorf, модели 5430R. - Устройство предназначено для биологических, молекулярных и клинических испытаний с целью центрифугирования пробирок объемом 15 мл, 250 мл, а также емкостей большой емкости. Предпочтительна охлаждаемая универсальная центрифуга, которая обеспечит высокую скорость, возможность использования с широким спектром различных роторов и трубок. Устройство должно иметь современное управление, системы безопасности, компактный дизайн и быть простым в эксплуатации. Скорость вращения: (не менее) 16 000 об / мин Центробежная сила: (не менее) 24 325 кгс Максимальная емкость: 6 х 250 мл Имеет ротор 4x250 мл с адаптерами для конусообразных пробирок 40x15 мл Двигатель индукционный: не требует обслуживания Диапазон охлаждения: -20°C... +40°C Управление: микропроцессорная система с ЖК-дисплеем Крышка с моторным замком Безопасность: автоматическое распознавание ротора и защита от перегрузки по току, обнаружение дисбаланса ротора и автоматическое отключение. Замена ротора с быстрым и простым механизмом Уровень шума: ≤ 65 дБ Таймер: с шагом 59r50v/10 С, до 99 ч / 1 мин с шагом Технология охлаждения без фреона Дополнительные функции՝ звуковой сигнал в конце центрифугирования с различными мелодиями вес ≤ 80 кг Потребляемая мощность: до 800 Вт Питание: 230 В, 50/60 Гц Соответствие стандартам: / IEC 61010, CE/ Необходимые документы -на этапе заключения контракта продавец обязан предоставить авторизационное письмо от производителя. - технический паспорт (спецификация) устройства, утвержденный производителем - сертификаты безопасности и качества Установить гарантийный срок не менее 2 лет, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем. дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены /заменены детали/ или заменен товар на новый в течение разумного срока, установленного покупателем. транспортировка, обращение, установка, тестирование товара осуществляются поставщиком. согласовать с заказчиком дату поставки: |

* Товары должны быть новыми, неиспользованными. в случае возникновения подозрений в явном несоответствии товаров техническим характеристикам, представленным по приглашению, последние отправляются на экспертизу за счет средств поставщика. если в заявке выбранного участника были представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками и наименованиями производителей, то в настоящее приложение включаются те из них, которые имеют удовлетворительную оценку.