| 1 | Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ | Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ Օգտագործվող մեթոդ՝ Չոր քիմիա: Կատարվող հետազոտություններ՝ ոչ պակաս քան AST, ALT, v-LIP, ALP, v-AMY, CPK, GGT, LDH, GLU, CREA, ALB, BUN, Ca, P, Mg, TCHO, TCO2, Nh3, TBIL, DBIL, TG, TP, UA, Na, K, Cl, CRP: Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս քան 120 թեստ 1 ժամում: Նմուշի ավտոմատ նոսրացման հնարավորություն: Սլայդների եւ ծայրակալների ավտոմատ հեռացում: Առաջնային փորձանոթներով աշխատելու հնարավորություն: Օգտագործվող նմուշների փորձանոթներ՝ ոչ պակաս քան 16x100մմ, 13x100մմ, 13x75մմ, 1.5մլ, 0.5մլ: Նմուշի ծավալը` ոչ ավել քան 10 մկլ կոլորիմետրիկ թեստի համար, 50մկլ` Na, K, Cl թեստի համար: Սարքի ավտոմատ չափաբերում մագնիսական քարտի միջոցով: QR կոդ կարդացող սարք՝ ներկառուցված QR կոդ կարդացող սարքի առկայություն: Թերմոստատ՝ ներկառուցված թերմոստատի առկայություն: Ներկառուցված տպիչի առկայություն: Էկրան` գունավոր սենսորային, ոչ պակաս քան 7 դյույմ անկյունագծով: Հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 250 նմուշի պատասխանի հիշելու կարողություն: Լույսի աղբյուր՝ հալոգեն լամպ կամ համարժեք։ Ծրագիր՝ ոչ պակաս քան Անգլերեն և Ռուսերեն։ Տվյալների Ներմուծում/Արտահանում` RS232 , USB, LAN։ LIS համակարգին միանալու հնարավորություն։ Օգտագործման պայմանները` Աղմուկ աշխատանքի ժամանակ՝ ոչ ավել քան 70 դբ։ Քաշը՝ ոչ ավել քան 30կգ։ Որակի սերտիֆիկատներ` առնվազն ISO 9001, ISO 13485, CE Տեղադրում, միացում, փորձարկում և պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցում տեղում: Սարքը պետք է լինի նոր, փակ գործարանային տուփով և ունենա առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ: |
| --- | --- | --- |