2025 թվականի հունիսի «06»-ին

կազմված գրության «Հավելված հ․1»

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ Ն/**

**ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ** ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)[[1]](#footnote-1) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[2]](#footnote-2) | չափման միավորը | Միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[3]](#footnote-3)Հասցեն | Ժամկետը\*\*[[4]](#footnote-4) |
| 1 | 39711110/4 | Սառնարան ապակե դռնով | Ընդհանուր ծավալ՝ 380-382 լ, Հոսանք՝ 220-240Վ/50-60 Հց, Չափերը մոտ 59-60x63-65x210-211 սմ՝ սառեցման համակարգ՝ դեֆրոստ, տուփի չափերը՝ 63-65x68-70x214-215 սմ, գազի տեսակ՝ R134:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 2 | 42931100/18 | Ցենտրիֆուգ 1 | Արագության միջակայք՝ 0 պտ/րոպե – 6,000 պտ/րոպե, առավելագույն հարաբերական ցենտրիֆուգային ուժ (x g)՝ 2,000 g, ռոտորի առավելագույն տարողություն՝ 8 x 1.5 / 2.0 մլ, ծրագրային հիշողություններ՝ 0, փաթեթում ներառված է երկու ռոտոր՝ 4 x 8 ՊՇՌ և 8 x 1.5 մլ / 2.0 մլ, արագացման ռեժիմ՝ 1, դանդաղեցման ռեժիմ՝ 2, չափսեր՝ 166-168 մմ x 126-128 մմ x 148-150 մմ (երկ x բարձ x լայն), էկրան չկա, կափարիչի կողպեք՝ մեխանիկական, մաքուր քաշ՝ 1.1 կգ (2.3 ֆունտ), ձայնի մակարդակ՝ ≤60±2 դԲ(A), հոսանքի լարումը՝ 101 - 240 Վ, աշխատանքային միջավայր՝ 5°C – 40°C, 80% հարաբերական խոնավություն, առանց խտացման։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 3 | 42921180/1 | Կշեռք | **Նմուշների կշռում**, ժ**ամանակով վերահսկվող ավտոմատ ներքին ստուգաչափում** **Կշեռքի ցուցում - LED գոտին ցույց է տալիս կշռման միջակայքը** **Պաշտպանիչ պատնեշ՝ բաղկացած չորս կողային մասերից (Բարձրությունը՝ 88-90 մմ) մոդելի համար մինչև ≤300 գ**  **Կշռման միջակայք՝ 300 գ**; **Զգայունակություն՝ 0,001 գ**; **Հատկանշական շեղում (գծայնություն)՝ ±0,005գ**; **Ճշգրտություն ՝ ±0,001 գ**; **Կշռման սկավառակ՝ Ø 78-80 մմ** **Մատակարարվում է պաշտպանիչ ծածկով և հոսանքի ադապտերով (220-230 Վ, 45-50 Հց):**  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 4 | 39711120/1 | Սառցարան 1 | Սառցախցիկ հորիզոնական։Ունի աղմուկի մակարդակ առ․ 42 dB: Տրվում է 60 ամիս երաշխիք աշխատանքային վիճակի բերելուց սկսած։ Հիմնական չափերը՝ մոտ 84-84.5 x 163-165 x 74-74.5սմ։  Սառցախցիկի ծավալ: 514-516 լ  Քաշ: 75-76 կգ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 5 | 39711120/2 | Սառցարան 2 | Սառցախցիկ ուղղահայաց, դարակներով (7)։ Սառույց չառաջացնող՝ non-frost, Տրվում է 60 ամիս երաշխիք աշխատանքային վիճակի բերելուց սկսած։ Աղմուկի մակարդակ` 42-44 dB: Չափսեր (ԲxԼxԽ) մոտ 173-175 x 58-60 x 62-64 սմ։ Սառցախցիկի ընդհանուր ծավալը մոտ 270-275 լ, Օգտագործելի ծավալը մոտ 240-250 լ Քաշ: 63 – 63,4 կգ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 6 | 38591200/104 | Ջրի թորման ապարատ՝ էլեկտրական ջեռուցմամբ և ավտոմատ կառավարմամբ | Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից նյութից, օգտագործված է դրոշման և եռակցման  տեխնոլոգիա:  Ահազանգման հնարավորություն ջրի պակասի և հոսանքազրկման դեպքում.  Էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման և ջրի պակասի ցուցիչ.  Ջրի հոսք—առնվազն ≥5 լ/ժ  Սպառումը-առնվազն 5կՎ տ  Հոսանքի ազբյուր- 110/220 Վ փոփոխական հոսանք, 50/60 Հց  Արտաքին չափս (Լ\*Բ)- 300-310\*720-740 մմ  Փաթեթի չափը (Լ\*Խ\*Բ)-340-360\*340-360\*800-830 մմ  Բրուտտո քաշ- առնվազն 7-8կգ  Տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի համապատասխան մասնագետի կողմից։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ  կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ։ | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 7 | 38591200/105 | Վորտեքս | Vortex mixer-ը հնարավորություն է տալիս արագ և արդյունավետ կերպով խառնել նմուշները՝ փոքր տարողությամբ խողովակների կամ պլաստիկ տարաների մեջ։  Արագության միջակայք՝ 0-2500 պտ/րոպ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ |  |  | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
| 8 | 38551300/2 | մագնիսական խառնիչ | Արագություն 200-1500 պտ./ր  Արագության կարգավորման քայլ 10 պտ./ր  Ծավալ 3 լ  Պլատֆորմի չափը -134-135 մմ  Ջեռուցում 280°C  Տեղադրման ճշգրտությունը ±1,0°С  Ճշգրտության պահպանում արտաքին սենսորով ±0,5°С  Հզորությունը 510-515 Վտ  Թվային վերահսկիչ  Առկա է արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ  Ժամաչափ չկա  Մակերեւույթի նյութը՝ պողպատ՝ կերամիկական ծածկով  Բնակարանի նյութը՝ պլաստիկ  Չափերը 200-220x150-160x90-95 մմ  Քաշը՝ 1,8 կգ  Եռոտանի քաշը՝ 0,44 կգ  Էլեկտրամատակարարում 220V 50/60 Հց  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
| 9 | 42931100/19 | Ցետրիֆուգ 2 | 15 մլ տարողությամբ ցենտրիֆուգի փորձանոթների համար նախատեսված ցենտրիֆուգ։  Պտույտների արագությունը՝ 7 000-10 000 պտ/րոպե (rpm),  ժամանակի կարգավորմամբ՝ ±9999 րոպե,  ղեկավարում - LCD էկրան կամ թվային կառավարման համակարգ։  Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 4 ամսվա ընթացքում |
| 10 | 42931100/20 | Պանչենկովի սարք | ԷՆԱ որոշելու սարք Սարքը նախատեսված է կլինիկական լաբորատորիաներում կայունացված արյան նստեցման ժամանակ էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու համար: Հավաքածուն ներառում է շտատիվ ԷՆԱ որոշելու համար PR-3՝ 1 հատ,  ռետինե խցան ՝ 20 հատ,  Պանչենկովի պիպետներ PS/SOE-0.1 - 20 հատ. :  Շտատիվը պետք է պատրաստված լինի պոլիստիրոլից և դիմացկուն լինի ախտահանիչների նկատմամբ: Սպիտակ էկրանը հեշտացնում է արյան կարմիր բջիջների մակարդակի որոշումը: Շտատիվի հիմքն ունի 20 անցք՝ 10-ական յուրաքանչյուր կողմից, որոնց մեջ տեղադրվում են ռետինե խցաններ՝ մատնանշված կենտրոնով՝ պիպետի ստորին ծայրը տեղադրելու համար: Շտատիվի վարդակները համարակալված են 1-ից մինչև 20: Շտատիվի վերին թիթեղն ունի վարդակներ պիպետիների վերին ծայրը տեղադրելու համար:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ |  |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 11 | 38591200/106 | Սպիրոմետր | Սնուցման աղբյուր՝ 2 x AAA 1.5V մարտկոցներ ներառված Ինքնավարություն՝ 1000 թեստ Միացում՝ Bluetooth Չափս - Քաշը՝ մոտավորապես 48-49x108-109x20-21 մմ - 61 գ (մարտկոցներով) Բերաններ՝ Ø 29-30 մմ (±5%) Սպիրոմետրիա Հոսքի սենսոր՝ երկկողմանի թվային տուրբին Հոսքի միջակայք՝ ±16 լ/վ: Պիկ հոսքի ճշգրտությունը՝ ±10% կամ 0,33 լ/վ: Ծավալի ճշգրտությունը՝ ±2,5% կամ 50մլ: Դինամիկ դիմադրություն՝ <0,5 սմH2O/l/վ: Չափված պարամետրեր՝ FEV1, PEF Հիշողության հզորություն. սմարթֆոնի հավելվածը հիշում է տվյալները:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |
| 12 | 38591200/107 | Հեռադիտակ | 10x42 Specs Պրիզմայի տեսակը՝ Տանիքաձև Խոշորացում՝ 10x Օբյեկտիվ ոսպնյակի տրամագիծը՝ 42 մմ Դիտման անկյուն՝ 6.4° (Փաստացի) Տեսադաշտ՝ 110,9 մ/1000 մ Ելքի բբի տրամագիծը՝ 4,2 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ  մտնելու  օրվանից 3 ամսվա  ընթացքում |

|  |
| --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** |

**Заявка**

**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | адрес | срок[[5]](#footnote-5)\*\* |
| 1 |  | Холодильник со стеклянной дверью | Общий объем: 382 л, Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц, Размеры прибл. 60x65x211 см, Система охлаждения: размораживание, Размеры коробки: 65x70x215 см, Тип газа: R134.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Доставлять в надлежащих условиях. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 2 |  | Центрифуга 1 | Диапазон скоростей: 0–6000 об/мин, максимальная относительная центробежная сила (x g): 2000 g, максимальная вместимость ротора: 8 x 1,5/2,0 мл, программная память: 0, в комплект входят два ротора: 4 x 8 ПЦР и 8 x 1,5 мл/2,0 мл, режим ускорения: 1, режим замедления: 2, размеры: 168 мм x 128 мм x 150 мм (ширина x высота x глубина), без дисплея, замок крышки: механический, вес нетто: 1,1 кг (2,3 фунта), уровень шума: ≤60±2 дБ(A), электропитание: 101 - 240 В, рабочая среда: 5°C – 40°C, относительная влажность 80%, без конденсации. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Доставлять в надлежащих условиях. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 3 |  | Весы | Взвешивание образца, автоматическая внутренняя калибровка с контролем времени  Индикация веса - светодиодная полоса показывает диапазон взвешивания  Защитный барьер, состоящий из четырех боковых частей (высота: 90 мм) для моделей весом до ≤300 г  Диапазон взвешивания: 300 г; Чувствительность: 0,001 г; Характерное отклонение (линейность): ±0,005g; Точность: ±0,001 г; Весовой диск: Ø 80 мм  Поставляется с защитным чехлом и адаптером питания (230 В, 50 Гц).  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Доставлять в надлежащих условиях. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 4 |  | Морозильник 1 | Горизонтальная морозильная камера. Уровень шума составляет прибл. 42 дБ: гарантия 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Основные размеры: приблизительно 84,5 x 165 x 74,5 см.  Объем морозильной камеры: 514-516 л  Вес: 75-76 кг.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Доставлять в надлежащих условиях. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 5 |  | Морозильник 2 | Вертикальный морозильник с полками (7). Незамерзающий, гарантия 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Уровень шума: 44 дБ. Размеры (ШxГxВ) прибл. 175 х 60 х 64 см. Общий объем морозильной камеры: прибл. 275 л, Полезный объем: прибл. 250 л. Вес: 63 – 63,4 кг.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Доставлять в надлежащих условиях. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 6 |  | Аквадистиллятор с электрическим нагревом и автоматическим управлением | Изготовлен из нержавеющей стали, применяется для штамповки и сварки.  технологии.  Возможность подачи сигнала тревоги в случае нехватки воды и отключения электроэнергии.  Индикатор нехватки электроэнергии, отопления и воды.  Расход воды — не менее ≥5 л/ч  Потребление - не менее 5кВтч  Электропитание - 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц  Внешние размеры (Д\*Ш) - не менее 310\*740 мм  Размер упаковки (Д\*Ш\*В) - не менее 360\*360\*830 мм  Вес брутто - не менее 8 кг  Монтаж осуществляется соответствующим специалистом поставщика.  Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать никаких использованных или  Полуфабрикаты. Согласовывается с заказчиком перед поставкой.  В комплект поставки входит гарантия сроком на 1 год на момент доставки. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 7 |  | Вортекс | Миксер Vortex позволяет быстро и эффективно перемешивать образцы в пробирках небольшого объема или пластиковых контейнерах.  Диапазон скоростей: 0-2500 об/мин.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт |  |  | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 8 |  | магнитная мешалка | Скорость 200-1500 об/мин  Шаг регулировки скорости 10 об/мин  Объем 3 л  Размер платформы -135 мм  Нагрев 280°С  Точность установки ±1,0°C  Точность, поддерживаемая внешним датчиком ±0,5°C  Мощность 515 Вт  Цифровой контроллер  Имеется внешний датчик температуры.  Нет таймера  Материал поверхности: сталь с керамическим покрытием  Материал корпуса: пластик  Размеры 220x160x95 мм  Вес: 1,8 кг.  Вес штатива: 0,44 кг  Электропитание 220В 50/60 Гц  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 9 |  | Центрифуга 2 | Центрифуга рассчитана на центрифужные пробирки объемом 15 мл.  Скорость вращения: 7000-10000 об/мин,  с регулировкой времени: ±9999 минут,  Управление - ЖК-экран или цифровая система управления.  Гарантия не менее 1 года.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение  4 месяцев |
| 10 |  | Прибор Панченкова | Прибор для определения СОЭ  Прибор предназначен для клинических лабораторий для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в стабилизированной крови.  В комплект входят:  Штатив для определения СОЭ PR-3 — 1 шт.,  Резиновые пробки — 20 шт.,  Пипетки Панченкова PS/SOE-0.1 — 20 шт.  Штатив должен быть изготовлен из полистирола и устойчив к дезинфицирующим средствам. Белый экран облегчает определение уровня эритроцитов. Основание штатива имеет 20 отверстий - по 10 с каждой стороны, в которые вставляются резиновые пробки с центральным углублением для фиксации нижнего конца пипетки. Гнезда штатива пронумерованы от 1 до 20. Верхняя пластина штатива имеет гнезда для установки верхних концов пипеток. | Шт. |  |  | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 11 |  | Спирометр | * Источник питания: 2 батарейки AAA 1.5V (в комплекте) * Автономность: до 1000 тестов * Подключение: Bluetooth * Размеры – Вес: примерно 48-49x108-109x20-21- 61 г (с батарейками) * Мундштуки: Ø 29-30 мм (±5%)   Спирометрия   * Датчик потока: двухсторонняя цифровая турбина * Диапазон потока: ±16 л/с * Точность пикового потока: ±10% или 0,33 л/с * Точность объёма: ±2,5% или 50 мл * Динамическое сопротивление: <0,5 смH₂O/л/с * Измеряемые параметры: FEV1, PEF   Память: данные сохраняются в приложении на смартфоне | Шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |
| 12 |  | Бинокль | 10x42 Specs Бинокль 10x42 спецификации Тип призмы: Крышеобразный Увеличение: 10x Диаметр объектива: 42 мм Угол обзора: 6,4° (фактический) Поле зрения: 110,9 м/1000 м Диаметр выходного отверстия : 4,2 мм ПК | Штук |  |  | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня  вступления  соглашения в  силу в течение  3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)