ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ПОКУПКИ 2025

| номерпредусмотренногоприглашениемлота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Нназвания и товарний знак | Техническаяхарактеристика | единицаизмерения | ценаединицы/драмов РА | Общаяцена/ драмов РА | Общоеколичество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Срок ** |
|  | 33111360/501 | Ультразвуковая система | Ультразвуковая система с двумя преобразователями 1. Общие характеристики 1.1. Ультразвуковая система для общей визуализации с инновационными функциями. Основанная на зонном сканировании платформа должна повышать качество ультразвуковых изображений на более высокий уровень за счет зонного сканирования и обработки данных. Технология должна включать: • Динамическую фокусировку пикселей (DPF); • Полную постобработку изображений и кинопетлей; • Количество обработанных регистров не менее 240 000 Система должна быть предназначена для внутрибрюшных, сосудистых, малых и поверхностных органов, суставов, неврологии, урологии, гинекологии, неотложной медицины, 3D/4D и других исследований. 2. Описание системы: 2.1. Рабочая среда и система хранения информации не менее – 128 ГБ SSD и 1 ТБ HDD; Загрузка системы из выключенного состояния не более 60 секунд; Загрузка системы из спящего режима не более – 15 секунд; Завершение работы системы не более 30 секунд; Поддерживаемые языки обязательны: русский, английский. Поддержка голосового ввода аннотаций. Поддержка рукописных заметок на сенсорном экране. Не менее 230 тегов. Настраиваемые размеры и стили шрифтов текста. Записывающее устройство DVD-RW: Уровень шума устройства: не более 26 дБ при 25 градусах Цельсия. 2.2. Системы передачи информации. - не менее 6 USB: - сетевое подключение по кабелю Ethernet; - встроенный адаптер Wi-Fi - DICOM 3.0 — внутрибольничная система хранения и передачи информации, - ПО для прямой передачи данных на компьютер - ПО для прямой передачи изображений на мобильное устройство, 2.3. Подключаемые периферийные устройства. - Черно-белый тепловизионный принтер - Цифровой принтер - Аналоговый принтер - Цветной цифровой принтер - Порт удаленного управления: 1 порт - USB: подключение ножного переключателя (Freeze/Save/Print). 2.4. Системные входы и выходы. S-Video – видеовыход PAL/NTSC; HDMI – один порт; VGA выход – видеовыход; Порт Ethernet – не менее одного порта для подключения проводного соединения. Порт удаленного управления: Порт микрофона – один порт; Аудиовход/выход; Физический вход – поддержка сигнала ЭКГ/ПСГ; ЭКГ – 1 порт; PKG – 1 порт; 2.4. Порты датчиков. Пост системного блока должен иметь не менее 4 активных портов датчиков и не менее одного порта для датчика типа «Карандаш». Порты должны поддерживать «горячее» отключение и «горячее» подключение датчиков во время работы /Поддерживать горячее подключение/. 2.5. Типы используемых датчиков /Типы датчиков/ - Выпуклый /Изогнутый датчик/ - Линейный /Линейный датчик/ - Фазовый /Фазовый Подсветка QWERTY-клавиатуры с трекболом с регулируемой яркостью Не менее 3 клавиш для пользовательских функций; Диапазон угла поворота панели: не менее 180 градусов Перемещение панели вверх/вниз: 300±20 мм; вперед/назад: 110 мм. ±5 мм 2.7. Монитор и сенсорная панель управления. Система должна быть оснащена как минимум 21,5-дюймовым Full HD LED или эквивалентным, безрамочным монитором, разрешением не менее 1920 x 1080; яркость и контрастность регулируются, автоматическая регулировка яркости и контрастности в зависимости от окружающей среды; угол обзора не менее 175 градусов. Монитор должен поворачиваться примерно на 90 градусов вправо и влево, а также наклоняться не менее чем на 20 градусов назад и 80 градусов вперед. Панель управления не менее 13-дюймовый высокочувствительный, антибликовый Full HD 1920 x 1080 дисплей, с цифровой регулировкой яркости и контрастности. Угол крепления панели регулируется, диапазон не менее 50 градусов, угол обзора не менее 175 градусов; поддержка жестов сенсорного экрана, в том числе при использовании в тонких перчатках. Панель должна иметь редактируемые кнопки. Интерфейс: пользовательский интерфейс 3D/4D на основе клинических сценариев; цифровая TGC с 8 ползунками Минимум жестов касания: - показать/удалить предыдущее изображение на сенсорном экране - перелистывание вверх/вниз или просмотр изображений/кинопетлей по одному - отображение скрытого меню на проецируемом изображении. - настройка предустановленных параметров изображения, измерение, увеличение/уменьшение масштаба, поворот на сенсорном экране. 3. Исследовательские приложения Абдоминальная область, акушерство, гинекология, кардиология, малые органы, урология, сосудистая система, педиатрия, неврология, неотложная и критическая помощь, тазовое дно 4. Основные режимы работы и функции устройства. 4.1. Наличие передовых подходов к визуализации: - Тканевая гармоническая визуализация и фазово-сдвиговая гармоническая визуализация - Пространственная составная визуализация - Визуализация с подавлением спеклов - Автоматическая оптимизация изображения: B-режим: усиление, TGC, LGC, удаление дымки; Цвет: усиление; Мощность: усиление; PW: Масштаб, PRF - Составная визуализация частоты - B-управление - HD-область - Smart Track - Поток высокого разрешения Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт | 1 | 4000000 | 1 | ул.Абовяана 54 | 20 дней с момента вступления договора в силу, в течение 20 календарных дней |

Начальник  МУ МВД  полиции РА,  полковник м/с                                                       С МУРАДЯАН

гл ГС  ФБУ МВД РА                                                               С. МАНУКЯН