## Лист1
ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30-լաբորատոր նյութերի ու պարագաների ձեռքբերում-15.6-ով | [8 empty] | ՀՀ դրամ
Հ/հ | ԳՄԱ կոդ՝ CPV | Անվանում | Наименование | Տեխնիկական բնութագիր | Техническая характеристикa | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի գին | Ընդամենը
1 | 38431710/505 | Ավտոմատ փոփոխական կաթոցիկ-բաժանավորիչ 0,5մլ-5մլ | Автоматический дозатор-делитель с регулируемым объемом 0,5–5 мл | Դոզավորման սանդղակ՝ 0,5մլ-5 մլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստման նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF)։ Թույլատրելի սխալանքը ոչ ավել, քան Ճշ%՝ 0,5մլ– 2%, 2,5մլ – 0.6%, 5մլ –0.5%, վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 0,5մլ – 0,6%, 2,5մլ – 0,3%,5մլ – 0,15%, քայլի ավելացում՝ ոչ ավել, քան 50 մկլ, դիսպենսերը ավտոկլավացվող, ոչ ավել, քան 20 րոպե 121աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանում: Հավաքածուն պետք է ներառի գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք։ Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին։ Չափման միջոցի տեսակը հաստատված լինի Չափագիտության ազգային մարմնի կողմից։ | Шкала дозирования: 0,5–5 мл. Дисплей: есть. Материал изготовления: поликарбонат (ПК) и поливинилиденфторид (ПВДФ). Допустимая погрешность не более %. Точность: 0,5 мл – 2%, 2,5 мл – 0,6%, 5 мл – 0,5%. Воспроизводимость (+/-)%: 0,5 мл – 0,6%, 2,5 мл – 0,3%, 5 мл – 0,15%. Шаг: не более 50 мкл. Дозатор можно автоклавировать не более 20 минут при температуре 121 градус Цельсия. В комплект поставки должны входить цветовая кодировка и калибровочный инструмент. На этапе поставки обязательно наличие сертификатов ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 и сертификата калибровки от производителя, подтверждающего соответствие стандарту ISO 8655. Тип средства измерений должен быть утверждён Национальным метрологическим органом. | հատ | 1 | 58000 | 58000
2 | 33141179/518 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու | Диагностические медицинские наборы/Диагностический набор для ферментативного определения этанола | Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու Cyan Smart կիսաավտոմատ վերլուծիչի համար։ 1 տուփում՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ /1x20մլ, 1x7մլ/։ Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության, պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում և հասցեում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝15 ամիս։ Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001,ISO13485 կամ համարժեք։ Մեկ հատը համարժեք է 1 տուփին՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ 1x20մլ, 1x7մլ/։ | Диагностический набор для определения этанола ферментативно для полуавтоматического анализатора Cyan Smart. 1 коробка: /Этанол ферментативный раствор /1x20мл, 1x7мл/. Образец для анализа: сыворотка крови. Поставщик обязуется перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика, в срок и по адресу, указанным заказчиком. Срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, ISO13485 или эквивалентные. Одна штука эквивалентна 1 коробке: /Этанол ферментативный раствор 1x20мл, 1x7мл/. | հատ | 20 | 48600 | 972000
3 | 33141179/519 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/էթանոլ,կալիբր | Диагностические медицинские наборы/Эталон, калибратор | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ կալիբր, Ethanol calibr/ control set 1*5ml Cyan Smart անալիզատորի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության, պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում և հասցեում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս։ Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO13485 կամ համարժեք։ Մեկ հատը համարժեք է 5մլ-ի։ | Диагностические медицинские наборы/калибровка, калибровка/контроль по этанолу 1*5 мл для анализатора Cyan Smart. Поставщик обязуется перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика в срок и по адресу, указанному заказчиком. Срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, ISO13485 или эквивалент. Одна единица эквивалентна 5 мл. | հատ | 3 | 42000 | 126000
4 | 44163220/501 | Կցորդիչ վակուումային ասեղի՝ հոլդեր | Вакуумный держатель иглы | Կցորդիչ վակուումային ասեղի - Վակուումային ասեղի համար նախատեսված հոլդեր կցորդիչ փականով, ստերիլ փաթեթավորմամբ։ Ասեղի ամրացման հատվածի ներքին տրամագիծը՝ 3մմ, եռաաշերտ պարուրակով (պտուտակաշար, резьба): Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր։ | Коннектор вакуумной иглы - Вакуумный иглодержатель с клапаном коннектора, стерильная упаковка. Внутренний диаметр иглодержателя 3 мм, с трёхслойной резьбой (нитью). При поставке обязательно наличие сертификатов качества ISO 9001, ISO 13485. | հատ | 1000 | 23 | 23000
5 | 33691162/504 | Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) /Մաքրող լուծույթ | Лабораторные реагенты/Чистящий раствор | Մաքրող լուծույթ Hypoclean նախատեսված CYANSmart կենսաքիմիական վերլուծիչի համար (յուրաքանչյուր տուփը՝ 100մլ)։ Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ Մեկ հատը համարժեք է 1 տուփին: | Чистящий раствор Hypoclean для биохимического анализатора CYANSmart (каждая коробка: 100 мл). При поставке обязательно наличие сертификатов качества ISO 9001, ISO 13485. Срок годности на момент поставки составляет не менее 2/3 от общего срока годности. Одна упаковка эквивалентна одной коробке. | հատ | 3 | 28560 | 85680
6 | 33211151/517 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ամֆետամինի որոշման համար | Диагностические тест-полоски для определения амфетамина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ամֆետամինի նվազագույն քանակությունը՝ 300 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաքանչյուր թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպամնամ պայմանները՝ 2-30 աստիճան Ցելսիուսի, պահպանման ժամկետը՝ 2 տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ~99%, ճշտությունը՝ ~99%։ Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения амфетамина в моче в концентрации не более 300 нг/мл. Каждая тест-полоска в индивидуальной упаковке. Условия хранения: от 2 до 30 градус Цельсия. Срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Производство: европейское, американское или эквивалентное. Аналитическая чувствительность: ~99%, точность: ~99%. Сертификат качества, CE-статус. | հատ | 500 | 150 | 75000
Պարտադիր պայմաններ. (հայտը ներկայացնելով Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը ներքոնշյալ պայմաններին)* Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է հոկտեմբեր ամիսը: |  |  |  |  | «Обязательные условия: (подавая заявку, Участник соглашается с нижеизложенными условиями)* Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря текущего года, в месяцы, указанные в графике платежей к договору (Приложение N 3). Начало графика выплат назначено с октябпь мес. .
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում: |  |  |  |  | *Технические характеристики продукции, предоставляемые участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, и товарный знак предлагаемой продукции должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленной продукции требованиям приглашения, и если оценочная комиссия зафиксирует несоответствия полного описания продукции, предложенной участником, требованиям, изложенным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке либо в результате исправления возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки.
*Բոլոր չափաբաժիններում՝ եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է: |  |  |  |  | Во всех количествах: если в течение срока действия договора Заказчик не подал заявку на всю партию предмета покупки, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета покупки.
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: |  |  |  |  | В случае указания участником в заявке более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей указанной в договоре партии будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  | При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.
1․ Դեղերի և ԲՆԱ-ի վերաբերյալ Պիտանիության ժամկետը` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ։ Վաճառողը պարտավորվում է դեղերը մատակարարելիս ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն, բացառությամբ` ա. պատվաստանյութերի, բ. այն դեղերի, որոնք ներմուծվել են անմիջապես գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջից կամ նրանից պատշաճ լիազորություններ ստացած անձից և արտադրողը ունի դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրավասու մարմինների կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր, գ. այն տեղական արտադրության դեղերի, որոնց արտադրողը ունի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր (ՊԱԳ), որի վերաբերյալ մատակարարը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի (ՊԱԳ) պատճեն: Տեղափոխման պայմանները սահմանելիս առաջնորդվել <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներով: ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 66 հրամանի համաձայն` դեղերի վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրերում պարտադիր նշել յուրաքանչյուր դեղի խմբաքանակի (սերիայի) համարը: Պատվիրատուն ձեռք է բերում ՀՀ-ում գրանցված դեղեր, իսկ <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված դեպքերում՝ 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում՝ նաև չգրանցված դեղեր: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված չգրանցված դեղերը պետք է գրանցված լինեն ՀՀ կառավարության 2017թ. փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում կամ ունենա Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում: Վերոնշյալ դեղերի գնման համար ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է , որ մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ չգրանցված դեղերի համար պարտադիր պետք է ներկայացնի ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում գրանցված լինելու, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու, ինչպես նաև <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության մասին: |  |  |  |  | 1. О наркотиках и генной инженерии Срок годности: Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, а лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Продавец обязуется при поставке лекарственных средств представить заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, за исключением: а. вакцина, б. лекарственные средства, импортируемые непосредственно от держателя регистрационного удостоверения или от лица, им уполномоченного, и производитель имеет сертификат надлежащей производственной практики, выданный Схемой сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) или уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, в. лекарственные средства местного производства, производитель которых имеет сертификат надлежащей производственной практики (GMP), выданный Министерством здравоохранения Республики Армения, для чего поставщик представляет копию сертификата надлежащей производственной практики (GMP), выданного Министерством здравоохранения Республики Армения. При определении условий перевозки руководствоваться требованиями, изложенными в статье 22 Закона РА «О лекарственных средствах». Согласно приказу министра здравоохранения Республики Армения № 66 от 4 февраля 2003 года в счетах-фактурах на реализацию лекарственных средств обязательно указывается номер партии (серии) каждого лекарственного средства. Заказчик приобретает лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Армения, а в случаях, указанных в пунктах 1, 4 и 7 части 6 статьи 21 Закона РА «О лекарствах», при отсутствии оснований для отказа во ввозе, указанных в пункте 17 части 8 статьи 21, также незарегистрированные лекарственные средства. При этом указанные в настоящем пункте незарегистрированные лекарственные средства должны быть зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 2017 года № 172-А или иметь предварительную квалификацию международной профессиональной организации или государства-члена ЕАЭС, определенного Решением Правительства Республики Армения от 23 февраля № 172-А, или Всемирной организации здравоохранения. Приглашением к процедуре закупки вышеуказанных лекарственных средств предусмотрено, что для незарегистрированных лекарственных средств участник должен вместе с договором и квалификационными документами представить справку, выданную государственной некоммерческой организацией «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, подтверждающую, что лекарственное средство зарегистрировано в международной профессиональной организации или в государствах-членах ЕАЭС, как установлено Постановлением Правительства Республики Армения № 172-А от 23 февраля 2017 года, или имеет предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также отсутствие оснований для отказа во ввозе, определенных статьей 21, частью 8, пунктом 17 Закона Республики Армения «О лекарственных средствах».