ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

|  | Գնման առարկայի |  |
| --- | --- | --- |
| Չ/հ | անվանումը | տեխնիկական բնութագիր |
| 1 | Բարձր հաճախականության Էլեկտրոգեներատորի համակարգ Система высокочастотного генератора | Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրովիրաբուժական գեներատորի համակարգ , բիպոլյար աքսեսուարներով հյուսվածքների կոագուլացիայի և անոթների հերմետիզացիայի համար նախատեսված:Բազմաֆունկցիոնալ ռեժիմներ՝ Բիպոլյար և անոյթային կոագուլացիա մինչև 7 մմ տրամագծով անոթների համար: Բիպոլյար պորտ՝ համատեղելիություն բիպոլյար էլեկտրոդների հետ հյուսվածքների կոագուլացիայի համար : մոդելը պետք է ունենա քաշ՝ ոչ ավել քան 5 կգ, առնվազն 32.5սմ լայնություն,առնվազն 40սմ խորություն,առնվազն 13 սմ բարձրություն / Պորտեր՝ պորտ և բիպոլյար: հարմար է բաց և լապարոսկոպիկ վիրահատությունների համար: Համապատասխանություն ISO9001,ISO13485 կամ համարժեք CE սերտիֆիկատներին: Գեներատորի հետ համատեղելի ծայրակալների սերիայի համարները՝ Բարձր հաճախականությամբ էլեկտրովիրաբուժական սարք՝բաղկացած հիմնական մասից՝ գեներատորից , հոսանքի լարից և մոնոպոլյար, բիպոլյար ոտնակներից: Մոնոպոլյար և բիպոլյար ոտնակները նախագծված և փաթեթավորված են առանձին; Սարքը նախատեսված է հյուսվածքները կտրելու և կոագուլացնելու համար: Շնորհիվ սարքի մեկուսացման սխեմայի և վերադարձի էլեկտրոդի վերահսկման համակարգի (REM) նվազում է ջերմային վնասվածքի ռիսկը : Էլեկտրովիրաբուժական սարքը ապահովում է մոնոպոլար և բիպոլար ռեժիմներ՝ ունենալով երեք ելքային ինտերֆեյս՝ երկու մոնոպոլար և մեկ բիպոլար։ Յուրաքանչյուր ելք կարող է աշխատել անկախ և միաժամանակ, իսկ բոլոր ինտերֆեյսները միացված են համապատասխան ոտնակի անջատիչների հետ՝ ապահովելով ձեռքով կամ ոտքով կառավարում: Ելքային հզորությունը տատանվում է 1 -300 Վատտ, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել տարբեր վիրահատությունների ժամանակ: Համատեղ ֆուլգուրացիա (Shared Fulgurate) – Կրկնակի ելքային ռեժիմ, որը թույլ է տալիս միաժամանակ ակտիվացնել երկու միապոլար գործիք։ Երկու գործիքն էլ օգտագործում են նույն հզորության կարգավորումը։ - Առավելագույն հզորություն՝ 120 Վտ - Առավելագույն գագաթնակետային լարում՝ 3448 Վ - Համատեղ շփում (Shared Spray) – Կրկնակի ելքային ռեժիմ, որը նման է Համատեղ Ֆուլգուրացիային (հյուսվածքների այրում բարձր հաճախականության էլեկտրական հոսանքով), սակայն օգտագործվում է ավելի լայն շփումային կոագուլյացիայի համար, կրկին համատեղ հզորության կարգավորումներով։ - Առավելագույն հզորություն՝ 120 Վտ - Առավելագույն գագաթնակետային լարում՝ 2932 Վ Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի ռեժիմներում՝ - Երբ հզորությունը ≤ 40 Վտ, կարգավորման քայլը՝ առնվազն 1 Վտ է։ - Երբ հզորությունը ≥ 40 Վտ, կարգավորման քայլը՝առնվազն 5 Վտ է։ Նշում. Ամեն կոագուլյացիայի ռեժիմ թույլ է տալիս կատարել մանրամասն պարամետրերի կարգավորում՝ ըստ կլինիկական անհրաժեշտության՝ ապահովելով ճշգրիտ էներգիայի մատակարարում։ Էլեկտրովիրաբուժական սարքը ապահովվում է մոնոպոլյար կտրում/կոագուլացիայի ռեժիմ, բիպոլյար կտրում/կոագուլացիայի ռեժիմ և էլեկտրոկոագուլացիայի ռեժիմ, կարգավորվող ռեժիմներով: մոդելներն ապահովվում են մոնոպոլյար և բիպոլյար մատակարարման տարբեր ռեժիմներ: Չափսերը առնվազն 45.5 սմ երկարություն, առնվազն33.5 լայնություն, առնվազն 14.6 բարձրություն, քաշըոչ ավել 8.5 կգ; Հատկությունները - Լապարոսկոպիկ ինտերֆեյսի աջակցություն - Ճշգրիտ գույն,LCD Սենսորային էկրան, - Համատեղելիություն արգոն մատակարարման սարքերի հետ Высокочастотный электрохирургический генератор с биполярными принадлежностями для коагуляции тканей и лигирования сосудов. Многофункциональные режимы: биполярная и анодная коагуляция сосудов диаметром до 7 мм. Биполярный порт: совместимость с биполярными электродами для коагуляции тканей. Масса модели должна составлять не более 5 кг, ширина не менее 32,5 см, глубина не менее 40 см, высота не менее 13 см. Порты: порт и биполярный: подходит для открытых и лапароскопических операций. Соответствие стандартам ISO9001, ISO13485 или эквивалентным сертификатам CE. Серийные номера насадок, совместимых с генератором: Высокочастотный электрохирургический аппарат, состоящий из основной части: генератора, кабеля питания и монополярной и биполярной педалей. Монополярная и биполярная педали разработаны и упакованы отдельно. Аппарат предназначен для разреза и коагуляции тканей. Благодаря изоляционной схеме аппарата и системе управления возвратным электродом (REM) снижается риск термического поражения. Электрохирургический аппарат обеспечивает работу в монополярном и биполярном режимах, имея три выходных интерфейса: два монополярных и один биполярный. Каждый выход может работать независимо и одновременно, все интерфейсы подключены к соответствующим ножным переключателям, обеспечивая ручное или ножное управление. Выходная мощность варьируется от 1 до 300 Вт, что позволяет использовать его в различных хирургических операциях. Shared Fulgurate – режим с двумя выходами, позволяющий активировать два монополярных инструмента одновременно. Оба инструмента используют одинаковую мощность. Максимальная мощность: 120 Вт Максимальное пиковое напряжение: 3448 В Shared Spray – режим с двумя выходами, аналогичный Shared Fulgurate (прижигание ткани высокочастотным электрическим током), но используемый для более широкого диапазона контактной коагуляции, также с общими настройками мощности.  Максимальная мощность: 120 Вт Максимальное пиковое напряжение: 2932 В В режимах монополярной коагуляции: При мощности ≤ 40 Вт шаг настройки составляет не менее 1 Вт. При мощности ≥ 40 Вт шаг настройки составляет не менее 5 Вт. Примечание: Каждый режим коагуляции позволяет детально настраивать параметры в соответствии с клиническими потребностями, обеспечивая точную подачу энергии. Электрохирургический аппарат оснащен режимами монополярного резания/коагуляции, биполярного резания/коагуляции и электрокоагуляции с возможностью настройки. Модели оснащены различными монополярными и биполярными режимами подачи энергии. Размеры: длина не менее 45,5 см, ширина не менее 33,5 см, высота не менее 14,6 см, вес не более 8,5 кг; Особенности Поддержка лапароскопического интерфейса Точная цветопередача, сенсорный ЖК-экран Совместимость с устройствами подачи аргона |