ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-- ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 25-42

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141174 | Аспиратор |  | Аспиратор используется при крупных хирургических и других вмешательствах. Он должен быть портативным. Требуются два градуированных многоразовых контейнера из материала макронол емкостью 2000 мл каждый; Контейнеры с герметичными завинчивающимися крышками; аличие безмасляного, не требующего обслуживания двигателя, максимальная мощность всасывания 600 мм вод. ст., производительность не менее 50 л/мин; Устройство должно быть оснащено защитным кожухом двигателя, полностью предотвращающим попадание всасываемой жидкости или отработавших газов в насос; Электропитание: 220 В, 50/60 Гц; Комплектация и принадлежности; Монтаж и запуск; Обучение персонала на месте; Руководство пользователя на английском языке; Оборудование должно быть новым, неиспользованным; Полный комплект должен включать все необходимые дополнительные аксессуары для полноценной работы. Гарантия 12 месяцев; Сертификаты качества (наличие). - ISO13485 или эквивалент; - Знак CE (Директива 93/42/EEC) или эквивалент. | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.11..25 |
| 2 | 33141142 | Автоматический инжектор/инфузомат |  | 1․ Режим инъекции: постоянная скорость, временной режим, вес препарата, микро, последовательный. 2. Размер шприца: 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл, автоматическое распознавание 3. Диапазон расхода: • 5 мл: 0,10 мл/ч–60,00 мл/ч • 10 мл: 0,10 мл/ч–300,00 мл/ч • 20 мл: 0,10 мл/ч–400,00 мл/ч • 30 мл: 0,10 мл/ч–600,00 мл/ч • 50/60 мл: 0,10 мл/ч–1200,00 мл/ч 4. Шаг расхода: 0,01 мл/ч 5. Предустановленное время: 1 с–99 ч 59 мин 59 с 6. Изменяемый параметр время инъекции 7. Целевой объем (VTBI): 0,1 ~ 9999,99 мл и пустой 8. Накопленный объем: 0,00 ~ 999,99 мл 9. Скорость очистки: • 5 мл: 30–60 мл • 10 мл: 150–300 мл • 20 мл: 200–400 мл • 30 мл: 300–600 мл • 50/60 мл: 600–1200 млСкорость очистки • 5 мл: 0,10–60,00 мл/ • 10 мл: 0,10–300,00 мл/ч • 20 мл: 0,10–400,00 мл/ч • 30 мл: 0,10–600,00 мл/ч • 50/60 мл: 0,10 мл/ч–1200,00 мл/ч 11. ЦВО: 0,10–5,0 мл/ч. • Регулируемый 12. Давление окклюзии: 8 Уровень, регулируемый в диапазоне 20–140 кПа, отображение значения динамического давления. 13. Сигнализация: полная готовность, почти готовность, почти пустой, пустой, отключение, инжектор выключен, нет запуска, ошибка параметра, ошибка размера инжектора, низкий заряд батареи, потеря батареи, низкий заряд батареи, потеря питания, ненормальный впрыск, ошибка связи.14. Предустановка управления шприцами: 20 марок шприцев, можно добавлять или редактировать марки и принимать все марки после калибровки. 15. Экран: 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей, 10 уровней регулировки яркости. 16. Порт связи: USB, RJ45 для использования в будущем, порт Ethernet. 17. Размер шприца: 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл, автоматическая фиксация. 18. Аккумулятор: литиевый аккумулятор, 11,1 В постоянного тока, 3000 мА·ч. Время работы: ≥9 ч при 5 мл/ч. 19. Звуковой сигнал: стандартный медицинский сигнал тревоги с функцией отключения, 8 регулируемых уровней. 20. Журнал событий: 1000 журналов событий, можно перенести на компьютер через USB. 21. Обновление программного обеспечения.. Обновление программного обеспечения через USB. 22. Температура рабочей среды: от +5°C до +40°C, относительная влажность: от 20% до 90%. 23. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа. 24. Классификация: класс II, тип CF, IPX4. 25. Размеры: 275 мм * 145 мм * 160 мм, вес: 2,1 кг. 26. Другие функции: двухпроцессорный, функция защиты паролем, многоязычный., Функция сброса давления, вращающаяся на 90° стойка для внутривенных вливаний, 4 программируемые функциональные клавиши, функция блокировки клавиш, цифровая клавиатура, функция паузы и т. д. 28. Применение: внутривенная инъекция Функции: 1. Двойной процессор, более безопасная инфузия 2. ЖК-подсветка, визуальный дисплей 3. Удобная цифровая клавиатура, 4. 10 егулируемый уровень окклюзионного давления 5. Литиевая батарея емкостью 3000 А·ч, время работы: более 10 часов 7. Регулируемый KVO 0,1–5 мл/ч | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.11..25 |
| 3 | 33151250 | Ингалятор |  | Компрессорный небулайзер. A&D CN123, уровень шума: 58 дБ,размеры: 147-147-95 мм,мощность: 160 Вт | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.11..25 |
| 4 | 33191350 | Тележка для транспортировки пациентов |  | Изготовлена ​​из толстых алюминиевых труб. При необходимости должна быть возможность отделить поверхность от тележки. Тележка должна быть лёгкой и легко дезинфицируемой. Размеры не менее: 195 x 55 x 90 Грузоподъёмность не менее 155 кг Изделие должно быть новым, неиспользованным. Гарантия: 12 месяцев. | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.11..25 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :