## Лист1
1 | 33191190/1 | պատգարակներ | Պատգարակ Սայլակ՝ պառկած հիվանդին տեղափոխելու համար Ընդհանուր չափսեր. 195 x 55 x 90, Շրջանակ՝ մետաղական Բարձրությունը կարգավորելի Կողային բազրիքներ Առավելագույն՝ 159 կգ | Тележка-носилки для транспортировки лежачего пациента Габаритные размеры: 195 x 55 x 90, Каркас: металлический Регулируемая высота Боковые ограждения Максимальная нагрузка: 159 кг | 1 | 195000 | 195000
2 | 33191550/1 | ցուցասարքեր | Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորերի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն ԷՍԳ՝ 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12 առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ ± 2% (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2 ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate՝ Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP՝ Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmhg; երեխաների համար; 10-235mmhg, նորածինների համար 10-135mmhg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ՝ Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 ℃ Ճշգրտություն. ± 0,1 ℃ Տագնապ՝ 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները՝ Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128 պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին `լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և զննման ծրագրակազմին `որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալներ իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն։ | Модульный монитор пациента Возможность подключения не менее 3 модулей расширения, поддержка одновременного измерения до 11 параметров С сенсорным экраном и подсвечивающимися кнопками Возможность управления с помощью внешней мыши и клавиатуры Расчет дозы лекарств, расчет вентиляции, расчет оксигенации, отображение таблицы титрования и расчет гемодинамики Дополнительный литий-ионный аккумулятор, двойной отсек для аккумулятора, время работы от аккумулятора не менее 4 часов ЖК-экран, размер экрана не менее 15 дюймов; разрешение 1024 × 768 пикселей или более Количество кривых – не менее 12, форма, цвет и положение кривых настраиваются Оснащен 7 форматами отображения, включая стандартный экран, короткий тренд, крупный шрифт, другой вид кровати, монитор неинвазивного артериального давления, 7 ведущих каналов и т. д. Монитор оснащен индикатором шкалы комы Глазго, позволяющим оценить состояние сознания человека как в начале, так и в дальнейшем. Стандартные параметры: ЭКГ, дыхание, SpO2, НИАД, ЧСС, 2-ТЕМП Опционально: ИАД, CO2 (основной поток, боковой поток, микропоток), АГ (основной поток, боковой поток), ЭЭГ, возможность подключения Masimo Rainbow SpO2 ЭКГ: 3/5/7 каналов отведений, опционально 12 отведений Возможность выбора режимов мониторинга, диагностики и работы. Устойчив к помехам от электромиографии, дефибрилляции и т. д. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: взрослые 10–300 уд./мин; дети и новорожденные 10–350 уд./мин Точность измерения частоты сердечных сокращений: ±1% или ±1 уд./мин (большее значение) Не менее 23 типов анализа ритма Функция анализа сегмента ST не менее 7 каналов, до 12 каналов анализа сегмента ST Карта сегмента ST Функция анализа интервала QT/QTC Дыхание: Метод торакального сопротивления Диапазон мониторинга частоты дыхания: 0–150 об/мин Точность измерения частоты дыхания: ± 2 об/мин или ± 2% (в зависимости от того, что больше) SPO2: Функция тонального импульса Диапазон мониторинга SPO2: 0 ~ 100% Точность измерения SPO2: ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Двойной режим SPO2, одновременное измерение уровня кислорода в крови руки и ноги новорожденного, доступна функция CCHD Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: 20 ~ 250 уд/мин Точность: ± 1% или ± 1 уд/мин, в зависимости от того, что больше НИАД: Диапазон измерения: 10–270 мм рт. ст. для взрослых; 10–235 мм рт. ст. для детей, 10–135 мм рт. ст. для младенцев. Сегментированная защита по давлению для взрослых, детей и младенцев Режим измерения: ручной, периодический, быстрый Температура Мониторинг: Двусторонний мониторинг температуры тела с отображением разницы Диапазон измерений: 0 ~ 50 ℃ Точность: ± 0,1 ℃ Тревога: Функция звуковой сигнализации на 360 градусов с регулировкой громкости Независимые физиологические и технические индикаторы тревоги Вызов медсестры Объем памяти: Не менее 168 часов Хранение и просмотр трендов Хранение 128 параметров Хранение результатов измерений НИАД Голографическое отображение формы волны Сеть: Возможность подключения к центральной системе мониторинга: проводной, беспроводной и гибридный методы Возможность подключения к программному обеспечению для управления данными пациентов и просмотра с возможностью поиска, анализа данных пациентов и печати на бумаге формата A4 Изделие должно быть новым, неиспользованным, иметь сертификаты качества ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA. | 2 | 845000 | 1690000
3 | 33191560/1 | շնչառության ցուցասարքեր (շնչառության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար) | TFT էկրանին պետք ցուցադրվի SpO2, PR, պերֆուզիայի ինդեքս (PI)*, զարկերակային գծիկ և ալիքի ձև։ -Կարգավորելի լսելի և տեսողական ահազանգեր, մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչ։ -Կարգավորելի լուսավորություն և ձայն։ -127 ID կարգավորում, 72-ժամյա տվյալների պահպանում և վերանայում։ - MedView ծրագիր տվյալների վերլուծության համար։ -3 AA չափի ալկալային մարտկոցներ կամ AC/DC ադապտեր ։ -Նորածինների համար, նեոնատալ տվիչով, ապարանջանով | TFT-дисплей отображает SpO2, пульс, индекс перфузии (PI)*, пульсовую полоску и кривую. - Настраиваемые звуковые и визуальные сигналы тревоги, индикатор низкого заряда батареи. - Настраиваемая подсветка и громкость. - 127 настроек идентификатора, 72-часовое хранение и просмотр данных. - Программное обеспечение MedView для анализа данных. - 3 щелочные батарейки типа АА или адаптер переменного/постоянного тока. - Неонатальный, с неонатальным датчиком, с ремешком на запястье. | 1 | 140000 | 140000