| Սարքավորման անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- |
| Գազային քրոմատագիր իր լրակազմով | Համակարգի հնարավությունները - Երկու խորշիկ տեղադրելու հնարավորություն - Երեք դետեկտորի տեղադրելու հնարավորություն - Չորս դետեկտորի ազդանշանների գրանցման հնարավորություն - Էլեկտրոնային պնեվմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ) բոլոր խորշիկների և դետեկտորների համար - Նմուշի հետ հպվող բոլոր մակերեսների իներտություն ամբողջ հոսքագծի երկայնքով Աշտարակի վառարանը - Չափսեր՝ 28.0 × 30.5 × 16.5 սմ - Աշխատանքային ջերմաստիճանը - +8-ից ÷ 425 °C - Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը՝ 0.1 °C - Առավելագույն տաքացման արագությունը՝ 75 °C/րոպե - Սառեցման ժամանակը՝ 300 °C-ից մինչև 50 °C 5.7 րոպե (25 °C շրջակա ջերմաստիճան) - Փուլի տևողության առավելագույն ժամանակը՝ 999.99 րոպե - Աջակցում է ջեռոցում 20 տաքացման ծրագիր: Թույլատրելի են բացասական առժեքներ: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի պատճառով առաջացող սխալը < 0,01 °C յուրաքանչյուր 1 °C-ի համար Խորշիկներ՝ Split/splitless համակարգ(EPC) - Հաստատուն ճնշմամբ աշխատանք(EPR) - Ճնշման/հոսքի էլեկտրոնային ղեկավարում - Սեպտաների օդափոխություն - Ճնշման տիրույթը` 0.000 – 100 psi - Ներկառուցված արտահոսքի/խցանման, ճնշման անկման և բաժանված հոսքի սահմանափակման ախտորոշում - Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 400 °C - Գազի հոսքի բաժանման(split-ի) առավելագույն գործակիցը – 12,500:1 - Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար, 0 - 1250 մլ/ր ջրածնի կամ հելիումի համար Դետեկտորներ Դետեկտորները օժտված են բոլոր գազերի միացման/անջատման և պնեվմատիկ էլեկտրոնային ղեկավարումով EPC՝ բոլոր դետեկտորների համար և հաստատուն ճնշմամբ EPR՝ FID, TCD և ECD դետեկտորների համար: Էլեկտրոնային որսիչ դետեկտոր (ԷՈԴ) սննդամթերքում, և այլ միջավայրերում, քլորօրգանական թունաքիմիկատների որոշման համար՝ համապատասխան մազանոթային աշտարակով (30-50մ երկարությամբ) • Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 400 °C • Սնուցման գազերի տեսակները՝ արգոն / 5% մեթան կամ ազոտ • Ռադիոակտիվ աղբյուր՝ < 15 մCi ⁶³Ni • Մեթոդի հայտնաբերման սահմանը՝ < 9 ֆգ/մլ լինդանի համար • Դինամիկ տիրույթը՝ > 10⁴ լինդանի համար • Առավելագույն տվյալների հավաքման արագությունը՝ 500 Հց • Սարքը համալրված է թաքնված անոդով և աղտոտումից պաշտպանությամբ • ԷՈԴ-ն կարող է տեղադրվել որպես երրորդ դետեկտոր ԳԽ-ի (գազային քրոմատոգրաֆի) ձախ կողմումԱյլ բնութագրեր - LAN ինտերֆեյս - Ստանդարտ երկու անալոգային ելքի ալիք( 1 Վ և 10 Վ հնարավորությամբ) - Հեռակա միացում/անջատում - 2 USB պորտ - Չափսեր՝ Բարձրություն՝ 49 սմ Լայնություն՝ 58 սմ(68 սմ 3դ դետեկտորով) Խորություն՝ 54 սմ Քաշ՝ 51 կգ Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի տարողունակությունը՝ 16 հատ 2 մլ ծավալով սրվակ նմուշների համար 4 հատ 4 մլ սրվակ լուծիչների համար 4 հատ 4 մլ սրվակ թափոնի համար Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն - Պահման ժամանակի կրկնելիություն <0.06 % - Պիկի մակերեսի վերարտադրելիություն <2 % Նմուշի վրա ազդեցություն - ≤10% Մակերեսի վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.3% RSD Ներակման գծայնություն – քիչ քան 5% RSD Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման եղանակներ Արագ ներարկումները կատարում 100 մվ-ից քիչ ժամանակում 250 և 500 մլ ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն հատուկ ադապտերով Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքում(sandwich) Ներարկման դիրքը որոշող սենսորներ Ներարկչի լուսավորում Ներարկիչների դյուրին փոոխարինում Լուծիչի խնայելու ռեժիմում մինչև 8 անգամ խնայում Ստանդարտ դիրքից -2մմ-ից մինչև +30մմ նմուշառման խորության ընտրություն 0-ից 15 լվացում A և B լուծիչների համար Նմուշի նախապես լվացում 0-ից 15 անգամ Մածուցիկության ուշացում՝ 0-ից 7 վ Նվազագույն ներառկման ծավալը` 10 նլ 1մկլ ներարկչով Առավելագույն ներառկման ծավալը` 50 մկլ 100մկլ ներարկչով ստանդարտ կոմպլեկտացիայով 250 մկլ 500մկլ ներարկչով մեծացրած խցիկով Ներարկման արագություններ՝ արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող Բազմակի ներարկում 1-ից 99 ներառկում հատուկ ծավալով Ներարկման ուշացում 0-ից 1 րոպե Լուծիչի խնայում 10, 20, 30, 40 և 80% ներարկչի ծավալից Ներարկման տիրույթ` ներարկչի ծավալից 1-ից 50%, 1% քայլով Ներարկչի չափ՝ 1, 2, 5, 10, 25, 50, կամ 100 մկլ առավելագույն ծավալ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով 250 կամ 500 մկլ առավելագույն ծավալ մեծացրած խցիկով Ներարկում նմուշների ստանդարտ հերթականությունով սարքի ստեղնաշարի միջոցով և ընտրողական հերտականությունով ծրագրային ապահովմամբ Ծրագրային ապահովում Ծրագրային ապահովումը իրենից ներկայացնում է լուծում, որը թույլ է տալիս ապահովել անալիտիկ սարքավորման ամբողջական համատեղելիություն GLP, GMP և 21 CFR part 11 ստանդարտների հետ: Այն առաջարկում է ամբողջական ընգրկում տարբեր ընկերությունների արտադրության սարքավորումների համար, ապահովելով առավելագույն արդյունավետություն և նվազեցնելով անալիտիկ անճշտությունները: Ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս փորձագետին ավելի շատ աշխատել նմուշների հետ և նվազեցնել տվյալների մշակման և վերափորձարկման վրա ծախսվող ժամանակը: Ծրագրային ապահովման կառավարման վահանակը նախագծված է ծրագրի ըմբռնելի և դյուրին կարգավորման համար, ապահովելով սարքավորումների գերազանց կառավարելիություն: Ծրագրային ապահովման առավելություններն են՝ Մատչելի կենտրոնացված և ըմբռնելի համակարգերի կառավարելիություն Ամբողջ լաբորատորիայի սարքավորումների ղեկավարում և հեռակա մոնիտորինգ ցածր(մինչև 4րդ դաս) անալիտիկ անճշտությունների պայմաններում: Կարճ ժամանակահատված տվյալների ստացման պահից մինչև արդյունքների մշակում: Դյուրին տվյալների որոնում և տրամադրում լաբորատորիայով և ամբողջ ձեռնարկությունով: Սարքավորումների կարգավիճակի մասին տեղեկությունների հեռակա գրանցում: Արդյունքների ինտելեկտուալ և արագ վերահաշվարկի համար ներկառուցված հաշվիչներ և սահմանների ավտոմատացված զննում: Ծրագիրը թույլ է տալիս անալիտիկ սարքերի համակարգերով օգտագործել միասնական կարգավորումներով մեթոդներ և արդյունքների վերամշակում: Ծրագրային ապահովման կառավարման վահանակը հնարավորություն է տալիս կարգավորել կենտրոնացված սարքերի համակարգը, օպերատորներին և անվտանգության պայմանները: Անվտանգություն և կարգավորում Վկայագրումը Համապատասխանում է հետեւյալ անվտանգությանը չափանիշները ` • Կանադայի ստանդարտների ասոցիացիա (CSA) C22.2 թիվ 60101-1 • Ազգային ճանաչված փորձարկում Լաբորատորիա (NRTL): ANSI / UL 61010-1 • Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողով (IEC), 61010-1,60101-2-010, 60101-2-081 • EuroNorm (EN): 61010-1 Համապատասխանում է հետեւյալ կանոնակարգերին Էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) վրա եւ ռադիոհաճախականության միջամտություն (RFI): • CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դասԱ • IEC / EN 61326 • AUS / NZ N10149 • Այս ISM սարքը համապատասխանում է Կանադական ICES-001: Cet appareil ISM համապատասխանում է NMB-001 նորմդե Կանադա: • Նախագծված եւ արտադրված տակ ISO- ի գրանցված որակի համակարգը 9001, Հավաքածուն պարունակում է՝ - Գազային քրոմատագիր- մեկ հատ - Խորշիկներ – երկու հատ - Էլեկտրոնային որսիչ դետեկտոր – մեկ հատ - Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ- մեկ հատ - Ծրագրային ապահովում- մեկ փաթեթ - Դրայվերներ- մեկ փաթեթ - Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ, ստեղնաշար- մեկական հատ - Մեկ տարվա լրամասերի հավաքածու- մեկ փաթեթ - Սարքի օգտագործման համար մետաղական ամրակներով սեղան – մեկ հատ - Սարքի օգտագործման համար ազոտ իր ռեդուկտորով- մեկ բալոն - Համապատասխանության հռչակագիր Երաշխիքը՝ մեկ տարի Արտադրողի լիազորագիրը սարքի մատակարարման համար Տեղադրումը և ուսուցումը արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից ոչ պակաս քան տաս օր |

- Газовый хроматограф

- Возможности системы

• Возможность установки двух инжекторов
• Возможность установки трёх детекторов
• Возможность регистрации сигналов от четырёх детекторов
• Электронное пневматическое управление (EPC) для всех инжекторов и детекторов
• Инертность всех поверхностей, контактирующих с образцом, по всей длине потока

- Нагреватель для колонок

• Размеры: 28.0 × 30.5 × 16.5 см
• Рабочая температура: от +8 до 425 °C
• Точность регулирования температуры: 0.1 °C
• Максимальная скорость нагрева: 75 °C/мин
• Время охлаждения от 300 °C до 50 °C — 5.7 мин (при 25 °C окружающей температуры)
• Максимальная продолжительность шага — 999.99 мин
• Поддерживается до 20 программ нагрева; допустимы отрицательные значения;
ошибка, вызванная изменением температуры окружающей среды, < 0.01 °C на каждый 1 °C

- Инжекторы — система Split/Splitless (EPC)

• Работа при постоянном давлении (EPR)
• Электронное управление давлением/потоком
• Вентиляция септы
• Диапазон давления: 0.000 – 100 psi
• Встроенная диагностика утечек, засоров, падения давления и ограничения разделённого потока
• Максимальная рабочая температура: 400 °C
• Максимальный коэффициент разделения потока (split) — 12 500 : 1
• Диапазон расхода газов:
– 0–500 мл/мин для азота
– 0–1250 мл/мин для водорода или гелия

- Детекторы

Детекторы оснащены электронным пневматическим управлением EPC для всех детекторов и постоянным давлением EPR для FID, TCD и ECD

- Детектор электронного захвата (ECD)

Для определения хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах и других средах при использовании соответствующей капиллярной колонки (30–50 м длиной)
• Максимальная рабочая температура: 400 °C
• Типы подпиточных газов: аргон / 5% метан или азот
• Радиоактивный источник: < 15 мКи ⁶³Ni
• Предел обнаружения метода: < 9 фг/мл для линдана
• Динамический диапазон: >10⁴ для линдана
• Максимальная частота сбора данных: 500 Гц
• Оснащён скрытым анодом и защитой от загрязнения
• Может устанавливаться как третий детектор с левой стороны газового хроматографа

- Другие характеристики

• Интерфейс LAN
• Два стандартных аналоговых выхода (1 В и 10 В)
• Дистанционное включение/выключение
• 2 USB-порта
• Размеры: высота — 49 см, ширина — 58 см (68 см с 3D-детектором), глубина — 54 см
• Масса — 51 кг

- Автоматический жидкостной пробоотборник

Ёмкость автоматического пробоотборника:
• 16 флаконов по 2 мл для образцов
• 4 флакона по 4 мл для растворителей
• 4 флакона по 4 мл для отходов

- Хроматографическая эффективность

• Повторяемость времени удерживания: < 0.06 %
• Воспроизводимость площади пика: < 2 %
• Воздействие на образец — ≤ 10 %
• Воспроизводимость площади — лучше чем 0.3 % RSD
• Линейность инжекции — менее 5 % RSD
• Перенос (carryover) — менее 1 части на 100 000

#### Методы инжекции

• Полностью программируемые режимы растворения, продувки и инжекции
• Быстрая инжекция — менее чем за 100 мс
• Возможность установки шприцев 250 и 500 мкл с помощью адаптера
• Возможность трёхслойного (sandwich) набора образца
• Датчики положения иглы
• Подсветка инжектора
• Лёгкая замена шприцев
• Экономия растворителя до 8 раз в режиме экономии
• Регулируемая глубина забора образца от –2 до +30 мм
• От 0 до 15 промывок растворителями A и B
• Предварительная промывка образца от 0 до 15 раз
• Задержка вязкости: 0–7 с
• Минимальный объём впрыска — 10 нл при шприце 1 мкл
• Максимальный объём впрыска:
– 50 мкл (100 мкл шприц, стандартная конфигурация)
– 250 мкл (500 мкл шприц, увеличенная камера)
• Скорости инжекции: быстрая / медленная / программируемая
• Многократная инжекция — 1–99 впрысков с заданным объёмом
• Задержка инжекции — 0–1 мин
• Экономия растворителя — 10, 20, 30, 40 или 80 % объёма шприца
• Диапазон инжекции — от 1 до 50 % объёма шприца с шагом 1 %
• Объём шприцев: 1, 2, 5, 10, 25, 50 или 100 мкл (стандартная конфигурация), 250 или 500 мкл (увеличенная камера)
• Возможность стандартной или выборочной последовательности инжекций — с помощью клавиатуры прибора или программного обеспечения

### Программное обеспечение

Программное обеспечение представляет собой решение, обеспечивающее полное соответствие аналитического оборудования стандартам GLP, GMP и 21 CFR Part 11.
Оно обеспечивает совместимость с оборудованием различных производителей, максимизирует эффективность и снижает аналитические погрешности.

ПО позволяет специалисту больше времени уделять работе с образцами и меньше — обработке и пересмотру данных.
Панель управления программы интуитивно понятна и обеспечивает высокий уровень контроля над оборудованием.

Преимущества программного обеспечения:
• Удобное централизованное управление системами
• Контроль и удалённый мониторинг всего лабораторного оборудования при низком уровне аналитических ошибок (до 4 класса)
• Минимальное время между получением данных и обработкой результатов
• Лёгкий поиск и предоставление данных внутри лаборатории и предприятия
• Удалённая регистрация информации о состоянии оборудования
• Встроенные калькуляторы и автоматическая проверка пределов для быстрого интеллектуального перерасчёта результатов
• Возможность использования единых методик и настроек в системах аналитических приборов
• Централизованная настройка приборов, операторов и параметров безопасности

### Безопасность и сертификация

Соответствует следующим стандартам безопасности:
• Канадская ассоциация стандартов (CSA) C22.2 №60101-1
• Национальная признанная испытательная лаборатория (NRTL): ANSI / UL 61010-1
• Международная электротехническая комиссия (IEC): 61010-1, 60101-2-010, 60101-2-081
• Европейские нормы (EN): 61010-1

Соответствие нормам электромагнитной совместимости (EMC) и радиочастотных помех (RFI):
• CISPR 11 / EN 55011: класс A
• IEC / EN 61326
• AUS / NZ N10149
• Устройство ISM соответствует канадскому стандарту ICES-001 (Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada)
• Разработано и произведено по сертифицированной системе качества ISO 9001

### Декларация соответствия и гарантия

• Гарантия — 1 год
• Поставка осуществляется с официальной авторизацией производителя
• Монтаж и обучение проводятся сертифицированным инженером официального представителя производителя в течение не менее 10 дней

  Газовый хроматограф — 1 шт.

  Инлеты — 1 шт.

  Электронно-захватный детектор — 1 шт.

  Автоматизированный жидкостный пробоотборник — 1 шт.

  Программное обеспечение — 1 пакет

  Драйверы — 1 пакет

  Компьютер, монитор, принтер, клавиатура — по 1 шт.

  Набор расходных материалов на один год — 1 пакет

  Стол с металлическими креплениями для использования прибора — 1 шт.

  Баллон с азотом с редуктором для использования прибора — 1 шт.