## Лист1
1 | 31651200/501 | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ | ԷՍԳ ժապավեն 210/140։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Г-лента 210/140. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 130 | 800 | 104000
2 | 31651200/502 | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ | ԷՍԳ ժապավեն 57/30։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | ЭКГ-лента 57/30. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 50 | 360 | 18000
3 | 31651200/503 | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ | ԷՍԳ ժապավեն 80/30։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | ЭКГ-лента 80/30. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года и не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 60 | 420 | 25200
4 | 33121160/501 | ակնաբուժական սարքեր | Մանկական օֆթալմոսկոպ2.5 Վ հալոգենային լամպ՝ հյուսվածքների իրական գույնի և կայուն, երկարատև լուսավորության համար։ 24 գունային կոդավորմամբ ոսպնյակներ։ -25-ից +40 դիոպտրիա՝ գերազանց լուծաչափի համար (կանաչ՝ +, կարմիր՝ -)։ Ռետինե հոնքերի հենարան՝ ակնոցների քերծվածքները կանխելու համար։ Լուսավորող ոսպնյակի ցուցիչ՝ դիոպտրիայի կարգավորման հստակ նույնականացման համար։ | Детский офтальмоскоп. Галогенная лампа 2,5 В обеспечивает точную цветопередачу тканей и стабильное, длительное освещение. 24 линзы с цветовой кодировкой. От -25 до +40 диоптрий для превосходного разрешения (зеленый цвет для +, красный для -). Резиновая подставка для бровей предотвращает царапины на очках. Подсвечиваемый индикатор линзы для четкого определения настройки диоптрий. ր։ " | 1 | 55000 | 55000
5 | 33121230/501 | ախտորոշման ― ռադիոախտորոշման սարքեր ― նյութեր | ՄՈՆԻՏՈՐ ՖԵՏԱԼ / ՄԱՅՐԱԿԱՆ Պտղի սրտի ռիթմ. Transducer:Մուլտիբյուրեղներ, լայն ճառագայթ Զարկերակային դոպլեր, բարձր զգայունություն Ուժ.<5 մՎտ / սմ² Օպերացիոն հաճախականությունը:1.0MHz Ազդանշանի մշակում.Հատուկ թվային ազդանշան Չափման միջակայք.50-210 BPM / 30-240 BPM Ազդանշանի միջակայք.Առավելագույն սահման՝ 160 170 180 190 bpm Ստորին սահման: 90, 100, 110, 120 զարկ րոպեում Առավելագույն աուդիո ելք.1,5 W TOCO:Չափման միջակայք.0-100 միավոր Display:LCD էկրան ցույց է տալիս FHR TOCO, FM, ժամանակը, ամսաթիվը, ծավալը եւ այլն Աջակցություն տվյալների սառեցման եւ մոնիտորինգի Բանաձեւ.800x600 Dimension:295 x 293 x 91.5 (մմ) (L x W x H) Չափը եւ քաշըԱպրանքի չափը: 29.5x29.3x9.1cmՓաթեթ չափը: 44x42x28cm Նետտո քաշ: 3.5kg Ընդհանուր քաշը: 5 կգ Աշխատանքային միջավայր:Ջերմաստիճանը: -10 °C ~ + 55 °C;Խոնավություն՝ < 93% Մթնոլորտային ճնշում:86 կՊա 106 կՊա Փոխադրման եւ պահեստավորման ջերմաստիճանը.Ջերմաստիճանը: -10 °C ~ + 55 °CԽոնավություն՝ < 93% Մթնոլորտային ճնշում: 86 կՊա ~ 106 կՊա Power Supply:AC 100-240V, 50 / 60Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառում:< 45 VABattery:Բարձր.8V լիթիումի մարտկոց Ստանդարտ կոնֆիգուրացիա: Պտղի պարամետրեր (FHR, TOCO, AFM) Ստանդարտ աքսեսուարներ: Երեք-մեկում transducer (FHR. TOCO, FM) x1, տպագիր թուղթ x2, վիրակապ x2, օգտագործողի ձեռնարկ x1, ներկառուցված Li-ion մարտկոց x1, հոսանքի մալուխ x1 Տարբերակ. Մայրական պարամետրեր (MHR, SpO2, NIBP, ԷՍԳ, RESP, TEMP), երկվորյակ ֆունկցիա, լրիվ սենսորային էկրան, ինտերնետ կապ (լարային), անլար սենսոր | Мониторинг плода / матери Частота сердечных сокращений плода. Преобразователь: Многокристаллический, с широким лучом Пульсовый допплер артериального давления, высокая чувствительность Мощность <5 мВт/см² Рабочая частота: 1,0 МГц Обработка сигнала: Специальный цифровой сигнал Диапазон измерения: 50-210 уд/мин / 30-240 уд/мин Диапазон сигнала: Максимальный предел: 160 170 180 190 уд/мин Нижний предел: 90, 100, 110, 120 ударов в минуту Максимальная выходная мощность звука: 1,5 Вт ТОКО: Диапазон измерения: 0-100 единиц Дисплей: ЖК-экран отображает ЧСС плода, ТОКО, частоту сердечных сокращений, время, дату, громкость и т. д. Поддержка заморозки и мониторинга данных Разрешение: 800x600 Размеры: 295 x 293 x 91,5 (мм) (Д x Ш x В) Размеры и вес Размер изделия: 29,5 x 29,3 x 9,1 см Размер упаковки: 44 x 42 x 28 см Вес нетто: 3,5 кг Вес брутто: 5 кг Рабочая среда: Температура: -10 °C ~ +55 °C; Влажность: < 93% Атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа Температура транспортировки и хранения: Температура: -10 °C ~ +55 °C Влажность: < 93% Атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа Питание: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: < 45 В Батарея: литиевая батарея высокого напряжения 0,8 В Стандартная комплектация: Параметры плода (ЧСС плода, ТОКО, АФМ) Стандарт Комплектация: Многофункциональный датчик (ЧСС, ТОКО, FM) x1, печатная бумага x2, повязка x2, руководство пользователя x1, встроенный литий-ионный аккумулятор x1, кабель питания x1 Дополнительно: Параметры матери (ЧСС, SpO2, НИАД, ЭКГ, Дыхание, Температура), функция двойного измерения, сенсорный экран, проводное подключение к интернету, беспроводной датчик | 1 | 750000 | 750000
6 | 33191550/501 | ցուցասարքեր | Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորերի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն ԷՍԳ՝ 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12 առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ ± 2% (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2 ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate՝ Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP՝ Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmhg; երեխաների համար; 10-235mmhg, նորածինների համար 10-135mmhg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ՝ Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 ℃ Ճշգրտություն. ± 0,1 ℃ Տագնապ՝ 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները՝ Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128 պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին `լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և զննման ծրագրակազմին `որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալներ իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն։ | Модульный монитор пациента Возможность подключения не менее 3 модулей расширения, поддержка одновременного измерения до 11 параметров С сенсорным экраном и подсвечивающимися кнопками Возможность управления с помощью внешней мыши и клавиатуры Расчет дозы лекарств, расчет вентиляции, расчет оксигенации, отображение таблицы титрования и расчет гемодинамики Дополнительный литий-ионный аккумулятор, двойной отсек для аккумулятора, время работы от аккумулятора не менее 4 часов ЖК-экран, размер экрана не менее 15 дюймов; разрешение 1024 × 768 пикселей или более Количество кривых – не менее 12, форма, цвет и положение кривых настраиваются Оснащен 7 форматами отображения, включая стандартный экран, короткий тренд, крупный шрифт, другой вид кровати, монитор неинвазивного артериального давления, 7 ведущих каналов и т. д. Монитор оснащен индикатором шкалы комы Глазго, позволяющим оценить состояние сознания человека как в начале, так и в дальнейшем. Стандартные параметры: ЭКГ, дыхание, SpO2, НИАД, ЧСС, 2-ТЕМП Опционально: ИАД, CO2 (основной поток, боковой поток, микропоток), АГ (основной поток, боковой поток), ЭЭГ, возможность подключения Masimo Rainbow SpO2 ЭКГ: 3/5/7 каналов отведений, опционально 12 отведений Возможность выбора режимов мониторинга, диагностики и работы. Устойчив к помехам от электромиографии, дефибрилляции и т. д. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: взрослые 10–300 уд./мин; дети и новорожденные 10–350 уд./мин Точность измерения частоты сердечных сокращений: ±1% или ±1 уд./мин (большее значение) Не менее 23 типов анализа ритма Функция анализа сегмента ST не менее 7 каналов, до 12 каналов анализа сегмента ST Карта сегмента ST Функция анализа интервала QT/QTC Дыхание: Метод торакального сопротивления Диапазон мониторинга частоты дыхания: 0–150 об/мин Точность измерения частоты дыхания: ± 2 об/мин или ± 2% (в зависимости от того, что больше) SPO2: Функция тонального импульса Диапазон мониторинга SPO2: 0 ~ 100% Точность измерения SPO2: ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Двойной режим SPO2, одновременное измерение уровня кислорода в крови руки и ноги новорожденного, доступна функция CCHD Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: 20 ~ 250 уд/мин Точность: ± 1% или ± 1 уд/мин, в зависимости от того, что больше НИАД: Диапазон измерения: 10–270 мм рт. ст. для взрослых; 10–235 мм рт. ст. для детей, 10–135 мм рт. ст. для младенцев. Сегментированная защита по давлению для взрослых, детей и младенцев Режим измерения: ручной, периодический, быстрый Температура Мониторинг: Двусторонний мониторинг температуры тела с отображением разницы Диапазон измерений: 0 ~ 50 ℃ Точность: ± 0,1 ℃ Тревога: Функция звуковой сигнализации на 360 градусов с регулировкой громкости Независимые физиологические и технические индикаторы тревоги Вызов медсестры Объем памяти: Не менее 168 часов Хранение и просмотр трендов Хранение 128 параметров Хранение результатов измерений НИАД Голографическое отображение формы волны Сеть: Возможность подключения к центральной системе мониторинга: проводной, беспроводной и гибридный методы Возможность подключения к программному обеспечению для управления данными пациентов и просмотра с возможностью поиска, анализа данных пациентов и печати на бумаге формата A4 Изделие должно быть новым, неиспользованным, иметь сертификаты качества ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA. | 2 | 845000 | 1690000
ՖԵՏԱԼ / ԱՅՐԱԿԱՆ Это не так. Преобразователь: Մուլտիբյուրեղներ, լָւլտիբյուրեղներ, լայն ճառագայթ Զարկերարկային դոպլեր, բարձր զգայունություն Ուժ.<5 մՎտ / սմ² Предыдущая запись: 1.0 МГц Ազդանշանի մշակում.Հատուկ թվային ազդանշան 50-210 ударов в минуту / 30-240 ударов в минуту Ազդանշանի միջակայք.Առավելագույն սահման՝ 160 170 180 190 ударов в минуту Предыдущий вариант: 90, 100, 110, 120 Առաւդիո ելք.1,5 Вт ТОКО:։ափման միջակայք.0-100 Предыдущий Дисплей: ЖК-дисплей Աջակցություն տվյալների սառեցման եւ մոնիտորինգի Բանաձեւ.800x600 Размер: 295 х 293 х 91,5 (д) (Д х Ш х В) Размер: 29,5x29,3x9,1 см Размер: 44x42x28 см Вес: 3,5 кг. Количество дней: 5 дней Աշ֭ատանքային միջավայր: Ջերմաստիճանը: -10 °С ~ + 55 °С; Предыдущее сообщение:86 106 Предыдущее сообщение Температура: -10 °C ~ + 55 °CԽոնավություն՝ < 93% Продолжительность: 86 дней ~ 106 дней Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. Батарея: Բարձր.8 В Предыдущий вариант: Предыдущий պարամետրեր (FHR, TOCO, AFM) Предыдущий вариант: Преобразователь Երեք-մեկում (FHR. TOCO, FM) x1, րպագիր թուղթ x2, վիրակապ x2, օրծողի аккумулятор x1, аккумулятор литий-ионный аккумулятор x1, հոսանքի rest x1 Это րայրական պրարմետրեր (MHR, SpO2, NIBP, ԷՍԳ, RESP, TEMP), երկվորյակ ֆունկցիա, լրիվ ս֥նսորային էկրան, ինտերնետ կապ (լարային), անլար սենսոր"