ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Անգիոգրաֆիկ համակարգ

Համակարգը բաղկացած է.

- պացիենտի սեղանից,

- շտատիվային սարքավորումից,

- ռենտգենյան սնուցման սարքից,

- ռենտգենյան ճառագայթիչից,

-ռենտգենյան ճառագայթման ընդունիչից,

- հետազոտության ընթացքում տվյալների ցուցադրման համակարգից,

- աշխատանքային կայանից,

- հատուկ ծրագրային ապահովումից,

- լրացուցիչ (այլ անհրաժեշտ) սարքավորումներից և ծրագրային ապահովումներից,

- բժշկական անձնակազմի ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ,

- պացիենտի ճառագայթման դոզայի վերահսկման չափիչ միջոցներ,

1.Պացիենտի սեղան

-Երկարությունը ոչ պակաս քան 281սմ,

-Ուղղահայաց տեղաշարժի տիրույթը ոչ պակաս քան 78-108սմ

-Ռենտգենաթափանց սեղանի դեքի լայնությունը ոչ պակաս քան 45սմ,

- Դեքի տեղաշարժման տիրույթը երկայնական ուղղությամբ ոչ պակաս քան 125 սմ,

- Դեքի տեղաշարժման տիրույթը լայնական ուղղությամբ ոչ պակաս քան 28 սմ,

- Դեքի պտույտը ուղղահայաց առանցքի շուրջ առնվազն 240 աստիճան,

-Համակարգի պարամետրերի մոդուլային կառավարման վահանակ՝ սենսորային LCD էկրանով, տեղադրվող սեղանի ցանկացած կողմից,

2. Շտատիվային սարքավորում

- Ֆոկուս–դետեկտոր առավելագույն հեռավորությունը ոչ պակաս քան 119 սմ,

- Ճառագայթիչի պտտման տիրույթը ձախ/աջ առաջային թեք պրոյեկցիաներում ոչ պակաս քան +105/-117,

-Ճառագայթիչի պտտման տիրույթը լայնական հարթությունում ոչ պակաս քան +50/-45 աստիճան,

-C- աղեղի խորությունը ոչ պակաս քան 92,5 սմ,

-Շտատիվային սարքավորման առավելագույն պտույտը ուղղահայաց առանցքի շուրջ ոչ պակաս քան 200 աստիճան:

3. Ռենտգենյան սնուցման սարք

-Նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս քան 100 կՎտ,

-Անոդային լարման տիրույթ ռենտգենագրության ռեժիմում ոչ պակաս քան 50-125 կՎ,

-Անոդային լարման տիրույթը ռենտգենոսկոպիայի ռեժիմում ոչ պակաս քան 60-120 կՎ,

-Անոդային հոսանքի տիրույթը ռենտգենագրության ռեժիմում ոչ պակաս քան 15-1000 մԱ,

-Անոդային հոսանքի տիրույթ ռենտգենոսկոպիայի ռեժիմում ոչ պակաս քան 1-180 մԱ

-Կադրերի ստացման հաճախականություն իմպուլսային ռենտգենոսկոպիայում ոչ պակաս քան 0,5-30,

4. Ռենտգենյան ճառագայթիչ

-Ֆոկալ բծերի քանակ ոչ պակաս քան 3,

-Ֆոկուսի նվազագույն չափը ոչ ավելի քան 0,3x0,3 մմ,

-Ֆոկուսի առավելագույն չափը ոչ պակաս քան 1,0х1,0 մմ,

-Անոդի սառեցման արագություն ոչ պակաս քան 400 կՋ/րոպե,

-Ցածր էներգիայի ճառագայթման ավտոմատ ադապտիվ ֆիլտրացիայի համակարգի առկայություն,

-Ավտոմատ պղնձային ֆիլտրի առավելագույն հաստությունը ոչ պակաս քան 0,3մմ

-Խողովակի հզորությունն ռենտգենոսկոպիայի ռեժիմում 10 րոպեում ոչ պակաս քան 4000 Վտ,

5.Ռենտգենյան ճառագայթման ընդունիչ

-Տեսակը հարթ թվային վահանակ,

-Աշխատանքային դաշտի չափը ոչ պակաս քան 29х38 սմ,

-Փայլի ազդանշանի քվանտավորման դիսքրետների քանակ ոչ պակաս քան 14 բիթ,

-Պիքսելի չափը ոչ ավել քան  200 մկմ,

6. Հետազոտության ընթացքում տվյալների ցուցադրման համակարգ

-Շարժական առաստաղային կախոցի առկայություն՝ վիրահատարանում մոնիտորի տեղադրման համար,

-Բժշկական LCD մոնիտորի առկայություն՝ շարժական առաստաղային կախոցում, չափը ոչ պակաս քան 55 դյույմ, թույլատրությունը ոչ պակաս քան 3840 х 2160 պիքսել,

-Միաժամանակ ցուցադրվող աղբյուրների քանակը ոչ պակաս քան 9,

-LCD  մոնիտորների քանակը՝ «կենդանի» պատկերի և աշխատանքային կայանի տվյալների համար ոչ պակաս քան 2, յուրաքանչյուր չափը ոչ պակաս քան 19 դյույմ, թույլատրությունը ոչ պակաս քան 1280 х 1024 պիքսել,

7.Աշխատանքային կայան

- Պրոցեսորի հաճախականությունը ոչ պակաս քան 3 ԳՀց,

-Օպերատիվ հիշողությունը ոչ պակաս քան 16ԳԲ,

-Ներմուծում/արտահանում DICOM համատեղելիությամբ,

8. հատուկ ծրագրային ապահովում

-Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում՝ հիվանդանոցային և ռադիոլոգիական տեղեկատվական ցանցերի հետ երկկողմանի տվյալների փոխանցման համար,

-Պահպանվող պատկերի մատրիցայի առավելագույն թույլատրությունը ոչ պակաս քան 1024 х 1024 պիքսել,

- Պահպանվող պատկերների առավելագույն քանակը ոչ պակաս քան 50000 հատ,

-Ծրագրային ապահովում՝ ռենտգենոսկոպիկ պատկերների կինոպետլի գրանցման և հետագա վերարտադրման համար,

-Բազմաֆունկցիոնալ ֆիլտր՝ դինամիկ սրտային և վասկուլյար պատկերների աղմուկի նվազեցման և եզրագծերի ուժեղացման համար,

-Պատկերների հետպրոցեսինգի ծրագրային ապահովում (կոնտրաստի և պայծառության կարգավորում, պանորամավորում/մասշտաբում, պատկերի ինվերսիա, պտտում, հայելի արտացոլում, տեքստային նշումների ներմուծում)

-Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիայի փաթեթ իրական ժամանակի ռեժիմում,

-Հիվանդի և սեղանի շարժումների ավտոմատ կոմպենսացիա՝ սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիայի ընթացքում արտեֆակտները նվազեցնելու համար,

-Ծրագրային ապահովում՝ անոթների քարտեզագրման համար իրական ժամանակում՝ հիմնված թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիայի տվյալների վրա,

-Ծրագրային փաթեթ՝ ծայրամասային անոթների քանակական վերլուծության համար,

-DVD-DICOM գրանցման սարքի առկայություն,

-Ծրագրային ապահովում՝ վիրահատարանում <<Կենդանի>> պատկերման մոնիտորի վրա փոփոխական հաճախականությամբ վերահսկող ռենտգենոսկոպիկ պատկերը տեղադրելու  համար,

-Ծրագրային ապահովում՝ կորոնար ստենտի բարելավված վիզուալիզացիայի համար՝ միաժամանակ ցուցադրելով բացված ստենտը և կոնտրաստավորված անոթը՝ սուբտրակցիայի հնարավորությամբ,

-Կորոնար ստենտների վիզուալիզացիայի բարելավված ռեժիմների կառավարում սենսորային մոդուլից օպերացիոնում,

-Ռոտացիոն անգիոգրաֆիայի ծրագիր,

-C-աղեղի տեղափոխում՝ դեպի ուսումնասիրվող հատված, ցուցադրվող վերջին պահված պատկերում, նոր ստացման փուլից առաջ՝ առանց ճառագայթման,

-3D անոթային ռեկոնստրուկցիայի փաթեթ,

-3D պտտում, պանորամավորում, մասշտաբում,

-Առավելագույն/նվազագույն ինտենսիվության պրոյեկցիա 3D ռեժիմում,

-3D-ռոադմեփ՝ ռոտացիոն անգիոգրաֆիայի տվյալների հիման վրա՝ մշտական 3D կապակցմամբ («կենդանի» ռենտգենոսկոպիայի վրա 3D տեղադրում),

-3D-ռոադմեփ՝ ռոտացիոն անգիոգրաֆիայի, ինչպես նաև նախապես ստացված ԿՏ, ՄՌՏ տվյալների հիման վրա («կենդանի» ռենտգենոսկոպիայի վրա եռաչափ տվյալների տեղադրում),

-Եռաչափ անոթային ռեկոնստրուկցիայի ծրագրերի ռեժիմների կառավարում սենսորային վահանակից օպերացիոնում,

-Ծրագրային ապահովում՝ ԿՏ-ի նման պատկերներ ստանալու համար՝ հիմնված ռոտացիոն անգիոգրաֆիայի տվյալների վրա,

-Տվյալների անկախ զուգահեռ մշակում վիրահատարանում և տեխնիկի սենյակում,

-Աղեղի դիրքավորում՝ օգտագործելով ընտրված հղման պատկերը,

-Վիրտուալ կոլիմացիա առանց ճառագայթման,

-DICOM ձևաչափով պատկերների փոխանցման ֆունկցիա կլինիկական ցանց,

-DICOM պատկերների հարցման և ստացման ֆունկցիա կլինիկական ցանցից,

-Աորտային փականի 3D վերլուծություն՝ հետագա 3D քարտեզագրմամբ,

-Կոնտրաստային նյութի բոլուսի շարունակական հետևման ծրագրային փաթեթ՝ ամբողջ ուսումնասիրվող անոթի երկայնքով,

-Կորոնար զարկերակների քանակական վերլուծություն,

-Ձախ փորոքի քանակական վերլուծություն:

9. լրացուցիչ (այլ անհրաժեշտ) սարքավորումներ և ծրագրային ապահովումներ,

-Ֆիզիոլոգիական պարամետրերի մոնիտորինգի համակարգ, այդ թվում.

- Ավտոմատացված հետազոտական պրոտոկոլ կազմելու ծրագիր,

- ԷՍԳ մոնիտորինգ, ալիքների քանակը 12,

- Պուլսօքսիմետրիա,

- Արյան հագեցվածության (սատուրացիա) և զարկերակային հաճախության վերահսկում պերիֆերիկ անոթներում,

- Ինվազիվ արյան ճնշման մոնիտորինգ, ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 4 հատ,

- Ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշման մոնիտորինգ,

- Սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին ճնշման ցուցադրում՝ ժամանակային նշումներով,

- Սրտային թողունակության մոնիտորինգի առկայություն,

-Տեխնիկի սենյակում տեղադրվող Գունավոր LCD մոնիտոր՝ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների ցուցադրման համար, ոչ պակաս քան 2 հատ, յուրաքանչյուրի չափը ոչ պակաս քան 19 դյույմ, պիքսելների քանակը ոչ պակաս քան 1280 х 1024,

-Տվյալների կրկնօրինակում օպերացիոնում գտնվող մոնիտորին

- Չափման բլոկ վիրահատարանում,

-Տեխնիկի սենյակում տեղադրվող Ֆիզիոլոգիական մոնիտորինգի համակարգի հաշվարկային բլոկ՝ ստեղնաշարով և մկնիկով,

- Սեղան մոնիտորների տեղադրման համար,

-Պացիենտի դիրքավորման աքսեսուարներ, այդ թվում.

-Պացիենտի մատրաս,

-Ներերակային ինֆուզիաների համար կանգնակ՝ սեղանին ամրացմամբ,

-Ձեռքի հենարանների հավաքածու,

-Կապի սարքավորման առկայություն օպերացիոն և պուլտի միջև

-Վիրաբուժական լուսատուի առկայություն հիվանդի սեղանի վրա

10.Բժշկական անձնակազմի ռենտգենային ճառագայթումից պաշտպանական միջոցներ.

- Ռենտգենապաշտպանիչ էկրան, սեղանին ամրացվող, վիրաբույժի մարմնի ստորին հատվածի պաշտպանության համար,

-Առաստաղային մոնտաժով ռենտգենապաշտպանիչ էկրան՝ վիրաբույժի վերին հատվածի պաշտպանության համար,

11. հիվանդի ճառագայթման դոզայի վերահսկման չափիչ միջոցներից.

-Ներկառուցված ռենտգենային դոզիմետր՝ օդում կլանված դոզայի և մակերեսի արտադրյալի չափման համար,

Սնուցման լարում 380 Վ, երաշխիքային ժամկետ տեղադրումից և թողարկումից հետո՝ առնվազն 12 ամիս, նորմատիվային շահագործման տևողությունը առնվազն 10 տարի, սարքը պետք է լինի 2026 թվականի արտադրության, նոր, չօգտագործված:

Հին սարքավորման անվնաս ապամոնտաժումը, նոր սարքավորման մոնտաժումը, թողարկումը և ուսուցումը պետք է կատարվի Մատակարարի կողմից և ուժերով, գնվող ապրանքն արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների միջոցով:

Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրվա ընթացքում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | - դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ձևով. |
| 1 | 33121170/1 | Անգիոգրաֆիկ համակարգ | - ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով ապրանքը ընդունելու օրվան հաջորդող 1 տարվա ընթացքում, վճարումն իրականացվելու է հատկացվող ֆինանսական միջոցների շրջանակներում 5 աշխատանքային օրում: |

- Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА АНГИОГРАФИИ

Состав системы.

- Стол пациента

-Штативное устройство

-Рентгеновское питающее устройство

- Рентгеновский излучатель

- Приемник рентгеновского излучения

- Система отображения данных в процессе исследования

- Рабочая станция

- Специальное программное обеспечение

- Дополнительные(иные необходимые) оборудования и программные обеспечения

- Средства защиты медицинского персонала от рентгеновского излучения

- Средства измерения для контроля доз облучения пациента

1. Стол пациента

- Длина не менее 281 см,

- Диапазон вертикального перемещения не менее 78-108 см,

- Ширина рентгенопрозрачной деки стола не менее 45 см,

- Диапазон перемещения деки в продольном направлении не менее 125 см,

- Диапазон перемещения деки в поперечном направлении не менее 28 см,

- Угол поворота деки стола вокруг вертикальной оси не менее 240 градусов,

- Модульная панель управления параметрами системы с сенсорным ЖК-экраном, размещаемая с любой стороны стола.

2. Штативное устройство

- Максимальное расстояние фокус-детектор не менее 119см,

- Диапазон угла поворота излучателя в левой/правой передних косых проекциях не менее +105/-117,

- Диапазон угла поворота излучателя в поперечной плоскости не менее +50/-45 градусов,

- Глубина С-дуги не менее 92,5 см,

- Максимальный угол поворота штативного устройства вокруг вертикальной оси не менее 200 градусов:

3. Рентгеновское питающее устройство

- Номинальная мощность не менее 100 кВт,

- Диапазон изменения анодного напряжения в режиме рентгенографии не менее 50-125 кВ,

- Диапазон изменения анодного напряжения в режиме рентгеноскопии не менее 60-120 кВ,

- Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии не менее 15-1000 мА,

- Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгеноскопии не менее 1-180 мА

- Диапазон изменения частоты получения кадров при импульсной рентгеноскопии не менее 0,5-30,

4. Рентгеновский излучатель

- Количество фокальных пятен не менее 3,

- Минимальный размер фокуса не более чем 0,3x0,3 մմ,

- Максимальный размер фокуса не менее 1,0х1,0 մմ,

- Скорость охлаждения анода не менее 400 кдж/мин,

- Система автоматической адаптивной фильтрации низкоэнергетического рентгеновского излучения,

- Максимальная толщина автоматического медного фильтра не менее 0,3мм

- Мощность трубки в режиме рентгеноскопии в течение 10 минут не менее 4000 Вт,

5. Приемник рентгеновского изображения

- Тип приемника плоская цифровая панель,

- Размер рабочего поля не менее 29х38 см,

- Количество разрядов квантования сигнала яркости не менее 14 бит,

- Размер пикселя не более чем 200 мкм,

6. Система отображения данных в процессе исследования

- Наличие подвижной потолочной подвески для установления монитора в операционной,

- Наличие медицинского LCD монитора՝ на мобильном потолочным подвесе, размер не менее 55 дюйм, разрешение не менее 3840 х 2160 пиксель,

- Количество одновременно отображаемых источников не менее 9,

- Количество ЖК мониторов для отображения «живого» изображения и данных рабочей станции не менее 2, размер каждого не менее 19 дюйм, разрешение не менее 1280 х 1024 пиксель,

7. Рабочая станция

- тактовая частота процессора не менее 3 ГГц,

- объем оперативной памяти не менее 16ГБ,

- экспорт/импорт с совместимостью DICOM,

8. Специальное программное обеспечение

- Интерфейс и программное обеспечение и для двунаправленной передачи информации в госпитальную и радиологическую информационные сети,

- Максимальное разрешение матрицы сохраняемого изображения не менее 1024 х 1024 пиксель,

- Максимальное количество сохраняемых изображений не менее 50000 шт,

- Программное обеспечение для записи и последующего воспроизведения кинопетли рентгеноскопических изображений,

- Многофункциональный фильтр для снижения шумов и усиления контуров динамических кардио- и васкулярных изображений,

- Программное обеспечение для постобработки изображений (регулировка контрастности и яркости, панорамирование/ масштабирование, инвертирование изображения, поворот, зеркальное отражение, введение текстовых примечаний)

- Пакет цифровой субтракционной ангиографии в реальном режиме времени,

- Автоматическая компенсация движений пациента и стола для подавления артефактов при проведении субтракционной ангиографии,

- Программное обеспечение для картирования сосудов в режиме реального времени на основе данных цифровой субтракционнойангиографии,

- Пакет программного обеспечения для количественного анализа периферических сосудов,

- Устройство записи DVD-DICOM,

- Программное обеспечение для наложения контрольного рентгеноскопического изображения на монитор для «живых» изображений в операционной с варьируемой частотой для упрощения процедуры маршрутизации,

- Программное обеспечение для улучшенной визуализации коронарного стента с одновременным отображением развернутого стента и контрастированного сосуда с возможностью субтракции

- Управление программным обеспечением по улучшенной визуализации коронарных стентов с помощью сенсорного модуля в операционной,

- Программа ротационной ангиографии,

- Перемещение С-дуги в исследуемую область, отображаемую на последнем удержанном изображении, перед новым этапом получения изображений без применения радиационного излучения

- Пакет 3D реконструкции сосудов,

- Вращение, панорамирование, масштабирование в 3D,

- Получение проекции максимальной/минимальной интенсивности в 3D,

-3D-роадмэп по данным ротационной ангиографии с постоянной привязкой 3D (наложение 3D на живую рентгеноскопию),

-3D-роадмэп по данным ротационной ангиографии, а также предварительно полученным КТ, МРТ данным (наложение трехмерных данных на живую рентгеноскопию),

- Управление режимами программ трехмерной реконструкции сосудов с сенсорного пульта в операционной,

- Программное обеспечение для получения КТ-подобных изображений на основе данных ротационной ангиографии,

- Функция независимой параллельной обработки данных в операционной и в пультовой,

- Позиционирование дуги по выбранному референтному изображению,

- Виртуальная коллимация без облучения,

- Функция для передачи изображений в формате DICOM в клиническую сеть,

- Функция для запроса и получения изображений в формате DICOM из клинической сети,

- Анализ аортального клапана в 3D с последующим 3D-картированием,

- Программный пакет непрерывного слежения за болюсом контрастного вещества на всем протяжении исследуемого сосуда,

- Количественный анализ коронарных артерий,

- Количественный анализ левого желудочка:

9. Дополнительные(иные необходимые) оборудования и программные обеспечения,

- Система мониторинга физиологических параметров, в том числе:

- Наличие программы создания автоматизированного протокола исследования,

- Мониторинг ЭКГ, Количество отведений 12,

- Пульсоксиметрия,

- Контроль параметров сатурации артериальной крови и частоты пульса на периферических сосудах,

- Мониторинг инвазивного давления крови, Число каналов не менее 4шт,

- Мониторинг неинвазивного артериального давления,

- Вывод параметров систолического, диастолического и среднего давления с временной меткой,

- Мониторинг сердечного выброса,

- Цветной LCD монитор для вывода и мониторинга физиологических показателей в пультовой, не менее 2 шт, размер каждого не менее 19 дюйм, число отображаемых пикселей не менее 1280 х 1024,

- Дублирование данных на мониторе в операционной

- Измерительный блок в операционной,

- Вычислительный блок системы мониторинга физиологических параметров с клавиатурой и мышью в пультовой,

- Стол для размещения мониторов,

- Набор аксессуаров для позиционирования пациента, в том числе.

- Матрац пациента,

- Стойка для внутривенных введений с креплением к столу,

- Комплект подставок под руки пациента,

- Устройство переговорное для связи операционной и пультовой

- Хирургический светильник над столом пациента

10. Средства защиты медицинского персонала от рентгеновского излучения.

- Рентгенозащитный экран, монтируемый на столе пациента, для защиты нижней части тела врача,

- Рентгенозащитный экран потолочного монтажа, для защиты верхней части тела врача,

11. Средства измерения для контроля доз облучения пациента:

- Встроенный дозиметр рентгеновского излучения для измерения произведения поглощенной дозы в воздухе на площадь,

Напряжение питания 380 В, гарантийный срок после установки и пуска не менее 12 месяцев, Нормативный срок эксплуатации: не менее 10 лет, оборудование должо быть 2026 года производства, новой, не использованной.

Безвредный демонтаж старого оборудования, установка и пуск нового оборудования,  обучение к работе с новым оборудованием, должно осуществляться силами Поставщика с квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, предоставленную производителем предмета закупки.

Товар должен быть поставлен в течение 90 дней с даты вступления Договора в силу.

ГРАФИК ОПЛАТЫ

| Номер лота | CPV код | Название Товара | - Планируется, что За Товар платежи будут осуществляться следующим образом: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33121170/1 | СИСТЕМА АНГИОГРАФИИ | - Финансовые ресурсы предусмотрены, будут выделяться в течение 1 года с даты приема товара с установленным порядком, а оплата будет произведена в течение 5 рабочих дней в рамках выделенных финансовых ресурсов. |

- При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.