## Лист1
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |  | Չ/Մ | Քանակ | գին | գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 3314115 | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ ծռված ,ճեղքային: Ամբողջական բռնակով: Կտրվածքի չափը 2.65մմ(Lockerov(փակիչով)): Բազմակի օգտագործման իր դարակով: Կրկնակի թեքվածությամբ: Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA , EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 240 | 6200 | 1488000 | Микрохирургический офтальмологический нож | Микрохирургический нож типа: изогнутый, с прорезью. С цельной рукояткой. Размер режущей кромки: 2,65 мм (с фиксатором Lockerov). С собственной многоразовой полкой. С двойным изгибом. Условия поставки - Новый, неиспользованный. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой: письмо-разрешение (гарантийное письмо) от производителя продукции. Обязательное условие: Участник предоставляет: сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукции на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, Декларация соответствия ЕС | шт
2 | 3314115 | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ ծռված դեպի վերև 15° ամբողջական բռնակով: Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA, ISO13485, EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 12 | 4667 | 56004 | Микрохирургический офтальмологический нож | «Микрохирургический нож, изогнутый вверх на 15°, с цельной рукояткой. Условия поставки - Новый, неиспользованный. Срок годности не менее половины на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой: Сертификат-разрешение (гарантийное письмо) от производителя продукции. Обязательное условие: Участник предоставляет: Сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукции на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, ISO13485, Декларация соответствия ЕС.» | шт
3 | 3314115 | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի կտռվածքի աստիճանը 20G ամբողջական բռնակով: Միկրովիրաբուժական Մատակարարման պայմաններ- Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA, ISO13485, EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 240 | 5280 | 1267200 | Микрохирургический офтальмологический нож | «Микрохирургический нож с полноразмерной рукояткой 20G. Микрохирургический Условия поставки - Новый, неиспользованный. Срок годности не менее половины на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо (гарантийное письмо-разрешение) от производителя продукта. Обязательное условие: Участник предоставляет сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, ISO13485, Декларация соответствия ЕС | шт
4 | 33141121 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական թել | N 10/0, միկրո շպատելանման, երկսայր 0.2 x 6մմ (ասեղների չափը), կորությունը՝ 3/8(140°), թելի երկարությունը 40սմ: Թելի տեսակը՝նեյլոն: Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA, ISO13485, EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 24 | 5940 | 142560 | Офтальмологическая микрохирургическая нить | N 10/0, микрошпатель, двусторонняя, 0,2 x 6 мм (размер иглы), кривизна: 3/8 (140°), длина нити: 40 см. Тип нити: нейлон. Условия поставки - Новая, неиспользованная. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо (гарантийное письмо-разрешение) от производителя продукта. Обязательное условие: участник предоставляет сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, ISO13485, Декларация соответствия ЕС. | шт
5 | 33141212 | Ներակնային վիսկոէլաստիկ | "Մածուցիկություն - 60000-100000 cP Պահպանման պայմաններ - Առնվազն՝ 8-25 °C pH աստիճանը - 6.0-7.8 Կազմը - նատրիումի հիալուրոնատ 1.4% Ներակիչի ծավալը - 1.0մլ ± 0.5 (0.95 մլ – 1.05 մլ) Քաշը մեկ միլիգրամում - 1.010 գր/մլ "Ազդող նյութ հիդրօքսիպրոպիլմեթիլ ցելյուլոզա, բրենդի անվանում UV -Gel կամ USIOL (USGEL) կամ Vsy biotechnology ( Protectacell ) | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | 5940 | 2970000 | Внутриглазной вискоэластик | Активный ингредиент: гидроксипропилметилцеллюлоза, торговое название: UV-Gel или USIOL (USGEL) или Vsy biotechnology (Protectacell) | шт
6 | 33141121 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական թել | N 7/0, միկրո շպատելանման, երկսայր 0.23 x 6.5մմ (ասեղների չափը), կորությունը՝ 3/8(140°), թելի երկարությունը 30սմ: Թելի տեսակը Պոլիգլիկոլաթթու: Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA, ISO13485, EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 24 | 4850 | 116400 | Офтальмологическая микрохирургическая нить | N 7/0, микрошпатель, двусторонняя, 0,23 x 6,5 мм (размер иглы), кривизна: 3/8 (140°), длина нити 30 см. Тип нити: полигликолевая кислота. Условия поставки - Новая, неиспользованная. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой: письмо-разрешение (гарантийное письмо) от производителя продукта. Обязательное условие: участник предоставляет: сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, ISO13485, Декларация соответствия ЕС | шт
7 | 33141121 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական թել | N 8/0, միկրո շպատելանման, երկսայր 0.2 x 6մմ (ասեղների չափը), կորությունը՝ 3/8(140°), թելի երկարությունը 30սմ: Թելի տեսակը՝ Պոլիգլիկոլաթթու: Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - FDA , ISO13485, EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 36 | 4850 | 174600 | Офтальмологическая микрохирургическая нить | N 8/0, микрошпатель, двусторонняя, 0,2 x 6 мм (размер иглы), кривизна: 3/8 (140°), длина нити: 30 см. Тип нити: полигликолевая кислота. Условия поставки - Новая, неиспользованная. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. Обязательное условие: Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо (гарантийное письмо-разрешение) от производителя продукта. Обязательное условие: участник предоставляет сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. Сертификаты качества - FDA, ISO13485, Декларация соответствия ЕС | шт
8 | 3314115 | Միկրովիրաբուժական ակնաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք կիսակլոր, վերին սրմամբ, շեղբի լայնությունը՝ 2.00±0.10 մմ, շեղբը թեք, անկյունը՝ 60±5 աստիճան, անկյան երկարությունը՝ 6.5±0.5 մմ։ Շեղբի հաստությունը՝ 0.15±0.05 մմ։ Շեղբի նյութ` աուստենիտային չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Շեղբը սիլիկոնի ծածկույթով։ Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT): Բռնակի երկարությունը՝ 128±3 մմ: 1 տուփի մեջ 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված:Որակի հավաստագրեր - FDA , EU Declaration of Conformity | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 60 | 5280 | 316800 | Микрохирургический офтальмологический нож | Микрохирургический нож: полукруглый, с верхней заточкой, ширина лезвия: 2,00±0,10 мм, угол заточки: 60±5 градусов, длина угла заточки: 6,5±0,5 мм. Толщина лезвия: 0,15±0,05 мм. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие с силиконовым покрытием. Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). Длина рукоятки: 128±3 мм. 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. Сертификаты качества - FDA, Декларация соответствия ЕС. | шт
9 | 33121160 | Ակնաբուժական ներակնային ոսպնյակ | "Ոսպնյակի տեսակը - Հիդրոֆիլ ասֆերիկ ներակնային ոսպնյակ , հակադարձ աբեռացիոն և փայլը բացառող օպտիկա, երկրորդային կատարակտայի հավանականությունը փոքրացնող, 1 անգամյա օգտագործման զսպանակային մխոցով, ներարկիչով: Նյութը - Հիդրոֆիլ ակրիլային Ռեֆրակցիայի գործակից - 1.462 Ոսպնյակի եզրի դիզայնը - 360 աստիճան քառակուսի եզրերով Առջևի խցիկի խորությունը - 4.96մմ Օպտիկական զոնայի դիամետրը - 6մմ Թևերի միջև հեռավորությունը - 12.5մմ Օպտիկայի ձևը - Ասֆերիկ Պոզիցյոն անցքեր - 0 Ոսպնյակի ստերիլիզացիան - Ավտոկլավ Սֆերիկ ուժի տիրույթը - Դիոպտրաի տիրույթը +1.0-ից +30.0 դիոպտրիա (+8.0-ից +30.0 ոչ ավել քան 0.5 դիոպտրիա քայլով) Աբեռացիայի տեսակը - Առանց աբեռացիայի Լույսի փոխանցում - <10% 365 նմ ալիքի երկարության դեպքում Անկյունագծում - 5° Ներարկման համար անհրաժեշտ չափի դիապազոնը - Առնվազն 2.2մմ-2.8մմ Մատակարարման պայմաններ - Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Որակի հավաստագրեր - ISO 13485, EU Declaration of Conformity Արտադրող - կամ USIOL Inc կամ VSY Biotecnology inc | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | 50000 | 25000000 | Внутриглазная линза для глаз | Производитель - либо USIOL Inc, либо VSY Biotecnology inc | шт
10 | 33141212 | Բժշկական նատրիումի հիալուրոնատի գել | "Բժշկական նատրիումի հիալուրոնատի գել Կոնցենտրացիա Առնվազն՝ 15մգ/մլ Մոլեկուլյար զանգված 1.3x106 դալտոն ~ 3.0x106 դալտոն Մոլեկուլային քաշի բաշխման գործակից 1.0 ~ 3.0 Mw/ Mn Շերտային մածուցիկություն Առնվազն՝ 50000 mPa.s~400000 mPa.s կտրող արագության 0.25 s⁻¹ պայմաններում Բացարձակ կոմպլեքս մածուցիկություն 150000 mPa ꞏ s ~ 450000 mPa ꞏ s Օսմոլարություն 270-350 mOsm/kg pH աստիճանը 6.8–7.5 Աղբյուր Նատրիումի հիալուրոնատ՝ միկրոբային ֆերմենտացիայի միջոցով ստացված Ասեղի չափը 27 G Ռեֆրակտիվ ինդեքս 1.32 ~ 1.35՝ 589.3 նմ ալիքի երկարության պայմաններում Բնութագիր Կոահեսիվ Ծավալ Առնվազն՝ 0.5 մլ, 0.85 մլ, 1.0 մլ, 1.5 մլ Էնդոտոքսիկ Առավելագույնը՝＜0.5 EU/մլ Պահման ժամկետ Առնվազն՝ 2 տարի Որակի հավաստագրեր Առնվազն՝ ISO 13485"Ազդող նյութ նատրիում հիալուրոնատ , բրենդի անվանոում կամ UV-HA կամ Freedom կամ Vsy biotechnology( protectalon ) | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 300 | 20000 | 6000000 | Медицинский гель гиалуроната натрия | Активный ингредиент: гиалуронат натрия, торговое название:или UV-HA или Freedom или Vsy biotechnology (protectalon) | шт
11 | 33141212 | Մեկանգամյա օգտագործման աչքի ներկ: | Ակնավիրահատական ներկ /ներկող լուծույթ/ - Ներկող լուծույթի տեսակը՝ տրիպան կապույտ կապսուլան ներկող լուծույթ: Ներկող լուծույթի կոնցենտրացիան` 0.6 գ/լ տրիպան կապույտ: Ներկող լուծույթի խտությունը՝ 1.000 - 1.010 գ/սմ3: PH՝ 7.00-8.50 ։ Նատրիումի պարունակությունը՝ 3241.97-3962.41 PPM։ Քլորիդի պարունակությունը՝ 4639 -5670 PPM։ Բակտերիալ էնդոտոքսին՝ 0,5 EU/մլ-ից պակաս։ Ներկող լուծույթի ծավալը շշիկում՝ 1 մլ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2°C - 35°C Օրիգինալ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Լինի նոր է, չօգտագործված: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 3996 | 399600 | Одноразовая краска для глаз. | Офтальмологический краситель /раствор для окрашивания/ - Тип раствора для окрашивания: раствор для окрашивания капсул трипановым синим. Концентрация раствора для окрашивания: 0,6 г/л трипанового синего. Плотность раствора для окрашивания: 1000 - 1010 г/см³. pH: 7,00-8,50. Содержание натрия: 3241,97-3962,41 ppm. Содержание хлоридов: 4639 -5670 ppm. Бактериальный эндотоксин: менее 0,5 Ед/мл. Объем раствора для окрашивания во флаконе: 1 мл. Температура хранения: 2°C - 35°C. Оригинал. Наличие сертификата(ов) качества обязательно при доставке. Новый, неиспользованный. | шт
12 | 33141100 | Վիրահատական խալաթ | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով, XL չափ Վիրաբուժական խալաթն օգտագործվում է վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ՝ հիվանդին և վիրահատարանի անձնակազմին միկրոօրգանիզմների, հեղուկների և օդային մասնիկների փոխանցումից պաշտպանելու համար։ Վիրաբուժական խալաթը ստերիլ է, պատրաստված է սպաբոնդից, ունիվերսալ, չի սահմանափակում բժշկական աշխատողի շարժումները։ Այս մոդելի խալաթում հոտը գտնվում է հետևի մասում։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 720 | 720000 | Хирургический халат | «Одноразовый хирургический халат с завязками, рукав с манжетой, размер XL Хирургический халат используется во время хирургических процедур для защиты пациента и персонала операционной от передачи микроорганизмов, жидкостей и частиц, переносимых по воздуху. Хирургический халат стерильн, изготовлен из спабонда, универсален, не стесняет движений медицинского работника. В этой модели халата складка расположена сзади». | шт
13 | 33141100 | Վիրակապ ինքնակպչուն 12,5x9,5սմ | Մեկանգամյա օգտագործման աչքի ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ, կլոր, կպչուն եզրերով , 12,5x9,5 սմ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 120 | 120000 | бинт | Одноразовая стерильная круглая повязка для глаз с клейкими краями. | шт
14 | 33121160 | Կոշտ ներակնային առաջային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը` 12.50 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը` 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը` բիկոնվեքս: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը` Մոդիֆիկացված S: Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը` միաբաղադրիչ: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ 115.3: Ներակնային ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը՝ մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ կես դիոպտրիայով (0.5D)՝ +1.0-ից մինչեւ +30.0: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10 | 5000 | 50000 | Жесткая передняя интраокулярная линза | Длина ИОЛ: 12,50 мм. Размер оптической части ИОЛ: 6,00 мм. Тип оптической части ИОЛ: двояковыпуклая. Тип гаптиков ИОЛ: модифицированный S. Структура ИОЛ: однокомпонентная. Количество позиционирующих отверстий: 0. Материал оптической части ИОЛ: полиметилметакрилат (ПММА). A-константа ИОЛ: 115,3. Шаг диоптрий ИОЛ: одна полная диоптрия, половина диоптрии (0,5D): от +1,0 до +30,0. Должна быть новой, неиспользованной. | шт
15 | 33121160 | Լեգիոն ակնաբուժական վիրաբուժական համակարգի հոսքերի կառավարման համակարգ | Բախկացուցիչ մասեր՝ • կասետային և իրիգացիոն-ասպիրացիոն համակարգ հավաքվածու - 1 հատ։ • իրիգացիոն ջրահեռացման խողովակ 0.9 մմ Intrepid Ultra- 1 հատ։ • 30° Kelman մինի-լայնացված ֆակոէմուլգացման ծայրակալ՝ տեղադրման բանալիով - 1 հատ։ • փորձարկման խցիկ - 1 հատ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 60 | 45000 | 2700000 | Система управления потоками офтальмологической хирургической системы Legion | Комплектация։ • кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе - 1 шт. • слив ирригационный 0,9 мм Intrepid -1шт. • наконечник для факоэмульсификации 30° Kelman Mini-Flared с ключом для установки- 1 шт. • тест-камера-1шт. | шт
16 | 33141218 | Աչքի վիրահատական ծածկոց 100x80 | Աչքի ծածկոց 100x80 կտրվածքի թաղանթով, ոչ հյուսված - 3 շերտ/sss-GSM/50 , ստերիլ փաթեթավորմամբ , մեկանգամյա օգտագորխման, ակնաբուժական վիրահատությունների համար | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 400 | 1800 | 720000 | Хирургическая простыня для офтальмологических операций 100x80 | Защитная повязка на глаз 100x80 с мембраной для разреза, нетканый материал - 3 слоя/50 г/м², стерильная упаковка, одноразового использования, для офтальмологических операций. | шт
17 | 33191120 | մեղական սեղան | Նյութը AISI 304 հաստությունը 1,2-1,5մմ, բարձրություն 75 սմ, երկարությունը՝ 170 սմ, լայնությունը 70 սմ, կմախքի նյութը 40*40մմ խողովակից, 1,5-2 մմ պատի հաստությունով, կմախքի ամուր կառուցվածքով |  | հատ | 1 | 500000 | 500000
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։ Մատակարարումները իրականացվեն աշխատանքային օրերին , մինջև ժամը 15․00 ,էլեկտրոնային պատվերների հիման վրա ։
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի տեղադրման պահից: Սարքի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվելու է մատակարար ընկերության կողմից: