ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

«Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ (Crash cart)»

Այն պետք է նախատեսված լինի  հաստատություններում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման համար։ Սայլակը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ, ամուր և հուսալի նյութերից, որոնք կապահովեն դրա անվտանգ և երկարատև շահագործումը։ Սայլակի բոլոր արտաքին և ներքին մակերեսները պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և դիմացկուն՝ բազմակի անգամ ախտահանիչ և մաքրող միջոցներով մշակմանը։Սայլակը պետք է լինի շարժական, համալրված առնվազն 4 (չորս) անիվով, որոնցից նվազագույնը 2-ը՝ արգելակային մեխանիզմով։

Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի սայլակի կայունությունը և հեշտ տեղաշարժը շահագործման ընթացքում։Սայլակը պետք է ունենա առնվազն 5 (հինգ) դարակ՝ բժշկական պարագաների և դեղերի անվտանգ և դասավորված պահեստավորման համար։ Դարակները պետք է լինեն ամուր, հեշտ բացվող և փակվող։ Սայլակը պետք է ունենա կնքման (seal) հնարավորություն՝ պարունակության ամբողջականության վերահսկման նպատակով։

Սայլակի ընդհանուր չափերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի ապահովեն դրա հարմար և անվտանգ շահագործումը բժշկական հաստատության պայմաններում։ Սայլակի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 90 սմ և ոչ ավելի, քան 110 սմ։ Լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 50 սմ և ոչ ավելի, քան 70 սմ։ Խորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 45 սմ և ոչ ավելի, քան 60 սմ։ Թույլատրվում են համարժեք չափեր՝ չխախտելով սայլակի ֆունկցիոնալ նշանակությունը։

Սայլակի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի առնվազն 100 կգ ընդհանուր բեռնվածության դիմակայունություն՝ ներառյալ դարակներում տեղադրված բժշկական պարագաները և սարքավորումները։ Յուրաքանչյուր դարակ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս, քան 10–15 կգ բեռնվածության համար։ Սայլակի անիվները պետք է ապահովեն սահուն տեղաշարժ՝ ամբողջական բեռնվածության պայմաններում։

Սայլակը պետք է ապահովի բժշկական սարքավորումների (ներառյալ՝ դեֆիբրիլյատոր կամ մոնիթոր) տեղադրման կամ ամրացման հնարավորություն։ Կոնստրուկցիան պետք է լինի դիմացկուն՝ ինտենսիվ շահագործման պայմաններում։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Նախընտրելի գույնը՝ բաց մոխրագույն կամ այլ բաց գույն։ Վերջնական գույնը, արտաքին տեսքը, ձևը և որակը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ։ Սայլակը պետք է ապահովված լինի առանձին տարաներով կամ պահոցներով՝ օգտագործված թափոնների, անհրաժեշտ փաստաթղթերի անվտանգ պահման համար։ Պահոցները պետք է լինեն ամուր, հեշտ մաքրվող և ախտահանման դիմացկուն, որպեսզի համապատասխանեն հիվանդանոցի հիգիենիկ և անվտանգության պահանջներին։

Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքայՍայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքային վերակենդանացման (CPR) իրականացման համար։

Սայլակը պետք է համալրված լինի բժշկական թթվածնի մատակարարման համակարգով, որը պետք է ներառի ստանդարտ բժշկական թթվածնի բալոնի (առնվազն 5–10 լ) ամրացման հատուկ հենակ կամ փակ ամրացման համակարգ՝ ապահով և կայուն ֆիքսմամբ, թթվածնի ճնշման կարգավորիչ (ռեդուկտոր) մանոմետրով՝ մուտքային և ելքային ճնշման ցուցիչներով, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ հոսքի աստիճանական կարգավորման հնարավորությամբ, խոնավացուցիչ տարա ինչպես նաև թթվածնի ելքային միացման պորտ՝ դիմակների կամ այլ շնչառական պարագաների միացման համար։

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Тележка скорой помощи»

Она должна быть предназначена для оказания неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях. Тележка должна быть изготовлена ​​из высококачественных, прочных и надежных материалов, обеспечивающих ее безопасную и длительную эксплуатацию. Все внешние и внутренние поверхности тележки должны быть гладкими, легко моющимися и устойчивыми к многократной обработке дезинфицирующими и чистящими средствами. Тележка должна быть мобильной, оснащенной как минимум 4 (четырьмя) колесами, как минимум 2 из которых должны иметь тормозной механизм.

Конструкция должна обеспечивать устойчивость тележки и легкость перемещения во время работы. Тележка должна иметь как минимум 5 (пять) полок для безопасного и упорядоченного хранения медицинских принадлежностей и лекарств. Полки должны быть прочными, легко открываться и закрываться. Тележка должна иметь возможность герметизации для контроля целостности содержимого.

Габаритные размеры тележки должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить ее удобную и безопасную эксплуатацию в условиях медицинского учреждения. Высота тележки должна быть не менее 90 см и не более 110 см. Ширина должна быть не менее 50 см и не более 70 см. Глубина должна быть не менее 45 см и не более 60 см. Допускаются эквивалентные размеры, не нарушающие функциональное назначение тележки.

Конструкция тележки должна обеспечивать общую нагрузку не менее 100 кг, включая медицинские принадлежности и оборудование, размещенные на полках. Каждая полка должна быть рассчитана на нагрузку не менее 10–15 кг. Колеса тележки должны обеспечивать плавное движение при полной нагрузке.

Тележка должна предусматривать возможность установки или крепления медицинского оборудования (включая дефибриллятор или монитор). Конструкция должна быть прочной при интенсивном использовании. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Предпочтительный цвет – светло-серый или другой светлый цвет. Окончательный цвет, внешний вид, форма и качество должны быть согласованы с заказчиком. Тележка должна быть снабжена отдельными контейнерами или ящиками для безопасного хранения использованных отходов, а также необходимыми документами. Контейнеры должны быть прочными, легко моющимися и устойчивыми к дезинфекции, чтобы соответствовать гигиеническим требованиям и требованиям безопасности больницы.

Задняя часть тележки должна иметь твердую плоскую поверхность, предназначенную для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Тележка должна быть оборудована системой подачи медицинского кислорода, которая должна включать специальный кронштейн или закрытую систему крепления для надежной и стабильной фиксации стандартного медицинского кислородного баллона (не менее 5–10 л), регулятор давления кислорода (редуктор) с манометром с индикаторами входного и выходного давления, регулятор потока кислорода с возможностью плавной регулировки потока, емкость для увлажнения, а также выходной патрубок для подключения масок или другого дыхательного оборудования.