## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Գնման ընթացակարգի և հետագայում կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքներում գործելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից սահմանված պահանջները, որոնք ներկայացվում են կից ֆայլով:
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
11 | Բժշկական թթվածնի կոնցենտրատոր // Medical oxygen concentrator // Медицинский кислородный концентратор | Բժշկական թթվածնի կոնցենտրատոր | Medical oxygen concentrator | Медицинский кислородный концентратор | 29
|  | Կոմպակտ և հեշտ տեղափոխվող թթվածնի կոնցենտրատոր(շարժական անիվների վրա) | Compact and easy to transport oxygen concentrator (Mobile on Castors) | Компактный и простой в транспортировке кислородный концентратор (передвижной на колесиках)
|  | Թույլ է տալիս ստանալ բարձր խտացված թթվածին շնչառության համար ' ազոտի մոլեկուլները բաժանելով մթնոլորտային օդից | Produces a highly concentrated oxygen product for respiration by sifting out nitrogen molecules from atmospheric air | Позволяет получать высококонцентрированный кислород для дыхания путем отделения молекул азота из атмосферного воздуха
|  | Թթվածնի խտանյութը պետք է հագեցած լինի կոմպրեսորով: | The Oxygen Concentrator should be features a Compressor. | Кислородный концентратор должен быть оснащен компрессором.
|  | Ելքի վրա թթվածնի ծավալային սպառումը ոչ պակաս քան 10 լ / րոպե | Oxygen exit volume flow not less than 10 l/min | Объемный расход кислорода на выходе не менее чем 10 л/мин
|  | Աշխատանքային ռեսուրս՝ ոչ պակաս քան 30 հազար ժամ | Work resource: not less than 30 thousand hours | Ресурс работы: не менее чем 30 тысяч часов
|  | Աղմուկի մակարդակը` ոչ ավելի քան 50 դբ | Sound Level: not more than 50dB | Уровень шума: не более чем 50 дБ
|  | Ոչ պակաս քան ահազանգերի առկայություն․ գերտաքացում, էլեկտրաէներգիայի ձախողում, թթվածնի խիստ ցածր մակարդակ: | Availability of an alarm indication: not less than overheating, power failure, critically low oxygen level. | Наличие тревожной индикации: не менее чем перегрева, отключения питания, критически низкого уровня кислорода.
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Աշխատակազմի ուսուցում | Staff training | Обучение персонала
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.