## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Գնման ընթացակարգի և հետագայում կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքներում գործելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից սահմանված պահանջները, որոնք ներկայացվում են կից ֆայլով:
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
3 | AED դեֆիբրիլատոր // AED Defibrillator // AED дефибриллятор | AED դեֆիբրիլատոր | AED Defibrillator | AED дефибриллятор | 29
|  | Կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ (AED) դեֆիբրիլատոր | Semi-Automatic օr Automatic AED (Automatic External Defibrillator) | Полуавтоматический или автоматический внешний дефибриллятор (AED)
|  | Պետք է լինի անվտանգ և հեշտ օգտագործման համար | Should be safe and easy to use. | Должен быть безопасным и простым в использовании.
|  | Պետք է նախատեսված լինի մեծահասակների և երեխաների վերակենդանացման համար | AED should designed for adult and child rescue | AED должен быть предназначен для реанимации взрослых и детей
|  | Պետք է ճանաչի փորոքային ֆիբրիլյացիան և այլ փորոքային տախիկարդիաները և ուղղորդի օպերատորին դեֆիբրիլյացիայի գործընթացում | AED should recognized ventricular fibrillation and other ventricular tachycardia and guides operators through the defibrillation process. | Должен распознавать фибрилляцию желудочков и другие формы желудочковой тахикардии и направлять оператора в процессе дефибрилляции
|  | Ալիքի ձևը՝ երկփուլային կտրատված էքսպոնենցիալ (Biphasic Truncated Exponential, BTE)։ | Waveform: Biphasic Truncated Exponential (BTE) | Форма импульса: двухфазная усечённая экспоненциальная (Biphasic Truncated Exponential, BTE)
|  | Էներգիայի ընտրությունը՝ ոչ պակաս քան 150J, 150J, 200J | Energy Selection: not less than 150J, 150J, 200J | Выбор энергии: не менее чем 150J, 150J, 200J.
|  | Լիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ՝ մինչև 150J և ոչ ավելի քան 15 վրկ՝ մինչև 200J | Charge Time: not more than 10 sec to 150J and not more than 15 sec to 200J | Время заряда: не более чем 10 сек до 150J и не более чем 15 сек до 200J
|  | Գործարկման համար ոչ պակաս քան միացման/անջատման և հարվածի (Shock) կոճակների առկայություն | Availability not less than On/Off and Shock buttons for operation | Наличие не менее чем кнопок включения/выключения и разряда для управления
|  | Ձայնային հրահանգների (ոչ պակաս քան 20 լսելի հուշում) և տեսողական ցուցումների (LED ցուցիչներով) առկայություն | Availability extensive voice (not less than 20 audible prompts) and visual prompts (with LED indicators) | Наличие голосовых подсказок (не менее чем 20 звуковых сообщений) и визуальных подсказок (с LED индикаторами)
|  | Պետք է ունենա պաշտպանական արգելափակում՝ պատահական դեֆիբրիլյացիան կանխելու համար | Should have lock-out protection to prevent inadvertent defibrillation | Наличие функции блокировки для предотвращения случайной дефибрилляции
|  | Վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն | Availability of a rechargeable battery. | Наличие перезаряжаемой батареи
|  | Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Availability of a internal battery | Наличие встроенной батареи
|  | Մարտկոցից ոչ պակաս քան 100 լիցքաթափում | Not less than 100 discharges from battery | Не менее чем 100 разрядов от батареи
|  | Պետք է համապատասխանի անվտանգության IEC 60601-1 ստանդարտին | Should comply with the IEC 60601-1 safety standard | Соответствие стандарту безопасности IEC 60601-1
|  | Պարագաներ․ (ոչ պակաս քան) | Accessories: (not less than) | Аксессуары: (не менее чем)
|  | Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ մեծահասակների համար | Not less than 2 disposable, non-polarized pads for adults | Не менее чем 2 одноразовых неполяризованных электродов для взрослых
|  | Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ երեխաների համար | Not less than 2 disposable, non-polarized pads for childs | Не менее чем 2 одноразовых неполяризованных электродов для детей
|  | AED տեղափոխման/պահպանման պայուսակի առկայություն | Availability of a AED case | Наличие защитного/транспортировочного кейса для AED
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Աշխատակազմի ուսուցում | Staff training. | Обучение персонала
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: | User manual in armenien or in english or in russian. | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | Equipment must be new, unused. | Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation. | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования.
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: | Warranty not less than 24 months. | Гарантия не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.