## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
16 | Ռետինոսկոպ (Սկիասկոպ) // Retinoscope (Skiascope) // Ретиноскоп (Скиаскоп) | Ռետինոսկոպ (Սկիասկոպ) | Retinoscope (Skiascope) | Ретиноскоп (Скиаскоп) | 1
|  | Նպատակային կիրառություն. | Intended Use: | Назначение:
|  | Միոպիայի, հիպերմետրոպիայի, աստիգմատիզմի որոշում | Determination of myopia, hyperopia, and astigmatism | Определение миопии, гиперметропии, астигматизма
|  | Մանկաբուժական ակնաբուժություն | Objective refraction assessment | Объективная рефрактометрия
|  | Օբյեկտիվ ռեֆրակցիա | Pediatric ophthalmology applications | Применение в педиатрической офтальмологии
|  | Տեխնիկական պահանջներ. | Technical Requirements: | Технические требования:
|  | Սարքը պետք է նախատեսված լինի աչքի ռեֆրակցիայի օբյեկտիվ որոշման համար։ | The device shall be intended for objective determination of ocular refraction. | Прибор должен быть предназначен для объективного определения рефракции глаза.
|  | Լուսավորման աղբյուրը՝ LED կամ հալոգեն, բարձր լուսային ինտենսիվությամբ։ | Light source: LED or halogen with high illumination intensity. | Источник света – светодиодный (LED) или галогенный, с высокой интенсивностью освещения.
|  | Պետք է ապահովի լույսի գծային կամ կետային ռեժիմ (streak / spot)։ | Availability of streak (linear) or spot light mode. | Наличие линейного (streak) или точечного (spot) светового режима.
|  | Ռոտացիոն մեխանիզմ՝ առնվազն 360° պտտման հնարավորությամբ։ | 60° rotation capability of the light beam. | Возможность вращения светового пучка не менее 360°.
|  | Լուսային շեղման/կոնվերգենցիայի կարգավորում։ | Adjustable convergence/divergence of the light beam. | Регулировка конвергенции/дивергенции светового пучка.
|  | Էրգոնոմիկ ձեռքի սարք։ | Ergonomic handheld design. | Эргономичный ручной корпус.
|  | Սնուցում՝ վերալիցքավորվող մարտկոց կամ համատեղելի լիցքավորման համակարգով։ | Power supply: rechargeable battery with compatible medical charging base. | Питание – аккумуляторное, с возможностью зарядки от стандартной медицинской зарядной базы.
|  | Պետք է ապահովի ճշգրիտ ստվերի շարժման գնահատում ռեֆրակցիայի որոշման համար։ | The device shall allow accurate assessment of reflex movement for precise refractive evaluation. | Обеспечение точной оценки движения световой тени для определения рефракции.
|  | Պետք է համապատասխան լինի բժշկական սարքերի անվտանգության IEC 60601 ստանդարտներին։ | Compliance with IEC 60601 medical electrical equipment safety standards. | Соответствие требованиям безопасности медицинского оборудования IEC 60601.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Որակի վկայականներ (առկայություն).
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 կամ համարժեք