## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
17 | Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ ռեֆրակտոմետր // Medical Optometry Auto Refractometer // Медицинский оптометрический автоматический рефрактометр | Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր | Medical Optometry Portable Auto Refractometer Keratometer | Медицинский оптометрический автоматический рефрактометр кератометр | 1
|  | Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ | Light rack with integral casting | Легкая стойка со встроенным литьем
|  | Գունավոր ոչ պակաս քան 5,5 դյույմ թվային էկրանի առկայություն | Availability of digital color screen not less than 5.5 inches | Наличие цифрового цветного экрана диагональю не менее чем 5,5 дюймов
|  | Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ | Availability of a automatic and manual focusing function | Наличие функции автоматического и ручной фокусировки
|  | PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք | PD automatic measurement function, automatically PD value | Функция автоматического измерения PD, автоматически определяющая значение PD
|  | Մեկ ստեղնով արգելափակման գործառույթի առկայություն | Availability of One key lock function | Наличие функции блокировки одной клавишей
|  | Դիզայնը պետք է համապատասխանի մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին լավ զգացողություն և հարմարավետություն ապահովելու համար | Designs should accorded with the structure of human body engineering, to bring customers good feeling and comfortable | Дизайн должен соответствовать особенностям строения человеческого тела, чтобы клиенты чувствовали себя хорошо и комфортно
|  | Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն | Availability of data transmission possibility | Возможность передачи данных
|  | Չափման ռեժիմներ. (ոչ պակաս քան) | Measurement modes: (not less than) | Режимы измерения: (не менее чем)
|  | K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) | K/R mode (Refractive and keratometer measure) | Режим K/R (измерение рефракции и кератометра)
|  | REF ռեժիմ (բեկման չափում) | REF mode (Refractive measurement) | Режим REF (измерение рефракции)
|  | Ռեֆրակտոմետր․ | Refractometer: | Рефрактометр:
|  | Բեկման չափում | Refractive measure։ | Измерение рефракции։
|  | Գագաթների հեռավորությունը ոչ պակաս քան 0.0, 12.0, 13.75 մմ | Vertex Distance not less than 0.0, 12.0, 13.75mm | Расстояние между вершинами не менее чем 0․0, 12․0, 13․75 мм
|  | Տիրույթը ոչ պակաս քան -20.00 ~ + 20.00D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում | Sphere not less than in -20.00~+20.00D (0.12/0.25d Step) range | Сфера не менее чем в диапазоне -20,00~+20,00D (шаг 0,12/0,25d)
|  | Ցիլինդրը ոչ պակաս քան -8~+8D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում | Cylinder not less than in -8~+8D (0.12/0.25D step) range | Цилиндр не менее чем в диапазоне -8~+8D (шаг 0,12/0,25D)
|  | Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում | Axis not less than in 1°-180° (1° step) range | Ось не менее чем в диапазоне 1°-180° (шаг 1°)
|  | Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը ոչ պակաս քան 45-85 մմ միջակայքում | Pupil Distance not less than in 45-85mm range | Расстояние между зрачками не менее чем в диапазон 45-85 мм
|  | Բիբի չափելի մինիմալ տրամագիծը Ø2.0 մմ | Min.pupil diameter measurable Ø2.0mm | Минимальный диаметр зрачка, измеряемый в диапазоне Ø2,0 мм
|  | Կերատոմետրիա․ | Keratometry: | Кератом:
|  | Եղջերաթաղանթի կորության չափում. | Corneal curvature measurement: | Измерение кривизны роговицы:
|  | Կորության շառավիղը ոչ պակաս քան 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում | Radius of curvature not less than in 5-10mm(0.01mm step) range | Радиус кривизны не менее чем 5-10 мм (с шагом 0,01 мм)
|  | Եղջերաթաղանթի բեկումը ոչ պակաս քան 34.00-67.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում | Corneal Refraction not less than in 34.00-67.00D (0.12/0.25D step) range | Рефракция роговицы не менее чем в диапазоне 34,00-67,00D (шаг 0,12/0,25D)
|  | Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը ոչ պակաս քան 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում | Corneal Astigmatism not less than in 0.00~8.00D (0.12/0.25D step) range | Роговичный астигматизм не менее чем в диапазоне 0,00~8,00D (с шагом 0,12/0,25D)
|  | Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում | Axis not less than in 1°-180° (1° step) range | Ось не менее чем в диапазоне 1°-180° (шаг 1°)
|  | Եղջերաթաղանթի տրամագիծը ոչ պակաս քան 2.0-14.0 մմ միջակայքում | Corneal diameter not less than in 2.0-14.0mm (0.1mm step) range | Диаметр роговицы не менее чем в диапазоне 2.0-14.0 мм
|  | Այլ․ | Others: | Другое:
|  | Թիրախի ավտոմատ մշուշում | Automatic fogging target | Автоматический контроль запотевания
|  | Ջերմային պրինտերի առկայություն | Availability of a thermal printer | Наличие термалного принтера
|  | Բարձրությունը կարգավորվող կզակի հենակի առկայություն | Availability of a height adjusyable chin rest | Наличие регулируемый по высоте подставки для подбородка
|  | RS 232 ինտերֆեյս | RS 232 interface | RS 232 интерфей
|  | Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց | Power supply: 220V/50Hz | Источник питания: 220 В/50 Гц
|  | Հավաքածու և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В набор входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent | ИСО 13485 или эквивалент.