## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
2 | Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ // Automatic Hematology Analyzer // Автоматический гематологический анализатор | Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ | Automatic hematology analyzer | Автоматический гематологический анализатор | 1
|  | Հետազոտման պարամետրները` ոչ պակաս քան 26 ցուցանիշ հաշվելու հնարավորություն + հիստոգրամներ և ստագրամներ | Test parameters: ability to count not less than 26 indicators + histograms and scattergrams. | Параметры теста: возможность подсчета не менее чем26 индикаторов + гистограммы и диаграммы рассеяния.
|  | WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT P-LCR | WBC, Lym #, Mon #, Neu #, Bas #, Eos #, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT P-LCR | WBC, Lym #, Mon #, Neu #, Bas #, Eos #, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT P-LCR
|  | Արտադրողականությունը` ոչ պակաս քան 50 նմուշ 1 ժամում | Productivity: not less than 50 samples per hour | Производительность: не менее чем 50 тестов в час
|  | Շահագործման համար օգտագործվող ռեագենտները` ոչ ավել քան 4 ռեագենտ | Reagents used for operation: not more than 4 reagents | Реагенты: не более чем 4-х реагентов для проведения анализа
|  | Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն | Availability of reagent code or QR code reading unit | Наличие блока считывания кода реагента или QR-кода
|  | Փորձանոթի նույնականացման հնարավորություն | Ability to identify the test tube | Возможность идентифицировать пробирку
|  | Փորձանոթների ներբեռնումը՝ շարունակական ներբեռնում | Test tube download - continuous download | Загрузка пробирки - непрерывная загрузка
|  | Ոչ պակաս քան 7'' գունավոր հպումային LCD կամ TFT դիսպլեյ | Not less than 7'' touch screen color LCD or TFT display | Цветной ЖК- или TFT-дисплей с сенсорным экраном не менее чем 7 дюймов
|  | Օգտագործվող փորձանոթների տեսակներ, Vacutainer, Vacuette | Types of test tubes used: Vacutainer, Vacuette | Используемые типы пробирок: Vacutainer, Vacuette
|  | Հիշողությունը` ոչ պակաս քան 10000 նմուշների արդյունքները | Memory: Results of not less than 10,000 samples | Память: не менее чем 10000 результатов обследований
|  | Որակի ստուգում` որակի ստուգման ծրագրերի առկայություն` Levey-Jennings | Quality check: Availability of quality control programs`Levey-Jennings | Проверка качества: Наличие программ контроля качества Леви-Дженнингс
|  | Լեզուն` ոչ պակաս քան անգլերեն | Language: not less than english. | Язык программного обеспечения: не менее чем английский
|  | Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB | Availability of Serial interface ports for connection to PC and printer, USB | Наличие портов серийного интерфейса для подключения к ПК и принтеру, USB
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220V, 50/60 Hz. | Электропитание 220 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и аксессуары։
|  | Ոչ պակաս քան 1000 թեստի համար ռեագենտ | Reagent for not less than 1000 tests | Реагент для не менее чем 1000 тестов
|  | Համակարգի լվացման հեղուկներ | System wash fluids | Жидкости для промывки системы
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.