## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
3 | Վիրահատական լուսատու շարժական // Portable operation lamp // Хирургический светильник портативный | Վիրահատական լուսատու շարժական | Portable operation lamp | Хирургический светильник портативный | 1
|  | LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն | Availability of LED light sources | Наличие светодиодный источников света (LED)
|  | Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50,000 ժամ | LED life time not less than 50.000 hours | Срок службы светодиодов не менее чем 50․000 часов
|  | Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 110 հատ | Number of LEDs not more than 110 | Количество светодиодов не менее чем 110 шт
|  | Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 120․000 լյուքս | Illumination (distance: 1 m) not less than 120.000 Lux | Освещенность операционного поля (расстояние 1м), не менее чем 120․000 люкс
|  | Գունային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան 4300±200K | Colour temperature not less than 4300±200K | Цветовая температура не менее чем 4300±200K
|  | Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն | Availability of brightness control | Наличие регулировки интенсивности яркости
|  | Ֆոկուսի վերահսկման առկայություն | Availability of focus control location | Наличие управления фокусом
|  | Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 5 քայլ | Intensity control not less than 5 steps | Регулировка интенсивности не менее чем 6 ступеней
|  | Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220 V, 50/60 Hz | Питание: 220В, 50/60Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.