## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
6 | Պատվաստանյութերի սառնարան // Refrigerator for vaccines // Холодильник для вакцин | Պատվաստանյութերի սառնարան | Refrigerator for vaccines | Холодильник для вакцин | 2
|  | Հատուկ կենսաբանական պատվաստանյութերի համար մշակված մասնագիտացված սառնարանային սարքավորում | Specialized refrigeration equipment designed specifically for biological vaccines | Специализированное холодильное оборудование, разработанное специально для биологических вакцин
|  | Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում | Temperature controlled within not less than the range of in from +2°C to +8°C range | Температура регулируется не менее чем в диапазоне от +2 °C до +8 °C
|  | Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր | Useful volume not less than 100 liters | Полезный объем не менее чем 100 литров
|  | Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 | Number of shelves: not less than 2 | Количество полок: не менее чем 2
|  | Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի | With automatic defrosting system | С автоматической системой размораживания
|  | Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 ℃ ճշգրտությամբ | High-precision microprocessor temperature control system with digital display with not more than 0.1℃ accuracy | Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровым дисплеем с точностью не более чем 0,1 ℃
|  | Թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառնարանի աշխատանքի վիճակը | The digital display should show refrigerator work condition | На цифровом дисплее должно отображаться состояние холодильника
|  | Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ | Audible and visible alarm system for safe storage | Звуковая и визуальная сигнализация для безопасного хранения
|  | Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան | Not less than High temperature alarm, Low temperature alarm, voltage fail alarm | Сигнализация о высокой температуре, сигнализация о низкой температуре, сигнализация о сбое напряжения
|  | Սառեցման սենսորների առկայություն | Availability of sensors for cooling | Наличие датчиков охлаждения
|  | Սառեցման եղանակը՝ հարկադիր օդային հովացման համակարգ | Cooling method: forced air cooling system | Способ охлаждения: система принудительного воздушного охлаждения
|  | Սարքավորումը պետք է համապատասխանի NSF/ANSI 456 պատվաստանյութերի պահպանման ստանդարտին: | The equipment should comply with the NSF/ANSI 456 standard for vaccine storage. | Оборудование должно соответствовать стандарту NSF/ANSI 456 для хранения вакцин.
|  | Դռան պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի դռան բաց մնալը | Safety door lock design should avoid door ajar | Конструкция защитного дверного замка должна исключать приоткрытие двери
|  | Ներկառուցված լամպի առկայություն, որն ավտոմատ կերպով լուսավորվում կամ անջատվում է դուռը բացելիս կամ փակելիս | Availability of built-in lamp, which automatically lights up or turns off when opening or closing the door | Наличие встроенной лампы, которая автоматически загорается или гаснет при открывании или закрывании двери
|  | Լվացվող մակերես | Washable surface. | Моющаяся поверхность.
|  | Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց | Power: 220V/50 Hz | Питание: 220 В / 50 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.