## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
1 | Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի սարքավորում // Medical digital radiography machine // Медицинский цифровой рентгенографический аппарат | Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի սարքավորում | Medical digital radiography machine | Медицинский цифровой рентгенографический аппарат | 1
|  | Այն պետք է ներկայացնի բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը` համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի։ Համակարգը պետք է ապահովի լիարժեք հասանելիություն բոլոր հիվանդների համար: Օրթոպեդիկ լուսանկարներ, մանկաբուժական լուսանկարներ, կրծքավանդակի, գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ հետազոտություններ: | It should represent the performance of all diagnostic procedures in accordance with various anatomical parts of the body: The system should ensure full accessibility for all patients. Orthopedic photography, pediatrics photography, chest, gynecological Photography (HSG) and many other checks. | Он должен представлять выполнение всех диагностических процедур в соответствии с различными анатомическими частями тела. Система должна обеспечить полную доступность для всех пациентов. Ортопедическая фотография, педиатрическая фотография, грудная клетка, гинекологическая фотография (HSG) и множество других исследований.
|  | Անլար հարթ պանելային դետեկտոր | Wireless Flat Panel Detector | Беспроводной плоскопанельный детектор
|  | Հիվանդի սեղանի և Bucky կանգնակի համար ոչ պակաս քան 2 անլար հարթ պանելային դետեկտորների առկայություն | Availability of not less 2 Wireless Flat Panel Detectors for patient table and Bucky stand | Наличие не менее 2 беспроводных плоскопанельных детекторов для стола пациента и стойкы Bucky
|  | Նյութը՝ CsI (ցեզիում յոդիդ) | Material: CsI (cesium iodide) | Материал: CsI (цезий йодид)
|  | Սահմանային թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 3,6 lp/mm | Limiting resolution: not less than 3,6lp / mm | Предельное разрешение: не менее чем 3,6 lp/ мм
|  | Արդյունավետ տարածք՝ ոչ պակաս քան 43 (V) × 43 (H) սմ, 17″ × 17" դույմ | Effective area: not less than 43 (V) × 43 (H) cm, 17″×17″ inches | Эффективная площадь: не менее чем 43 (V) × 43 (H) см, 17 "× 17" дюймов
|  | Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս քան 3000 (H) x 3000 (V) | Pixel Matrix: not less than 3000 (H) × 3000 (V) | Пиксельная матрица: не менее чем 3000 (H) × 3000 (V)
|  | Պիքսելային քայլք` ոչ ավել քան 140 մկմ | Pixel pitch: not more than 140 μm | Шаг пикселя: не более чем 140 мкм
|  | DICOM ծառայություն | DICOM Service | Сервис DICOM
|  | FPD դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ պետք է թույլ տա գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը, մշակել և պատկերել պատկերները` կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: | The FPD detector should in combination with the image acquisition system to record the acquisition parameters, process and display images in function of the anatomical part and patient size selected. | Детектор FPD в сочетании с системой сбора изображений должен записывать параметры сбора, обрабатывать и отображать изображения в зависимости от выбранной анатомической части и размера пациента.
|  | Պատկերային համակարգը պետք է թույլ տա պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա: Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով | The image system should allows to save images in the storage system archive and to display on high resolution monitor the acquired images. Furthermore, the system offers the possibility to send the images to a diagnostic workstation (or to a general archive) via DICOM. | Система изображений должна позволять сохранять изображения в архиве системы хранения и отображать полученные изображения на мониторе высокого разрешения. Кроме того, система предлагает возможность отправлять изображения на диагностическую рабочую станцию (или в общий архив) через DICOM.
|  | Ցանցային համակարգի առկայություն | Availability of grid system | Наличие сетевой системы
|  | Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. | High frequency high voltage x-ray generator: | Высокочастотный высоковольтный рентгеновский генератор:
|  | Հզորությունը ոչ պակաս քան 68ԿՎ | Power: not less than 68KW | Генератор мощностью не менее чем 68 кВт
|  | Խողովակի լարումը` ոչ պակաս քան 40kV-150kV միջակայքում, քայլը 1 կՎ | Tube voltage: not less than in 40kV-150kV range, step 1kV | Напряжение трубки: не менее чем в диапазоне 40 кВ-150 кВ, шаг 1 кВ
|  | Խողովակի հոսանքը` ոչ պակաս քան 10 մԱ-800 մԱ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Tube current: not less than in 10 mA-800 mA range, step adjustment | Ток трубки: не менее чем в диапазоне 10 мА-800 мА, ступенчатая регулировка
|  | mAs` ոչ պակաս քան 0,1 mAs-800 mAs միջակայքում | mAs: not less than in 0,1 mAs-800 mAs range | mAs։ не менее чем в диапазоне 0,1 mAs-800 mAs
|  | Ժամանակը` ոչ պակաս քան 1.0 մվ-250մվ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Time: not less than in 1,0ms-10s range, step adjustment, not less than 36 steps | Время: не менее чем в диапазоне 1,0мс-250 мс, регулировка шага
|  | Ռոտորի սնուցում՝ երկու արագությամբ մեկնարկիչ (DSS) | Rotor Supply: Dual Speed Starter (DSS) | Питание ротора: Двухскоростной пускатель (DSS)
|  | Չափերը (ԵxԼxԲ)՝ ոչ ավելի քան 460x650x700 մմ | Dimension (DxWxH): not more than 460x650x700mm | Размеры (ДхШхВ): не более чем 460х650х700 мм
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ. | X-ray tube assembly: | Рентгеновская трубка:
|  | Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը` ոչ ավել քան փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս` 0,6 / 1,2 մմ | Tube Focus: not more than small/big 0,6mm /1,2mm | Фокус трубки: не более чем маленького / большого 0,6 мм / 1,2 мм
|  | Մուտքային հզորություն՝ ոչ պակաս քան փոքր ֆոկուս՝ 20kW/ մեծ ֆոկուս՝ 70kW | Input power: not less than Small focus 20kW/ Big Focus 70kW | Входная мощность: не менее чем малого фокуса 20 кВт / большого фокуса 70 кВт
|  | Անոդի ջերմակրություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU | Anode thermal capacity: not less than 300KHU | Теплоемкость анода: не менее чем 300 kHU
|  | Սեփական ֆիլտրում ոչ ավելի քան 0,9 մմ Ալ | Inherent filtration not more than 0,9mmAL | Собственная фильтрация не более чем 0,9мм AL
|  | Անոդի պտույտի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 9000 պտ/րոպ | Anode Rotation Speed: not less than 9000rpm | Скорость вращения анода: не менее чем 9000 об/мин
|  | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 և 60601-2-28 ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի համար, առկայություն | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 and 60601-2-28 for X-ray tube assemblies, availability | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 и 60601-2-28 для рентгеновских трубок в сборе, наличие
|  | Կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան. | Control remote diagnostic table: | Диагностический стол с управлением:
|  | Հիվանդի սեղան (4 դիրքով լողացող սեղան) | Patient Table (4-way Float-top) | Стол для пациентов (4-позиционный с плавающей столешницей)
|  | Սեղանի մակերեսի չափսերը (ԵxԼxԲ)՝ 2300 x 785 x 700 մմ ± 5% | The table‐top dimensions (DxWxH): 2300 x 785 x 700mm ± 5% | Размеры стола (ДхШхВ): 2300 x 785 x 700 мм ± 5%
|  | Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը` ոչ պակաս քան 250 մմ | The table‐top movements: not less than 250 mm in the transverse direction | Перемещения стола в поперечном направлении: не менее чем 250 мм
|  | Սեղանի մակերեսի երկայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը` ոչ պակաս քան 900 մմ | The table‐top movements: not less than 900 mm in the Longitudinal direction | Перемещения стола в продольном направлении: не менее чем 900 мм
|  | Սեփական ֆիլտրում ոչ պակաս քան 1,1 մմ Ալ 100 կՎ լարման դեպքում | Inherent filtration not less than 1,1 mm Al at 100kV | Собственная фильтрация не менее чем 1,1 мм Al при напряжении 100 кВ
|  | Քաշի տարողությունը ոչ պակաս քան 200 կգ | Weight bearing capacity not less than 200kg | Грузоподъемность не менее чем 200 кг
|  | Կանգնակ. | Stand: | Стенд:
|  | Հատակային կամ առաստաղային տեղակայման տեսակի | Floor or Ceiling mounted type | Тип установки: напольный или потолочный
|  | Ուղղահայաց շարժը ոչ պակաս քան 1300 մմ | Vertical Travel not less than 1300mm | Вертикальный ход не менее чем 1300 мм
|  | Երկայնական շարժը ոչ պակաս քան 1700 մմ | Longitudinal Travel not less than 1700mm | Продольный ход не менее чем 1700 мм
|  | Լայնակի շարժը ոչ պակաս քան 200 մմ | Lateral not less than 200mm | Поперечный не менее чем 200 мм
|  | Կանգնակի պտույտը ոչ պակաս քան 90° | Stand rotation not less than 90° | Поворот стенда не менее чем 90°
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը ոչ պակաս քան 180° | Tube rotation not less than 180° | Поворот трубки не менее чем 180°
|  | Bucky կանգնակ. | Bucky stand։ | Стойка Bucky։
|  | Կանգնակի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 1900 մմ | Column Height not less than 1900 mm | Высота стойкы: не менее чем 1900 мм
|  | Ուղղահայաց շարժը՝ ոչ պակաս քան 1200 մմ | Vertical Travel not less than 1200 mm | Вертикальное перемещение: не менее чем 1200 мм
|  | Առջևի վահանակի ալյումինե համարժեքը (Al EQV)՝ ոչ պակաս քան 0,4 մմ | Front Panel AL EQV not less than 0,4 mm | Алюминиевый эквивалент передней панели (Al EQV): не менее чем 0,4 мм
|  | Կոլիմատոր․ | Collimator: | Коллиматор:
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի կոլիմատոր՝ լույսի կենտրոնացման սարքով, ավտոմատ անջատմամբ: | X-ray collimator with light switching device, automatic shutdown. | Рентгеновский коллиматор с устройством фокусировки света, автоматическим отключением.
|  | Կոլիմատորը կարող է լինել ուղղանկյուն դաշտի տիպի կամ ուղղանկյուն ‐ իրիսի դաշտի տիպի | The collimator can be a rectangular field type or a rectangular‐iris fields type | Коллиматор может иметь тип прямоугольного поля или тип полей с прямоугольной диафрагмой
|  | Լույսի դաշտի չափը 100 սմ հեռավորությունից ոչ պակաս քան 43x43 սմ | The size of the light field at a focus of 100 cm: not less than 43x43 cm | Размер светового поля при фокусе 100 см: не меньше чем 43х43 см
|  | Սեփական ֆիլտրում ոչ ավելի քան 2 մմ Ալ | Inherent filtration not more than 2 mm Al | Собственная фильтрация не более чем 2 мм Al
|  | Լույսի աղբյուրը՝ լուսադիոդային | Light source: LED | Источник света: светодиод
|  | Աշխատանքային կայան. | Workstation: | Рабочая станция:
|  | Պրոցեսորը պետք է հիմնված լինի ոչ պակաս քան 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունենա նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ կամ ավելի, ոչ պակաս, քան 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, վիդեոքարտ | Processor should be based on laest high speed processor of not less than 32 bit, also should have image storage SSD disc 1TB or more, not less than 8 GB RAM, DVD / RW, Network Card, Video Card | Процессор должен быть основан на быстродействующем процессоре не менее чем 32 бит, также должен иметь накопитель изображений SSD-диск объемом 1 ТБ или более, не менее чем 8 ГБ оперативной памяти, DVD / RW, сетевую карту, видеокарту
|  | DICOM Store– Պատկերներն ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store– Send images to workstation and/or archiving system | DICOM Store – отправка изображений на рабочую станцию и/или в систему архивирования
|  | DICOM աշխատանքային ցուցակի կառավարում - RIS կապ | DICOM WorkList Management – RIS connection | Управление рабочим списком DICOM – подключение к RIS
|  | DICOM Մեդիա փոխանակում - արխիվացում ROM- ի վրա | DICOM Media interchange –Archiving on ROM | Мультимедийный обмен DICOM –Архивирование на ROM
|  | Dicom արտահանում | Dicom export | Экспорт Dicom
|  | Աշխատանքային կայանը պետք է կարողանա կազմաձևել բազմակի ձևաչափի պատկերներ DICOM տպիչների համար | The workstation should be capable of configuring Multi Format images for DICOM Printers | Рабочая станция должна быть способна настраивать многоформатные изображения для принтеров DICOM
|  | Պատկերների մշակման տարբեր գործառույթներ (պտտում, նշումներ/անոտացիա, քողարկում, հետաքրքրության գոտու ընտրություն (ROI)) | Various image handling (Rotation, Annotation, Masking, ROI) | Различные функции обработки изображений (поворот, аннотация, маскирование, выбор области интереса (ROI))
|  | Համատեղելի DICOM 3.0-ի հետ | DICOM 3.0 Compatible | Совместимость с DICOM 3.0
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի գերտաքացման և ֆիլամենտ սխալի ծրագրային ինքնաստուգում | Self-diagnostic Programme for filament error and Tube’s Thermal Overload | Программа самодиагностики ошибки нити накала и тепловой перегрузки трубки
|  | Անատոմիական ծրագրերի առկայություն | Available of anatomical Programs | Наличие анатомических программ
|  | Պատկերների ավտոմատ միացման առկայություն (Image Auto Stitching) | Available of a Image Auto Stitching | Наличие автоматического "сшивание" изображений (Image Auto Stitching)
|  | Ոչ պակաս քան 1 մեգապիքսել 19" բժշկական մոնիտոր, թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280 x1024 պիքսել | Not less than 1 mega pixel 19” Medical Grade Monitor, resolution not less than 1280 x1024 pixel | не менее чем 1 мегапикселя 19” Монитор медицинского класса, разрешение не менее чем 1280 x1024 пикселей
|  | Էլեկտրոսնուցում. | Power Supply: | Электропитание:
|  | Լարումը 3 ֆազ, 400 Վ ± 10% | Voltage: 3 phase, 400V±10% | Питание 3/PE, 400 В± 10%
|  | Հաճախականությունը` 50/60 Հց | Frequency: 50/60 Hz | Частота: 50/60 Гц
|  | Էլեկտրական անվտանգությունը պետք է համապատասխանի էլեկտրական անվտանգության IEC-60601 ստանդարտներին | Electrical safety should comply to standards for electrical safety IEC-60601 | Электробезопасность должна соответствовать стандартам электробезопасности IEC-60601
|  | Աքսեսուարներ. | Accessories: | Аксессуары:
|  | Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a full body radiation protection suit | Наличие костюма для полной радиационной защиты тела
|  | Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Thyroid Shield radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты щитовидной железы
|  | Կրծքավանդակի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Sternum radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты грудины
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու առկայություն. | Availability of а X-Ray Safety Lead Glass: | Наличие Рентгенозащитного свинцового стекла:
|  | Հաստությունը` ոչ պակաս քան 8,0 մմ | Thickness: not less than 8,0mm | Толщина: не менее чем 8,0 мм
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի մաքսիմալ լարման պաշտպանությունը ոչ պակաս քան 150 կՎ | Maximum voltage protection of X-ray radiation not less than 150 KV | Максимальное напряжение защиты от рентгеновского излучения не менее чем 150 кВ
|  | Աոկա չափը` ոչ պակաս քան 100 x 80 սմ | Available size: not less than 100 x 80 cm | Доступный размер: не менее чем 100 x 80 см
|  | Կապարի համարժեքը` ոչ պակաս քան 2,0 մմպբ | Lead Equivalent: not less than 2,0 mmpb | Эквивалент свинца: не менее чем 2,0 мм pb
|  | Օդային պղպջակների առկայություն` չկա պղպջակ | Presence of Air Bubbles: No Bubble | Наличие пузырьков воздуха: пузырьков нет
|  | Տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը` ոչ պակաս քան 90% | Visible Light Transmittance: not less than 90% | Коэффициент пропускания видимого света: не менее чем 90%
|  | Փաթեթավորումը` արտահանման ստանդարտ մասնագիտացված փաթեթավորում | Package: export standard professtional package | Упаковка: экспортный стандартный профессиональный пакет
|  | Ապակին պատին ամրացնելու շրջանակի առկայություն | Availability of a frame for mounting glass to the wall | Наличие рамки для крепления стекла к стене
|  | Որակի վկայականներ (ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու համար). | Quality certificates: (for X-Ray Safety Lead Glass): | Сертификаты качества: (для рентгенозащитного свинцового стекла)
|  | ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք, առկայություն։ | ISO13485 or ISO 9001 or equivalent, availability. | ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент, наличие.
|  | Այլ պայմաններ. | Օther conditions: | Другие требования:
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | Not less than 24 month warranty for the entire system, including the X-ray tube | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку не менее чем 24 месяцев
|  | Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Installation of cables required for system installation | Наличие монтажных материалов, кабелей, необходимых для инсталяции системы
|  | Անխափան սնուցման աղբյուրից (UPS) մինչև համակարգչային տոմոգրաֆի սարքավորում եռաֆազ հոսանքի սնուցման մալուխի առկայություն (մինչև 50 մետր) և այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման համար բոլոր պարագաների առկայություն (ամրակներ, անջատիչ և այլն), ինչպես նաև այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման աշխատանքներ | Availability of a three-phase power cable from an uninterruptible power supply (UPS) to CT scanner equipment (up to 50 meters) and the availability of all accessories for laying and installing this cable (clamps, switch, etc.), as well as work on laying and installing this cable | Наличие трехфазного кабеля питания от источника бесперебойного питания (ИБП) к оборудованию компьютерного томографа (длиной до 50 метров) и наличие всех аксессуаров для прокладки и монтажа этого кабеля (зажимы, выключатель и т.д.), а также работы по прокладке и монтажу этого кабеля
|  | Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1․ ISO13485 կամ համարժեք | 1․ ISO 13485 or equivalent | 1․ ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA