ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровая конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) и система панорамного обследования

1. Общие положения и конфигурация системы

• Назначение: Система предназначена для высококачественных 2D и 3D исследований зубочелюстной системы, ЛОР-органов и височно-нижнечелюстного сустава.

• Конструкция: Компактная конструкция и эргономичная структура для обеспечения максимального комфорта и безопасности пациента.

• Тип оборудования: Комбинированная система для 2D/3D исследований.

• Тип установки: Удлиненная колонна, установленная на полу.

• Эргономика: Возможность управления с левой или правой стороны (опционально, по заказу заказчика), включая сенсорную клавиатуру, установленную на корпусе, вращающуюся дугу и лазерные направляющие.

2. Рентгеновский генератор и трубка

• Тип генератора: Генератор постоянного напряжения (DC).

• Анодное напряжение: Регулируемое в диапазоне 60–90 кВ. • Ток анода: 2–16 мА (импульсный режим при 3D-исследованиях).

• Размер фокусного пятна: не более 0,6 мм (согласно стандарту IEC 60336).

• Регулировка излучения: автоматическая система регулировки дозы облучения в зависимости от анатомических особенностей и состава тела пациента.

3. Система получения изображений (детектор)

• Тип детектора: высокочувствительный 3D/PAN фиксированный плоский панельный детектор (технология IGZO).

• Размер 3D-вокселя: не более 80 мкм для детального анатомического анализа.

• Разрешение: 6,25 лп/мм (лп/мм) в 3D-режиме.

4. Поле зрения (FOV) Система должна обеспечивать широкий выбор полей зрения (FOV) для решения различных клинических задач.

• Стоматологические осмотры: 6x6, 8x6, 8x8, 10x10, 11x6, 11x8, 11x11 см (15x11 см — опционально).

• Осмотры носовой полости: 8x8, 10x10, 11x8, 11x11 см.

• Исследования спинномозговой жидкости: 10x10, 11x6, 11x11 см.

• Секторальное сканирование: возможность ограничить облучение только интересующей областью.

• Набор 3D-изображений CSB: (13x6, 13x10, 15x6, 15x11) для двух специальных исследований CSB (двойные поля сканирования, которые могут не охватывать весь зубной ряд) (опционально).

5. Режимы и функции исследования

• 3D-режимы: Возможность сканирования в низкодозовом, стандартном и высококачественном режимах.

• 2D-панорамные исследования: Стандартная панорама, ортогональная, педиатрическая панорама, межпроксимальная визуализация, исследования околоносовых пазух и CSB.

• Функция получения не менее 5 различных фокальных слоев за одно сканирование для выбора наилучшего диагностического изображения.

• Уменьшение артефактов от металла: Автоматические адаптивные алгоритмы для минимизации помех, вызванных металлическими конструкциями.

6. Эргономика, позиционирование и безопасность

• Вспомогательные средства позиционирования: Не менее 3 лазерных указателей.

• Система лазерного позиционирования стоп: Встроенная лазерная система для контроля правильного положения стоп пациента, что обеспечивает стабильное положение тела и устраняет артефакты движения изображения.

• Система первичной визуализации: Система для получения двух первичных низкодозовых изображений (фронтального и бокового) с возможностью перемещения рамки зоны сканирования на 1 см влево-вправо, вверх-вниз для точного выбора зоны сканирования.

• Управление: Сенсорная панель управления, установленная на устройстве (не менее 7 дюймов), и возможность виртуального управления с компьютера.

• Низкодозовая система исследования с дополнительным фильтром (1 мм Al), обеспечивающая снижение дозы облучения при сохранении высокого качества (в соответствии с международными стандартами).

• Система охлаждения: Встроенная система активного охлаждения для обеспечения бесперебойной работы во время исследований высокой интенсивности.

• Кнопка дистанционного управления: Кнопка дистанционного управления экспозицией с кабелем длиной 20 метров.

• Освещение и индикация:

o Наличие встроенной системы мягкого освещения для комфорта пациента.

o Наличие зеркала со встроенной световой индикацией состояния устройства (подготовка, процесс сканирования и т. д.).

• Наличие системы «Имитация», предназначенной для имитации исследования без включения излучения.

7. Программное обеспечение и рабочая станция

• Рабочая станция: Специализированный компьютер для обработки и реконструкции рентгеновских снимков.

• Монитор: диагональ не менее 23 дюймов, яркость не менее 300 кд/м².

• Программное обеспечение и совместимость. Профессиональный пакет для обработки, архивирования и 3D-визуализации. Полная поддержка стандартов DICOM 3.0, RIS/PACS и TWAIN.

• Инструменты планирования: инструменты планирования и моделирования имплантации.

• Искусственный интеллект (ИИ): возможность активации встроенного набора алгоритмов для автоматического анализа 2D и 3D стоматологических изображений (опционально).

• Лицензирование:

o Лицензия на активацию 2D/3D диагностических функций (до 25 рабочих станций).

o Панорамные и 3D-исследования.