ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Թվային կոնաձև ճառագայթմամբ համակարգչային շերտագրության (ԿՃՀՇ) և պանորամային հետազոտությունների համակարգ

1. Ընդհանուր դրույթներ և համակարգի կոնֆիգուրացիա

- Նշանակությունը: Համակարգը նախատեսված է ատամնածնոտային համակարգի, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական (ՔԿԱ) օրգանների և քունք-ստորին ծնոտային հոդի (ՔՍԾՀ) բարձրորակ 2D և 3D հետազոտությունների համար։

- Կառուցվածքը: Կոմպակտ դիզայն և էրգոնոմիկ կառուցվածք՝ բուժառուի առավելագույն հարմարավետությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։

- Սարքավորման տեսակը: Համակցված համակարգ 2D/3D հետազոտությունների համար։

- Տեղադրման տեսակը: Հատակին ամրացվող երկարացված սյուն։

- Էրգոնոմիկա: Ձախ կամ աջ կողմից կառավարման հնարավորություն (ընտրանքային՝ ըստ հաճախորդի պատվերի), որը ներառում է կորպուսի վրա տեղադրված հպումային ստեղնաշար, պտտվող աղեղ և լազերային ուղղորդիչներ։

2. Ռենտգենյան գեներատոր և խողովակ

- Գեներատորի տեսակը: Հաստատուն պոտենցիալով (DC) գեներատոր։

- Անոդային լարումը: Կարգավորվող 60–90 կՎ միջակայքում։

- Անոդային հոսանքը: 2–16 մԱ (իմպուլսային ռեժիմ 3D հետազոտությունների ժամանակ)։

- Կիզակետի (Focal spot) չափսը: Ոչ ավել, քան 0,6 մմ (ըստ IEC 60336 ստանդարտի)։

- Ճառագայթման վերահսկում: Ճառագայթման դոզայի ավտոմատ կարգավորման համակարգ՝ կախված բուժառուի անատոմիական առանձնահատկություններից և մարմնակազմությունից։

3. Պատկերի ստացման համակարգ (Դետեկտոր)

- Դետեկտորի տեսակը: Բարձր զգայունությամբ 3D/PAN ֆիքսված հարթ պանել (IGZO տեխնոլոգիա)։

- 3D վոքսելի չափսը (Voxel size): Ոչ ավել, քան 80 մկմ՝ մանրակրկիտ անատոմիական վերլուծության համար։

- Թույլատրելիությունը: 6,25 լպ/մմ (lp/mm) 3D ռեժիմում։

4. Հետազոտության տիրույթ (FOV) Համակարգը պետք է ապահովի տեսադաշտի (FOV) լայն ընտրություն տարբեր կլինիկական խնդիրների համար.

- Ատամնաբուժական հետազոտություններ: 6x6, 8x6, 8x8, 10x10, 11x6, 11x8, 11x11 սմ (15x11 սմ՝ ընտրանքային)։

- Քթի հարակից խոռոչների հետազոտություն: 8x8, 10x10, 11x8, 11x11 սմ։

- ՔՍԾՀ հետազոտություն: 10x10, 11x6, 11x11 սմ։

- Սեկտորալ սկանավորում: Ճառագայթումը միայն հետաքրքրող հատվածով սահմանափակելու հնարավորություն։

- ՔՍԾՀ 3D-պատկերների հավաքածու: (13x6, 13x10, 15x6, 15x11) երկու ՔՍԾՀ հատուկ հետազոտությունների համար (կրկնակի սկանավորման դաշտեր, որոնք կարող են չներառել ամբողջ ատամնաշարը) (ընտրանքային)։

5. Հետազոտության ռեժիմներ և ֆունկցիաներ

- 3D ռեժիմներ: Ցածր դոզայով, ստանդարտ և բարձր որակի ռեժիմներով սկանավորման հնարավորություն։

- 2D պանորամային հետազոտություններ: Ստանդարտ պանորամա, օրթոգոնալ, մանկական պանորամա, ինտերպրոքսիմալ պատկերում, քթի հարակից խոռոչների և ՔՍԾՀ հետազոտություններ։

- Մեկ սկանավորման ընթացքում ոչ պակաս, քան 5 տարբեր ֆոկուսային շերտերի ստացման ֆունկցիա՝ լավագույն ախտորոշիչ պատկերն ընտրելու համար։

- Մետաղական արտեֆակտների նվազեցում: Ավտոմատ ադապտիվ ալգորիթմներ՝ մետաղական կոնստրուկցիաներից առաջացող խանգարումները նվազագույնի հասցնելու համար։

6. Էրգոնոմիկա, դիրքավորում և անվտանգություն

- Դիրքավորման օգնություն: Ոչ պակաս, քան 3 լազերային ցուցիչների առկայություն։

- Ոտքերի դիրքավորման լազերային համակարգ: Ներկառուցված լազերային համակարգ՝ բուժառուի ոտքերի ճիշտ տեղակայումը վերահսկելու համար, ինչն ապահովում է մարմնի կայուն դիրքը և բացառում պատկերի շարժական արտեֆակտները։

- Նախնական պատկերների համակարգ: Երկու նախնական ցածր դոզայով պատկերների (ֆրոնտալ և լատերալ) ստացման համակարգ՝ սկանավորման գոտու շրջանակը 1 սմ-ով աջ-ձախ, վեր-վար տեղաշարժելու հնարավորությամբ՝ սկանավորման գոտին ճշգրիտ ընտրելու համար։

- Կառավարում: Սարքի վրա տեղադրված սենսորային կառավարման վահանակ (ոչ պակաս, քան 7 դյույմ) և համակարգչից վիրտուալ կառավարման հնարավորություն։

- Ցածր դոզայով հետազոտությունների համակարգի առկայություն լրացուցիչ ֆիլտրով (1 մմ Al), որն ապահովում է ճառագայթման դոզայի նվազեցում՝ պահպանելով բարձր որակը (համաձայն միջազգային ստանդարտների)։

- Սառեցման համակարգ: Ինտեգրված ակտիվ սառեցման համակարգ՝ բարձր ինտենսիվությամբ հետազոտությունների ժամանակ անխափան աշխատանք ապահովելու համար։

- Հեռակառավարման կոճակ: Էքսպոզիցիայի հեռակառավարման կոճակ՝ 20 մետր երկարությամբ մալուխով։

- Լուսավորություն և ինդիկացիա:

  - Բուժառուի հարմարավետության համար ներկառուցված մեղմ լուսավորության համակարգի առկայություն։

  - Հայելու առկայություն՝ սարքի կարգավիճակի ներկառուցված լուսային ինդիկացիայով (պատրաստություն, սկանավորման գործընթաց և այլն)։

- «Իմիտացիա» համակարգի առկայություն, որը նախատեսված է հետազոտության սիմուլյացիա իրականացնելու համար՝ առանց ճառագայթման միացման։

7. Ծրագրային ապահովում և աշխատանքային կայան

- Աշխատանքային կայան: Մասնագիտացված համակարգիչ ռենտգենյան պատկերների մշակման և վերակառուցման համար։

- Մոնիտոր: Անկյունագիծը ոչ պակաս, քան 23 դյույմ, պայծառությունը ոչ պակաս, քան 300 կդ/մ²։

- ԾԱ և համատեղելիություն: Պրոֆեսիոնալ փաթեթ մշակման, արխիվացման և 3D վիզուալիզացիայի համար։ DICOM 3.0, RIS/PACS և TWAIN ստանդարտների լիարժեք աջակցում։

- Պլանավորման գործիքներ: Իմպլանտացիայի պլանավորման և սիմուլյացիայի միջոցներ։

- Արհեստական բանականություն (AI): 2D և 3D ատամնաբուժական պատկերների ավտոմատ վերլուծության ալգորիթմների ներկառուցված հավաքածուի ակտիվացման հնարավորություն (ընտրանքային)։

- Լիցենզավորում:

  - 2D/3D ախտորոշման ֆունկցիաների ակտիվացման լիցենզիա (մինչև 25 աշխատանքային կայան)։

  - Պանորամային և 3D հետազոտությունների բոլոր ֆունկցիաների լիարժեք ակտիվացում։

8. Երաշխիք ոչ պակաս, քան 24 ամիս։

9. Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) օնլայն տիպի, ոչ պակաս, քան 3 կՎտ՝ սարքի և աշխատանքային կայանի անխափան սնուցումն ապահովելու համար։

10. Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակ ՝ մրցույթին մասնակցելու համար։