## Sheet1
N | CPV | Название | Техническое описание | Ед. изм. | количество
1 | 33141174/1 | Набор канюлированных ортопедических перфораторов. | Канюлированная ортопедическая перфорация должна быть изготовлена из полого цилиндрического алюминиевого корпуса, в котором можно удерживать веточки Киша и протягивать их с помощью блокируемых канюлированных интрамедуллярных гвоздей.размеры Канюлированной ортопедической перфорации: ручка 16,5 × 4,5 см, корпус 18,5 × 5,5 см. Ручка устанавливается на сверло с фиксирующим механизмом, размеры ручки: 8,5 мм. 5x3, 0 см. Зазор в захвате должен составлять до 0,9 см. Комплектдолжен состоять из сверла, 2 (двух) никель-металлогидридных аккумуляторов (14,4 В, 1800 мАч), 2 (двух) асептических колец для переноски аккумулятора, зарядного устройства, ключа для захвата сверла, алюминиевого контейнера, предварительно установленного для переноски. Подлежит стерилизации (автоклавированию) при температуре ≤ 135 °C, выходная мощность сверления 130 Вт, Количество оборотов в минуту от 0 до 1000 оборотов, крутящий момент 2,9 Нм, эксцентриситет 0,05 мм в осевом направлении, шум 45 дБ, вес с одной батареей 1,850 кг. | штук | 1
2 | 33141211/3 | Лабораторное устройство для сушки и дезинфекции | Шкаф для дезинфекции и сушки с потоком горячего воздуха. Предназначен для дезинфекции инструментов и принадлежностей медицинского назначения горячим сухим воздухом. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали. Дверца камеры изготовлена из огнеупорного стекла, что позволяет мнаблюдать за процессом стерилизации. Диапазон температур: не менее RT+10250° C, точность рабочей температуры: + / -0,5° C. рабочий объем: не менее 70 литров. С ЖК-цифровым дисплеем, клавиатурой программной настройки, регулировкой времени стерилизации продолжительностью не менее 1 99999 мин. Размеры рабочей камеры не менее 400*375*470 мм, отклонение: 3%: Внешние размеры шкафа не менее 540*550*870 мм, отклонение: 3%: Питание: 220 В/50 Гц.Мощность: не менее 1050 Вт. Наличие сертификата ISO. | штук | 1
Замечание*
*Если атрибуты объектов закупки содержат требование или ссылку на какой-либо коммерческий знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда невозможно охарактеризовать объект закупки без них, в случае использования ссылок в характеристике атрибутов читать слово «или эквивалент». в соответствии с (закон, Статья 13, пункт 5).
*Поставка осуществляется поставщиком по адресу РА, Сюникская область, г.Каджаран, ул. А. Бакунца 1, ЗАО "Каджаранский медицинский центр", в рабочие дни и в рабочее время 09.00-17։00։
*Товах будет доставлеы в течение 30 рабочих дней, считая с даты, после подписания контракта в 2026году.
*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о товарном знаке, производителе, стране происхождения предлагаемого товара:
*Остаточный срок годности на момент передачи
*Все продукты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.: