## գնման հայտ (hidden)
Թիվ |  | Բժշկական նշանակության ապրանքներ ՄԱ- 2026/2
Ամսաթիվ |  | 07.01.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իրենից ներկայացնում է բազմածրագիր սրտաբանական սարքավորում, որն իրականացնում է հիվանդի սրտային ռիթմի մոնիտորինգ մեկ կամ երկխցիկ բրադիկարդիայի հաճախականական ադապտիվ ստիմուլյացիայի հաշվին; փորոքային և նախասրտային տախիառիթմիաների բուժում: ՄՌՏ համատեղելիությունը – 1,5 Տ և 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1, զանգվածը` ոչ ավել, քան 80 գ.; ծավալը` ոչ ավել, քան՝ 35 սմ3; Չափսերը` ոչ ավել, քան 70մմ x 53մմ x 15մմ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 9 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները, ստիմուլյացիայի ռեժիմը` AAI<=>DDD աջ նախասրտի 50% ստիմուլյացիայով, ամպլիտուդ 2,5 Վ, դիմադրողականություն 600 Օմ, եռամսյակային տվյալների փոխանցումներ հեռակառավարման միջոցով); Մարդու հյուսվածքների կոնտակտավորող մատերիալներ` տիտան, պոլիուրեթան, սիլիկոնի կաուչուկ: Ռենտգեն կոնտրաստային իդենտիֆիկատոր`PFZ։Կորպուսի ձևը` ֆիզիոլոգիական ուրվագծման: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում/արծաթ-վանադիումի օքսիդ Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Շահագործման սկզբում լիցքավորման ստանդարտ ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 9վրկ. Փոխելու համար խորհուրդ տրվող ժամկետին հասնելու պահի ստանդարտ ժամանակը` (RRT) ոչ ավել, քան՝13 վրկ: Մարտկոցի շահագործման երկարաձգված ժամկետը (PSP)` դա RRT-ի (փոփոխման խորհուրդ տրվող ժամկետ) և EOS-ի (շահագործման ժամկետի ավարտ) միջև ժամանակահատվածն է: PSP տևողությունը սահմանվում է 3 ամիս ժամկետով հետևյալ պայմանների կատարման պայմանով` DDD-ի 100% ստիմուլյացիա 60 ր. -1 հաճախականությամբ, նախասրտերի և աջ փորոքի ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան՝ 2,5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0,4մվ; ստիմուլյացիայի ծանրաբեռնվածությունը` 600 Օմ, ինչպես նաև 6 ամբողջական լիցք: Եթե սարքը գերազանցում է նշված պայմանները, EOS-ի մասին ծանուցումը կարող է հայտնվել նախքան եռամսյա ժամկետի ավարտը: Ֆունկցիաների առկայությունը` Ստիմուլյացիայի ռեժիմների միջև ավտոմատ փոփոխում (AAI(R) <-> DDD(R)); Զգայունության ավտոմատ կարգավորում; Ֆիզիկական ակտիվությանն ի պատասխան ստիմուլյացիայի հաճախականության ադապտացում; ՍԿՀ հանդեպ AV ինտերվալի ադապտացում; Ավտո PVARP (նախասրտերի հետփորոքային ռեֆրակտերային ժամանակահատված) ՍԿՀ կամ ստիմուլյացիաների հաճախականությանը ադապտացմամբ, կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության կանխման նպատակով; Ոչ մրցակցային նախասրտային ստիմուլյացիա (NCAP) նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո; Միջամտություն կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության ժամանակ; Ի պատասխան փորոքային էքստրասիստոլային (PVC); Կանխիչ փորոքային ստիմուլյացիա (VSP) խաչաձև խանգարումների ժամանակ; աշխատանքային ռեժիմների DDDR-ից DDI չհետևվող ռեժիմի փոփոխումը, նախախասրտային տախիարիթմիայի առկայության դեպքում կանխում է փորոքների արագ ստիմուլյացիան վերփորոքային հաճախասրտությունների ժամանակ; Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի անցկացման փորոքների վրա պատասխանը նպաստում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի էպիզոդների ժամանակ կանոնավոր փորոքային հաճախականության պահպանմանը; Նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո նախասրտային հաճախականության կայունացում; Նախասրտերի նախընտրելի ստիմուլյացիա (APP) նախասրտային առիթմիաների և ՆՖ կանխարգելման նպատակով; Փորոքի կրճատումների հաճախականության (VRS) կայունացում փորոքային էքստրասիստոլայից հետո: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), ATP : Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Մարտկոցի տիպը` լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ: Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում՝ հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 5 | 2100000 | 10500000
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 45մմ x 48մմ x 8.0մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.5 սմ3, մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ: Լարումը` 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անցկացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ և САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետևելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և ДАВ-ը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI,DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկերի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 3 | 680000 | 2040000
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիթությունը – 1,5 Տ и 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4: Չափերը` ոչ ավել, քան 75մմx51մմ x15մմ, զանգվածը` ոչ ավել քան 85գ.; ծավալը ոչ ավել քան 35 սմ3։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 7 տարի (15% PP, 50% RV, 100% LV խթանման ռեժիմների դեպքում, ամպլիտուդ 2,5 V, դիմադրություն 600 Ohm) մմ) մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Լիցքավորման ստանդարտ ժամանակը ծառայության սկզբում ոչ ավել, քան՝ 9 վայրկյան է: Առաջարկվող փոխարինման ժամանակի (RTT) ստանդարտ ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 12,5 վայրկյան է: Խթանման պարամետրեր. RA, RV, LV-ի խթանման ամպլիտուդը՝ 0.5 – 8 Վ. Զարկերակային լայնությունը՝ 0.03-1.5 ms. PP-ի և RV-ի զգայունությունը՝ 0,15-4,0 մՎ: RV խթանման բևեռականություն – երկբևեռ/ինտեգրված երկբևեռ (ծայրից մինչև կծիկ): LV խթանման բևեռականություն - LV1-ից RVcoil; LV2-ից մինչև RVcoil; LV3 դեպի RVcoil; LV4-ից մինչև RVcoil; LV1-ից LV2; LV1-ից LV3; LV1-ից LV4; LV2-ից LV1; LV2-ից LV3; LV2-ից LV4; LV3-ից LV1; LV3-ից LV2; LV3-ից LV4; LV4-ից LV1; LV4-ից LV2; LV4-ից LV3։ CRT ռիթմավարման պարամետրեր. RV փորոքային ռիթմավարում; RV→LV; LV→RV; LV. Միջփորոքային ուշացում՝ 0 - 80 ms. ընկալվող ներքին փորոքային կծկումին արձագանքելու գործառույթը: Նախասրտերի հետագծման վերականգնման գործառույթ: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 2 | 2700000 | 5400000
4 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 13 | 1100000 | 14300000
5 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 2-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 850000 | 1700000
6 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 4 | 550000 | 2200000
7 | 33181300 | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար առանց ցեմենտի էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ: Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված: Դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1 | 800000 | 800000
8 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000
9 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար գամմա մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
10 | 33141211 | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
11 | 33141211 | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000
12 | 33141211 | Մեծ հարթակ | Մեծ հարթակ | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ • Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000
13 | 33141211 | Միջին հարթակ | Միջին հարթակ | • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 132000 | 660000
14 | 33141211 | Փոքր հարթակ | Փոքր հարթակ | • Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են` 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար։ • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 102000 | 510000
15 | 33141211 | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ հավաքածու: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող արտաօջախային ապարատ հավաքածուի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 250000 | 1250000
16 | 33141211 | Առտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու | Արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող արտաօջախային ապարատ ''Իլիզարով'' հավաքածու բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 220000 | 1100000
17 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 230 | 3000 | 690000
18 | 33141211 | Պտուտակ 3.5մմ | Պտուտակ 3.5մմ | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 230 | 3000 | 690000
19 | 33141211 | Շյուղ 1մմ | Շյուղ 1մմ | Շյուղ1,0մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 3000 | 45000
20 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000
21 | 33141211 | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2.0 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000
22 | 33141211 | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 3000 | 45000
23 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 9700 | 48500
24 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 8800 | 26400
25 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 8000 | 24000
26 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 11200 | 11200
27 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
28 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 4500 | 27000
29 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 10000 | 40000
30 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 10500 | 42000
31 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
32 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 4500 | 27000
33 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 10800 | 32400
34 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 8500 | 8500
35 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 8500 | 8500
36 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 4500 | 31500
37 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000
38 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 12 | 4500 | 54000
39 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 4500 | 13500
40 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 4500 | 13500
41 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 2 | 210000 | 420000
42 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպի համար նախատեսված պատյան Y-10-55 10Fr/12Fr, երկարությունը՝ 55 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 1 | 57000 | 57000
43 | 33141182 | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ անտիբակտերիալ։ Neuromedex Ventrex կամ համարժեք արտաքին անտիբակտերիալ փորոքային կաթետրով դրենավորման համակարգ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: | հատ | 5 | 150000 | 750000
44 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք ստանդարտ չեզոք էնտերալ սնուցում, 500մլ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 2100 | 210000
45 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ / Ֆայբեր նետրալ/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 2700 | 270000
46 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 100-150 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 990 | 322.22 | 318997.8
47 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 80-120 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 990 | 294.45 | 291505.5
48 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան Պելիգրին կամ համարժեք: Չափսը՝ 90 х 180 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 250 | 300000
49 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | Էլաստիկ ժապավենային վիրակապ ամրակով: Չափսը՝ 5 х 10 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 1900 | 38000
50 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ Սմայլ կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 700 | 840000
51 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ : Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1200 | 650 | 780000
52 | 33141211 | Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 | Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 | Տրախեստոմայի հավաքածու Տրախեոստոմիայի հավաքածու առանց շիպց N:8.0 PORTEX, ICU կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 5 ամսվա առկայություն: | հատ | 1 | 70000 | 70000
53 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | Վիրաբուժական ճողվածքային ցանց 10x15 սմ, Բ.Բրաուն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 21000 | 420000
54 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | Վիրաբուժական ճողվածքային ցանց 30X30 սմ չափսի Ջոնսոն-ջոնսոն PML1 կամ համարժեք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 120000 | 240000
55 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր): Սարքը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում սինթետիկ ցանցի (mesh) ֆիքսման համար որովայնային պատին՝ ինգվինալ, վենտրալ և այլ տեսակի ճողվածքների (hernia) բուժման ժամանակ: Մատակարարվելու է ստերիլ վիճակում: Գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 80000 | 320000
56 | 33141211 | ENDObag մեծ | ENDObag մեծ | ENDObag-ը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում վիրաբուժական նմուշների, հյուսվածքների կամ օրգանների անվտանգ հավաքման և հեռացման համար՝ կանխելով աղտոտումը և շրջակա հյուսվածքների վնասումը: Չափս՝ մեծ (Large): Մատակարարվում է անհատական, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 8000 | 56000
57 | 33141211 | ENDObag միջին | ENDObag միջին | ENDObag-ը նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում վիրաբուժական նմուշների, հյուսվածքների կամ օրգանների անվտանգ հավաքման և հեռացման համար՝ կանխելով աղտոտումը և շրջակա հյուսվածքների վնասումը: Չափս՝ միջին (Medium): Մատակարարվում է անհատական, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 7 | 8000 | 56000
58 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Eschelon endo GIA GST60G կամ համարժեք ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 49000 | 735000
59 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Eschelon endo GIA կամ համարժեք ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 50000 | 750000
60 | 33161120 | Գծային ստեպլերի գործիք | Գծային ստեպլերի գործիք | Գծային ստեպլերի գործիք Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Չափսը՝ 75- 80մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 4 | 90000 | 360000
61 | 33161120 | Գծային ստեպլերի քարթրիջ | Գծային ստեպլերի քարթրիջ | Գծային ստեպլերի քարթրիջ SR75 Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Չափսը՝ 75մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 52000 | 780000
62 | 33141211 | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ | Կոնտուրի քարթրիջ կանաչ Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 95000 | 190000
63 | 33141211 | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ | Կոնտուրի քարթրիջ կապույտ CR40B Ջոնսոն-ջոնսոն կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 3 | 105000 | 315000
64 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ | Լապարոսկոպիկ ասեղնաբռնիչ 510մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Եթե առկա է պիտանելիության ամկետ, ապա՝ հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 120000 | 120000
65 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ-դեղին XL: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 119000 | 119000
66 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L | Լապարոսկոպիկ հեմոլոկի կլիպատոր 450 մմ մանուշակագույն L: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 | 120000 | 120000
67 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4000 | 120000
68 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4950 | 148500
69 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 70 | 1950 | 136500
70 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 1950 | 78000
71 | 33141121 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0 | Վ լոք կամ Ստրատաֆիքս կամ համարժեք կարեր ներծծվող ծակող ասեղ 3․0: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 12000 | 24000
72 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 24 | 3300 | 79200
73 | 33141211 | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 6000 | 12000
74 | 33141211 | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ | Մեկ անգամյա օգտագործման 12 մմ տրոակար թափանցիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 14000 | 28000
75 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M (Cleancell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cleancell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 | 48000 | 480000
76 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 | 52860 | 264300
77 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M (Procell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Procell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 10 | 52860 | 528600
78 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Assay Tip/ Assay cup and wasteLiner, Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`տուփում 3780 միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ միկրոկյուվետներով և ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 217620 | 217620
79 | 33691162 | SMS( c-pack) | SMS( c-pack) | SMS ( c-pack) Կոբաս c311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 50 մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ SMS( c-pack) ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որ ում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 5320 | 5320
80 | 33161120 | Գործիք լապարոսկոպիկ | Գործիք լապարոսկոպիկ | Eschelon endo GIA FLEX Long60A կամ համարժեք գործիք լապարոսկոպիկ: Չափերը՝ 440 կամ 450 մմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 3 | 105000 | 315000
81 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ՝ Johnson and Johnson կամ համարժեք: Ապրանքային նշան՝ETHICON ENDO-SURGERY կամ համարժեք: Մոդել՝ CDH29A կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 8 | 140000 | 1120000
82 | 33161120 | Կոնտուր կտրող կարող գործիք | Կոնտուր կտրող կարող գործիք | Կոնտուր կտրող կարող գործիք CS40G/B Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 230000 | 460000
83 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք 360 մմ Har36 Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 190000 | 380000
84 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք 450մմ Johnson and Johnson կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | 2 | 150000 | 300000
85 | 33111200 | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք | Վիրասրահում պացիենտի տաքացման սարք: Սարքը նախատեսված է վիրահատությունների ընթացքում և հետվիրահատական փուլում պացիենտի մարմնի ջերմաստիճանի պահպանման և հիպոթերմիայի կանխարգելման համար: Ընդհանուր բնութագրեր • Կիրառություն՝ վիրասրահ, հետվիրահատական սրահ, ինտենսիվ թերապիա • Սարքի տեսակ՝ ակտիվ պացիենտի տաքացման համակարգ • Օգտագործում՝ բազմակի օգտագործման (միանգամյա օգտագործման ծածկոցներով կամ մատրասներով: Տեխնիկական բնութագրեր՝ • Տաքացման մեթոդ՝ տաք օդի շրջանառություն կամ համարժեք անվտանգ տեխնոլոգիա • Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ առնվազն 32°C – 43°C • Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±1°C • Տաքացման ռեժիմներ՝ առնվազն 3 (ցածր, միջին, բարձր) • Աշխատանքային լարում՝ 100–240 Վ • Հաճախականություն՝ 50–60 Հց • Հզորություն՝ ոչ ավելի քան 1200 Վտ Անվտանգության համակարգեր՝ • Գերտաքացումից պաշտպանություն • Ավտոմատ անջատում խափանման դեպքում • Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ անսարքության դեպքում Համատեղելիություն և աքսեսուարներ՝ • Համատեղելի է տարբեր չափերի պացիենտների համար նախատեսված տաքացնող ծածկոցների / մատրասների հետ • Թույլատրվում է մեծահասակների և մանկական կիրառություն (ըստ աքսեսուարի) ՈՒնի թեթև և կոմպակտ դիզայն • Պարզ և հասկանալի կառավարման վահանակ • Արտադրանքը նոր է, չօգտագործված • Համապատասխանում է բժշկական սարքերի միջազգային ստանդարտներին • Ունի CE Mark կամ համարժեք միջազգային հավաստագիր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 1 տարի: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել տեխնիկական սպասարկում և պահեստամասերի հասանելիություն | հատ | 1 | 600000 | 600000
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  | 60257543.3
*Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:
Գնման հայտը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՕ-459-Ն ՀՀ օրենքը առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին, Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը, և ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 21-րդ կետի դ) պարբերությունը:
*Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
*Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
* Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:
*Բոլոր չափաբաժիններում, բացառությամբ 65-րդ և 85-րդ չափաբաժինների՝ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 5 օրացույցային օրվա ընթացքում: 65-րդ և 85-րդ չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 40 օրացույցային օրվա ընթացքում:
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, իսկ 80-ից 85-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր), իսկ 80-ից 85-րդ չափաբաժիններում նաև մոդելը:
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
*Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
*50 մլն. ՀՀ դրամի սահմանաչափին հավասար կամ գերազանցող պայմանագրերը պատվիրատուի կողմից ենթակա են ստորագրման՝ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կողմից տվյալ պայմանագիրը կնքելու որոշման հաստատման դեպքում՝ հիմք ընդունելով բուհի կանոնադրության 39-րդ կետի 6-րդ ենթակետը:
*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Առաջարկվում է որպես հնարավոր մասնակիցներ դիտարկել - 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 81-րդ չափաբաժինների մասով «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- intermedgroup@inbox.ru: 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ չափաբաժինների մասով «Ինմեդ» ՍՊԸ- էլ. փոստ - inmedarm@gmail.com: 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ չափաբաժինների մասով «Իմպլանտ Արմ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- hsimonyanimplantarm@gmail.com: 41-րդ, 42-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ չափաբաժինների մասով «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ- էլ. փոստ- lawyer@c-e.am: 43-րդ չափաբաժնի մասով «ՍԻՈՒՆ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- gevik@siun.am: 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 53-րդ չափաբաժինների մասով «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- natalipharm@bk.ru: 52-րդ չափաբաժնի մասով «Կուրացիո» ՍՊԸ- էլ. փոստ- curatio.llc@gmail.com: 54-րդ, 58-րդ, 61-րդ, 63-րդ, 72-րդ, 80-րդ, 82-րդ, 83-րդ չափաբաժինների մասով «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ- էլ. փոստ- armedica2010@gmail.com: 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 85-րդ չափաբաժինների մասով «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- medexpert077@gmail.com: 59-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 71-րդ, 74-րդ, 84-րդ չափաբաժինների մասով «ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- maghajanyan@mail.ru: 64-րդ, 66-րդ, 67-րդ չափաբաժինների մասով «Երմեդ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- adamyanerem@yahoo.com: 65-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 73-րդ չափաբաժինների մասով «Հելթի լայֆ» ՍՊԸ- էլ. փոստ- healthylifearmenia@gmail.com:
*Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի նշված հասցեով, ք. Երևան, Աբովյան 60 հասցեով:
Պատասխանատու ստորաբաժանման կազմ՝ Ղեկավար՝ Վահե Այվազյան (բոլոր չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արսեն Վարդանյան (1-ից 3-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արմենակ Բդոյան (4-ից 22-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Աննա Պողոսյան (23-ից և 40-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Մհեր Ջավախյան (41-րդ և 42-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Արման Զաքարյան (43-րդ չափաբաժնի մասով) ————— Անդամ՝ Իրինա Մալխասյան (44-ից 52-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Հովհաննես Հովհաննիսյան (53-ից 74-րդ և 80-ից 85-րդ չափաբաժինների մասով) ————— Անդամ՝ Գայանե Պետրոսյան (75-ից 79-րդ չափաբաժինների մասով) —————

## Sheet1 (hidden)
Թիվ |  | Բժշկական նշանակության ապրանքներ ՄԱ- 2026/2
Ամսաթիվ |  | 07.01.2026թ.
ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ*
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում սկզբնական | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին /ՀՀ դրամ/ | Պլանավորվող Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/ | Ըստ զեկուցագրի | Հրատապ մրցույթի համար
1 | 33181180 | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | Երկխոռոչ կարդիովերտեր դեֆիբրիլատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իրենից ներկայացնում է բազմածրագիր սրտաբանական սարքավորում, որն իրականացնում է հիվանդի սրտային ռիթմի մոնիտորինգ մեկ կամ երկխցիկ բրադիկարդիայի հաճախականական ադապտիվ ստիմուլյացիայի հաշվին; փորոքային և նախասրտային տախիառիթմիաների բուժում: ՄՌՏ համատեղելիությունը – 1,5 Տ և 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1, զանգվածը` ոչ ավել, քան 80 գ.; ծավալը` ոչ ավել, քան՝ 35 սմ3; Չափսերը` ոչ ավել, քան 70մմ x 53մմ x 15մմ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 9 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները, ստիմուլյացիայի ռեժիմը` AAI<=>DDD աջ նախասրտի 50% ստիմուլյացիայով, ամպլիտուդ 2,5 Վ, դիմադրողականություն 600 Օմ, եռամսյակային տվյալների փոխանցումներ հեռակառավարման միջոցով); Մարդու հյուսվածքների կոնտակտավորող մատերիալներ` տիտան, պոլիուրեթան, սիլիկոնի կաուչուկ: Ռենտգեն կոնտրաստային իդենտիֆիկատոր`PFZ։Կորպուսի ձևը` ֆիզիոլոգիական ուրվագծման: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում/արծաթ-վանադիումի օքսիդ Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Շահագործման սկզբում լիցքավորման ստանդարտ ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 9վրկ. Փոխելու համար խորհուրդ տրվող ժամկետին հասնելու պահի ստանդարտ ժամանակը` (RRT) ոչ ավել, քան՝13 վրկ: Մարտկոցի շահագործման երկարաձգված ժամկետը (PSP)` դա RRT-ի (փոփոխման խորհուրդ տրվող ժամկետ) և EOS-ի (շահագործման ժամկետի ավարտ) միջև ժամանակահատվածն է: PSP տևողությունը սահմանվում է 3 ամիս ժամկետով հետևյալ պայմանների կատարման պայմանով` DDD-ի 100% ստիմուլյացիա 60 ր. -1 հաճախականությամբ, նախասրտերի և աջ փորոքի ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան՝ 2,5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0,4մվ; ստիմուլյացիայի ծանրաբեռնվածությունը` 600 Օմ, ինչպես նաև 6 ամբողջական լիցք: Եթե սարքը գերազանցում է նշված պայմանները, EOS-ի մասին ծանուցումը կարող է հայտնվել նախքան եռամսյա ժամկետի ավարտը: Ֆունկցիաների առկայությունը` Ստիմուլյացիայի ռեժիմների միջև ավտոմատ փոփոխում (AAI(R) <-> DDD(R)); Զգայունության ավտոմատ կարգավորում; Ֆիզիկական ակտիվությանն ի պատասխան ստիմուլյացիայի հաճախականության ադապտացում; ՍԿՀ հանդեպ AV ինտերվալի ադապտացում; Ավտո PVARP (նախասրտերի հետփորոքային ռեֆրակտերային ժամանակահատված) ՍԿՀ կամ ստիմուլյացիաների հաճախականությանը ադապտացմամբ, կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության կանխման նպատակով; Ոչ մրցակցային նախասրտային ստիմուլյացիա (NCAP) նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո; Միջամտություն կարդիոստիմուլյատորի առաջացրած հաճախասրտության ժամանակ; Ի պատասխան փորոքային էքստրասիստոլային (PVC); Կանխիչ փորոքային ստիմուլյացիա (VSP) խաչաձև խանգարումների ժամանակ; աշխատանքային ռեժիմների DDDR-ից DDI չհետևվող ռեժիմի փոփոխումը, նախախասրտային տախիարիթմիայի առկայության դեպքում կանխում է փորոքների արագ ստիմուլյացիան վերփորոքային հաճախասրտությունների ժամանակ; Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի անցկացման փորոքների վրա պատասխանը նպաստում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի էպիզոդների ժամանակ կանոնավոր փորոքային հաճախականության պահպանմանը; Նախասրտային էքստրասիստոլայից հետո նախասրտային հաճախականության կայունացում; Նախասրտերի նախընտրելի ստիմուլյացիա (APP) նախասրտային առիթմիաների և ՆՖ կանխարգելման նպատակով; Փորոքի կրճատումների հաճախականության (VRS) կայունացում փորոքային էքստրասիստոլայից հետո: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), ATP : Կարող է հայտնաբերել VT/VF: Մարտկոցի տիպը` լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ: Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում՝ հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 9 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 10 | 2100000 | 21000000 | 5 | 5
2 | 33181180 | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | Երկխոռոչ պեյսմեկեր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 45մմ x 48մմ x 8.0մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.5 սմ3, մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ: Լարումը` 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անցկացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ և САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետևելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և ДАВ-ը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI,DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պեյսմեյկերի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 11 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 2 | 680000 | 1360000 | 1 | 1
3 | 33181180 | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | Սրտի եռախոռոչ ռեսինխրոնիզացնող պեյսմեկեր դեֆիբրիլյատոր | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ: Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիթությունը – 1,5 Տ и 3 Տ, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4: Չափերը` ոչ ավել, քան 75մմx51մմ x15մմ, զանգվածը` ոչ ավել քան 85գ.; ծավալը ոչ ավել քան 35 սմ3։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 7 տարի (15% PP, 50% RV, 100% LV խթանման ռեժիմների դեպքում, ամպլիտուդ 2,5 V, դիմադրություն 600 Ohm) մմ) մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Լիցքավորման ստանդարտ ժամանակը ծառայության սկզբում ոչ ավել, քան՝ 9 վայրկյան է: Առաջարկվող փոխարինման ժամանակի (RTT) ստանդարտ ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 12,5 վայրկյան է: Խթանման պարամետրեր. RA, RV, LV-ի խթանման ամպլիտուդը՝ 0.5 – 8 Վ. Զարկերակային լայնությունը՝ 0.03-1.5 ms. PP-ի և RV-ի զգայունությունը՝ 0,15-4,0 մՎ: RV խթանման բևեռականություն – երկբևեռ/ինտեգրված երկբևեռ (ծայրից մինչև կծիկ): LV խթանման բևեռականություն - LV1-ից RVcoil; LV2-ից մինչև RVcoil; LV3 դեպի RVcoil; LV4-ից մինչև RVcoil; LV1-ից LV2; LV1-ից LV3; LV1-ից LV4; LV2-ից LV1; LV2-ից LV3; LV2-ից LV4; LV3-ից LV1; LV3-ից LV2; LV3-ից LV4; LV4-ից LV1; LV4-ից LV2; LV4-ից LV3։ CRT ռիթմավարման պարամետրեր. RV փորոքային ռիթմավարում; RV→LV; LV→RV; LV. Միջփորոքային ուշացում՝ 0 - 80 ms. ընկալվող ներքին փորոքային կծկումին արձագանքելու գործառույթը: Նախասրտերի հետագծման վերականգնման գործառույթ: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Եռախոռոչ պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորի երաշխիքային և տեխնիկական սպասարկումը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: Այս ամենն իրականացվելու է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարի ժամկտում: 2․արտադրական խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է սարքը հիվանդին իմպլանտացվելուց հետո ոչ պակաս, քան 7 տարվա ընթացքում իրականացնել խոտանված ապրանքի փոխարինումը նորով։ 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով: | հատ | 8 | 2700000 | 21600000 | 4 | 4
| 33141211 | ATTAIN HYBRID ուղղորդիչ լար | ՈՒղղորդիչ լար | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ուղղորդիչ լար՝ նախատեսված LV/ձախ սրտային էլեկտրոդների տեղադրման ժամանակ առաջմղման/ուղղորդման համար, ապահովում է բարձր աջակցություն և բարելավում է անցանելիությունը համատեղելի էլեկտրոդների հետ: Ընդհանուր երկարությունը՝ 98 սմ։ համատեղելի էլեկտրոդի երկարություն՝ 78 սմ։ Ուղղորդիչ լար՝ ստիլետի ֆունկցիոնալ հնարավորություններով։ Բարելավում/օպտիմալացնում է էլեկտրոդի անցանելիությունը ներմուծման/առաջմղման ընթացքում։ Տրամագիծը՝ Մարմին՝ 0.014 դյույմ։ Հիմնական լար՝ չժանգոտվող պողպատ։ Պատյան՝ PET (պոլիէթիլեն տերեֆթալատ)։ Ծածկույթ՝ սիլիկոնային (ցածր շփման/քսուքային հատկություններով): | հատ | 8 | 82000 | 656000 | 4 | 4
| 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով 5ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ բալոնով 5Fr | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի սրտի ռիթմը վարող Medtronic ֆիրմայի արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ բալոնով մեկ անգամյա օգտագործման, 5Fr: Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս 1050 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 10–12 մմ։ | հատ | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 1
| 33181240 | Ժամանակավոր Պեյսմեյկերի էլեկտրոդ 6ֆր | Ժամանակավոր ռիթմավարի էլեկտրոդ 6Fr | ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի Սրտի ռիթմը վարող Medtronic ֆիրմայի արտադրության ժամանակավոր պայսմեյկերի էլեկտրոդ մեկ անգամյա օգտագործման, 6Fr։ Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս 1250 մմ, օգտագործվող երկարություն ոչ պակաս 1120 մմ։ Էլեկտրոդների հեռավորություն 4-10 մմ։ | հատ | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 1
| 33141136 | Attain Select կատետեր՝ սուբ-սելեկցիայի | Սուբ-սելեկցիոն կաթետեր | Սուբ-սելեկցիայի համար նախատեսված կատետրներ՝ համապատասխան տարբեր հիվանդի անատոմիաների լայն սպեկտրին։ 7 Fr սուբ-սելեկցիոն կատետրներ՝ ունակ 4 Fr և 5.3 Fr լիդերը ուղղակի հասցնելու երակային ճյուղերին։ Ներքին տրամագիծ 1.9 մմ (≈ 5.7 Fr), արտաքին տրամագիծ 2.4 մմ (≈ 7.1–7.2 Fr)։ Կատետրերի օգտագործելի երկարություն 65 սմ և 57 սմ։ Կաթետերի կորի անկյունները՝ 90° կամ 130°։ Համատեղելի արտաքին ուղղորդիչ կատետեր՝ առավել. երկարություն (սմ)՝ 50 և 57.5։ Համատեղելի էլեկտրոդ՝ նվազ. երկարություն (սմ)՝ 78 և 88։ Պետք է լինի կիրառելի Medtronic պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատորների հետ։ | հատ | 8 | 83000 | 664000 | 4 | 4
4 | 33141211 | Ցանց 10X15 սմ | Ցանց 10X15 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: Կապույտ ուղղորդող գծերը հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ:Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: | հատ | 100 | 18000 | 1800000 | 50 | 50
5 | 33141211 | Ցանց 30x30 սմ | Ցանց 30x30 սմ | Ճողվածքային պոլիպրոպիլենային ցանց, մոնոֆիլամենտ, կառուցվածքը՝ գործվածք, քաշը՝ 60գ/մ², գործվածքի անցքի չափսը՝ 1,5մմ, հաստությունը՝ 0,53մմ: Կապույտ ուղղորդող գծերը հեշտացնում են վիրահատության ընթացքում ցանցի տեղադրումը: Կիրառելի է բաց և լապարասկոպիկ եղանակներով միջամտությունների, հերնիոպլաստիկայի ցանկացած մեթոդի դեպքում: Փափուկ է, հարմարավետ, ամուր: Թափանցիկ է, էլաստիկ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-ի առկայությամբ: | հատ | 15 | 88000 | 1320000 | 7.5 | 7
6 | 33141211 | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Ցանցի լապարոսկոպիկ ֆիքսատոր ներծծվող (հերնիոստեպլեր) | Նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում սինթետիկ ցանցի (mesh) ֆիքսման համար որովայնային պատին՝ ինգվինալ, վենտրալ և այլ տեսակի ճողվածքների (hernia) բուժման ժամանակ: Դիզայնը թույլ է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով։ Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս 36 սմ։ Լիցքավորված ոչ պակաս, քան թվով 30 ներծծվող ամրակներով` պատրաստված կաթնագլիկոլաթթվի հիմքի վրա։ Ամրակի տիպը պարուրաձև, բարձրությունը 5-5.2 մմ։ Ամրակները մնում են կայուն 4-5 ամսվա ընթացքում և ամբողջությամբ ներծծվում են 12 ամսվա ընթացքում։ Ամրակի հիմքում երկու թևիկների առկայություն, որոնք թույլ են տալիս արդյունավետ ֆիքսել լայն անցքերով ճողվածքի ցանցերը։Մատակարարվելու է ստերիլ վիճակում, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 1/2-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 79000 | 3950000 | 25 | 25
7 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կանաչ գույն | Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը՝ 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։ Կանաչ քարթրիջ՝ երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը տատանվում է 4.0 մմ, 4.5 մմ, 5.0 մմ՝ ներքին շարքից արտաքին շարք, փակ ամրակի բարձրությունը 2,25-3մմ ։ Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 100 | 35000 | 3500000 | 50 | 50
8 | 33141211 | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Ստեպլերի քարթրիջ կապույտ գույն | Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար ։ Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է։ Անաստոմոզի երկարությունը` 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը։Կապույտ քարթիրջ՝ ստեպլերի երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը ներքին շարքից արտաքին շարք տատանվում է 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, փակ ամրակի բարձրությունը 1,5-2,25մմ: Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա։ Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 100 | 35000 | 3500000 | 50 | 50
9 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 25 , 31, 33մմ ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 17, 23, 25 մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 26, 30, 32 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 2 | 95000 | 190000 | 1 | 1
10 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 31մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 31, 33մմ ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 23։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 30 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 5 | 95000 | 475000 | 2.5 | 2
11 | 33161120 | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 29մմ | Ցիրկուլյար գծային կարող կտրող գործիք 33մմ | Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը։ Կեռիկի բարձրությունը 4․5-5.2մմ։ Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 33մմ։ Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 25 մմ։ Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 32 հատ ։ Կեռիկի փակման բարձրությունը 1․3-2.0 մմ ։ Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք ։ Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ է։Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ։ Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման ։ Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև։ Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ։ Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 3 | 95000 | 285000 | 1.5 | 1
12 | 33161120 | Գծային ստեպլերի գործիք | Էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիք | Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն,գծային, դանակով, 440մմ։ Էնդոսկոպիկ արտիկուլյացիոն կարող-կտրող գործիքը նախատեսված է 12 մմ տրոկարների հետ աշխատելու համար։ Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն գործիքը նախատեսված է նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների համար, որը միաժամանակ կիրառում է 3 կամ 6 շարք ամրակներ։ Գործիքը կիրառվում է անաստամոզներ ստեղծելու և օրգանների(ստամոքս, աղիքներ,թոքեր)հեռացման ժամանակ՝ շնորհիվ տիտանե ամրակների բարձր ամրության ։Հիմնական առավելություններից է լիսեռի 360 աստիճան պտույտը և աշխատանքային մասի մինչև 45-50 աստիճան արտիկուլյացիան (ծռումը՝) նեղ տարածքներում մուտք գործելու համար ։ Գծային էնդոսկոպիկ կարիչը կազմված է սալից, կեռիկի փամփուշտից, շեղբից, ամրակապ թևքից, լիսեռից, պտտվող բռնակից, անվտանգության լծակից, վերադարձնող կոճակից, ֆիքսված բռնակից, փակող և կրակող ձգանից։ Կտրող դանակը ներկառուցված է կարիչի մեջ։ Ներքին կառուցվածքը ներառում է փոխանցման բլոկը և փոխանցման ձողը։ Գործիքը կարող է լիցքավորվել մինչև 8 անգամ մեկ հիվանդի համար , մեկ պրոցեդուրայի ընթացքում: Ստեպլերի առանցքի միացումը պետք է դիմանա ոչ պակաս, քան 90 Ն ճնշմանը ։ Գծային կտրիչի վրա կա անվտանգության կողպեք, որը կանխում է կրկին լիցքավորումը: Միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպիկ ստեպլերի հիմնական նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը, շեղբը և լիսեռը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ ստեպլերի պատյանը և պարագաները, պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Սարքը մատակարարվում է ստերիլ վիճակում՝ Գամմա ստերիլիզացմամբ։ Օգտագործման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի ստերիլիզացումից հետո։ Օգտագործողների կողմից կրկնակի ստերիլիզացիա թույլատրված չէ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն Որակի վկայականների առկայություն․ | հատ | 30 | 100000 | 3000000 | 15 | 15
13 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/1 | Լապարասկոպիկ Հարմոնիկ գործիք կլինիկայում առկա HARMONIC GEN 4 գեներատորի համար և պարտադիր համատեղելի HARMONIC GEN 4 գեներատորի հետ: ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ցողունի երկարությունը 36 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, ենթակա չէ կրկնակի մանրէազերծման: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ: | հատ | 4 | 110000 | 440000 | 2 | 0
14 | 33161120 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարոսկոպիկ հարմոնիկի գործիք/2 | Լապարասկոպիկ Հարմոնիկ գործիք կլինիկայում առկա HARMONIC GEN 4 գեներատորի համար և պարտադիր համատեղելի HARMONIC GEN 4 գեներատորի հետ: ՈՒլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ցողունի երկարությունը 45 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ: | հատ | 4 | 110000 | 440000 | 2 | 0
15 | 33141121 | Թել ՊԴՍ ծակող ասեղով 26 չափսի 3,0 | Թել ՊԴՍ 3/0 ծակող-կտրող ասեղով 26մմ | Վիրաբուժական թել` պոլդիօքսանոն(PDS) հիմքով, ներծծվող տեսակի / ներծծման ժամկետ /180-210 օր/,հուսված, մոնոֆիլամենտ, թելի պարամետրերը՝ 3/0, երկարությունը 70սմ, ասեղը՝ 26մմ, կորությունը՝ 1/2, ծակող տիպի: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: | հատ | 200 | 3000 | 600000 | 100 | 50
16 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին | Հեմոլոկ կլիպ XL-դեղին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 | 0
17 | 33141211 | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն | Հեմոլոկ կլիպ L-մանուշակագույն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60 | 0
18 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր-միջին չափս-կանաչ: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 120 | 1900 | 228000 | 60 | 0
19 | 33141211 | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին | Լապարոսկոպիկ տիտանե կլիպեր- մեծ դեղին: Յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է չափման 1 միավոր: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 80 | 1900 | 152000 | 40 | 0
20 | 33141211 | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե միջին չափսի | Լապարասկոպիկ wound protector ցելոֆանե | Laparoscopic wound protector ցելոֆանե 22-27 սմ չափսի: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազ 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 6000 | 30000 | 2.5 | 0
21 | 33141182 | Արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Հակամանրէային արտաքին փորոքային դրենավորման համակարգ | Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի արտաքին դրենաժային համակարգ հակամանրէային փորոքային կաթետրով Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի արտաքին դրենաժային համակարգ՝ ներգանգային ճնշման կառավարելի իջեցման համար՝ ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի չափման և դրենավորման միջոցով։ Հակամանրէային փորոքային կաթետր 8.5 Fr՝ առկա: Ճկախողովակի երկարության միջակայքը՝ 160-305 սմ։ Հեղուկի ծավալը չափող խցիկի ծավալը՝ 100մլ ± 5%: Չափող խցիկից մինչև դրենաժային պարկ դրենավորման խողովակի երկարությունը՝ 5-10 սմ ± 5%: Դրենաժային պարկի ծավալը՝ 700 մլ ± 5%: 4.5Fr. գոտկային կաթետրի միացման հնարավորություն: Ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի խցիկի ֆիլտրը պետք է դուրս մղի ոչ միայն ջուրը, այլև ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկը նույնիսկ երկար ժամանակ հորիզոնական դիրքում մնալուց հետո, պետք է չխցանվի, օրինակ՝ տեղափոխման ժամանակ: Բարակ աստիճանավորված սանդղակը պետք է թույլ տա չափել ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի ծավալը և որակը նույնիսկ դրենաժային փոքր ծավալների դեպքում: Ճկախողովակների վրա պետք է լինեն գունանշումներ՝ հեշտ նույնականացնելու համար: Հակա-հետհոսքային փականի առկայություն: Փոխարկիչի փակիչ ծորակի առկայություն: Ճնշման սանդղակը՝ մմ ս․ս․/սմ H2O : -4-ից մինչև 22 / -6-ից մինչև 30: Լրակազմ։ Կաթետրի միացում, եռակողմ ծորակ առանց ասեղի փականով, ճկախողովակ (փոխարկիչի եռակողմ ծորակով), ռետինե շուրթ-փական, չափող խցիկ, դրենաժային խողովակի փական, դրենաժային խողովակ դեպի դրենաժային պարկ, դերանաժային պարկ, դրենաժային պարկի պաշտպանիչ սեղմակ, համակարգի կանգնակ, չափող խցիկի բռնիչ, չափման սանդղակ։ Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity։ Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 35 ամիս՝ արտադրման պահից։ | հատ | 5 | 150000 | 750000 | 2.5 | 0
22 | 33141211 |  | Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ o Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը o Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. o Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ o Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ o Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ: • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Հակաբիոտիկներով հագեցում • Պետք է հագեցված լինեն կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը պետք է լինի ցածր դոզավորված՝ ալերգիկ ռեակցիաները և ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ։ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 36 ամիս՝ արտադրման պահից Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Մատակարարը պետք է ներկայացնի տվյալ մրցույթին մասնակցության ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից | հատ | 3 | 700000 | 2100000 | 1.5 | 1
23 | 33141211 |  | Վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր(փական)՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ o Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը o Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. o Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ o Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ o Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ: • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով։ Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար։ Լրակազմ։ 1․ նախախցիկ 2․ փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3․ պերիտոնեալ կաթետր 4․ կառավարվող միավոր(փական) 5․ ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Պահպանման ժամկետը մինչև առնվազն 5 տարի՝ արտադրման պահից Սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Մատակարարը պետք է ներկայացնի տվյալ մրցույթին մասնակցության ավտորիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից | հատ | 3 | 700000 | 2100000 | 1.5 | 1
24 | 33161100 |  | Էլեկտրական շաղափ | Տեխնիկական բնութագիր բժշկական սարքի Արտադրանքի անվանումը NeuroSmart — բարձր արագությամբ նեյրովիրաբուժական էլեկտրական դրել Արտադրող IMD (Endoscope Device Manufacturing and Sales), Հունգարիա Մոդել NeuroSmart (TD-25) Գրանցման համար 09-09-005538 Նկարագրություն և նշանակություն NeuroSmart բարձր արագությամբ էլեկտրական դրելը նախատեսված է նեյրովիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի մեխանիկական մշակման համար։ Սարքը կիրառվում է գանգոսկրի և ողնաշարի վիրահատությունների ժամանակ՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն, կայուն արագություն և անվտանգ աշխատանք։ Դրելը կառավարվում է ոտնակի միջոցով, կարգավորումները կատարվում են սենսորային կառավարման վահանակից։ Սարքը համալրված է ներկառուցված ոռոգման (իրիգացիայի) համակարգով՝ ոսկրային հյուսվածքի և գործիքի գերտաքացումը կանխելու նպատակով։ Կիրառման ոլորտ •Նեյրովիրաբուժություն •Կրանիոտոմիա •Ողնաշարային վիրաբուժություն •Ոսկրային հյուսվածքի հորատում և մշակում բժշկական միջամտությունների ընթացքում Տեխնիկական բնութագրեր Էլեկտրական պարամետրեր •Սնուցման լարում՝ 110–240 Վ AC •Հաճախականություն՝ 50–60 Հց •Սպառվող հզորություն՝ 300 ՎԱ •Պաշտպանիչ ապահովիչներ՝ 2×2.5 Ա / 250 Վ Մոտորի բնութագրեր •Մոտորի պտտման արագություն՝ 10 000 – 80 000 պտ/րոպե •Մոտորի ելքային հզորություն՝ 120 Վտ Կառավարման միավոր • Սարքավորման դաս՝ IIb •Էլեկտրական պաշտպանության դաս՝ I •Պաշտպանության դաս (IP)՝ IPX0 •Չափսեր՝ 310 × 250 × 120 մմ Ոտնակ •Պաշտպանության դաս (IP)՝ IPX8 •Մալուխի երկարություն՝ 4 մ Մոտոր •Մալուխի երկարություն՝ 3 մ Իրիգացիոն համակարգ •Հեղուկի ծախս՝ 50 մլ/րոպե Օգտագործման պայմաններ (շրջակա միջավայր) Օգտագործում •Ջերմաստիճան՝ +10°C – +27°C •Հարաբերական խոնավություն՝ առավելագույնը 80 % •Մթնոլորտային ճնշում՝ 800 – 1060 հՊա Տրանսպորտավորում և պահպանում •Ջերմաստիճան՝ 0°C – +60°C •Հարաբերական խոնավություն՝ առավելագույնը 90 % •Մթնոլորտային ճնշում՝ 700 – 1060 հՊա Ունի ISO և CE սերտիֆիկատներ։ | հատ | 1 | 17300000 | 17300000 | 0.5 | 1
25 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ լիգատոր | Էնդոսկոպիկ լիգատոր, 7 տեղադրված օղակներով, 9.4-13մմ դիստալ հատվածի արտաքին դիամետրով էնդոսկոպերի համար, օղակների նետման համար կոճով, թելի անցկացման համար կաթետերով, 7 տեղադրված օղերի դիստալ ծայրադիրով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 11 | 44500 | 489500 | 5.5 | 5
26 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլորի | Ուրեազային թեստ | Ուրեազային արագ թեստ գաստորսկոպիայից հետո բիոպսիոն նմուշում հելիկոբակտեր պիլորին հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը թեստ-հավաքածու: Թեստ հավաքածուն պարունակում է ագար և ինդիկատոր: Ֆորմատ՝ 1 հատ ուրեազային թեստ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմաններւը՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: For in vitro only: | հատ | 300 | 1500 | 450000 | 150 | 150
27 | 33141211 |  | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս | Էնդոսկոպիկ հեմոստազի մետաղական կլիպս, ոչ պակաս քան 1սմ բացվածքով: Ռոտացիոն մեխանիզմի առկայություն: Միանգամյա օգտագործման: Համապատասխանություն՝ 2.8 մմ աշխատանքային ալիքին: Ստերիլ փաթեթավորված: | հատ | 50 | 20000 | 1000000 | 25 | 25
28 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք ստանդարտ չեզոք էնտերալ սնուցում, 500մլ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 500 | 2100 | 1050000 | 250 | 0
29 | 33691131 | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ Ֆայբեր նետրալ | Նուտրիկոմփ կամ համարժեք էնտերալ սնունդ ստանդարտ 500մլ / Ֆայբեր նետրալ/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 500 | 2700 | 1350000 | 250 | 0
30 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի L չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 100-150 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3000 | 322.22 | 966660 | 1500 | 1000
31 | 33751100 | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի M չափս | Տակդիր մեծահասակի Պերֆեկտ կամ համարժեք: L չափս 80-120 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 3000 | 294.45 | 883350 | 1500 | 1000
32 | 33141211 | Ներծծվող սավան 90 х 180 սմ | Ներծծվող սավան | Ներծծվող սավան Պելիգրին կամ համարժեք: Չափսը՝ 90 х 180 սմ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6000 | 250 | 1500000 | 3000 | 2000
33 | 33141110 | էլաստիկ բինտ 5 х 10 սմ | էլաստիկ բինտ | Էլաստիկ ժապավենային վիրակապ ամրակով: Չափսը՝ 5 х 10 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 1900 | 190000 | 50 | 50
34 | 33141211 | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ (տուփում 100 հատ) | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ | Թաց անձեռոցիկ անտիբակտերիալ Սմայլ կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5000 | 700 | 3500000 | 2500 | 1500
35 | 33141211 | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ (տուփում 100 հատ) | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ | Չոր մեծ չափսի անձեռոցիկ : Ֆորմատ՝ տուփում 100 հատ անձեռոցիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5000 | 650 | 3250000 | 2500 | 1500
36 | 33691162 | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Կլինսել M (Cleancell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cleancell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 55 | 48000 | 2640000 | 27.5 | 20
37 | 33691162 | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրեկլին M (Preclean M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Preclean M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 30 | 52860 | 1585800 | 15 | 15
38 | 33691162 | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M Cobas e 402 անալիզատորի համար | Պրոսել M (Procell M) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`2 x 2 լիտր փաթեթավորումով/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Procell M ռեակտիվով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 33 | 52860 | 1744380 | 16.5 | 15
39 | 33791300 | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ Cobas e 402 անալիզատորի համար | Assay Tip/ Assay cup and wasteLiner, Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`տուփում 3780 միկրոկյուվետներ/ծայրադիրներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս e 402 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ միկրոկյուվետներով և ծայրադիրներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 | 217620 | 217620 | 0.5 | 1
40 | 33691159 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 5000 | 34 | 170000 | 2500 | 2500
41 | 33691162 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose /Rose Bengal/: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հավաքածուն ներառում է դրական և բացասական հսկողության թեստերը, միանվագ օգտագործվող պլաստմասե խառնիչները և պետք է ներառի abortus, melitensis, suis Brucella սպեցիֆիկ ագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, , գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 500 | 400 | 200000 | 250 | 250
42 | 33791300 |  | Մազանոթներ 200մկլ | Մազանոթներ 200մկլ Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար (CAPILLARY TUBES 200 mcl): Օրիգինալ: Ֆորմատ`4 x 250 (1000) մազանոթ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 121 և Cobas b 221 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ CAPILLARY TUBES 200 mcl մազանոթներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 20 | 105900 | 2118000 | 10 | 10
43 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ինհալացիոն ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում ինհալյացիոն ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ Իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8° C ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 300 | 19000 | 5700000 | 150 | 150
44 | 33691162 |  | Ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար | Թեստ հավաքածուները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Epson Perfection V600 (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքավորման հետ աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ալերգենների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված սննդային ալերգենների որոշման համար թեստ հավաքածույով: Թեստերը նախատեսված են արյան շիճուկում և պլազմայում սննդային ալերգենների սպեցիֆիկ IgE հակամարմինների քանակական հայտնաբերման համար: Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային անալիզ նիտրոցելյուլոզային մեմբրանաների վրա (immunoblot): Ֆորմատ՝ 1 թեստ, որը նախատեսված է առնվազն 20 ալերգենների հայտնաբերման համար/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8oC ջերմաստիճանում: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 200 | 19000 | 3800000 | 100 | 100
45 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 9700 | 194000 | 10 | 10
46 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 9700 | 194000 | 10 | 10
47 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 8800 | 132000 | 7.5 | 7
48 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8000 | 40000 | 2.5 | 2
49 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Միկրո տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ և ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8000 | 40000 | 2.5 | 2
50 | 33141211 | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ | Ակնակապճի հատակի ռեկոնստրուկտիվ թիթեղ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 8 | 11200 | 89600 | 4 | 4
51 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 3մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15
52 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30
53 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 5 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2՝ երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 4500 | 180000 | 20 | 20
54 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․2, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 35 | 4500 | 157500 | 17.5 | 15
55 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10000 | 200000 | 10 | 10
56 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10500 | 210000 | 10 | 10
57 | 33141211 | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 4 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10500 | 157500 | 7.5 | 5
58 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ Y-ձև 7 անցք | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10500 | 157500 | 7.5 | 5
59 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք աջ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 2.5 | 2
60 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ L-ձև 4 անցք ձախ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 10500 | 52500 | 2.5 | 2
61 | 33141211 | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք | Միդ տիտանե թիթեղներ X-ձև 5 անցք ձախ | Միկրո տիտանե թիթեղներ Y-ձև 6 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6 | 12000 | 72000 | 3 | 3
62 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 3 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15
63 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30
64 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4 | Պտուտակ Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 5 | Տրամագիծ /մմ/1․4՝ Երկարություն /մմ/՝ 4: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40 | 4500 | 180000 | 20 | 20
65 | 33141211 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Տրամագիծ /մմ/1․4, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 35 | 4500 | 157500 | 17.5 | 15
66 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 12000 | 240000 | 10 | 10
67 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ օրբիտալ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 10000 | 150000 | 7.5 | 5
68 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 10 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 15000 | 300000 | 10 | 10
69 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 5 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 10000 | 200000 | 10 | 10
70 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ ուղիղ 8 անցք: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 12000 | 240000 | 10 | 10
71 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 7 անցք աջ | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 15 | 8500 | 127500 | 7.5 | 5
72 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք աջ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 2.5 | 2
73 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 8500 | 42500 | 2.5 | 2
74 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 6: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 | 4500 | 225000 | 25 | 25
75 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8՝ Երկարություն /մմ/՝ 8: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100 | 4500 | 450000 | 50 | 50
76 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 60 | 4500 | 270000 | 30 | 30
77 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 12 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/1․8, Երկարություն /մմ/՝ 10: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 30 | 4500 | 135000 | 15 | 15
78 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար աջ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 15000 | 30000 | 1 | 1
79 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե հեմիմանդիբուլյար ձախ թեքվածության | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | 15000 | 30000 | 1 | 1
80 | 33141211 | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության | Մակրո տիտանե թիթեղներ ուղիղ 10 անցք | Մինի տիտանե թիթեղներ՝ L-ձև 4 անցք ձախ թեքվածության: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից ձևը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5 | 17000 | 85000 | 2.5 | 2
81 | 33141211 | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ | Պտուտակ՝տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 10մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 10 | 10
82 | 33141211 | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ | Պտուտակ՝ տրամագիծ /մմ/ 2․0, Երկարություն /մմ/՝ 12մմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20 | 4500 | 90000 | 10 | 10
83 | 33161120 |  | Պյեզովիրաբուժական սարքավորում | Տեխնիկական պարամետրեր Աշխատանքային հաճախականություն՝ մոտավորապես 24–36 kHz Հզորության կարգավորման առնվազն 5 աստիճան Միկրոթրթռման ամպլիտուդ՝ 20–200 μm Ինտեգրված սառեցման/լվացման համակարգ՝ կարգավորվող հոսքով Լվացման հեղուկի պոմպ՝ ավտոմատ կամ էլեկտրոնային կառավարմամբ LED լուսավորությամբ ձեռնակ Ոտնային պեդալ՝ բազմաֆունկցիոնալ կառավարմամբ LCD կամ թվային էկրան՝ աշխատանքային ռեժիմների ցուցադրմամբ Ավտոկլավացվող ձեռնակ և աշխատանքային ծայրեր (առնվազն 134°C) Ծայրերի արագ և անվտանգ փոխման մեխանիզմ Աշխատանքային ռեժիմներ3.1 Օստեոտոմիա Իմպլանտոլոգիա (սինուս լիվտինգի ռեժիմ) Պարոդոնտոլոգիա Էնդոդոնտիկ կամ նուրբ վիրաբուժական ռեժիմ | հատ | 1 | 1000000 | 1000000 | 0.5 | 1
84 | 33161120 |  | Ֆիզիոդիսպենսեր | Ատամնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ ակուստիկ/էլեկտրական աշխատանքային միավոր է, որը օգտագործվում է ատամնաբուժությունում՝ տարբեր մատաղացների (շրթուրներ) արագ փոխարինման միջոցով՝ մի շարք դեպքերի համար։ Այն համատեղում է մի քանի գործառույթ՝ սքաններըերի/փրփրատիչների աշխատանք սնդիկների աշխատանք էնդո/սուրճիչներ բոլկի պոմպեր Սարքը թույլ է տալիս միաժամանակ կառավարել մի քանի գործիքներ՝ մեկ կառավարիչ միավորից, ինչը մեծացնում է աշխատանքային հարմարավետությունն ու արդյունավետությունը։ Ներառում է՝ Սարքի բլոկ Էլեկտրոնային կառավարիչ LCD/էկրան Կարգավորելի աշխատանքային ռեժիմներ Լիցքավորման/կախման համակարգ Ձեռնակների փորտեր Քամքի/սրյուժերի փորտ Էնդո/ֆայլավորման սարքերի փորտ Սնկաների (scalers) փորտ Փրփրածող համակարգ Ջրի/աջակցության հոսքի կարգավորում Բուշոնների/ծայրերի հավաքածու Բազմաֆունկցիոնալ ծայրեր՝ տարբեր նպատակներով: | հատ | 1 | 1200000 | 1200000 | 0.5 | 1
85 | 33161120 | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5Fr | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 13 | 210000 | 2730000 | 6.5 | 6
| 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,5 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,5Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 35 | 21500 | 752500 | 17.5 | 17
| 33141211 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ, N 7,5 | Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու N 7,0 | Տրախեստոմիկ փողի հավաքածու մանժետով, վերմանժետային տարածության արտածծման հնարավորությամբ: Չափսը՝ 7,0Fr: Ունի 2 փոփոխվող ներքին կանյուլաներ: Մանժետը փափուկ, ցածր ճնշման: Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական՝ 105 աստիճան: Մարմնի ջերմաստիճանում դառնում է ավելի փափուկ և պլաստիկ՝ փոխելով ձևը հիվանդի անատոմիական առանձնահատկություններին համապատասխան: Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն1/2- ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 | 21500 | 430000 | 10 | 10
86 | 33161120 | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպիայի համար նախատեսվող պատյան /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Ուրեթերոռենոսկոպի համար նախատեսված պատյան Y-10-55 10Fr/12Fr, երկարությունը՝ 55 սմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: | հատ | 5 | 57000 | 285000 | 2.5 | 2
87 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 1100000 | 22000000 | 10 | 5
88 | 33181300 | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ ցեմենտային | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 2-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 850000 | 8500000 | 5 | 2
89 | 33181300 | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Բիպոլյար ցեմենտային կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 550000 | 16500000 | 15 | 15
90 | 33181300 | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Բիպոլյար առանց ցեմենտ կ/ա հոդ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար առանց ցեմենտի էնդոպրոթեզ. Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում, հատկապես տարեց և ցածր ակտիվություն ունեցող պացիենտների մոտ։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ: Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված: Դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485 կամ համարժեք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 3 | 800000 | 2400000 | 1 | 0
91 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 3-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 600000 | 9000000 | 7 | 5
92 | 33181300 |  | Տոտոլ կ/ա էնդոպրոթեզ | Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 4-ում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 1200000 | 24000000 | 10 | 5
93 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 17 | 1400000 | 23800000 | 8 | 8
94 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 10 | 1400000 | 14000000 | 5 | 0
95 | 33181300 |  | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | Տոտալ կ/ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ | հատ | 10 | 1400000 | 14000000 | 5 | 0
96 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/1 | • Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 162000 | 1620000 | 5 | 0
97 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար մեխ/2 | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ, ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 324000 | 3240000 | 5 | 5
98 | 33141211 | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար գամմա մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 75 | 324000 | 24300000 | 37 | 10
99 | 33141211 |  | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ | հատ | 55 | 410000 | 22550000 | 27 | 10
100 | 33141211 |  | Սրունքի ինտրամեդուլյար մեխ | • Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածներում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,8մմ, 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ, 4,8մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 324000 | 6480000 | 10 | 5
101 | 33141211 | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 162000 | 324000 | 1
102 | 33141211 |  | Բազկի ինտրամեդուլյար մեխ | Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 3 | 324000 | 972000 | 1
103 | 33141211 | Մեծ հարթակ | Ազդրի դիստալ հարթակ/1 | Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2
104 | 33141211 |  | Ազդրի դիստալ հարթակ/2 | Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2
105 | 33141211 |  | Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ/1 | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2
106 | 33141211 |  | Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ/2 | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող , աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2
107 | 33141211 |  | Ազդրի հարթակ/1 | Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 162000 | 810000 | 2
108 | 33141211 |  | Ազդրի հարթակ/2 | Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 324000 | 1620000 | 2
109 | 33141211 |  | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով/1 | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ 10արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 132000 | 660000 | 2
110 | 33141211 |  | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով/2 | Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ 10արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 5 | 264000 | 1320000 | 2
111 | 33141211 |  | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/1 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 132000 | 1320000 | 5
112 | 33141211 |  | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ/2 | Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 264000 | 7920000 | 15 | 5
113 | 33141211 |  | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ/1 | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, 10 արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 2 | 132000 | 264000 | 1
114 | 33141211 |  | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ/2 | Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, 10 արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 8 | 264000 | 2112000 | 4
115 | 33141211 |  | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/1 | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, 30 հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 132000 | 1980000 | 7
116 | 33141211 |  | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/2 | Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, 30 հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 264000 | 3960000 | 7
117 | 33141211 | Միջին հարթակ | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/1 | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատիհամաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 132000 | 1980000 | 7
118 | 33141211 |  | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ/2 | Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 264000 | 3960000 | 7
119 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/1 | Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ: : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 102000 | 1530000 | 7
120 | 33141211 |  | Անրակի հարթակ/2 | Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 204000 | 3060000 | 7 | 5
121 | 33141211 |  | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ/1 | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 102000 | 1020000 | 5
122 | 33141211 |  | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ/2 | Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 10 | 204000 | 2040000 | 5
123 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/1 | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 102000 | 1530000 | 7
124 | 33141211 |  | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ/2 | Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 15 | 204000 | 3060000 | 7 | 5
125 | 33141211 | Փոքր հարթակ | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ/1 | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 102000 | 3060000 | 15
126 | 33141211 |  | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ/2 | Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 30 | 204000 | 6120000 | 15
127 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/1 | • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 | 5
128 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.4 մմ/2 | • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 | 5
129 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/1 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10 | 5
130 | 33141211 |  | Պտուտակ 2.7մմ/2 | 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10 | 5
131 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/1 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1500 | 3000 | 4500000 | 750 | 100
132 | 33141211 |  | Պտուտակ 3.5մմ/2 | 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1500 | 6000 | 9000000 | 750 | 100
133 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.0մմ/1 | 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
134 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.0մմ/2 | 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10
135 | 33141211 | Պտուտակ 4.5մմ | Պտուտակ 4.5մմ/1 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 | 3000 | 1800000 | 300 | 100
136 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ/2 | 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ, նյութ՝ չժանգոտվող տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-60մմ (քայլը 2մմ): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 | 6000 | 3600000 | 300 | 100
137 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/1 | 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
138 | 33141211 |  | Պտուտակ 4.5մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/2 | 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10
139 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ/1 | 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
140 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ/2 | 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը`տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10
141 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/1 | 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
142 | 33141211 |  | Պտուտակ 5.0մմ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական/2 | 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10
143 | 33141211 |  | Պտուտակ 6.5մմ/1 | 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
144 | 33141211 |  | Պտուտակ 6.5մմ/2 | 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող հարթակի բոլոր չափերի և տեսակների հասանելիությունը: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 6000 | 120000 | 10
145 | 33141211 | Շյուղ 1մմ | Շյուղ 1մմ | Շյուղ1,0մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
146 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60
147 | 33141211 | Շյուղ 1.5մմ | Շյուղ 1.8մմ | Շյուղ1,5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 | 3000 | 360000 | 60
148 | 33141211 | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2 մմ | Շյուղ 2.0 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 60 | 3000 | 180000 | 30
149 | 33141211 | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5մմ | Շյուղ 2.5 մմ տրամագծով, 25սմ 30սմ 40սմ, 45սմ երկարությամբ, միակողմանի ծայրը սուր, երկկողմանի ծայրը սուր, ծայրը պտուտակով (THREADED END), ծայրը առանց պտուտակի։ Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող շյուղի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE MARK կամ FDA կամ համարժեք որակի վկայականների առկայություն։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 | 3000 | 60000 | 10
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | էլաստիկ մեխ 4.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 40 | 12000 | 480000 | 20 | 10
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | էլաստիկ մեխ 4.0մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 40 | 12000 | 480000 | 20 | 10
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | էլաստիկ մեխ 3.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | էլաստիկ մեխ 3.0մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5
| 33141211 | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | էլաստիկ մեխ 2.5մմ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿ (DATA SHEET) Ապրանքի անվանում՝ Տիտանե էլաստիկ մեխ (Titanium Elastic Nails - TEN) Կիրառում՝ Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (երեխաների և երիտասարդների երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների բուժում): ________________________________________ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ Տիտանե էլաստիկ մեխերը նախատեսված են կոտրվածքների ճկուն ֆիքսացիայի համար՝ օգտագործելով «երեք կետով ֆիքսացիայի» սկզբունքը: Այն ապահովում է կայունություն և միաժամանակ թույլ տալիս միկրոշարժումներ՝ արագացնելով ոսկրագոյացումը: 2. ՆՅՈՒԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ • Համաձուլվածք: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11): • Կենսահամատեղելիություն: Բարձր (օժտված է գերազանց օստեոինտեգրացիոն հատկություններով): • Մեխանիկական հատկություններ: Ցածր էլաստիկության մոդուլ, որը կանխում է «stress shielding» էֆեկտը (ոսկրի դեգրադացիան գերկայուն ֆիքսացիայի պատճառով): 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Պարամետր Արժեք / Նկարագրություն Տրամագծերի տիրույթ 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.5 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4,5 մմ Ստանդարտ երկարություն 440 մմ (կրճատման հնարավորությամբ) Մակերեսի մշակում Էլեկտրաքիմիական անոդացում (ապահովում է գունային տարբերակում) Ծայրի ձև Սրացված, նավակաձև թեքված (ատրավմատիկ ներմուծման համար) 4. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՄԱԳԾԻ) • 1.5 մմ — Դեղին • 2.0 մմ — Կանաչ • 2.5 մմ — Կապույտ / Արծաթագույն • 3.0 մմ — Վարդագույն / Մանուշակագույն • 3.5 մմ — Տերակոտա / Նարնջագույն • 4.0 մմ — Ոսկեգույն 1 հատի մոտավոր շուկայական գինը 10 000-12 000 ՀՀ դրամ 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1. Հարթ անցում: Գամի ծայրի թեքությունը թույլ է տալիս այն ներմուծել նվազագույն կտրվածքից: 2. Կողմնորոշման գիծ: Հիմքի վրա առկա լազերային մակնշումը թույլ է տալիս վիրաբույժին տեսնել ծայրի ուղղությունը առանց լրացուցիչ ռենտգեն լուսավորման: 3. End Caps (Խցաններ): Հատուկ պարուրակային խցաններ՝ գամի հետադարձ տեղաշարժը կանխելու համար: 6. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ (STERILIZATION) • Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում (պահանջում է ավտոկլավավորում 134°C ջերմաստիճանում) կամ ստերիլ փաթեթավորմամբ (ըստ արտադրողի): ________________________________________ | հատ | 30 | 12000 | 360000 | 15 | 5
402803910

## HMA Rus
Չ/Հ | Транзиторные код , предусмотренные планом закупок по классификации (CPV) | Наименование | Технические характеристики | Չ/Մ | Количество
1 | 33181180 | Двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор | Двухкамерный кардиостимулятор-дефибриллятор, разработанный и обязательно совместимый с программатором Medtronic, имеющимся и используемым в Фонде ЕГМУ. Оригинал: Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с совместимостью с МРТ — это многопрограммное кардиологическое устройство, которое отслеживает сердечный ритм пациента за счет частотно-адаптивной стимуляции одно- или двухкамерной брадикардии; лечение желудочковых и предсердных тахиаритмий. Совместимость с МРТ — 1,5 Т и 3 Т, без ограничений по зонам сканирования (включая область сердца), без ограничений по росту пациента, без ограничений по продолжительности МРТ-сканирования, при условии имплантации совместимых с МРТ электродов, а также соблюдения условий, требуемых производителем для проведения исследования. Тип разъема: IS-1, DF4/DF1, вес: не более 80 г; объем: не более 35 см³; Габариты: не более 70 мм x 53 мм x 15 мм. Срок службы: не менее 9 лет (с учетом полугодовых разрядов с максимальной мощностью, режим стимуляции: AAI<=>DDD с 50% стимуляцией правого предсердия, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом, ежеквартальная передача данных через пульт дистанционного управления); Материалы, контактирующие с тканями человека: титан, полиуретан, силиконовая резина. Идентификатор рентгеноконтрастного вещества: PFZ. Форма корпуса: физиологический контур. Батарея: гибридная CFx литий/оксид серебра-ванадия. Максимальная передаваемая энергия: 36 Дж. Максимальная накопленная энергия: 42 Дж. Стандартное время зарядки в начале работы: не более 9 с. Стандартное время до достижения рекомендуемого времени замены (RRT): не более 13 с. Увеличенный срок службы батареи (PSP): период между RRT (рекомендуемое время замены) и EOS (окончание срока службы). Длительность стимуляции предсердий устанавливается на 3 месяца при следующих условиях: 100% стимуляция DDD с частотой 60 мин. -1, амплитуда стимуляции предсердий и правого желудочка: 2,5 В, ширина импульса: 0,4 мс; нагрузка стимуляции: 600 Ом, а также 6 полных зарядов. Если устройство превышает указанные условия, до истечения трехмесячного периода может появиться уведомление о завершении стимуляции (EOS). Доступные функции: Автоматическое переключение между режимами стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R)); Автоматическая регулировка чувствительности; Адаптация частоты стимуляции в ответ на физическую активность; Адаптация интервала AV к SVC; Автоматический PVARP (постатриальный рефрактерный период) с адаптацией к SVC или частоте стимуляции для предотвращения тахикардии, вызванной кардиостимулятором; Неконкурентная предсердная стимуляция (NCAP) после предсердной экстрасистолы; Вмешательство во время тахикардии, вызванной кардиостимулятором; В ответ на желудочковые экстрасистолы (ЖЭ); предотвращение желудочковой стимуляции (ПЖС) в случае перекрестных нарушений; переключение из режима DDDR в режим DDI без отслеживания при наличии предсердной тахиаритмии предотвращает быструю желудочковую стимуляцию во время наджелудочковой тахикардии; желудочковый ответ на проведение фибрилляции предсердий помогает поддерживать регулярный желудочковый ритм во время эпизодов фибрилляции предсердий; стабилизация частоты сердечных сокращений предсердий после предсердной экстрасистолы; предсердная преимущественная стимуляция (ППС) для предотвращения предсердных аритмий и фибрилляции предсердий; стабилизация частоты сердечных сокращений желудочков (СДЖ) после желудочковой экстрасистолы. Оснащен эксклюзивным режимом (MVP), контролирующим желудочковую стимуляцию, АТП: может обнаруживать ЖТ/ЖФ. Тип батареи: литий-серебряно-ванадиевая оксидная. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4–35 Дж. Режимы стимуляции: DDDR и DDD, DDIR и DDI, DOOVVIR и VVI, VOO, AAIR и AAI, AOO, MVP, ODO. В комплект также входят два электрода и два интродьюсера; в зависимости от специфики операции электроды могут быть пассивного или активного закрепления. Техническое и гарантийное обслуживание кардиостимулятора-дефибриллятора – не менее 9 лет после имплантации пациенту. Поставщик обязан на этапе исполнения договора предоставить документальное подтверждение того, что в случае любого из нижеперечисленных пунктов он может обеспечить выполнение данного пункта и осуществить следующие операции за свой счет, при этом Заказчик имеет право самостоятельно проверить достоверность предоставленной информации у производителя. 1. В случае любой неисправности изделия или нарушения режима работы предоставленная Заказчиком информация должна быть передана Производителю, получено и предоставлено Заказчику объяснение производителя по данному случаю. Производитель также обязуется проводить онлайн-диагностику. Все это должно быть выполнено не позднее чем через 9 лет после имплантации устройства пациенту. 2. В случае производственного дефекта Поставщик обязан заменить дефектное изделие новым не позднее чем через 9 лет после имплантации устройства пациенту.3․В случае отзыва производителем любой партии продукции (поставленной Заказчику), эта информация должна быть передана Заказчику, а отозванная продукция должна быть заменена новой. Наличие знака CE, сертификата FDA или эквивалентного сертификата качества является обязательным для любой поставленной партии. Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки должна быть сохранена не менее 50% всего срока годности. Обязательным условием является: При подаче заявки Участник предоставляет: 1.Авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем продукции. Обязательным условием является предоставление Участником на этапе исполнения договора: 1. сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем продукции. Гарантийные условия не распространяются на случаи повреждения устройства вследствие нарушения врачебных правил имплантации | шт | 5
2 | 33181180 | Двухкамерный кардиостимулятор | Двухкамерный кардиостимулятор, разработанный и обязательно совместимый с программатором Medtronic, доступным и используемым в Фонде ЙГМУ. Оригинальный. Двухкамерное устройство для управления сердечным ритмом с принадлежностями, совместимое с МРТ. Размеры: не более 45 мм x 48 мм x 8,0 мм, вес не более 27,5 г; объем не более 12,5 см³, тип батареи: литий-йодная. Напряжение: 2,8 В. Тип разъема: IS-1 BI/UNI. Срок службы не менее 11 лет (режим DDDR 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая: 2,0 В, предсердная: 1,5 В, ширина импульса: 0,4 мс, режим импеданса 1000); Непрерывный автоматический контроль порогов стимуляции в обеих камерах, наличие функции контролируемой желудочковой стимуляции (CVP) обеспечивает наличие функции поиска задержки AV — это программируемая функция, предназначенная для определения времени спонтанной AV-проводимости пациента и изменения интервалов DAV и CAV, обеспечивая спонтанную активацию желудочков и отслеживание быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового постатриального рефрактерного периода (PPRR) — функция предотвращает тахикардию, вызванную кардиостимулятором, и обеспечивает коэффициент блокады более 2:1, исходя из средней частоты предсердных сокращений. Функция улучшает защиту от тахикардии, вызванной кардиостимулятором, за счет удлинения AVR при более низкой частоте синхронизации, обеспечивая коэффициент блокады 2:1, и укорочения AVR и DAV при более высокой частоте (при необходимости). Режимы стимуляции: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO. В комплект входят два электрода и два интродьюсера. В зависимости от специфики операции электроды могут иметь пассивную или активную фиксацию. Гарантия и техническое обслуживание кардиостимулятора предоставляются на срок не менее 11 лет после имплантации устройства пациенту. Поставщик обязан предоставить документальное подтверждение на этапе исполнения договора о том, что в случае любого из пунктов ниже он может обеспечить выполнение данного пункта и осуществлять следующие функции за свой счет, при этом Заказчик имеет право проверить достоверность предоставленной информации у Производителя. 1. В случае обнаружения дефектов продукции или нарушения режима работы, предоставленная Заказчиком информация передается Производителю, объяснение Производителя по данному случаю принимается и предоставляется Заказчику. Производитель также обязуется проводить онлайн-диагностику. Все это должно быть выполнено не позднее чем через 11 лет после имплантации устройства пациенту. 2. В случае производственного дефекта Поставщик обязан заменить дефектную продукцию новой не позднее чем через 11 лет после имплантации устройства пациенту. 3. В случае отзыва любой партии продукции (поставленной Заказчику) производителем, эта информация передается Заказчику, а отозванная продукция заменяется новой. Наличие знака качества CE или сертификата качества FDA является обязательным для любой поставленной партии. Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. На момент поставки должно быть доступно не менее 50% всего срока годности. Обязательным условием является: Участник предоставляет вместе с заявкой: 1.Авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем продукта. Обязательным условием является предоставление участником: 1. Сертификат происхождения и сертификата соответствия, выданного производителем продукта. Гарантийные условия не распространяются на случаи повреждения устройства вследствие нарушения врачебных правил имплантации. | шт | 1
3 | 33181180 | Трехжелудочковая ресинхронизационная кардиостимуляция-дефибриллятор | Трехкамерный кардиостимулятор-дефибриллятор, разработанный и обязательно совместимый с программатором Medtronic, имеющимся и используемым в Фонде ЕГМУ. Оригинал: имплантируемый трехкамерный/ресинхронизирующий кардиовертер-дефибриллятор с совместимостью с МРТ, с принадлежностями, двухкамерный. Совместимость с МРТ – 1,5 Тл и 3 Тл, без ограничений по зонам сканирования (включая область сердца), без ограничений по росту пациента, без ограничений по продолжительности МРТ-сканирования, при условии имплантации совместимых с МРТ электродов, а также соблюдения условий, требуемых производителем для проведения исследования. Тип разъема IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4. Габариты: не более 75 мм х 51 мм х 15 мм, вес: не более 85 г; объем: не более 35 см³. Срок службы: не менее 7 лет (в случае режимов стимуляции 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом) мм). Тип батареи: гибридная CFx литий-серебряно-ванадиевая оксидная. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж; Максимальная подаваемая энергия 36 Дж; Максимальная накопленная энергия 42 Дж; Стандартное время зарядки в начале эксплуатации не более 9 секунд. Стандартное рекомендуемое время замены (RTT) не более 12,5 секунд. Параметры стимуляции: амплитуда стимуляции RA, RV, LV: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1,5 мс. Чувствительность ПП и ПЖ: 0,15-4,0 мВ. Полярность стимуляции правого желудочка (ПЖ) – биполярная/интегрированная биполярная (от электрода к катушке). Полярность стимуляции левого желудочка (ЛЖ) – от ЛЖ1 к катушке ПЖ; от ЛЖ2 к катушке ПЖ; от ЛЖ3 к катушке ПЖ; от ЛЖ4 к катушке ПЖ; от ЛЖ1 к ЛЖ2; от ЛЖ1 к ЛЖ3; от ЛЖ1 к ЛЖ4; от ЛЖ2 к ЛЖ1; от ЛЖ2 к ЛЖ3; от ЛЖ2 к ЛЖ4; от ЛЖ3 к ЛЖ1; от ЛЖ3 к ЛЖ2; от ЛЖ4 к ЛЖ1; от ЛЖ4 к ЛЖ2; от ЛЖ4 к ЛЖ3. Параметры стимуляции CRT: желудочковая стимуляция ПЖ; ПЖ→ЛЖ; ЛЖ→ПЖ; ЛЖ. Межжелудочковая задержка: 0–80 мс. Функция ответа на воспринимаемое собственное сокращение желудочка. Функция восстановления предсердной ЭКГ. В комплект также входят один совместимый с МРТ предсердный электрод с активной фиксацией, один совместимый с МРТ дефибрилляционный электрод, один совместимый с МРТ четырехполюсный/биполярный электрод для стимуляции левого желудочка, два интродьюсера, одна система доставки с двумя катетерами, 1 баллонный катетер для венографии. Гарантия и техническое обслуживание трехкамерного кардиостимулятора-дефибриллятора составляет не менее 7 лет с момента имплантации пациенту. Поставщик обязан предоставить документальное подтверждение на этапе исполнения договора о том, что в случае любого из пунктов ниже он может обеспечить выполнение данного пункта и осуществлять следующие функции за свой счет, при этом Заказчик имеет право проверить достоверность предоставленной Производителю информации. 1. В случае обнаружения дефекта изделия или нарушения режима работы передать предоставленную Заказчиком информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и предоставить его Заказчику. Производитель также обязан проводить онлайн-диагностику. Все это будет выполнено не позднее чем через 7 лет после имплантации устройства пациенту. 2. В случае производственного дефекта Поставщик обязан заменить дефектный продукт новым не позднее чем через 7 лет после имплантации устройства пациенту. 3. В случае отзыва любой партии продукции (поставленной Заказчику) Производителем, передать эту информацию Заказчику и заменить отозванную продукцию новой. Наличие знака качества CE или сертификата качества FDA является обязательным для любой поставленной партии. Продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 50% от всего срока годности. Обязательным условием является: Участник предоставляет вместе с заявкой: 1. разрешительное письмо (гарантийное разрешение) от производителя продукта. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора: 1. сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя изделия. Гарантийные условия не распространяются на случаи, когда устройство было повреждено в результате нарушения врачебных правил имплантации. | шт | 4
4 | 33141211 | Проводник | Проводник (направляющая нить), предназначенный для продвижения и позиционирования левожелудочковых (LV) электродов. Обеспечивает высокую поддержку и улучшает проходимость совместимых электродов. Основные характеристики: Длина: Общая длина — 98 см; совместимая длина электрода — 78 см.Функциональность: Обладает возможностями стилета; оптимизирует проходимость электрода во время введения и продвижения.Диаметр корпуса: 0.014 дюйма. Материалы: Сердечник: Нержавеющая сталь. Оболочка: ПЭТ (полиэтилентерефталат).Покрытие: Силиконовое (с низким коэффициентом трения/смазывающими свойствами).Требования к совместимости и качеству:Совместимость: Обязательная совместимость с имеющимися в клинике трехкамерными кардиовертер-дефибрилляторами производства Medtronic.Сертификация: Наличие сертификата качества CE MARK или FDA для любой поставляемой партии обязательно. Состояние: Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.Документация: Наличие заводского руководства с указанием технических показателей, характеристик и правил эксплуатации.Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 50% от общего срока. | шт | 4
5 | 33141136 | Катетер Attain Select для субселективной катетеризации | Катетеры для субселекции, подходящие для широкого спектра анатомических особенностей пациентов. Катетеры для субселекции 7 Fr, способные доставлять лидер 4 Fr и 5,3 Fr непосредственно в венозные ветви. Внутренний диаметр 1,9 мм (≈ 5,7 Fr), внешний диаметр 2,4 мм (≈ 7,1–7,2 Fr). Рабочая длина катетера 65 см и 57 см. Углы изгиба катетера 90° или 130°. Совместимые наружные направляющие катетеры: максимальная длина (см): 50 и 57,5. Совместимый электрод: минимальная длина (см): 78 и 88. Должны быть совместимы с кардиостимуляторами-дефибрилляторами Medtronic. Сертификация: Наличие сертификата качества CE MARK или FDA для любой поставляемой партии обязательно. Состояние: Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.Документация: Наличие заводского руководства с указанием технических показателей, характеристик и правил эксплуатации.Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 50% от общего срока. | шт | 4
6 | 33141211 | Сетка 10х15 см | Полипропиленовая сетка для грыж, монофиламентная, структура: тканая, плотность: 60 г/м², размер ячейки: 1,5 мм, толщина: 0,53 мм. Синие направляющие линии облегчают размещение сетки во время операции. Подходит для открытых и лапароскопических операций, любого метода герниопластики. Мягкая, удобная, прочная. Прозрачная, эластичная. Технические и квалификационные требования Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности.Сертификация: Обязательное наличие сертификата качества CE MARK, FDA или эквивалентного документа.Авторизация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 50
7 | 33141211 | Сетка 30x30 см | Полипропиленовая сетка для грыж, монофиламентная, структура: тканая, плотность: 60 г/м², размер ячейки: 1,5 мм, толщина: 0,53 мм. Синие направляющие линии облегчают размещение сетки во время операции. Подходит для открытых и лапароскопических операций, любого метода герниопластики. Мягкая, удобная, прочная. Прозрачная, эластичная. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности.Сертификация: Обязательное наличие сертификата качества CE MARK, FDA или эквивалентного документа.Авторизация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 8
8 | 33141211 | Лапароскопический сетчатый фиксатор, рассасывающийся (герниостаплер) | Предназначен для фиксации синтетической сетки к брюшной стенке во время лапароскопических операций при лечении паховых, вентральных и других типов грыж. Конструкция позволяет работать одной рукой. Длина стержня не менее 36 см. Содержит не менее 30 рассасывающихся фиксаторов на основе молочной кислоты. Тип фиксатора – спиральный, высота 5-5,2 мм. Фиксаторы сохраняют стабильность в течение 4-5 месяцев и полностью рассасываются в течение 12 месяцев. Наличие двух крылышек у основания фиксатора позволяет эффективно фиксировать грыжевые сетки с широкими отверстиями. Поставляется стерильным, в заводской герметичной упаковке. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности.Сертификация: Обязательное наличие сертификата качества CE MARK, FDA или эквивалентного документа.Авторизация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 25
9 | 33161120 | Круглый линейный режущий инструмент 29 мм | Одноразовый циркулярный режущий-степлер, используемый при открытых или лапароскопических хирургических вмешательствах на желудочно-кишечном тракте. Высота крючка 4,5-5,2 мм. Внешний диаметр головки степлера: 29 мм. Внутренний диаметр головки степлера: 17, 23, 25 мм соответственно. Количество зажимов в картридже: 26, 30, 32 шт. Высота закрытия крючка 1,3-2,0 мм. После наложения швов крючки приобретают форму буквы «В». Сила раскрытия составляет 0,1 Н/мм~0,5 Н/мм. Поверхность должна быть гладкой, без трещин, царапин и других дефектов. Шероховатость поверхности должна быть Ra <0,8 мкм. Анастомотическая стома должна выдерживать давление не менее 3,6 кПа. Циркулярный режущий-степлерный инструмент использует два двойных ряда титановых лезвий со ступенчатым рисунком, одновременно разрезая и разделяя ткань между ними. В зависимости от толщины ткани, подлежащей сшиванию во время операции, высота швов делится на два стандартных размера: 3,8 мм и 4,8 мм. Круговой степлер состоит из пластины, картриджа с нитью, стержня, предохранительного рычага, курка, вращающейся рукоятки, самого степлера, кругового лезвия и адаптера для лезвия. Материал крючка одноразового кругового степлера — чистый титан, подходящий для хирургических имплантатов в соответствии со стандартом EN ISO 5832-2. Пластина и круговое лезвие изготовлены из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN ISO 7153-1. Остальные компоненты инструмента изготовлены из АБС-пластика или поликарбоната. Срок годности после радиационной стерилизации составляет 5 лет.На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 50% от общего срока. Обязательно наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или эквивалентных документов. | шт | 1
10 | 33161120 | Круглый линейный режущий инструмент 31 мм | Одноразовый циркулярный режуще-степлер, используемый при открытых или лапароскопических хирургических вмешательствах на желудочно-кишечном тракте. Высота крючка 4,5-5,2 мм. Внешний диаметр головки степлера: 31 мм. Внутренний диаметр головки степлера: 23 мм соответственно. Количество зажимов в картридже: 30 шт. Высота закрытия крючка 1,3-2,0 мм. После наложения швов крючки приобретают форму буквы «B». Сила раскрытия составляет 0,1 Н/мм~0,5 Н/мм. Поверхность должна быть гладкой, без трещин, царапин и других дефектов. Шероховатость поверхности должна быть Ra <0,8 мкм. Анастомотическая стома должна выдерживать давление не менее 3,6 кПа. Циркулярный режуще-степлерный инструмент использует два двойных ряда титановых лезвий со ступенчатым рисунком, одновременно разрезая и разделяя ткань между ними. В зависимости от толщины ткани, подлежащей сшиванию во время операции, высота швов делится на два стандартных размера: 3,8 мм и 4,8 мм. Круговой степлер состоит из пластины, картриджа с нитью, стержня, предохранительного рычага, курка, вращающейся рукоятки, самого степлера, кругового лезвия и адаптера для лезвия. Материал крючка одноразового кругового степлера — чистый титан, подходящий для хирургических имплантатов в соответствии со стандартом EN ISO 5832-2. Пластина и круговое лезвие изготовлены из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN ISO 7153-1. Остальные компоненты инструмента изготовлены из АБС-пластика или поликарбоната. Срок годности после радиационной стерилизации составляет 5 лет. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 50% от общего срока. Обязательно наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или эквивалентных документов. | шт | 3
11 | 33161120 | Круглый линейный режущий инструмент 33 мм | Одноразовый циркулярный режуще-степлер, используемый при открытых или лапароскопических хирургических вмешательствах на желудочно-кишечном тракте. Высота крючка 4,5-5,2 мм. Внешний диаметр головки степлера 33 мм. Внутренний диаметр головки степлера 25 мм. Количество зажимов в картридже 32 шт. Высота закрытия крючка 1,3-2,0 мм. После наложения швов крючки приобретают форму буквы «B». Сила раскрытия 0,1 Н/мм~0,5 Н/мм. Поверхность должна быть гладкой, без трещин, царапин и других дефектов. Шероховатость поверхности должна быть Ra <0,8 мкм. Анастомотическая стома должна выдерживать давление не менее 3,6 кПа. Циркулярный режуще-степлерный инструмент использует два двойных ряда титановых лезвий со ступенчатым рисунком, одновременно разрезая и разделяя ткань между ними. В зависимости от толщины ткани, подлежащей сшиванию во время операции, высота швов делится на два стандартных размера: 3,8 мм и 4,8 мм. Круговой степлер состоит из пластины, картриджа с нитью, стержня, предохранительного рычага, курка, вращающейся рукоятки, самого степлера, кругового лезвия и адаптера для лезвия. Материал крючка одноразового кругового степлера — чистый титан, подходящий для хирургических имплантатов в соответствии со стандартом EN ISO 5832-2. Пластина и круговое лезвие изготовлены из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN ISO 7153-1. Остальные компоненты инструмента изготовлены из АБС-пластика или поликарбоната. Срок годности после радиационной стерилизации составляет 5 лет. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 50% от общего срока. Обязательно наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или эквивалентных документов. | шт | 2
12 | 33141223 | Эндоскопический линейный режущий степлер с картриджами | Эндоскопический шарнирный степлер, линейный, с ножом, 440 мм. Эндоскопический шарнирный степлер-режущий инструмент предназначен для работы с троакарами диаметром 12 мм. Эндоскопический шарнирный степлер разработан для малоинвазивных вмешательств, при которых одновременно используются 3 или 6 рядов скоб. Инструмент используется для создания анастомозов и удаления органов (желудка, кишечника, легких) благодаря высокой прочности титановых скоб. Основные преимущества – вращение вала на 360 градусов и шарнирное (изгибающее) движение рабочей части до 45-50 градусов для доступа в узкие пространства. Линейный эндоскопический степлер состоит из пластины, картриджа со скобами, лезвия, зажимной втулки, вала, вращающейся рукоятки, предохранительного рычага, кнопки возврата, фиксированной рукоятки, спускового крючка блокировки и срабатывания. Режущий нож встроен в степлер. Внутренняя конструкция включает в себя передаточный блок и передаточный стержень. Инструмент можно использовать до 8 раз на одного пациента за одну процедуру. Соединение стержня степлера должно выдерживать давление не менее 90 Н. На линейном режущем элементе имеется предохранительный замок, предотвращающий повторную зарядку. Основной материал одноразового эндоскопического степлера — чистый титан, подходящий для хирургических имплантатов в соответствии со стандартом EN ISO 5832-2. Пластина, лезвие и стержень изготовлены из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN ISO 7153-1. Другие компоненты инструмента, включая корпус степлера и принадлежности, изготовлены из АБС-пластика или поликарбоната. Устройство поставляется стерильным, гамма-стерилизованным. Срок годности составляет 5 лет после стерилизации. Повторная стерилизация пользователями не допускается. Не менее 50% от общего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества: 15 шт. Зеленые картриджи универсального линейного анастомотического аппарата 50 шт., которые позволяют накладывать два трехслойных шва. Благодаря шарнирному соединению картридж может наклоняться. Длина Картриджа: 60 ​​мм. Поверхность картриджа для наложения швов разделена на три формы: плоскую, ступенчатую и круглую. Картриджи состоят из картриджа, пластины, лезвия, стержня и нити. Анастомоз должен выдерживать давление не менее 3,6 кПа. Зеленый картридж с двумя тройными рядами, высота скоб варьируется от 4.2 мм от внутреннего ряда к внешнему, высота закрытой скобы составляет 2,3 мм. Прочность на разрыв скобы из титана составляет не менее 240 МПа. Срок годности после стерилизации — 5 лет. На момент поставки доступно не менее 50% от всего срока годности. 50 синих картриджей для универсального линейного анастомотического аппарата, которые накладывают два трехслойных шва. Картридж может изгибаться благодаря шарнирному соединению. Длина Картриджа: 60 ​​мм. Поверхность картриджа с нитью разделена на три формы: плоскую, ступенчатую и круглую. Картриджи состоят из картриджа, пластины, лезвия, стержня и нити. Анастомоз должен выдерживать давление не менее 3,6 кПа. Синий картридж с двумя тройными рядами скоб, высота скоб от внутреннего ряда до внешнего ряда варьируется от 33,5 мм, высота закрытой скобы составляет 1,5мм. Прочность на разрыв скобы из титана составляет не менее 240 МПа. Срок годности после стерилизации — 5 лет. Не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества. Комплектация: Количество синих картриджей для универсального аппарата линейного анастомоза в комплекте — 50 штук. Единообразие продукции: Все товары, входящие в комплект, должны быть произведены одним производителем и быть полностью совместимыми друг с другом.Комплект должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Авторизация: Для зеленых и синих картриджей универсального аппарата линейного анастомоза обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара. Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | набор | 1
13 | 33161120 | Лапароскопический гармонический инструмент/1 | Лапароскопический гармонический инструмент для генератора HARMONIC GEN 4, имеющийся в клинике, должен быть совместим с генератором HARMONIC GEN 4. Ультразвуковой наконечник с коагуляционной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических процедур, с ручной активацией. Предназначен для рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Может использоваться в качестве захвата и зажима при отсутствии активации. Частота колебаний титанового лезвия в продольном направлении составляет 55,5 кГц. Длина стержня от кончика активного ответвления до вращающегося кольца составляет 36 см. Диаметр стержня — 5 мм. Вращение стержня на 360 градусов через вращающееся кольцо, расположенное в месте соединения стержня и рукоятки, позволяет работать одной рукой, облегчает обзор и доступ к операционному полю. Рабочая часть состоит из активного лезвия и пассивного ответвления, изготовленного из титана. Проксимальные части наклонного и раздуваемого активного ответвления предназначены главным образом для коагуляции тканей.Острые верхние и нижние кромки, а также дистальная часть активной ветви предназначены для резки. Поставляется с фиксатором рабочей части. В стерильной заводской упаковке, одноразового использования, не подлежит повторной стерилизации. Срок годности не менее 50% от полного срока годности на момент поставки.Международные сертификаты качества: CE и/или FDA или эквивалентных документов. | шт | 4
14 | 33161120 | Лапароскопический гармонический инструмент/2 | Лапароскопический гармонический инструмент для генератора HARMONIC GEN 4, имеющийся в клинике, должен быть совместим с генератором HARMONIC GEN 4. Ультразвуковой наконечник с коагуляционной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических процедур, с возможностью ручной активации. Предназначен для рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. В отсутствие активации может использоваться в качестве захвата и зажима. Частота колебаний титанового лезвия в продольном направлении составляет 55,5 кГц. Длина стержня от кончика активной ветви до вращающегося кольца составляет 45 см. Диаметр стержня 5 мм. Вращение стержня на 360 градусов с помощью вращающегося кольца, расположенного в месте соединения стержня и рукоятки, позволяет управлять устройством одной рукой, обеспечивая хорошую видимость и доступ к операционному полю. Рабочая часть состоит из активного лезвия и пассивного ответвления из титана. Наклонные, расширенные и проксимальные части активного ответвления предназначены главным образом для коагуляции тканей. Острые верхний и нижний края, а также дистальная часть активной ветви предназначены для рассечения тканей. Поставляется с фиксатором рабочей части. В стерильной заводской упаковке, одноразового использования, срок годности не менее 50% от полного срока хранения на момент поставки.Международные сертификаты качества: CE и/или FDA или эквивалентных документов. | шт | 4
15 | 33141121 | Нить PDS 3/0 с прокалывающе-режущей иглой 26 мм | Хирургический шовный материал: на основе полидиоксанона (PDS), рассасывающийся / период рассасывания /180-210 дней/, надежный, монофиламентный, параметры нити: 3/0, длина 70 см, игла: 26 мм, изгиб: 1/2, прокалывающий тип. Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности.Сертификация: Обязательное наличие сертификата качества CE MARK, FDA или эквивалентного документа.Авторизация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 150
16 | 33141211 | Клипса Hemolock XL-желтый | Клипса Hemolock XL, желтый. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой (гарантийно-авторизационного письма) от производителя товара. Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. | шт | 120
17 | 33141211 | Клипса Hemolock L-фиолетовый | Клипса Hemolock L-фиолетовый. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой (гарантийно-авторизационного письма) от производителя товара. Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя продукта на этапе исполнения договора. | шт | 120
18 | 33141211 | Лапароскопические титановые клипсы, средний размер, зелёные | Лапароскопические титановые клипсы, средний размер, зелёные. Каждый картридж содержит 6 клипс, что считается 1 единицей измерения. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности.Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма (гарантийно-авторизационного письма) от производителя товара. Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя товара на этапе исполнения договора. | шт | 120
19 | 33141211 | Лапароскопические титановые клипсы — большие, жёлтые. | Лапароскопические титановые клипсы — большие, жёлтые. Каждый картридж содержит 6 клипс, что считается 1 единицей измерения. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма (гарантийно-авторизационного письма) от производителя продукта. Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя продукта в ходе исполнения договора. | шт | 80
20 | 33141211 | Лапароскопическая защитная пленка для ран, целлофан | Laparoscopic wound protector целлофан размером 22-27 см. В зависимости от особенностей оперативного вмешательства размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности. | шт | 5
21 | 33141182 | Антимикробная наружная желудочковая дренажная система | Наружная система дренажа спинномозговой жидкости с антимикробным желудочковым катетером Наружная система дренажа спинномозговой жидкости для контролируемого снижения внутричерепного давления путем измерения и отвода спинномозговой жидкости. Доступен антимикробный желудочковый катетер 8,5 Fr. Длина гибкой трубки: 160-305 см. Объем измерительной камеры для жидкости: 100 мл ± 5%. Длина дренажной трубки от измерительной камеры до дренажного мешка: 5-10 см ± 5%. Объем дренажного мешка: 700 мл ± 5%. Возможность подключения поясничного катетера 4,5 Fr. Фильтр камеры для сбора спинномозговой жидкости должен не только отводить воду, но и саму спинномозговую жидкость, даже после длительного горизонтального положения, и не должен засоряться, например, во время транспортировки. Шкала с тонкой градуировкой должна позволять измерять объем и качество спинномозговой жидкости даже при небольших объемах дренажной жидкости. Гибкие трубки должны быть помечены цветом для удобства идентификации. Наличие обратного клапана. Наличие запорного клапана преобразователя. Шкала давления: мм вод. ст.: от -4 до 22 / от -6 до 30. Набор: Соединение катетера, трехходовой кран с безыгольчатым клапаном, гибкая трубка (с трехходовым краном преобразователя), резиновый клапан, измерительная камера, клапан дренажной трубки, дренажная трубка к дренажному мешку, дренажный мешок, защитный зажим для дренажного мешка, подставка для системы, ручка измерительной камеры, измерительная шкала. При предоставлении: наличие сертификатов՝ CE, ISO 13485, Declaration of Conformity։ Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности составляет не менее1/2 от полного срока годности на момент доставки. | шт | 5
22 | 33141211 | Антимикробная регулируемая вентрикулоперитонеальная шунтирующая система | Система шунтирования с контролем уровня антибиотиков при гидроцефалии Функциональность • Должна иметь блок управления перепадом давления с активным тормозным механизмом и тактильной обратной связью • Сопротивление магнитному полю не менее 3 Тесла • Должен иметь клапан, изменяющий давление в зависимости от положения тела • Выбираемые значения давления открытия для положения стоя и лежа Механизм работы • В положении лежа: Активен только блок управления перепадом давления Заданное давление открытия: 5 см водяного столба. Гравитационный блок не активен • В положении стоя: Одновременно работают гравитационный блок и блок управления перепадом давления Танталовый шарик активирует гравитационный блок для увеличения давления открытия клапана и предотвращения чрезмерного дренажа Механизм управления: • Диапазон регулирования давления открытия: от 0 до 20 см водяного столба, непрерывный, нефиксированные шаги. Конфигурации гравитационного блока • Давление открытия: 10, 15, 20, 25, 30 или 35 см водяного столба, выбирается в соответствии с требованиями врача для конкретного пациента. Загрузка антибиотика • Должен быть загружен гидрохлоридом клиндамицина и рифампицином. • Эффект антибиотика должен быть низким, чтобы уменьшить аллергические реакции и резистентность. Компоненты: 1. Передняя камера 2. Желудочковый катетер с дефлектором для трепанационного отверстия 3. Перитонеальный катетер 4. Блок управления (клапан) 5. Фиксированный гравитационный блок Срок годности не менее 36 месяцев с даты изготовления. Сертификаты: CE, ISO 13485, Декларация соответствия. Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя для участия в этом тендере. Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности.Сертификация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 2
23 | 33141211 | регулируемая вентрикулоперитонеальная шунтирующая система | Система шунтирования при гидроцефалии Функциональность • Должен иметь блок управления перепадом давления (клапан) с активным тормозным механизмом и тактильной обратной связью • Сопротивление магнитному полю не менее 3 Тесла • Должен иметь клапан, изменяющий давление в зависимости от положения тела • Выбираемые варианты давления открытия для положения стоя и лежа Механизм работы • В положении лежа: Активен только блок управления перепадом давления Заданное давление открытия: 5 см водяного столба. Гравитационный блок не активен • В положении стоя: Одновременно работают гравитационный и перепад давления Танталовый шарик активирует гравитационный блок для увеличения давления открытия клапана и предотвращения чрезмерного дренажа Механизм управления: • Диапазон регулирования давления открытия: от 0 до 20 см водяного столба, непрерывное, нефиксированное шаговое изменение. Конфигурации гравитационного блока • Давление открытия: 10, 15, 20, 25, 30 или 35 см водяного столба, опционально, в соответствии с требованиями врача для конкретного пациента. Полный комплект: 1. Передняя камера 2. Желудочковый катетер с дефлектором для фрезевого отверстия 3. Перитонеальный катетер 4. Блок управления (клапан) 5. Блок стационарной гравитации Срок годности не менее 5 лет с даты изготовления Сертификаты: CE, ISO 13485, Декларация соответствия Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее ½ (50%) от общего срока годности. Авторизация: Обязательным условием является представление участником в составе заявки авторизационного письма (гарантийно-полномочного письма) от производителя товара.Сопроводительная документация: Обязательным условием является представление участником на этапе исполнения договора сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданных производителем товара. | шт | 2
24 | 33161100 | Электрическая дрель | Высокоскоростная электрическая дрель предназначена для механической обработки костной ткани во время нейрохирургических операций.Устройство используется при черепно-мозговых и спинальных операциях, обеспечивая высокую точность, стабильную скорость и безопасную работу. Движение контролируется педалью, а регулировки производятся с панели управления. Устройство оснащено приспособлениями, позволяющими выполнять как минимум следующие процедуры: • Нейрохирургия • Краниотомия • Хирургия позвоночника • Сверление и обработка костной ткани во время медицинских процедур Технические характеристики: Электрические параметры • Напряжение питания: 110–240 В переменного тока • Частота: 50–60 Гц Технические характеристики двигателя: • Скорость вращения двигателя: не менее 10 000–80 000 об/мин Педаль: • Длина кабеля: 3–4 м Двигатель: Длина кабеля: 3–4 м. Оборудование новое, неиспользованное, в заводской упаковке. В комплект входят все необходимые принадлежности для установки, сборки и полноценной работы электрохирургического аппарата. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты установки. Установка, сборка, регулировка, тестирование и обучение медицинского персонала работе с устройством осуществляются поставщиком. Устранение неисправностей (не связанных с нарушением правил эксплуатации), выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется за счет поставщика. После установки устройство должно быть приведено в рабочее состояние. Наличие сертификатов ISO, CE или аналогичный сертификатов является обязательным при поставке. | шт | 1
25 | 33141211 | Эндоскопический лигатор | Эндоскопический лигатор с 7 установленными петлями, для эндоскопов с дистальным наружным диаметром 9,4-13 мм, с наковальней для набрасывания петель, с катетером для заправки, с дистальным концом из 7 установленных петель. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 1/2 от полного срока службы на момент поставки. | шт | 6
26 | 33691162 | Тест на уреазу | Экспресс-тест на уреазу для выявления Helicobacter pylori в биопсийных образцах после гастроскопии. Упаковка: набор для тестирования. Набор содержит агар и индикатор. Формат: 1 тест на уреазу. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности не менее 1/2 от полного срока службы на момент поставки. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Только для использования in vitro. | шт | 150
27 | 33141211 | Эндоскопический гемостазный металлический зажим | Металлический эндоскопический гемостатический зажим с отверстием не менее 1 см. Наличие механизма вращения. Одноразовый. Совместимость: рабочий канал 2,8 мм. Стерильная упаковка. | шт | 25
28 | 33691131 | Стандартное энтеральное питание, 500 мл | Стандартное энтеральное питание (Стандартное энтеральное питание, 500 мл) Нейтральный вкус, готово к применению. Пищевая ценность и состав: Энергетическая ценность ~1 ккал/мл ±5%: Белки: легкоусвояемые, натуральные или производные. Углеводы: стабильный источник энергии. Жиры: Омега-3, Омега-6, дополнительные жирные кислоты. Витамины и минералы. Соответствует международным стандартам: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Не менее 50% срока годности на момент поставки. Соответствует стандартам GMP. Готовый к применению раствор без добавок. Однородный, без твердых частиц. Подходит для ручного и насосного питания. | шт | 500
29 | 33691131 | Стандартное энтеральное питание, 500 мл/2 | Энтеральное питание с нейтральной клетчаткой, 500 мл: Нейтральный вкус, готово к употреблению. Пищевая ценность и состав: Энергетическая ценность ~1 ккал/мл ±5%. Белки: легко усваиваются. Углеводы: стабильный источник энергии. Состав: дополнительные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Нейтральная клетчатка, поддерживающая функцию кишечника. Витамины и минералы соответствуют международным стандартам. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности не менее 50% от срока годности на момент доставки. Соответствует стандартам GMP: готовый к применению раствор без вспомогательных веществ. Однородный, без твердых частиц. Поддерживает моторику кишечника и здоровье микрофлоры. Подходит для ручного и насосного кормления. | шт | 500
30 | 33751100 | Подгузник для взрослых, размер L | Подгузник для взрослых, размер L, 100–150 см. Имеет эластичные участки в области талии и ног. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 2000
31 | 33751100 | Подгузник для взрослых, размер M | Подгузник для взрослых, размер M, 80–120 см. Имеет эластичные участки в области талии и ног. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 2000
32 | 33141211 | Впитывающая простыня | Впитывающая одноразовая простыня медицинского назначения. Размер — 90 × 180 см (±5 см). Простыня состоит как минимум из трёх слоёв: верхний слой — мягкий гидрофильный нетканый материал, обеспечивающий быстрое впитывание жидкости и комфорт для кожи; средний слой — высокоабсорбирующий впитывающий слой; нижний слой — водонепроницаемый полиэтиленовый или эквивалентный защитный слой. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 4000
33 | 33141110 | Эластичный бинт | Эластичный ленточный бинт с фиксирующим зажимом. Размеры: ширина — 5 см, длина — не менее 10 м. Предназначен для многократного использования, обладает высокой эластичностью, изготовлен из материалов, безопасных для кожи. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 50
34 | 33141211 | Влажные антибактериальные салфетки | Влажные антибактериальные салфетки предназначенные для гигиенической очистки рук и кожи. Размер салфетки — не менее 12 × 18 см или эквивалент. Пропитаны антибактериальным раствором. Не содержат веществ, раздражающих кожу. Безопасны для кожи и гипоаллергенны. Формат — в упаковке не менее 100 салфеток. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3500
35 | 33141211 | Сухие салфетки большого размера | Сухие салфетки большого размера (размер L), нестерильные, бумажные, предназначенные для ухода за пациентами, очистки и гигиенических целей. Мягкие, безопасные для кожи. Формат — в упаковке не менее 100 салфеток. Новые, неиспользованные. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3500
36 | 33691162 | Klinsel M для анализатора Cobas e 402 | Реагент Cleancell M для анализатора Cobas e 402. Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 2 упаковки по 2 литра/штук. Условия хранения: при комнатной температуре. Только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Cobas e 402 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Cleancell M. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя на этапе исполнения договора. С помощью указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый продукт и название страны, где производитель гарантирует качество товара, продаваемого указанным поставщиком. | шт | 35
37 | 33691162 | Preclean M для анализатора Cobas e 402 | Preclean M для анализатора Cobas e 402. Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 2 упаковки по 2 литра/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности 1/2 от срока годности на момент поставки. Условия хранения: при комнатной температуре. Только для диагностики in vitro. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Cobas e 402 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Preclean M. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя на этапе исполнения договора. С помощью указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукта, поставляемого поставщиком в Республику Армения, и в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и название страны, где производитель гарантирует качество товара, продаваемого указанным поставщиком. | шт | 15
38 | 33691162 | Procell M для анализатора Cobas e 402 | Реагент Procell M для анализатора Cobas e 402. Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 2 упаковки по 2 литра/штука. Условия хранения: при комнатной температуре. Только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности не менее 1/2 от полного срока службы на момент поставки. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Cobas e 402 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Procell M. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора должен предоставить гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. С помощью указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукта, поставляемого поставщиком в Республику Армения, и в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый продукт и название страны, где производитель гарантирует качество продукта, продаваемого указанным поставщиком. | шт | 18
39 | 33691159 | Тест для определения сифилиса (RPR углерод, сифилис) | Тест для определения сифилиса (RPR уголь, Сифилис): Метод: флокуляция, для скрининга. Формат: 1 тест-образец/штука. Образец для тестирования: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Упаковка: тест-набор.Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. | шт | 2500
40 | 33691162 | Тест для определения бруцеллеза: бруцеллез (бенгальский розовый). | Тест для определения бруцеллеза Brucellose /Rose Bengal/: Метод: агглютинация, для скрининга. Формат: 1 тест-образец/штук. Упаковка: тест-набор. Набор включает положительный и отрицательный контрольные тесты, одноразовые пластиковые миксеры и должен включать специфическую агглютинацию для бруцеллезов Abortus, Melitensis, Suis. Образец для тестирования: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности не менее 1/2 от полного срока службы на момент поставки. | шт | 250
41 | 33791300 | Капилляры 200 мкл | Капиллярные трубки 200 мкл для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221 (CAPILLARY TUBES 200 мкл). Оригинальные. Формат: 4 x 250 (1000) капилляров в коробке/штук. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Условия хранения: температура 15-25°C. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытые системы), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными капиллярными трубками CAPILLARY TUBES 200 мкл. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя товара или его представителя. На основании предоставленного гарантийного письма производитель гарантирует качество товара, поставляемой поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемая продукция и название страны, в которой производитель гарантирует качество товара, продаваемой указанным поставщиком. | шт | 10
42 | 33691162 | Набор для определения ингаляционных аллергенов | Тестовые наборы предназначены для работы с оборудованием Epson Perfection V600 (закрытая система), используемым в университетской больнице, которое работает только с оригинальным набором для определения ингаляционных аллергенов. Тесты предназначены для количественного определения специфических антител IgE к ингаляционным аллергенам в сыворотке и плазме крови. Метод: иммуноферментный анализ на нитроцеллюлозных мембранах (иммуноблоттинг). Формат: 1 тест, предназначенный для обнаружения не менее 20 аллергенов/штука. Условия хранения: при температуре 2-8°C. В стерильной заводской упаковке. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 от полного срока службы на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукта или его представителя на этапе исполнения договора. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество товара, поставляемой поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме от производителя продукции или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемая продукция и название страны, в которой производитель гарантирует качество товара, продаваемой указанным поставщиком. | шт | 150
43 | 33691162 | Набор для определения аллергенов, предназначенный для выявления пищевых аллергенов. | Тестовые наборы предназначены для работы с оборудованием Epson Perfection V600 (закрытая система), используемым в университетской больнице, которое может работать только с оригинальным набором для определения аллергенов, предназначенным для определения пищевых аллергенов. Тесты предназначены для количественного определения специфических антител IgE к пищевым аллергенам в сыворотке и плазме крови. Метод: иммуноферментный анализ на нитроцеллюлозных мембранах (иммуноблоттинг). Формат: 1 тест, предназначенный для обнаружения не менее 20 аллергенов/штука. Условия хранения: при температуре 2-8°C. В стерильной заводской упаковке. Новые, неиспользованные. Половина срока годности на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе исполнения договора. На основании предоставленного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемая продукция и название страны, в которой производитель гарантирует качество продукции, продаваемой указанным поставщиком. | шт | 100
44 | 33141211 | Микро титановые пластины орбитальные, 8 отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
45 | 33141211 | Микро титановые пластины прямые, 10 отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
46 | 33141211 | Микро титановые пластины Y-образные, 7 отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 8
47 | 33141211 | Микро титановые пластины L-образные, 4 отверстия, правого изгиба | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
48 | 33141211 | икро титановые пластины L-образные, 4 отверстия, левого изгиба | Микро титановые пластины L-образные, 4 отверстия, левого изгиба Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
49 | 33141211 | Реконструктивная пластина дна орбиты | Реконструктивная пластина дна орбиты Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 4
50 | 33141211 | Винт диаметр 1,2 мм, длина 3 мм | Винт диаметр 1,2 мм, длина 3 мм Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 15
51 | 33141211 | Винт диаметр 1,2 мм, длина 4 мм | Винт диаметр 1,2 мм, длина 4 мм Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 30
52 | 33141211 | Винт диаметр 1,2 мм, длина 5 мм | Винт диаметр 1,2 мм, длина 5 мм Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 20
53 | 33141211 | Винт диаметр 1,2 мм, длина 6 мм | Винт диаметр 1,2 мм, длина 6 мм Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 20
54 | 33141211 | Титановые пластины средней жесткости: орбитальная конструкция, 8 отверстий. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
55 | 33141211 | Титановые пластины средней жесткости, прямы 10 отверстий. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
56 | 33141211 | Титановые пластины средней жесткости: прямые, 4 отверстия. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
57 | 33141211 | Титановые пластины средней толщины, Y-образная форма, 7 отверстий. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
58 | 33141211 | Титановые пластины средней высоты, L-образная форма, 4 отверстия, правая сторона. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
59 | 33141211 | Титановые пластины средней формы, L-образная форма, 4 отверстия слева | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
60 | 33141211 | Титановые пластины средней толщины, Х-образная форма, 5 отверстий слева | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
61 | 33141211 | Винт: диаметр 1.4мм, длина 3 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 15
62 | 33141211 | Винт: диаметр 1.4мм, длина 4 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 30
63 | 33141211 | Винт: диаметр 1.4мм, длина 5 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 20
64 | 33141211 | Винт: диаметр 1.4мм, длина 6 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 20
65 | 33141211 | Мини титановые пластины: орбитальные, 8 отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
66 | 33141211 | Мини титановые пластины: орбитальные, 5 отверстий. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
67 | 33141211 | Мини титановые пластины: 10 прямых отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
68 | 33141211 | Мини титановые пластины: 5 прямых отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
69 | 33141211 | Мини титановые пластины: 8 прямых отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
70 | 33141211 | Мини титановые пластины: L-образная форма, 7 отверстий, правая сторона. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
71 | 33141211 | Мин титановые пластины: L-образная форма, 4 отверстия, прямой угол. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
72 | 33141211 | Мини титановые пластины: L-образная форма, 4 отверстия, левосторонний угол. | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
73 | 33141211 | Винт: диаметр 1.8мм, длина 6 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 25
74 | 33141211 | Винт: диаметр 1.8мм, длина 8 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 50
75 | 33141211 | Винт: диаметр 1.8мм, длина 10 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 30
76 | 33141211 | Винт: диаметр 1.8мм, длина 12 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 15
77 | 33141211 | Макро титановая полунижнечелюстная кость с правым наклоном | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 1
78 | 33141211 | Макро титановая полунижнечелюстная левая наклонная челюсть | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 1
79 | 33141211 | Макро титановые пластины, прямые, 10 отверстий | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 3
80 | 33141211 | Винт: диаметр 2,0 мм , длина 10 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
81 | 33141211 | Винт: диаметр 2,0 мм , длина 12 мм | Материал: медицинский титан или титановый сплав. Изделие должно быть сертифицировано как имплантируемое медицинское изделие. Соответствует стандарту GMP. При поставке обязательно наличие сертификатов качества CE или FDA. Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт | 10
82 | 33161120 | Гибкий одноразовый уретероскоп 7,5 Fr | Оптическое рабочее расстояние: в диапазоне 3-50 мм - Поле зрения: 120 градусов - Внешний диаметр трубки 7,5 Fr - Внешний диаметр дистального конца: не более 7,5 Fr - Минимальный диаметр рабочего края 3,6 Fr - Максимальный угол отклонения в каждом направлении 285 градусов - Рабочая длина: 650 мм. Новый, неиспользованный. В ценовое предложение включено: установка, сборка, регулировку, ознакомление медицинского персонала с методом использования. При наличии срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности.После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. | шт | 7
83 | 33161120 | Чехол предусмотренный для уретерореноскопии /Ureteral access sheath/ 12Fr/10Fr | Чехол для уретерореноскопа Y-10-55 10Fr/12Fr, длина 55 см. Новая, неиспользованная. В предлагаемую цену входит: установка, сборка, регулировка и ознакомление медицинского персонала с методом использования. Если имеется срок годности, то срок годности на момент доствавки не менее 1/2 от полного срока годности.После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. | шт | 3
84 | 33141211 | Набор для трахеостомии № 7,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой, с возможностью отсасывания содержимого из надманжеточного пространства. Размер: 7,5 Fr. Имеет 2 сменные внутренние канюли. Манжета мягкая, низкого давления. Угол наклона трубки анатомический: 105 градусов. При температуре тела она становится мягче и пластичнее, изменяя свою форму в соответствии с анатомическими особенностями пациента. Формат: Новая, неиспользованная. Срок годности на момент доставки не менее 1/2 от полного срока годности. Наличие сертификатов качества обязательно для любой поставленной партии. | шт | 18
85 | 33141211 | Комплект трахеостомических трубок N 7.0 | Трахеостомическая трубка с манжетой, с возможностью отсасывания содержимого из надманжеточного пространства. Размер: 7,0 Fr. Имеет 2 сменные внутренние канюли. Манжета мягкая, низкого давления. Угол наклона трубки анатомический: 105 градусов. При температуре тела она становится мягче и пластичнее, изменяя свою форму в соответствии с анатомическими особенностями пациента. Формат: Новая, неиспользованная. Срок годности на момент доставки составляет не менее 1/2 от полного срока хранения. Наличие сертификатов качества обязательно для любой поставленной партии. | шт | 10
86 | 33181300 | Тотальный тазобедренный эндопротез, бесцементный | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 1. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Срок годности на момент доставки составляет не менее 1/2 от полного срока хранения. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обяан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или эквивалентных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 15
87 | 33181300 | Тотальный тазобедренный эндопротез, цементный | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 2. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата FDA или эквивалентных сертификатов качества. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 8
88 | 33181300 | Биполярный тазобедренный эндопротез цементный | Биполярный тазобедренный эндопротез цементный. Назначение: предназначено для эндопротезирования тазобедренного сустава, главным образом в случаях переломов шейки бедренной кости, дегенеративных и травматических патологий, особенно у пожилых и малоподвижных пациентов. Тип: биполярное эндопротезирование тазобедренного сустава, способ фиксации: цементный, структурные компоненты: стержень, головка и биполярная вертлужная чашка (фиксация одним компонентом). Материал: медицинская нержавеющая сталь SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначено для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол шейки: 135°, конус: стандартный 12/14, доступно 10 размеров в зависимости от внешнего диаметра альвеолярной чашки: 37–55 мм (шаг: 2 мм). Внутренний вкладыш: высокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE), материал головки: кобальто-хромовый сплав (CoCr). Допускается использование центратора. Сертификат качества ISO13485 или эквивалентный. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия на этапе исполнения договора. | шт | 15
89 | 33181300 | Биполярный бесцементный тазобедренный сустав | Биполярный бесцементный эндопротез тазобедренного сустава: Назначение: Предназначен для замены тазобедренного сустава, главным образом в случаях переломов шейки бедренной кости, дегенеративных и травматических патологий, особенно у пожилых пациентов и пациентов с низкой физической активностью. Тип: Биполярный эндопротез тазобедренного и бедренного суставов. Конструктивные компоненты: стержень, головка и биполярная гильза фиксированы (однокомпонентный). Материал: медицинская нержавеющая сталь SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная. Конструкция: прямая или анатомическая, угол шейки: 135°, конусность: стандартная 12/14, доступно 10 размеров в зависимости от внешнего диаметра гильзы: 37–55 мм (шаг: 2 мм). Внутренний вкладыш: высокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE), материал головки: кобальт-хромовый сплав (CoCr). Допускается использование центратора. Сертификат качества ISO13485 или эквивалентный. Товар новый, неиспользованный, в заводской упаковке.В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо) от производителя товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя товара. | шт | 3
90 | 33181300 | Полное эндопротезирование тазобедренного сустава без цементирования/2 | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 3. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или эквивалентных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 10
91 | 33181300 | Тотальный т/б эндопротез | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 4. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины всего срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или эквивалентных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкойавторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 15
92 | 33181300 | Тотальный т/б эндопротез без цементирования/3 | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 5. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или аналогичных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкойавторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 9
93 | 33181300 | Эндопротез/1 | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 6. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или аналогичных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкойавторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 10
94 | 33181300 | Эндопротез/1 | Технические характеристики см. в прилагаемом Приложении 7. Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Новое, неиспользованное. Не менее половины полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров протеза. Наличие маркировки CE, сертификата качества FDA или аналогичных сертификатов. Участник предоставляет вместе с заявкойавторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия. | шт | 10
95 | 33141211 | Бедренный интрамедуллярный гвоздь/1 | Фиксирующий внутрикостный бедренный гвоздь с антеградным (совместим с лезвием 12,5 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм) и ретроградным (совместим с лезвием 12 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм, 6,0 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм, диаметр: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Новый, неиспользованный. Срок годности на момент поставки не менее 1/2-ой срока годности. В зависимости от специфики операцтивного вмешательства размеры подбираются в соответствии с требованиями заказчика. При каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичный. Участник подает вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), предоставленное производителем товара, а на этапе исполнения договора – сертификат происхождения и сертификат соответствия, также предоставленные производителем товара. | шт | 10
96 | 33141211 | Тазобедренный интрамедулярный гвоздь /2 | Фиксирующий внутрикостный гвоздь для бедренной кости, с антеградным, ретроградным (совместим с лезвием 12,5 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм) и ретроградным (совместим с лезвием 12 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм, 6,0 мм), материал изготовления: титановый сплав, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм, диаметр: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Новый, неиспользованный. Наличие не менее половины всего срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики операции размеры подбираются в соответствии с требованиями заказчика. При каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или эквивалентных. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо), выданное производителем продукции, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, также выданные производителем продукции. | шт | 5
97 | 33141211 | Бедренный интрамедуллярный гамма гвоздь/1 | Внутрикостный гамма-гвоздь для фиксации бедренной кости, с антеградной установкой (совместим с лезвием 12,5 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм) и ретроградной установкой (совместим с лезвием 12 мм, фиксирующим винтом 4,9 мм, 6,0 мм), материал изготовления: титановый сплав, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм, диаметр: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Новые, неиспользованные. На момент поставки не менее 1/2 полного срока годности. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичный. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 65
98 | 33141211 | Тазобедренный интрамедулярный гамма гвоздь/2 | Длинный проксимальный бедренный гвоздь, включая фиксирующий винт (титановый сплав). Проксимальный интрамедуллярный канюлированный бедренный гвоздь, правый и левый. Материал: титановый сплав, БТ-6. В дистальной части: 4 отверстия диаметром 4,6 мм, включая 1 овальное отверстие для динамизации, 1 круглое отверстие во фронтальной плоскости, 2 круглых отверстия в сагиттальной плоскости. Расстояние от дистальной части до ближайшего отверстия составляет 10 мм. В проксимальной части должно быть 2 отверстия для фиксации во фронтальной плоскости под углом 130° к диафизарной части гвоздя, включая 1 отверстие для винта диаметром 6,5 мм и 1 отверстие для винта диаметром 11 мм. Правый: толщина: 10 и 11 мм. Длина: 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм. Толщина имплантата: 10 и 11 мм, длина: 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм; на имплантате должны быть указаны наименование производителя, каталожный и партийный номера, а также размер. | шт | 45
Центральный винт для длинного проксимального бедренного гвоздя (из титанового сплава) Длина винта: 10,5–12 мм.Материал: титановый сплав BT-6. Форма: канюлированный винт. Диаметр канюли: не менее 3,1 мм.Размеры по длине: 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм. На винте должны быть указаны:наименование производителя каталожный номер номер партии размер.
Антиротационный винт для длинного проксимального бедренного гвоздя (из титанового сплава) Материал: титановый сплав.Наружный диаметр винта: 6,5–7,0 мм. Форма: канюлированный винт. Диаметр канюли: не менее 3,1 мм.Размеры по длине: 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм. На винте должны быть указаны: наименование производителя каталожный номер номер партии размер.
Локирующие винты для длинного бедренного гвоздя (из титанового сплава) Материал: титановый сплав, разрешённый для имплантации в организм человека.Длина: не менее 30 мм. Размеры по длине: 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм. Наружный диаметр: не менее 3,1 мм.Форма головки: цилиндрическая. Шлиц: шестигранный.На винте должны быть указаны: наименование производителя каталожный номер номер партии, размер.
Короткий интрамедуллярный бедренный гвоздь Материал: титановый сплав, предназначенный для имплантации в организм человека.Диаметр: 10 мм и 11 мм. Длина: не менее 240 мм.Проксимальная часть: 1 круглое отверстие диаметром не менее 11 мм 1 круглое отверстие диаметром не менее 6,5 мм Угол: 130°.Дистальная часть:2 отверстия диаметром не менее 4,6 мм.Способ установки: статический и динамический.На изделии должны быть указаны: наименование производителя каталожный номер номер партии размер.
Состояние: новый, неиспользованный. Срок годности на момент доставки составляет не менее 1/2 от полного срока хранения. В зависимости от специфики операции размеры подбираются в соответствии с требованиями заказчика. При каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или эквивалентных. Участник подает вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-доверительное письмо) предоставленное производителем продукции, а на этапе исполнения договора – сертификат происхождения и сертификат соответствия, также предоставленные производителем продукции.
99 | 33141211 | Интрамедуллярный гвоздь большеберцовой кости | • Большеберцовый блокирующий интрамедуллярный гвоздь с супрапателлярным и субпателлярным расположением, с двумя и четырьмя блокирующими отверстиями в проксимальной части, совместимыми с блокирующими винтами 4,8 мм, 5,0 мм, с возможностью компрессии фрагмента, с двумя и четырьмя блокирующими отверстиями в дистальной части, совместимыми с блокирующими винтами 4,5 мм, 4,8 мм, блокирующие винты также фиксируются в проксимальной части с помощью полнорезьбового винта, материал изготовления: титановый сплав, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, диаметр: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм.Новый, неиспользованный. На момент поставки не менее 1/2 полного срока годности . В зависимости от специфики операции, размеры соответствуют требованиям заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
100 | 33141211 | Интрамедуллярный гвоздь плечевой кости/1 | Фиксирующий интрамедуллярный гвоздь для фиксации плечевой кости, с возможностью установки трех фиксирующих винтов в проксимальной и дистальной частях, требуемая длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, диаметр: 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, материал изготовления: нержавеющая сталь.Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных сертификатов обязательно. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя товара. | шт | 2
101 | 33141211 | Интрамедуллярный гвоздь плечевой кости2 | Фиксирующий интрамедуллярный гвоздь для фиксации плечевой кости, с возможностью установки трех фиксирующих винтов в проксимальной и дистальной частях, требуемая длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, диаметр: 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, материал изготовления: титановый сплав. Новый, неиспользованный. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров гвоздей. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных сертификатов обязательно. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя товара. | шт | 3
102 | 33141211 | Дистальная бедренная платформа/1 | Дистальная бедренная платформа, блокирующая и обычная неблокирующая, с возможностью установки в медиальной и дистальной частях, различная для правой и левой конечностей, ограниченный контакт динамической компрессии, материал изготовления: нержавеющая сталь, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с винтами с головкой 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных неблокирующихся и блокирующихся головок, совместима с системой минимально инвазивной стабилизации (LISS) и несовместима с ней. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. ВВ зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
103 | 33141211 | Дистальная бедренная платформа/2 | Дистальная бедренная платформа, блокирующая и обычная неблокирующая, с возможностью установки в медиальной и дистальной частях, различная для правой и левой конечностей, ограниченный контакт динамической компрессии, материал изготовления: титановый сплав, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с винтами диаметром 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных винтов с неблокирующей и блокирующей головкой, совместима с системой минимально инвазивной стабилизации (LISS) и несовместима с ней.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки.В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
104 | 33141211 | Проксимальная платформа бедренной кости/1 | • Проксимальная бедренная платформа, с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: нержавеющая сталь, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с дистальными винтами диаметром 5,0 мм и проксимальными винтами диаметром 6,5 мм для обычных винтов с нефиксирующейся головкой и винтов с фиксирующейся головкой, совместима и несовместима с системой LISS. Конструкции, совместимые с LISS, должны поставляться с соответствующим полным набором инструментов, необходимых для установки. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
105 | 33141211 | Проксимальная платформа бедренной кости/2 | • Проксимальная бедренная платформа, с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: титановый сплав, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместима с дистальными винтами диаметром 5,0 мм и проксимальными винтами диаметром 6,5 мм для обычных винтов с нефиксирующейся головкой и винтов с фиксирующейся головкой, совместима и несовместима с системой LISS. Конструкции, совместимые с LISS, должны поставляться с полным комплектом инструментов, необходимых для установки. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
106 | 33141211 | Платформа бедренной кости/1 | Платформа для бедренной кости, должна иметь анатомически заданную форму бедренной кости, с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, ограниченный контакт, динамическое сжатие, материал изготовления: нержавеющая сталь, платформа имеет анатомическую форму бедренной кости, необходимое количество отверстий: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместима с винтами с обычной головкой 4,5 мм без фиксации и винтами с головкой 5,0 мм с фиксацией. Новая, неиспользованная.Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
107 | 33141211 | Платформа бедренной кости/2 | Платформа для фиксации бедренной кости должна иметь анатомически заданную форму бедренной кости, быть с фиксацией и без фиксации, различаться для правой и левой конечностей, обеспечивать ограниченный контакт и динамическое сжатие, материал изготовления: титановый сплав, платформа должна соответствовать анатомической форме бедренной кости, необходимое количество отверстий: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместимость с винтами с обычной головкой 4,5 мм без фиксации и винтами с головкой 5,0 мм с фиксацией. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
108 | 33141211 | Платформа плечевой кости с ограниченным контактом/1 | Платформа плечевой кости с ограниченным контактом, динамическое сжатие, блокируемая и стандартная — неблокируемая, материал изготовления — нержавеющая сталь. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 мм — с фиксированными и комбинированными отверстиями (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными, 3,5 и 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
109 | 33141211 | Платформа плечевой кости с ограниченным контактом/2 | Платформа плечевой кости с ограниченным контактом, динамическое сжатие, блокируемая и стандартная — неблокируемая, материал изготовления — титановый сплав. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 мм — с фиксированными и комбинированными отверстиями (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными, 3,5 и 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 5
110 | 33141211 | Проксимальная платформа плечевой кости/1 | Проксимальная платформа плечевой кости, блокируемая (Philos) и стандартная — неблокируемая, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — нержавеющая сталь и титановый сплав, совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). С комбинированными отверстиями, требуемые отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными и 3,5 мм, 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию).Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 10
111 | 33141211 | Проксимальная платформа плечевой кости/2 | Проксимальная платформа плечевой кости, блокируемая (Philos) и стандартная — неблокируемая, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — нержавеющая сталь и титановый сплав, совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). С комбинированными отверстиями, требуемые отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными и 3,5 мм, 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 25
112 | 33141211 | Дистальная медиальная/латеральная платформа плечевой кости/1 | Дистальная медиальная/латеральная платформа плечевой кости, блокируемая (10 шт.) и стандартная — неблокируемая. Платформы различаются для правой и левой конечностей, а также для медиальной и латеральной частей. С ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Совместима с винтами 2,7 мм, 3,5 мм кортикальными и 3,5 мм или 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчикам. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | ш | 2
113 | 33141211 | Дистальная медиальная/латеральная платформа плечевой кости/2 | Дистальная медиальная/латеральная платформа плечевой кости, блокируемая (10 шт.) и стандартная — неблокируемая. Платформы различаются для правой и левой конечностей, а также для медиальной и латеральной частей. С ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — титановый сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Совместима с винтами 2,7 мм, 3,5 мм кортикальными и 3,5 мм или 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими .Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 8
114 | 33141211 | Проксимальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости/1 | Проксимальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости, 30 платформ — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы различаются для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 мм, предназначена для винтов 3,5 мм и 5,0 мм кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию), совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
115 | 33141211 | Проксимальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости/1 | Проксимальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости, 30 платформ — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы различаются для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — титановый сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 мм, предназначена для винтов 3,5 мм и 5,0 мм кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию), совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
116 | 33141211 | Дистальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости/1 | Дистальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы различаются для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 мм — комбинированные отверстия, предназначена для винтов 3,5 мм и 5,0 мм кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию), совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). Конструкции, совместимые с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS), должны поставляться с полным комплектом соответствующих инструментов, необходимых для установки. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
117 | 33141211 | Дистальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости/2 | Дистальная медиальная/латеральная платформа большеберцовой кости, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы различаются для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием, материал изготовления — титановый сплав. Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 мм — комбинированные отверстия, предназначена для винтов 3,5 мм и 5,0 мм кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию), совместима и не совместима с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS). Конструкции, совместимые с малоинвазивной стабилизирующей системой (LISS), должны поставляться с полным комплектом необходимых инструментов для установки. Новый, неиспользованный. На момент поставки не менее 1/2 полного срока годности. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
118 | 33141211 | Платформа ключичной кости1 | Платформа ключичной кости, разные для правой и левой конечностей, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые, материал изготовления — нержавеющая сталь и титановый сплав. На платформе имеются отверстия 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 мм — комбинированные и фиксированные. Совместима с винтами 3,5–2,7 мм кортикальными и 4,0 мм губчатыми, с возможностью фиксации ключично-акромиального соединения (hook) и без нее. Дистальная часть может фиксироваться блокируемыми винтами 2,4 мм и 2,7 мм (по требованию).Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
119 | 33141211 | Платформа ключичной кости/2 | Платформа ключичной кости, разные для правой и левой конечностей, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые, материал изготовления — нержавеющая сталь и титановый сплав. На платформе имеются отверстия 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 мм — комбинированные и фиксированные, совместима с винтами 3,5–2,7 мм кортикальными и 4,0 мм губчатыми, с возможностью фиксации ключично-акромиального соединения (hook) и без нее. Дистальная часть может фиксироваться блокируемыми винтами 2,4 мм и 2,7 мм (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 10
120 | 33141211 | Платформа локтевой/шиловидной кости/1 | Платформа локтевой/шиловидной кости, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые, с ограниченным контактом и динамическим сжатием. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 мм, платформа бывает с комбинированными и фиксированными отверстиями (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными, 3,5 мм или 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 10
121 | 33141211 | Платформа локтевой/шиловидной кости/2 | Платформа локтевой/шиловидной кости, материал изготовления — титановый сплав, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые, с ограниченным контактом и динамическим сжатием. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 мм, платформа бывает с комбинированными и фиксированными отверстиями (по требованию). Совместима с винтами 3,5 мм кортикальными, 3,5 мм или 4,0 мм губчатыми, стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 10
122 | 33141211 | Дистальная платформа локтевой кости/1 | Дистальная платформа локтевой кости, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав, блокируемая и стандартная — неблокируемая, различается для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием. В дистальной части платформы имеются блокируемые отверстия с фиксированием и возможностью изменения угла (multi-direction). Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Совместима с винтами 2,4 мм и 3,5 мм стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
123 | 33141211 | Дистальная платформа локтевой кости/2 | Дистальная платформа локтевой кости, материал изготовления — титановый сплав, блокируемая и стандартная — неблокируемая, различается для правой и левой конечностей, с ограниченным контактом и динамическим сжатием. В дистальной части платформы имеются блокируемые отверстия с фиксированием и возможностью изменения угла (multi-direction). Требуемые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Совместима с винтами 2,4 мм и 3,5 мм стандартными — неблокирующими и блокирующими (по требованию).Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 10
124 | 33141211 | Платформа малоберцовой кости, латеральная и задне-латеральная/1 | Платформа проксимального конца малоберцовой кости с возможностью латеральной и задне-латеральной фиксации, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы универсальны для правой и левой конечностей, дистальная часть с расширением и без него. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Платформа предназначена для винтов 3,5 мм кортикальных и 4,0 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию).Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 30
125 | 33141211 | Платформа малоберцовой кости, латеральная и задне-латеральная/2 | Платформа проксимального конца малоберцовой кости с возможностью латеральной и задне-латеральной фиксации, материал изготовления — нержавеющий стальной сплав, платформы — блокируемые и стандартные — неблокируемые. Платформы универсальны для правой и левой конечностей, дистальная часть с расширением и без него. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 мм — комбинированные и фиксированные (по требованию). Платформа предназначена для винтов 3,5 мм кортикальных и 4,0 мм губчатых, стандартных — неблокирующих и блокирующих (по требованию).Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 30
126 | 33141211 | Винт 2.4 мм/1 | Кортикальный винт 2,4 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,4 мм, длина: 12–30 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
127 | 33141211 | Винт 2.4 мм/2 | • Кортикальный винт 2,4 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,4 мм, длина: 12–30 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. ՆНовый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
128 | 33141211 | Винт 2.7мм/1 | Кортикальный винт 2,7 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,7 мм, длина: 12–50 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
129 | 33141211 | Винт 2.7мм/2 | Кортикальный винт 2,7 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,7 мм, длина: 12–50 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 15
130 | 33141211 | Винт 3.5мм/1 | Кортикальный винт 3,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 3,5 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 1400
131 | 33141211 | Винт 3.5мм/2 | Кортикальный винт 3,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 3,5 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 1400
132 | 33141211 | Винт 4.0мм/1 | Губчатый винт диаметром 4,0 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной и половинной резьбой, с канюлей и без канюли. Диаметр: 4,0 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
133 | 33141211 | Винт 4.0мм/2 | Губчатый винт диаметром 4,0 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной и половинной резьбой, с канюлей и без канюли. Диаметр: 4,0 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
134 | 33141211 | Винт 4.5мм/1 | Кортикальный винт 4,5 мм, материал: нержавеющая сталь. Диаметр: 4,5 мм, длина: 20–60 мм (шаг 2 мм). Формат: шт.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 500
135 | 33141211 | Винт 4.5мм/2 | Кортикальный винт 4,5 мм, материал: нержавеющая сталь, титановый сплав. Диаметр: 4,5 мм, длина: 20–60 мм (шаг 2 мм). Формат: шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 500
136 | 33141211 | Винтовой 4,5 мм интрамедуллярный гвоздь с блокировкой, стандартный/1 | Винт 4,5 мм для интрамедуллярного гвоздя с блокировкой, стандартный — с неблокирующей головкой; в головке имеется канюлированное отверстие для фиксации винта через полностью нарезанное (full threaded) отверстие. Диаметр — 4,5 мм, длина — 30–90 мм (шаг 2 мм), материал изготовления — нержавеющий стальной сплав.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
137 | 33141211 | Винтовой 4,5 мм интрамедуллярный гвоздь с блокировкой, стандартный/2 | Винт 4,5 мм для интрамедуллярного гвоздя с блокировкой, стандартный — с неблокирующей головкой; в головке имеется канюлированное отверстие для фиксации винта через полностью нарезанное (full threaded) отверстие. Диаметр — 4,5 мм, длина — 30–90 мм (шаг 2 мм), материал изготовления — титановый сплав. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
138 | 33141211 | Винт 5.0мм/1 | Кортикальный винт 5,0 мм с фиксирующей головкой. Диаметр: 5,0 мм, длина: 16–95 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
139 | 33141211 | Винт 5.0мм/2 | Кортикальный винт 5,0 мм с фиксирующей головкой. Диаметр: 5,0 мм, длина: 16–95 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав.Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
140 | 33141211 | Винтовой 5,0 мм интрамедуллярный гвоздь с блокировкой, стандартный/1 | Винт 5,0 мм с обычной, нефиксирующейся головкой для фиксации интрамедуллярных гвоздей, с полным резьбовым отверстием в головке для крепления винта с помощью полой отвертки, изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр: 5,0 мм, длина: 30-90 мм (шаг 2 мм). Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
141 | 33141211 | Винтовой 5,0 мм интрамедуллярный гвоздь с блокировкой, стандартный/2 | Винт 5,0 мм с обычной, нефиксирующейся головкой для фиксации внутрикостных гвоздей, с полным резьбовым отверстием в головке для крепления винта с помощью полой отвертки, изготовлен из титанового сплава. Диаметр: 5,0 мм, длина: 30-90 мм (шаг 2 мм) Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
142 | 33141211 | Винт 6,5 мм/1 | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной и половинной резьбой, с канюлей и без канюли. Диаметр: 6,5 мм, длина: 35–120 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: нержавеющая сталь. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
143 | 33141211 | Винт 6,5 мм/2 | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной и половинной резьбой, с канюлей и без канюли. Диаметр: 6,5 мм, длина: 35–120 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. Новый, неиспользованный.На момент поставки не менее 1/2 полного срока годности. В зависимости от специфики оперативного вмешательства, размеры определяются в соответствии с требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров и типов требуемой платформы. Наличие сертификатов качества CE MARK, FDA или аналогичных . Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара. | шт | 20
144 | 33141211 | Спица 1мм | Спица 1мм диаметр 25 см, длина 30 см, длина 45 см, один конец острый, оба конца острые, конец с винтом (THREADED END), конец без винта. В зависимости от специфики операции размеры определяются требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров спиц. Новые, неиспользованные. На момент поставки имеется не менее 1/2 полного срока годности. Имеются сертификаты качества CE MARK, FDA или эквивалентные. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара | шт | 20
145 | 33141211 | Спица 1.5мм | Спица 1.5мм диаметр 25 см, 30 см, 40 см, длина 45 см, односторонний острый конец, двусторонний острый конец, конец с винтом (THREADED END), конец без винта։ В зависимости от специфики операции размеры определяются требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров спиц. Новые, неиспользованные. На момент поставки имеется не менее 1/2 полного срока годности. Имеются сертификаты качества CE MARK, FDA или эквивалентные. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара | шт | 120
146 | 33141211 | Спица 1.8мм | Спица 1.8мм диаметр 25 см, длина 30 см, длина 45 см, один конец острый, оба конца острые, конец с винтом THREADED END), конец без винта.В зависимости от специфики операции размеры определяются требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров спиц. Новые, неиспользованные. На момент поставки имеется не менее 1/2 полного срока годности. Имеются сертификаты качества CE MARK, FDA или эквивалентные. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара | шт | 120
147 | 33141211 | Спица 2 мм | Спица 2 мм Диаметр 25 см, длина 30 см, длина 45 см, один конец острый, оба конца острые, конец с винтом (THREADED END), конец без винта. В зависимости от специфики операции размеры определяются требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров спиц. Новые, неиспользованные. На момент поставки имеется не менее 1/2 полного срока годности. Имеются сертификаты качества CE MARK, FDA или эквивалентные. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара | шт | 60
148 | 33141211 | Спица 2.5мм | Спица 2.5мм Диаметр 25 см, 30 см, 40 см, длина 45 см, односторонняя острая резьба, двусторонняя острая резьба, резьба с винтом (THREADED END), резьба без винта. В зависимости от специфики операции размеры определяются требованиями заказчика. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров спиц. Новые, неиспользованные. На момент поставки имеется не менее 1/2 полного срока годности. Имеются сертификаты качества CE MARK, FDA или эквивалентные. Участник предоставляет вместе с заявкой авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо), выданное производителем товара, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем товара | шт | 20
149 | 33141211 | Эластичный гвоздь 4.5мм | Наименование товара: Титановые эластичные гвозди (Titanium Elastic Nails - TEN) Применение: Интрамедуллярный остеосинтез (лечение переломов длинных костей у детей и молодых). Титановые эластичные гвозди предназначены для гибкой фиксации переломов по принципу «трехточечной фиксации». Они обеспечивают стабильность, допуская при этом микроподвижности и ускоряя формирование костной ткани. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА •Сплав: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) или аналогичный. • Биосовместимость: Высокая (обладает превосходными остеоинтеграционными свойствами). • Механические свойства: Низкий модуль упругости, предотвращающий эффект «экранирования напряжений» (деградация кости из-за гиперстабильной фиксации). Параметр Значение / Описание Диапазон диаметров 4.5 мм Стандартная длина 440 мм (с возможностью уменьшения) Обработка поверхности Электрохимическое анодирование (обеспечивает дифференциацию цвета) Форма наконечника: плоская, скошенная (для атравматичного введения) КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Плавный переход: скошенный кончик резьбы позволяет вставлять ее с минимальным разрезанием. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (STERILIZATION) • Поставляется нестерильным (требуется автоклавирование при 134°C). Новый, неиспользованный. Если указан срок годности, то он составляет 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 30
150 | 33141211 | Эластичный гвоздь 4.0мм | Наименование товара: Титановые эластичные гвозди (Titanium Elastic Nails - TEN) Применение: Интрамедуллярный остеосинтез (лечение переломов длинных костей у детей и молодых). Титановые эластичные гвозди предназначены для гибкой фиксации переломов по принципу «трехточечной фиксации». Они обеспечивают стабильность, допуская при этом микроподвижности и ускоряя формирование костной ткани. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА •Сплав: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) или аналогичный. • Биосовместимость: Высокая (обладает превосходными остеоинтеграционными свойствами). • Механические свойства: Низкий модуль упругости, предотвращающий эффект «экранирования напряжений» (деградация кости из-за гиперстабильной фиксации). Параметр Значение / Описание Диапазон диаметров 4,0 мм Стандартная длина 440 мм (с возможностью уменьшения) Обработка поверхности Электрохимическое анодирование (обеспечивает дифференциацию цвета) Форма наконечника: плоская, скошенная (для атравматичного введения) КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Плавный переход: скошенный кончик резьбы позволяет вставлять ее с минимальным разрезанием. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (STERILIZATION) • Поставляется нестерильным (требуется автоклавирование при 134°C). Новый, неиспользованный. Если указан срок годности, то он составляет 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 30
151 | 33141211 | Эластичный гвоздь 3.5мм | Наименование товара: Титановые эластичные гвозди (Titanium Elastic Nails - TEN) Применение: Интрамедуллярный остеосинтез (лечение переломов длинных костей у детей и молодых). Титановые эластичные гвозди предназначены для гибкой фиксации переломов по принципу «трехточечной фиксации». Они обеспечивают стабильность, допуская при этом микроподвижности и ускоряя формирование костной ткани. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА • Сплав: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) или аналогичный. • Биосовместимость: Высокая (обладает превосходными остеоинтеграционными свойствами). • Механические свойства: Низкий модуль упругости, предотвращающий эффект «экранирования напряжений» (деградация кости из-за гиперстабильной фиксации). Параметр Значение / Описание Диапазон диаметров 3,5 мм Стандартная длина 440 мм (с возможностью уменьшения) Обработка поверхности Электрохимическое анодирование (обеспечивает дифференциацию цвета) Форма наконечника: плоская, скошенная (для атравматичного введения) КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Плавный переход: скошенный кончик резьбы позволяет вставлять ее с минимальным разрезанием. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (STERILIZATION) • Поставляется нестерильным (требуется автоклавирование при 134°C). Новый, неиспользованный. Если указан срок годности, то он составляет 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 25
152 | 33141211 | Эластичный гвоздь 3.0мм | Наименование товара: Титановые эластичные гвозди (Titanium Elastic Nails - TEN) Применение: Интрамедуллярный остеосинтез (лечение переломов длинных костей у детей и молодых). Титановые эластичные гвозди предназначены для гибкой фиксации переломов по принципу «трехточечной фиксации». Они обеспечивают стабильность, допуская при этом микроподвижности и ускоряя формирование костной ткани. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА • Сплав: Ti-6Al-4V ELI/Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) или эквивалент. • Биосовместимость: Высокая (обладает превосходными остеоинтеграционными свойствами). Механические свойства: Низкий модуль упругости, предотвращающий эффект «экранирования напряжений» (деградация кости из-за гиперстабильной фиксации). Параметр Значение / Описание Диапазон диаметров 3,0 мм Стандартная длина 440 мм (с возможностью уменьшения) Обработка поверхности Электрохимическое анодирование (обеспечивает дифференциацию цвета) Форма наконечника плоская, скошенная в форме лодки (для атравматичного введения) КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Плавный переход: скошенный кончик десны позволяет вводить его с минимальным разрезом. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (STERILIZATION) • Поставляется нестерильным (требуется автоклавирование при 134°C). Новый, неиспользованный. Если указан срок годности, то он составляет 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 25
153 | 33141211 | Эластичный гвоздь 2,5 мм | Наименование товара: Титановые эластичные гвозди (Titanium Elastic Nails — TEN) Применение: Интрамедуллярный остеосинтез (лечение переломов длинных трубчатых костей у детей и подростков). Титановые эластичные гвозди предназначены для гибкой фиксации переломов с использованием принципа «трёхточечной фиксации». Они обеспечивают стабильность и одновременно допускают микродвижения, ускоряя остеогенез. 2.ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА • Сплав: Ti-6Al-4V ELI / Ti-6Al-7Nb (ISO 5832-3/11) или анадлгичный. • Биосовместимость: Высокая (обладает превосходными остеоинтеграционными свойствами). • Механические свойства: Низкий модуль упругости, предотвращающий эффект «экранирования напряжений» (деградация кости из-за гиперстабильной фиксации). Параметр Значение / Описание Диапазон диаметров 2,5 мм Стандартная длина 440 мм (с возможностью уменьшения) Обработка поверхности Электрохимическое анодирование (обеспечивает дифференциацию цвета) Форма наконечника: плоская, скошенная (для атравматичного введения) КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Плавный переход: скошенный кончик десны позволяет вводить его с минимальным разрезом. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (STERILIZATION) • Поставляется нестерильным (требуется автоклавирование при 134°C). Новый, неиспользованный. Если указан срок годности, то он составляет 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 25
154 | 33161100 | Нейрохирургический ретрактор для головного мозга | Самофиксирующийся ретрактор для головного мозга предназначен для атравматичного удаления тканей головного мозга и обеспечения стабильного хирургического доступа во время нейрохирургических операций. Ретрактор обеспечивает: - стабильную фиксацию в требуемом положении - равномерное распределение давления на ткани - стабильность операционного поля - хорошую видимость во время операции Области применения: • Нейрохирургия • Микрохирургия • Операции по удалению аневризм • Хирургия опухолей головного мозга • Хирургия основания черепа Технические характеристики: Конструктивные особенности Ретрактор должен быть самофиксирующимся и включать в себя: - фиксирующее основание - гибкие регулируемые рычаги - держатели шпателей - механизм точной фиксации положения Материал: медицинская нержавеющая сталь или медицинский титан. Подходит для автоклавной стерилизации. Оборудование новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки. Подходит для автоклавной стерилизации. Оборудование новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки. Установка, тестирование и обучение работе с оборудованием медицинского персонала осуществляется поставщиком. Любые неисправности, возникшие в течение гарантийного периода (не связанные с нарушением правил эксплуатации), должны быть устранены за счет поставщика. После установки оборудование должно быть приведено в рабочее состояние. При поставке обязательно наличие сертификатов ISO и CE или аналогичный. | шт | 1
155 | 33141211 | Клипса для аневризмы | Название товара | шт | 55
Титановые клипсы для аневризм (постоянные и временные, стандартные и мини)
Аневризматические клипсы предназначены для механического закрытия окклюзированных церебральных сосудистых аневризм во время нейрохирургических вмешательств.
Для окончательного закрытия аневризмы используются постоянные клипсы.
Временные клипсы используются для временной окклюзии сосудов во время хирургического вмешательства.
Область применения
• Нейрохирургия
• Микрохирургия
• хирургическое лечение аневризмы головного мозга
Технические характеристики
Материал
Медицинский титановый сплав Ti‑6Al‑4V, соответствующий стандарту ISO 5832‑3.
Биосовместимые и совместимые с МРТ аппаратами до 3 Тесла.
Особенности конструкции
Лазерно сваренная шарнирная система, симметрично закрывающиеся лезвия, ограничение максимального раскрытия, индивидуальный серийный номер и стабильное усилие закрытия.
Поверхность лезвий имеет атравматический микрорельеф, предотвращающий скольжение и обеспечивающий равномерное распределение давления.
Размерные параметры
Стандартный постоянный размер: раскрытие около 5,4–13,3 мм, усилие: 1,47–1,96 Н.
Мини (постоянный): раскрытие около 3,2–7 мм, усилие — 1,08–1,28 Н.
Стандартный (временный): раскрытие около 5,4–13,3 мм, усилие — 0,88–1,28 Н.
Мини (временный): раскрытие около 3,2–7 мм, усилие — 0,69–0,88 Н.
Упаковка и стерильность
Идентификационные наклейки. стерилизуемые,
Требования безопасности
Одноразового использования, сертифицированное по стандартам CE и ISO, соответствующее требованиям к имплантируемым медицинским изделиям.
Целостность поставок
В ассортимент поставки должен входить полный набор зажимов всех типов, различных размеров и форм.
Поставщик обязан предоставлять при каждой операции все инструменты для установки и снятия клипс всех размеров. Поставщик обязуется обеспечить полный комплект титановых клипс для аневризмы, включая постоянные и временные клипсы, стандартных и мини размеров. Размер клипсы, подлежащей применению, определяется врачом непосредственно во время операции. Неиспользованные во время операции клипсы подлежат возврату поставщику для последующего использования. Поставщик обязуется в течение всего срока действия договора обеспечивать постоянное наличие у врача полного комплекта клипс, при этом возвращенные клипсы подлежат обязательному восполнению при необходимости. Клипсы должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.
Поставщик обязан в течение всего срока действия договора предоставлять инструменты (аппликаторы и экстракторы) для установки и снятия титановых аневризматических клипс всех размеров и типов.
*Заявка на закупку была составлена ​​на основании части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках».
*Поставка товаров будет осуществлена ​​в 2026 году, начиная со даты вступления в силу соглашения, которое будет подписано между сторонами, при условии предоставления соответствующих финансовых средств.
*Оплата за поставленный товар будет произведена в 2026 году при наличии соответствующих финансовых средств, начиная с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения, путем безналичного перевода средств в армянских драмах на текущий счет Продавца. Перевод средств осуществляется на основании протокола о переводе-приемке в течение 5 рабочих дней в месяцах, указанных в графике платежей соглашения, но не позднее 30 декабря соответствующего года.
* Все товары новые, неиспользованные.
*По всем лотам, за исключением лотов № 9–14, 24, 82, 83 и 154, поставка товаров осуществляется на основании заявки Заказчика. В случае если в период действия договора Заказчиком заявка на предмет закупки представлена не на весь объем партии, договор в части непоставленного остаточного объема предмета закупки подлежит расторжению..
*По всем лотам, за исключением лотов № 9–14, 24, 82, 83 и 154, в случае однократного и/или поэтапного исполнения договора срок первого этапа должен составлять не менее 20 календарных дней, при этом отсчет ведется с даты вступления в силу условия о выполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренного договором, за исключением случаев, когда выбранный участник согласен осуществить поставку товара в более короткие сроки.
*Технические характеристики товара, предоставленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак предлагаемой продукции, наименование производителя, а в№ 9–14, 24, 82, 83 и 154 лотах — модель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. Также оценивается соответствие полного описания представленной продукции требованиям приглашения, и если полное описание продукции, предложенное участником в заявке, содержит несоответствия требованиям, указанным в приглашении, и не исправлено участником предписанным образом, или если в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупок, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.
* По лотам № 9–14 поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами при условии выделения соответствующих финансовых средств в 2026 году.По лотам № 24, 82, 83 и 154 поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами при условии выделения соответствующих финансовых средств в 2026 году.
*Для всех лотов обязательно предоставление информации о товарном знаке и данных производителя (обязательно указание организации-производителя), а в № 9–14, 24, 82, 83 и 154 лотах — модель.
*По лотам с 44-го по 81-й, в течение всего срока действия договора, поставщик обязан безвозмездно предоставить заказчику сверла и отвертки, необходимые для установки имплантатов
*По лотам с 86-го по 148-й, во время каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех размеров требуемых имплантатов. Заказчик указывает наименование, количество, размер, тип и материал изготовления необходимых имплантатов в письменной заявке, отправленной заранее по фиксированной электронной почте. Поставка должна осуществляться в режиме 24/7 в течение максимум 6 (шести) часов.В течение всего срока действия договора поставщик обязан безвозмездно предоставить заказчику следующие инструменты, необходимые для установки имплантатов: 1. Набор канюлированных ортопедических дрелей, который должен состоять из полого цилиндрического алюминиевого корпуса, позволяющего проводить и удерживать спицы Киршнера, дрели (2 штуки), никель-металлогидридных аккумуляторов (14.4V, 1800mAh) (2 штуки), асептического кольца для переноски аккумулятора, зарядного устройства, ключа для патрона дрели, алюминиевого контейнера для транспортировки. Оборудование должно быть пригодно для стерилизации (автоклавирования) при температуре ≤ 135 °C. 2. Набор ортопедических осциллирующих остеотомов, который должен состоять из алюминиевого корпуса, к которому крепится режущее полотно. Набор должен состоять из 4 (четырех) режущих полотен различных размеров, 2 (двух) никель-металлогидридных аккумуляторов (14.4V, 1800mAh), 2 (двух) асептических колец для переноски аккумулятора, зарядного устройства, алюминиевого контейнера для транспортировки. Оборудование должно быть пригодно для стерилизации (автоклавирования) при температуре ≤ 135 °C.
*По лоту № 155 поставщик обязуется в течение всего срока действия договора обеспечивать доступность всех размеров и типов требуемых клипс. Заказчик в своей письменной заявке, направленной на заранее согласованный адрес электронной почты, указывает наименования и типы клипс, подлежащих поставке, с целью сохранения полного комплекта клипс у врача. Поставка должна осуществляться в режиме 24/7, в течение максимум 12 (двенадцати) часов с момента получения письменной заявки.
*По всем лотам: при наличии ссылок на товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения либо конкретный источник или производителя, применяется выражение «или эквивалент"
*В случае представления участником в заявке более одного товарного знака или производителя или модель для одного и того же товара, на этапе исполнения договора поставка всей партии товара, предусмотренной договором, должна осуществляться только под одним из указанных в договоре товарных знаков или только от одного из производителей — по выбору поставщика.
*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.
*Договоры, сумма которых равна или превышает лимит в 50 млн драмов РА, подлежат подписанию со стороны заказчика при условии утверждения решения о заключении данного договора членами Попечительского совета вуза, на основании подпункта 6 пункта 39 Устава вуза
*Доставка осуществляется Продавцом по адресу, указанному Покупателем: г. Ереван, ул. Абовян 60 и/или ул. Мурацан 114.

## Прилож. 5 рус
Приложение 5
Компоненты эндопротеза тазобедренного сустава: Нецементированный стержень. Материал: титановый сплав: Ti6AI7Nb. Поверхность: шероховатая, размер микрошероховатости 4-8 мкм, пирамидальная, евроконус 12/14. Количество размеров для стандартной версии: 14: 128 мм, 132 мм, 136 мм, 140 мм, 145 мм, 150 мм, 154 мм, 158 мм, 163 мм, 168 мм, 173 мм, 178 мм, 183 мм, 188 мм. Первичная фиксация: запрессовка, вторичная фиксация: остеоинтеграция. Угол: 131°. Поверхность ножки гладкая, без продольных кромок, выступов или борозд. В метафизарной части, с латеральной стороны, имеется 5 сквозных отверстий, ориентированных в направлении сагиттальной оси. Самоцентрирующийся, имеет вид двойного клина. Размер изделия может быть изменен в пределах указанных параметров по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильный. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Ацетабулярная чашка бесцементная. Материал: титановый сплав: Ti6AI4V. Первичная фиксация: прессовая посадка, вторичная фиксация: остеоинтеграция. Дополнительная фиксация спонгиозными винтами не менее 6,5 мм. Количество отверстий: 3. Размеры: 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм. Предназначена для полиэтиленовых и керамических вставок, поверхность: пористая, покрыта асимметричными частицами титана. Пористость покрытия не менее 60%, внутренняя поверхность полированная, резьбовое отверстие в полярной части для установки импактора. Вдоль экватора чашки имеется не менее 11 канавок для фиксации полиэтиленовых вставок. На внутренней поверхности чашки имеется коническое сужение, предназначенное для фиксации твердых вставок. Размер изделия может быть изменен в пределах указанных ограничений по запросу заказчика в зависимости от габаритов пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Антилюксационный вкладыш ацетабулярной чашки с наклоном 20° к плоскости экватора чашки. Материал: сшитый сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Для головки 28 мм - для чашек с внешним диаметром 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм. Для головки 32 мм - для чашек с внешним диаметром 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм. Размер может быть изменен в указанных пределах по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Компоненты эндопротеза тазобедренного сустава: Головка Eurocone: 12/14. Материал: кобальт-хромовая улитка. Для головок диаметром 28 мм и 32 мм: 6 размеров: -3 мм, 0 мм, +4 мм, +8 мм, +12 мм, +16 мм с глубиной введения. Размер типа может быть изменен в пределах указанных ограничений по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Компоненты эндопротеза тазобедренного сустава: Керамическая головка Euroconus: 12/14. Керамика AI203ZrO: оксид алюминия -75%, оксид циркония -23%, оксид хрома -2%. Количество размеров: 11-ть. Для головок диаметром 28 мм: 3 размера, 0 мм, +4 мм, +8 мм с глубиной введения; для головок диаметром 32 мм и 36 мм: 4 размера, 0 мм, +4 мм, +8 мм, +12 мм. Размер типа может быть изменен в пределах указанных ограничений по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Компоненты эндопротеза тазобедренного сустава: Нецементированный стержень Eurocone: 12/14. Материал: титановый сплав. Двойное покрытие: титановое плазменное напыление, толщина 180 мкм, гидроксиапатит, толщина 50 мкм, шейка стержня: полированная. Первичная фиксация: запрессовка, вторичная: остеоинтеграция. Количество размеров для стандартной версии: 12, 115,5 мм, 119,5 мм, 125,5 мм, 131,5 мм, 135,5 мм, 139,5 мм, 143,5 мм, 147,5 мм, 151,5 мм, 155,5 мм, 159,5 мм, 163,5 мм, 167,5 мм по длине. Угол для стандартной ширины составляет 135°. На передней и задней поверхностях ножки имеются бороздки, в проксимальной части – поперечные, а в центральной и дистальной частях – продольные. Поперечные бороздки также имеются на медиальной поверхности. Шейка ножки имеет круглое поперечное сечение. Размер типа может быть изменен в пределах указанных ограничений по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Компоненты эндопротеза тазобедренного сустава: Материал винта: титановый сплав: Ti6AI4V. Количество размеров: 10, диаметр: 6,5 мм. Длина: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 ​​мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Размер может быть изменен в пределах указанных значений по запросу заказчика в зависимости от размеров пациента. Стерильно. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом.
Состав ответственного подразделения: Руководитель: Ваге Айвазян ————— Член: Арменак Бдоян —————

## Прилож. 4 рус
Приложени 4
Бесцементный самоблокирующийся бедренный имплантат | Бесцементный самоблокирующийся бедренный эндопротез — это компонент для полной бесцементной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — бесцементная версия SL X-Pore, титано-алюминиево-ванадиевый сплав (Ti6Al4V), кованый сплав. Поперечное сечение овальное, угол 135°, длина шейки 34,2 мм. Имеет 10 (десять) размеров (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), которые различаются длиной и смещением.
| Размер | Длина ножки (мм) | Офсет ножки (мм)
| 6.25 | 137 | 34.8
| 7.5 | 137 | 34.8
| 8.75 | 139.5 | 36.1
| 10 | 142 | 36.1
| 11.25 | 146.5 | 37
| 12.5 | 147 | 37.4
| 13.75 | 151.5 | 38.2
| 15 | 152 | 38.7
| 17.5 | 162.5 | 41.4
| 20 | 162.5 | 41.4
Бесцементная версия SL X-Pore представляет собой покрытие из чистого титана толщиной 500 микрон, наносимое на метафизарную область методом плазменного напыления для стимуляции роста костной ткани.
Самоблокирующийся цементируемый бедренный стержень | Цементируемый самоблокирующийся бедренный эндопротез — это компонент для полной цементированной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — высокоазотированная нержавеющая сталь (ПМ734), кованый сплав. Поверхность гранулированная. Передняя и задняя поверхности имеют макроструктуру с продольными канавками, обеспечивающими лучшее сцепление с цементом. Поперечное сечение овальное, угол 135°, длина шейки 34,2 мм. Имеет 10 (десять) размеров (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), которые различаются длиной и смещением.
| Размер | Длина ножки (мм) | Офсет ножки (мм)
| 6.25 | 137 | 34.8
| 7.5 | 137 | 34.8
| 8.75 | 139.5 | 36.1
| 10 | 142 | 36.1
| 11.25 | 146.5 | 37
| 12.5 | 147 | 37.4
| 13.75 | 151.5 | 38.2
| 15 | 152 | 38.7
| 17.5 | 162.5 | 41.4
| 20 | 162.5 | 41.4
Для равномерного распределения цемента имеется дистальный централайзер.
Головка бедренной кости PM734 | Головка бедренной кости- Материалом для изготовления является высокоазотированная нержавеющая сталь (PM734), кованый сплав, диаметр головки составляет от 28 до 32 мм, конусность — 12/14 мм, размер головки бедренной кости — 14 (четырнадцать).
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck
Вкладыш вертлужной чашки VITAL-XE | Вкладыш вертлужной чашки , материал изготовления — это сверхвысокомолекулярный полиэтилен последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитый (UHMWPE), вставка имеет 10-градусную защиту от замены и доступны 10 (десять) размеров.
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED
Цементная вертлужная чашка системы JUMP | Цементная вертлужная чашка - Механизм фиксации аналогичен тому, который используется в биполярных чашках, с внутренним кольцом, которое фиксирует головку бедренной кости в чашке после фиксации. Материал фиксации – сшитый полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция (UHMWPE), имеется противоскользящее кольцо на 20 градусов, рентгеноконтрастное металлическое кольцо, и он выпускается в 11 размерах.
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер головки (мм)
| 35 mm | 37 | 32мм
| 37 mm | 39
| 39 mm | 41
| 42 mm | 43
| 44 mm | 45
| 46 mm | 47
| 48 mm | 49
| 50 mm | 51
| 52 mm | 53
| 54 mm | 55
| 56 mm | 57
| 58 mm | 59
Бесцементная вертлужная чашка система JUMP | Бесцементная вертлужная чашка, Материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие: 500 микрон чистого титана. Нанесение выполнено методом плазменного напыления. Вставки из СВМПЭ, помимо конического соединения, фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидальной системе, которая обеспечивает удержание и стабильность вращения. Полусферическая геометрия с полярным отклонением и низкопрофильной конструкцией. Имеет 15 (пятнадцать) типоразмеров, на чашке имеется от 3 до 5 отверстий для винтов.
JUMP SYSTEM Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm - GREEN
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 48mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 50mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 52mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 54mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 56mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 58mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 60mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 62mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 64mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 66mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 68mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 70mm - RED
Состав ответственного подразделения: Руководитель: Ваге Айвазян ————— Член: Арменак Бдоян —————

## Прилож3 рус
Приложение 3
Бесцементная коническая ножка бедренной кости | Бесцементная коническая остеотомия бедренной кости — эндопротез, компонент для полной бесцементной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — высококачественный титановый сплав Ti6Al4V. Обработка поверхности — дробеструйная обработка, микропористое титановое покрытие, способствующее росту костной ткани и биологической фиксации. Поперечное сечение представлено 7 (семью) размерами (N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15), которые различаются по длине и смещению.
| Размер | Длина ножки (мм) | Офсет ножки (мм)
| 9 | 130 | 37.5
| 10 | 135 | 38
| 11 | 140 | 38.5
| 12 | 145 | 39
| 13 | 150 | 40
| 14 | 155 | 41
| 15 | 160 | 42
Коническая конструкция, обеспечивающая оптимальное распределение нагрузки и уменьшающая микроподвижности in situ. Пористая поверхность, обработанная зернами коммерчески чистого титана. Это способствует биологической фиксации за счет врастания костной ткани. Радиальная слоистая структура, направляющая напряжение, возникающее в блоке, на сжимающую нагрузку, снижая риск интраоперационных переломов.
Головка бедренной кости | Головка бедренной кости - материал изготовления: CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, размер головки бедренной кости 20 (двадцать).
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм)
| 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
| 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
| 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
| 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
Вкладыш вертлужной чашки из полиэтилена | Вставка для вертлужной чашки изготовлена ​​из высокомолекулярного полиэтилена, имеет смещение на 20 градусов и выпускается в 6 (шести) размерах.
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер головки (мм)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Бесцементная вертлужная чашка из трабекулярного титана | Бесцементная вертлужная чашка, материал изготовления — Ti6Al4V, покрытие — трабекулярный титан, полученный из 3D-CAD цифровых моделей.Вкладыши — UHMWPE. Помимо конического соединения, фиксация вкладышей в чашке осуществляется с помощью специальной эпициклоидальной системы, обеспечивающей удержание и стабильность вращения. Имеет 10 (десять) размеров.На ацетабулярной чашке имеется от 3 до 5 отверстий для ацетабулярных винтов.
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм) | Количество отверстий для винтов вертлужной чашки
| 46 | 48 | 3
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
Бесцементная вертлужная чашка из титана | Бесцементная вертлужная чашка, Материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие (Porus Ti) из титана, полученное в результате обработки поверхности дробеструйной обработкой, микропористое титановое покрытие. Вставки (UHMWPE, PE) в дополнение к коническому соединению, фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидальной системе, которая обеспечивает удержание и стабильность вращения. Имеет 13 (тринадцать) типоразмеров, на чашке имеется от 3 до 5 отверстий для винтов.
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм) | Количество отверстий для винтов вертлужной чашки
| 44 | 46 | 3
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
| 68 | 70
Винты для вертлужной чашки | Винты для вертлужной чашки, Материал изготовления — Ti6Al4V, доступно 16 (тринадцать) типоразмеров.
Диаметр / длина (мм)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
Состав ответственного подразделения: Руководитель: Ваге Айвазян ————— Член: Арменак Бдоян —————

## Прилож. 1 рус
Приложение 1
Описание: Стерильный имплантируемый искусственный тазобедренный сустав, предназначенный для замены суставов, поврежденных в результате заболевания (например, артрита) или травмы, состоящий из следующих компонентов: 1. Нецементированный бедренный стержень, 2. Цементированный бедренный стержень, 3. Головка бедренной кости, 4. Вставка вертлужной чашки, 5. Цементированная вертлужная чашка, 6. Бесцементная вертлужная чашка из трабекулярного титана, 7. Винты для вертлужной чашки. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик для установки компонентов должен бесплатно предоставить электроинструменты, необходимые для эндопротезирования, на весь период поставки, в частности: с ортопедической шиной, канюлированной ортопедической шиной.
Нецементированный бедренный стержень | Бесцементный бедренный эндопротез — это компонент для полной бесцементной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — Ti6Al4V, покрытие — вся поверхность эндопротеза, за исключением шейки, покрыта биоактивными материалами — чистым титаном и гидроксиапатитом. Сечение овальное, угол — 135°, длина шейки — 40,5 мм. Выпускается в 11 размерах (N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), которые различаются длиной и смещением.
| Размер | Длина ножки (мм) | Офсет ножки (мм)
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
| 15 | 165 | 44
| 16 | 170 | 44.8
| 17 | 180 | 45.6
| 17+ | 190 | 46.3
Геометрия проксимальной части с ее горизонтальными канавками преобразует окружные напряжения в сжимающие, а вертикальные канавки в дистальной части повышают устойчивость к вращению.
Головка бедренной кости | Головка бедренной кости - материал изготовления: CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, размер головки бедренной кости 20 (двадцать).
| Размер (мм) | Внешний диаметр(мм)
| 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
| 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
| 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
| 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
Вставка вертлужной чашки | Вставка вертлужной чашки (тазобедренного) компонента, сверхвысокомолекулярного полиэтилена последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитого (UHMWPE), имеет смещение на 20 градусов и выпускается в 6 (шести) размерах.
| Размер (мм) | Внешний диаметр(мм) | Совместимый размер головки (мм)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Бесцементная вертлужная чашка из трабекулярного титана | Вертлужный компонент (чашка), бесцементный, Материал: Ti6Al4V (титан-алюминий-ванадиевый сплав) Покрытие: трабекулярный титан, полученный из цифровых моделей 3D-CAD Вставки:UHMWPE вставки (полиэтилен ультравысокого молекулярного веса)Помимо конусного соединения, вставки фиксируются в чашке с помощью специальной эпицилоидной системы, которая обеспечивает удержание и стабильность вращения Размеры и фиксация:Доступно 10 размеров На чашке имеется 3–5 отверстий для ацетабулярных винтов, фиксирующих бесцементный компонент к кости
| Размер (мм) | Внешний диаметр(мм) | Количество отверстий для винтов в емкости для уксуса
| 46 | 48 | 3
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
Винты для вертлужной чашки | Винты для вертлужной чашки Материал: Ti6Al4V (титан-алюминий-ванадиевый сплав) Размеры: 16 штук (разных размеров)
Диаметр / длина (мм)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
Состав ответственного подразделения: Руководитель: Ваге Айвазян ————— Член: Арменак Бдоян —————

## Прилож. 7 рус
Приложение 6
1.Эндопротез тазобедренного сустава Juveno, компонент с бесцементной фиксацией, материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие: 1/2 проксимальной поверхности стержня, за исключением шейки, покрыта биоактивным материалом гидроксиапатитом, поперечное сечение: овальное, угол: 132°, имеет 11 размеров, длина шейки, длина стержня (мм) и смещение (мм): N1(27/96/29),N2(30/99/33), N3(30/102/35), N4(35/105/38), N5(35/108/40), N6(35/111/41), N7(37/114/46), N8(37/117/47), N9(37/120/49),N10(40/123/51), N11(40/126/53).Геометрия проксимальной части с ее горизонтальными канавками должна преобразовывать окружные напряжениясжимающие, в то время как вертикальные канавки в дистальной части повышают устойчивость к вращению.Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик на установку компонентов должен бесплатно предоставлять на весь период поставки необходимые электроинструменты для эндопротезирования, в частности: ортопедическую дрель, канюлированную ортопедическую сверло. Наличие знака качества CE или сертификата качества FDA. Включает как ручные, так и инструменты для прямой первичной установки. 2.Головка бедренной кости Primo из железа, материал изготовления: CoCrMo, покрытие: полированная поверхность, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг резьбы ≤4 мм, конус головки: 12/14 мм, головки бедренной кости выпускаются в 12 размерах: внешний диаметр - 28 мм N1 (28/-3,5 мм), N2 (28/+0 мм), N3 (28/+3,5 мм), N4 (28/+7 мм), внешний диаметр 32 мм N5 (32/-4 мм), N6 (32/+0 мм), N7 (32/+4 мм), N8 (32/+7 мм), внешний диаметр 36 мм N9 (36/-4 мм), N10 (36/+0 мм), N11 (36/+4 мм), N12 (36/+8 мм). Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. или Керамическая головка бедренной кости Primo Biolox delta - материал изготовления: ZPTA, покрытие: полированное со всех сторон, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, головка бедренной кости выпускается в 12 размерах: внешний диаметр - 28 мм N1 (28/-3,5 мм), N2 (28/+0 мм), N3 (28/+3,5 мм), N4 (28/+7 мм), внешний диаметр 32 мм N5 (32/-4 мм), N6 (32/+0 мм), N7 (32/+4 мм), N8 (32/+7 мм), внешний диаметр 36 мм N9 (36/-4 мм), N10 (36/+0 мм), N11 (36/+4 мм), N12 (36/+8 мм). Возможно наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. 3.Бесцементная титановая чашка с гидроксиапатитовым покрытием - материал для изготовления: Ti6Al4V, наружное покрытие поверхности биоактивным материалом - сшитым гидроксиапатитом (UHMWPE), на вставке имеется 10-градусное противоскользящее, рентгеноконтрастное металлическое кольцо,имеет 12 размеров (мм): 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 соответственно, с наружным диаметром (мм), 3 кластерными отверстиями для винтов чашки, 12 асимметричными противовращательными канавками, многослойной направляющей поверхностью подшипника, внутренним фланцем клапана.с электроинструментами, необходимыми для изготовления всего эндопротеза, в частности: ортопедическая пила, канюлированная ортопедическая шина. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее половины на момент доставки. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. 4.Вставка для чашки Primo изготовлена ​​из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) последнего поколения с пропиткой витамином Е, имеет противосмещающую манжету с углом наклона 10 градусов, выпускается в 10 размерах, которые различаются по внешнему диаметру (мм) и размеру совместимой головки (мм): C, D/28, /, E, F/32, G, H, I, J, K, L/36.
Все компоненты изготовлены одним и тем же производителем, что обеспечивает их точную совместимость друг с другом. Компоненты устанавливаются с помощью необходимых электроинструментов для эндопротезирования, в частности: ортопедическую дрель, канюлированной ортопедической сверло. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. Имеется маркировка CE или сертификат качества FDA. 5. Винты для альвеолярных чашек, материал: Ti6Al4V, 10 размеров: 6.5/16, 6.5/20, 6.5/25, 6.5/30, 6.5/40, 6.5/45, 6.5/50, 6.5/55, 6.5/60 ортопедическую дрель, канюлированной ортопедической сверло. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 от полного срока годности на момент доставки. Имеется маркировка CE или сертификат качества FDA.

## Прилож. рус
Приложение 6
1Эндопротез представляет собой компонент для полной, нецементированной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — Ti6Al4V. Покрытие — вся поверхность стержня, за исключением шейки, покрыта биоактивным материалом — гидроксиапатитом. Сечение овальное, угол — 132°. Имеет 12 размеров, длина шейки, длина стержня (мм) и смещение (мм): N0 (31/115/34), N1 (31/120/34), N2 (33/125/36), N3 (33/130/37), N4 (33/135/38), N5 (36/140/40), N6 (36/145/41), N7 (36/150/44), N8 (36/155/42),N9 (39/160/44). Н10(39/170/45), Н11(40/180/46). Геометрия проксимальной части с горизонтальными канавками должна преобразовывать окружные напряжения в сжимающие, а вертикальные канавки в дистальной части повышают устойчивость к вращению. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик услуг по установке компонентов должен бесплатно предоставлять на весь период поставки необходимые электроинструменты для эндопротезирования, в частности: ортопедическую дрель, канюлированное ортопедическое сверло. Наличие знака качества CE или сертификата качества FDA. Включает как ручные, так и инструменты для прямой первичной установки. 2.Головка бедренной кости Primo из чугуна, материал изготовления: CoCrMo, покрытие: полированная поверхность, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг резьбы ≤4 мм, конус головки: 12/14 мм, головка бедренной кости выпускается в 12 размерах: внешний диаметр - 28 мм N1 (28/-3,5 мм), N2 (28/+0 мм), N3 (28/+3,5 мм), N4 (28/+7 мм), внешний диаметр 32 мм N5 (32/-4 мм), N6 (32/+0 мм), N7 (32/+4 мм), N8 (32/+7 мм), внешний диаметр 36 мм N9 (36/-4 мм), N10 (36/+0 мм), N11 (36/+4 мм), N12 (36/+8 мм). Возможно наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. или Керамическая головка бедренной кости Primo Biolox delta - материал изготовления: ZPTA, покрытие: полированное со всех сторон, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, головка бедренной кости выпускается в 12 размерах: внешний диаметр - 28 мм N1 (28/-3,5 мм), N2 (28/+0 мм), N3 (28/+3,5 мм), N4 (28/+7 мм), внешний диаметр 32 мм N5 (32/-4 мм), N6 (32/+0 мм), N7 (32/+4 мм), N8 (32/+7 мм), внешний диаметр 36 мм N9 (36/-4 мм), N10 (36/+0 мм), N11 (36/+4 мм), N12 (36/+8 мм). Возможно наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. 3.Бесцементная титановая чашка с гидроксиапатитовым покрытием - материал для изготовления: Ti6Al4V, наружное покрытие поверхности биоактивным материалом - сшитым гидроксиапатитом (UHMWPE), на вставке имеется 10-градусное противоскользящее, рентгеноконтрастное металлическое кольцо, имеет 12 размеров (мм): 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 соответственно,с наружным диаметром (мм), 3 кластерными отверстиями для винтов чашки, 12 асимметричными противовращательными канавками, многослойной направляющей поверхностью подшипника, внутренним фланцем клапана. с электроинструментами, необходимыми для изготовления всего эндопротеза, в частности: ортопедическую дрель, канюлированное ортопедическое сверло. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 на момент доставки. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA.
4. Вставка для чашки Primo изготовлена ​​из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) последнего поколения с пропиткой витамином Е, имеет противосмещающую манжету с углом наклона 10 градусов, выпускается в 10 размерах, которые различаются по внешнему диаметру (мм) и размеру совместимой головки (мм): C, D/28, /, E, F/32, G, H, I, J, K, L/36. Все компоненты изготовлены одним производителем, что обеспечивает их точную совместимость друг с другом. Для установки компонентов используются необходимые электроинструменты для эндопротезирования, в частности: ортопедическая дрель, канюлированное ортопедическое сверло. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 от полного срока хранения на момент поставки. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. 5.Винты для альвеолярных чашек, материал: Ti6Al4V, 10 размеров: 6.5/16, 6.5/20, 6.5/25, 6.5/30, 6.5/40, 6.5/45, 6.5/50, 6.5/55, 6.5/60с ортопедической дрель, канюлированным ортопедическим сверлом. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности не менее 1/2 на момент доставки. Маркировка CE или сертификат качества FDA.

## Приложение 2 рус
Приложение 2
Описание: Стерильный имплантируемый искусственный тазобедренный сустав, предназначенный для замены суставов, поврежденных в результате заболевания (например, артрита) или травмы, состоящий из следующих компонентов: 1. Нецементированный бедренный стержень, 2. Цементированный бедренный стержень, 3. Головка бедренной кости, 4. Вставка вертлужной чашки, 5. Цементированная вертлужная чашка, 6. Бесцементная вертлужная чашка из трабекулярного титана, 7. Винты для вертлужной чашки. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик для установки компонентов должен бесплатно предоставить электроинструменты, необходимые для эндопротезирования, на весь период поставки, в частности: с ортопедической шиной, канюлированной ортопедической шиной.
Цементированный бедренный стержень | Цементируемый бедренный эндопротез — это компонент для полной цементированной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — кобальт-хром-молибден (CoCrMo), покрытие отполировано по всей поверхности, поперечное сечение овальное, угол — 135°, длина шейки — 40,5 мм. Он выпускается в восьми размерах (N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14), которые различаются длиной и смещением.
| Размер | Длинна ножки (мм) | Офсет ножки (мм)
| 7 | 110 | 37.9
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
На ножке (стержне) имеются отметки уровня погружения, дистальный центрирующий элемент для равномерного распределения цемента.
Головка бедренной кости | Головка бедренной кости - материал изготовления: CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, размер головки бедренной кости 20 (двадцать).
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм)
| 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
| 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
| 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
| 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
Цементированная вертлужная чашка | Цементная ацетабулярная чашка - изготовлена ​​из сверхвысокомолекулярного полиэтилена последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитого (UHMWPE), имеет противоскользящее покрытие на 20 градусов на вкладыше, рентгеноконтрастное металлическое кольцо, выпускается в 12 размерах.
| Размер (мм) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер головки (мм)
| 44 | 46 | 32 мм
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
Состав ответственного подразделения: Руководитель: Ваге Айвазян ————— Член: Арменак Бдоян —————