## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
6 | Վիրակապական սեղան // Medical dressing table // Перевязочный стол | Վիրակապական սեղան | Medical dressing table | Перевязочный стол | 1
|  | Պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); | Medical dressing table for patient examination and dressing, shall be 2 section type (main part and headrest) | Перевязочный стол для осмотра пациента и перевязки, должен быть 2-секционного типа (основная часть и подголовник)
|  | Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն; | Availability of a table Hi-Low function | Наличие функции вверх / вниз
|  | Բարձրությունը կարգավորելի է` ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում; | Height adjustable: not less than in 55-90 cm range | Регулируемая высота: не менее чем в диапазоне 55-90 см
|  | Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում; | Angle of headrest adjustable: not less than in -20° to +75° range | Регулируемый угол наклона подголовника: не менее чем в диапазоне от -20° до +75°
|  | Սեղանի չափը` Ե/Լ 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; | Table size: L/W 195x67 cm, deviation not more than 3% | Размер стола: Д /Ш 195 х 67 см, отклонение не более чем 3%
|  | Բեռնման առավելագույն քաշը` ոչ պակաս քան 220 կգ ; | Maximum loading weight not less than 220 kg | Максимальный вес загрузки не менее чем 220 кг
|  | 4 անաղմուկ անիվ` ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով; | 4 noiseless wheels not less than 75 mm diameter | 4 бесшумных колеса диаметром не менее чем 75 мм
|  | Կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն; | Availability of central brake system | Наличие центральной тормозной системы
|  | Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով; | Mattress with anti-fire PVC & sponge | Матрас с противопожарным ПВХ и губкой
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ ; | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates: | Сертификаты качества:
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 2. CE Mark or FDA or equivalent | 2. CE Mark или FDA или эквивалент