## հայերեն
Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային 7․ Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի մողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում։ |  |  |  | գինը ՀՀ դրամ | քանակ | Չափաբաժնի համարը
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | 330000 | 45 | 32
| Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
| 15 | 165 | 44
| 16 | 170 | 44.8
| 17 | 180 | 45.6
| 17+ | 190 | 46.3
Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները վերածում է սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական ​​կայունությունն են բարձրացնում։
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը։ Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | 200000 | 45 | 33
| Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
| 9 | 130 | 37.5
| 10 | 135 | 38
| 11 | 140 | 38.5
| 12 | 145 | 39
| 13 | 150 | 40
| 14 | 155 | 41
| 15 | 160 | 42
Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։
Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի (ութ) չափ (N7, N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են․ |  |  | 300000 | 45 | 34
| Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
| 7 | 110 | 37.9
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար։
Ազդրոսկրի գլխիկ | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 22մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ․ |  |  | 120000 | 45 | 35
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
| 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
| 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
| 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
| 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից | Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից - պատրաստման նյութը՝ գերմանական CeramTec-ի կողմից կոնքազդրային հոդերի փոխարինման համար մշակված բարձր արդյունավետությամբ, վարդագույն գույնի կերամիկակա, որը ցիրկոնիումով ամրացված ալյումինե մատրիցային կոմպոզիտ է, ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 11 (տասնմեկ) չափ․ |  |  | 355000 | 45 | 36
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
| -3.5 | 28
0
3.5
| -4 | 32
0
4
7
| -4 | 36
0
4
8
Քացախափոսային գավաթի ներդիր | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | 185000 | 45 | 37
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Քացախափոսային գավաթի ներդիր պոլիեթիլեն | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | 50000 | 45 | 38
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային | Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ |  |  | 300000 | 45 | 39
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
| 44 | 46 | 32 մմ
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տրբեկուլյար տիտանե | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան, որն ստացվել է 3D-CAD թվային մոդելներից, UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 10 (տաս) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | 320000 | 45 | 40
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
| 46 | 48 | 3
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակman shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում։ Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | 220000 | 45 | 41
| Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
| 44 | 46 | 3
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
| 68 | 70
Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասներեք) չափ |  |  | 5000 | 80 | 42
Դիամետր / երկարույթւն (մմ)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ , 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ PM734, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր VITAL-XE, 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային JUMP համակարգ, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային JUMP համակարգ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի մողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում։ |  |  |  | գինը ՀՀ դրամ
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին–վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք։ Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | 400000 | 45 | 43
| Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
| 6.25 | 137 | 34.8
| 7.5 | 137 | 34.8
| 8.75 | 139.5 | 36.1
| 10 | 142 | 36.1
| 11.25 | 146.5 | 37
| 12.5 | 147 | 37.4
| 13.75 | 151.5 | 38.2
| 15 | 152 | 38.7
| 17.5 | 162.5 | 41.4
| 20 | 162.5 | 41.4
SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար։
Ազդրոսկրի գլխիկ PM734 | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ բարձր ազոտայնացված չժանգոտվող պողպատ (PM734), կռած համաձուլվածք, դիամետրը գլխիկի 22մմ-ից մինչև 36մմ, կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 14 (տասնչորս) չափ․ |  |  | 140000 | 45 | 44
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck
Քացախափոսային գավաթի ներդիր VITAL-XE | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 10 (տաս) չափ։ |  |  | 200000 | 45 | 45
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED
Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային JUMP համակարգ | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ 500 մկմ մաքուր տիտան Կիրառված պլազմային ցողման տեխնոլոգիայով։ UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Կիսագնդաձև (հեմիսֆերիկ) երկրաչափություն՝ պոլյար շեղմամբ և ցածր պրոֆիլով կառուցվածք։ Ունի 15 (տասհինգ) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | 450000 | 45 | 46
JUMP SYSTEM Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm - GREEN
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 48mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 50mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 52mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 54mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 56mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 58mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 60mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 62mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 64mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 66mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 68mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 70mm - RED
Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային երկբևեռ էնդոպրոթեզ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ։ 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | 520000 | 45 | 47
Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային միաբևեռ էնդոպրոթեզ | Կոնք-ազդրային հոդի միաբևեռ ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ միաբևեռ կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտով), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, (քայլը՝ 2 մմ)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | 440000 | 45 | 47
Ոսկրային ցեմենտ | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ |  |  | 30000 | 45 | 48

## ռուսերեն
Описание: Стерильный имплантируемый искусственный тазобедренный сустав, предназначенный для замены суставов, поврежденных в результате заболевания (например, артрита) или травмы, состоящий из следующих компонентов: 1. Нецементированный бедренный стержень, 2. Цементированный бедренный стержень, 3. Головка бедренной кости, 4. Вставка вертлужной чашки, 5. Цементированная вертлужная чашка, 6. Нецементированная вертлужная чашка, 7. Винты для вертлужной чашки. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик для установки компонентов должен бесплатно предоставлять на весь период поставки необходимые электроинструменты для эндопротезирования, в частности: ортопедический винт, канюлированную ортопедическую иглу. Обязательным условием является наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, сертификата соответствия (письма-разрешения), выданного производителем, и сертификата происхождения. Во время каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров имплантата. Заказчик указывает наименование, количество, размер, тип и материал необходимых имплантатов, которые необходимо поставить, в письменном запросе, отправленном им по заранее оговоренному адресу электронной почты. Поставка должна осуществляться круглосуточно, в течение максимум 9 (девяти) часов. |  |  |  | գինը ՀՀ դրամ | քանակ | Չափաբաժնի համարը
Нецементированный бедренный стержень | Бесцементный бедренный эндопротез — это компонент для полной бесцементной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — Ti6Al4V, покрытие покрывает всю поверхность эндопротеза, за исключением шейки, биоактивными материалами — чистым титаном и гидроксиапатитом. Сечение овальное, угол — 135°, длина шейки — 40,5 мм. Выпускается в 11 размерах (N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), которые различаются длиной и смещением. |  |  | 330000 | 45 | 32
| Размер | Длина стопы (մմ) | Смещение стопы (մմ)
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
| 15 | 165 | 44
| 16 | 170 | 44.8
| 17 | 180 | 45.6
| 17+ | 190 | 46.3
Геометрия проксимальной части с ее горизонтальными канавками преобразует окружные напряжения в сжимающие, а вертикальные канавки в дистальной части повышают устойчивость к вращению.
Нецементированный конический бедренный стержень | Бесцементная коническая остеотомия бедренной кости — эндопротез, компонент для полной бесцементной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — высококачественный титановый сплав Ti6Al4V. Обработка поверхности — дробеструйная обработка, микропористое титановое покрытие, способствующее росту костной ткани и биологической фиксации. Поперечное сечение представлено 7 (семью) размерами (N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15), которые различаются по длине и смещению. |  |  | 200000 | 45 | 33
| Размер | Длина стопы (մմ) | Смещение стопы(մմ)
| 9 | 130 | 37.5
| 10 | 135 | 38
| 11 | 140 | 38.5
| 12 | 145 | 39
| 13 | 150 | 40
| 14 | 155 | 41
| 15 | 160 | 42
Коническая конструкция, обеспечивающая оптимальное распределение нагрузки и уменьшающая микроподвижности in situ. Пористая поверхность, обработанная зернами коммерчески чистого титана. Это способствует биологической фиксации за счет врастания костной ткани. Радиальная слоистая структура, направляющая напряжение, возникающее в блоке, на сжимающую нагрузку, снижая риск интраоперационных переломов.
Цементированный бедренный стержень Tsementirovannyy bedrennyy sterzhen' | Цементируемый бедренный эндопротез — это компонент для полной цементированной фиксации тазобедренного сустава. Материал изготовления — кобальт-хром-молибден (CoCrMo), покрытие отполировано по всей поверхности, поперечное сечение овальное, угол — 135°, длина шейки — 40,5 мм. Он выпускается в восьми размерах (N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14), которые различаются длиной и смещением. |  |  | 300000 | 45 | 34
| Размер | Длина стопы (մմ) | Смещение стопы(մմ)
| 7 | 110 | 37.9
| 8 | 115 | 38.4
| 9 | 130 | 38.9
| 10 | 140 | 39.8
| 11 | 145 | 40.7
| 12 | 150 | 41.3
| 13 | 155 | 42.2
| 14 | 160 | 43.1
На стопе имеются отметки уровня погружения, а также дистальный центратор для равномерного распределения цемента.
Головка бедренной кости | Головка бедренной кости - материал изготовления: CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, диаметр головки от 22 мм до 36 мм, шаг ≤ 4 мм, конус головки: 12/14 мм, размер головки бедренной кости 20 (двадцать). |  |  | 120000 | 45 | 35
| Размер (մմ) | Внешний диаметр (մմ)
| 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
| 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
| 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
| 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
Керамическая головка бедренной кости от Biolox Delta | Керамическая головка бедренной кости от Biolox Delta – материал изготовления представляет собой высокоэффективную розовую керамику, разработанную немецкой компанией CeramTec для эндопротезирования тазобедренного сустава. Это композит на основе алюминиевой матрицы, армированной цирконием, вся поверхность отполирована. Диаметр головки составляет от 28 до 36 мм, конусность головки – 12/14 мм, размер головки бедренной кости – 11 (одиннадцать). |  |  | 355000 | 45 | 36
| Размер (մմ) | Внешний диаметр(մմ)
| -3.5 | 28
0
3.5
| -4 | 32
0
4
7
| -4 | 36
0
4
8
Вставка для стаканчика уксуса | Вставка для писсуара, изготовленная из сверхвысокомолекулярного полиэтилена последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитого (UHMWPE), имеет смещение на 20 градусов и выпускается в 6 (шести) размерах. |  |  | 185000 | 45 | 37
| Размер (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Совместимый размер головы (մմ)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Полиэтиленовая вставка для стаканчика для уксуса | Вставка для чашки изготовлена ​​из высокомолекулярного полиэтилена, имеет смещение на 20 градусов и выпускается в 6 (шести) размерах. |  |  | 50000 | 45 | 38
| Размер (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Совместимый размер головы (մմ)
| 44 | 35 | 28
| 46 | 37 | 28
| 48 | 39 | 32
| 52 | 44 | 36
| 56 | 48 | 36
| 62 | 52 | 36
Цементный септик | Чашка для фиксации с цементной фиксацией — изготовлена ​​из сверхвысокомолекулярного полиэтилена последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитого (UHMWPE), имеет противоскользящее покрытие на 20 градусов на вкладыше, рентгеноконтрастное металлическое кольцо, выпускается в 12 размерах. |  |  | 300000 | 45 | 39
| Размер(մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Совместимый размер головы (մմ)
| 44 | 46 | 32 մմ
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
Бесцементная трабекулярная титановая альвеолярная чашка | Чашка бесцементного абатмента, материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие: трабекулярный титан, полученный из 3D-CAD цифровых моделей, вставки из СВМПЭ, помимо конического соединения, фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидальной системе, обеспечивающей фиксацию и стабильность вращения. Имеет 10 (десять) размеров, на чашке абатмента имеется от 3 до 5 отверстий для винтов абатмента. |  |  | 320000 | 45 | 40
| Размер (մմ) | Внешний диаметр(մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
| 46 | 48 | 3
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
Уксусная чашка, нецементный титан | Бесцементная чашка, материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие (Porus Ti) из титана, полученное путем обработки поверхности: дробеструйная обработка, микропористое титановое покрытие. Вставки (UHMWPE, PE) в дополнение к коническому соединению, фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидальной системе, которая обеспечивает фиксацию и стабильность вращения. Имеет 13 (тринадцать) типоразмеров, на чашке имеется от 3 до 5 отверстий для винтов. |  |  | 220000 | 45 | 41
| Размер (մմ) | Внешний диаметр (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
| 44 | 46 | 3
| 46 | 48
| 48 | 50
| 50 | 52
| 52 | 54
| 54 | 56
| 56 | 58
| 58 | 60
| 60 | 62 | 5
| 62 | 64
| 64 | 66
| 66 | 68
| 68 | 70
Винты для уксусных стаканчиков | Винты для уксусных стаканчиков, материал: Ti6Al4V, 16 (тринадцать) типоразмеров. |  |  | 5000 | 80 | 42
Դիամետր / երկարույթւն (մմ)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
Описание: Стерильный имплантируемый искусственный тазобедренный сустав, предназначенный для замены суставов, поврежденных в результате заболевания (например, артрита) или травмы, состоящий из следующих компонентов: 1. Бесцементный самоблокирующийся бедренный стержень, 2. Цементный самоблокирующийся бедренный стержень, 3. Головка бедренной кости PM734, 4. Вставка вертлужной чашки VITAL-XE, 5. Цементная вертлужная чашка JUMP, 6. Бесцементная вертлужная чашка JUMP. Все компоненты должны быть изготовлены одним и тем же производителем для обеспечения их точной совместимости друг с другом. Победивший поставщик для установки компонентов должен бесплатно предоставить электроинструменты, необходимые для установки эндопротеза, на весь период поставки, в частности: с ортопедической шиной, канюлированной ортопедической шиной. Наличие знака качества CE или сертификата качества FDA, сертификата соответствия (письма-разрешения), выданного производителем, и сертификата происхождения являются обязательными. В ходе каждой операции поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых размеров имплантатов. Заказчик в письменном запросе, отправленном им по заранее оговоренному адресу электронной почты, указывает наименование, количество, размер, тип и материал изготовления необходимых имплантатов, подлежащих поставке. Поставка должна осуществляться круглосуточно, в течение максимум 6 (шести) часов. |  |  |  | գինը ՀՀ դրամ
Бесцементный самоблокирующийся бедренный имплантат | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին–վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք։ Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | 400000 | 45 | 43
| Размер | Длина стопы (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
| 6.25 | 137 | 34.8
| 7.5 | 137 | 34.8
| 8.75 | 139.5 | 36.1
| 10 | 142 | 36.1
| 11.25 | 146.5 | 37
| 12.5 | 147 | 37.4
| 13.75 | 151.5 | 38.2
| 15 | 152 | 38.7
| 17.5 | 162.5 | 41.4
| 20 | 162.5 | 41.4
Бесцементная версия SL X-Pore представляет собой покрытие из чистого титана толщиной 500 микрон, наносимое на метафизарную область методом плазменного напыления для стимуляции роста костной ткани.
Головка бедренной кости PM734 | Головка бедренной кости - материал изготовления: высокоазотированная нержавеющая сталь (ПМ734), кованый сплав, диаметр головки от 22 мм до 36 мм, конус: 12/14 мм, головка бедренной кости выпускается в 14 (четырнадцати) размерах. |  |  | 140000 | 45 | 44
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck
Вставка для миски для мочи VITAL-XE | Вставка для чашки стекловидной полости, изготовленная из сверхвысокомолекулярного полиэтилена последнего поколения (GUR1020) без стеарата кальция, сшитого (UHMWPE), имеет угол наклона 10 градусов, размер 10 (десять). |  |  | 200000 | 45 | 45
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE
JUMP SYSTEM UHMWPE Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED
Система JUMP из уксусной чашки без цемента | Чашка бесцементного абатмента, материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие: 500 микрон чистого титана. Нанесено методом плазменного напыления. Вставки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE), помимо конического соединения, фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидальной системе, которая обеспечивает фиксацию и стабильность вращения. Полусферическая геометрия с полярным отклонением и низкопрофильной структурой. Имеет 15 (пятнадцать) размеров, на чашке абатмента имеется от 3 до 5 отверстий для винтов абатмента |  |  | 450000 | 45 | 46
JUMP SYSTEM Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm - GREEN
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm - BLACK
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 48mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 50mm - YELLOW
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 52mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 54mm - GREY
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 56mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 58mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 60mm - BLUE
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 62mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 64mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 66mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 68mm - RED
JUMP SYSTEM Cup -W/holes X-Pore - Ø 70mm - RED
Цементированный биполярный эндопротез тазобедренного сустава | Биполярный цементируемый эндопротез тазобедренного сустава Назначение: Предназначен для замены тазобедренного сустава, главным образом в случаях переломов шейки бедренной кости, дегенеративных и травматических патологий. Тип: биполярный эндопротез тазобедренного сустава, способ фиксации: цемент, структурные компоненты: 1) стержень, головка и биполярная вертлужная чашка (фиксированные компоненты, один компонент), 10 (десять) размеров: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм. 2) Стержень доступен в 5 (пяти) размерах: S, M, L, XL, XXL, а альвеолярный компонент с закрепленной в нем головкой доступен в 10 (десяти) размерах: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм. Материал: медицинская нержавеющая сталь SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначена для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол шейки: 135°, конус: стандартный 12/14. Доступны 10 размеров в зависимости от внешнего диаметра альвеолярной чашки: 37–55 мм (шаг: 2 мм). Внутренняя подкладка: высокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE), материал головки: кобальт-хромовый сплав (CoCr). Допускается использование центратора. Сертификат качества ISO13485. |  |  | 520000 | 45 | 47
Цементированный однополюсный эндопротез тазобедренного сустава | Однополюсный цементируемый эндопротез тазобедренного сустава Назначение: Предназначен для замены тазобедренного сустава, главным образом в случаях переломов шейки бедренной кости, дегенеративных и травматических патологий. Тип: однополюсный эндопротез тазобедренного сустава, способ фиксации: цемент, конструктивные компоненты: стержень, фиксированная головка (с одним компонентом), 10 (десять) размеров: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм (шаг: 2 мм). Материал: медицинская нержавеющая сталь SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначен для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол шейки: 135°, конус: стандартный 12/14. Допускается использование центратора. Сертификат качества ISO13485. |  |  | 440000 | 45 | 47
Костный цемент | Костный цемент – рентгеноконтрастный (BaSO₄), на основе полиметилметакрилата, обогащенный гентамицином и не обогащенный им, высокой вязкости, предназначенный для ручного смешивания и нанесения (впрыскивания с помощью специального инъекционного пистолета) для фиксации имплантатов в ортопедических и травматологических операциях. В варианте без антибактериального обогащения он состоит из: 40 г порошка, временные параметры которого (при температуре 20–23°C) составляют – фаза смешивания: 45 с, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 мин 30 с, время впрыскивания: 6 мин 40 с / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 мин, и 14,4 г жидкости; в варианте с антибактериальным обогащением: 41,6 г порошка и 14,4 г жидкости, временные параметры которых (при температуре 20–23°C) составляют – фаза смешивания: 45 с, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 мин 30 с, время впрыскивания: 5 мин 40 с / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 мин. Все необходимые принадлежности для смешивания и впрыскивания (смеситель, инъекционный пистолет) того же производителя, что и цемент, поставляются вместе с цементом. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. |  |  | 30000 | 45 | 48