ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափաբաժին 1՝

«Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ (Crash cart)»՝  քանակը  8 հատ

Այն պետք է նախատեսված լինի  հաստատություններում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման համար։ Սայլակը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ, ամուր և հուսալի նյութերից, որոնք կապահովեն դրա անվտանգ և երկարատև շահագործումը։ Սայլակի բոլոր արտաքին և ներքին մակերեսները պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և դիմացկուն՝ բազմակի անգամ ախտահանիչ և մաքրող միջոցներով մշակմանը։Սայլակը պետք է լինի շարժական, համալրված առնվազն 4 (չորս) անիվով, որոնցից նվազագույնը 2-ը՝ արգելակային մեխանիզմով։

Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի սայլակի կայունությունը և հեշտ տեղաշարժը շահագործման ընթացքում։Սայլակը պետք է ունենա առնվազն 5 (հինգ) դարակ՝ բժշկական պարագաների և դեղերի անվտանգ և դասավորված պահեստավորման համար։ Դարակները պետք է լինեն ամուր, հեշտ բացվող և փակվող։ Սայլակը պետք է ունենա կնքման (seal) հնարավորություն՝ պարունակության ամբողջականության վերահսկման նպատակով։

Սայլակի ընդհանուր չափերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի ապահովեն դրա հարմար և անվտանգ շահագործումը բժշկական հաստատության պայմաններում։ Սայլակի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 90 սմ և ոչ ավելի, քան 110 սմ։ Լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 50 սմ և ոչ ավելի, քան 70 սմ։ Խորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 45 սմ և ոչ ավելի, քան 60 սմ։ Թույլատրվում են համարժեք չափեր՝ չխախտելով սայլակի ֆունկցիոնալ նշանակությունը։

Սայլակի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի առնվազն 100 կգ ընդհանուր բեռնվածության դիմակայունություն՝ ներառյալ դարակներում տեղադրված բժշկական պարագաները և սարքավորումները։ Յուրաքանչյուր դարակ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս, քան 10–15 կգ բեռնվածության համար։ Սայլակի անիվները պետք է ապահովեն սահուն տեղաշարժ՝ ամբողջական բեռնվածության պայմաններում։

Սայլակը պետք է ապահովի բժշկական սարքավորումների (ներառյալ՝ դեֆիբրիլյատոր կամ մոնիթոր) տեղադրման կամ ամրացման հնարավորություն։ Կոնստրուկցիան պետք է լինի դիմացկուն՝ ինտենսիվ շահագործման պայմաններում։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Նախընտրելի գույնը՝ բաց մոխրագույն կամ այլ բաց գույն։ Վերջնական գույնը, արտաքին տեսքը, ձևը և որակը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ։ Սայլակը պետք է ապահովված լինի առանձին տարաներով կամ պահոցներով՝ օգտագործված թափոնների, անհրաժեշտ փաստաթղթերի անվտանգ պահման համար։ Պահոցները պետք է լինեն ամուր, հեշտ մաքրվող և ախտահանման դիմացկուն, որպեսզի համապատասխանեն հիվանդանոցի հիգիենիկ և անվտանգության պահանջներին։

Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքայՍայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքային վերակենդանացման (CPR) իրականացման համար։

Սայլակը պետք է համալրված լինի բժշկական թթվածնի մատակարարման համակարգով, որը պետք է ներառի ստանդարտ բժշկական թթվածնի բալոնի (առնվազն 5–10 լ) ամրացման հատուկ հենակ կամ փակ ամրացման համակարգ՝ ապահով և կայուն ֆիքսմամբ, թթվածնի ճնշման կարգավորիչ (ռեդուկտոր) մանոմետրով՝ մուտքային և ելքային ճնշման ցուցիչներով, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ հոսքի աստիճանական կարգավորման հնարավորությամբ, խոնավացուցիչ տարա ինչպես նաև թթվածնի ելքային միացման պորտ՝ դիմակների կամ այլ շնչառական պարագաների միացման համար։

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Тележка скорой помощи». Количество: 8

Она должна быть предназначена для оказания неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях. Тележка должна быть изготовлена ​​из высококачественных, прочных и надежных материалов, обеспечивающих ее безопасную и длительную эксплуатацию. Все внешние и внутренние поверхности тележки должны быть гладкими, легко моющимися и устойчивыми к многократной обработке дезинфицирующими и чистящими средствами. Тележка должна быть мобильной, оснащенной как минимум 4 (четырьмя) колесами, как минимум 2 из которых должны иметь тормозной механизм.

Конструкция должна обеспечивать устойчивость тележки и легкость перемещения во время работы. Тележка должна иметь как минимум 5 (пять) полок для безопасного и упорядоченного хранения медицинских принадлежностей и лекарств. Полки должны быть прочными, легко открываться и закрываться. Тележка должна иметь возможность герметизации для контроля целостности содержимого.

Габаритные размеры тележки должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить ее удобную и безопасную эксплуатацию в условиях медицинского учреждения. Высота тележки должна быть не менее 90 см и не более 110 см. Ширина должна быть не менее 50 см и не более 70 см. Глубина должна быть не менее 45 см и не более 60 см. Допускаются эквивалентные размеры, не нарушающие функциональное назначение тележки.

Конструкция тележки должна обеспечивать общую нагрузку не менее 100 кг, включая медицинские принадлежности и оборудование, размещенные на полках. Каждая полка должна быть рассчитана на нагрузку не менее 10–15 кг. Колеса тележки должны обеспечивать плавное движение при полной нагрузке.

Тележка должна предусматривать возможность установки или крепления медицинского оборудования (включая дефибриллятор или монитор). Конструкция должна быть прочной при интенсивном использовании. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Предпочтительный цвет – светло-серый или другой светлый цвет. Окончательный цвет, внешний вид, форма и качество должны быть согласованы с заказчиком. Тележка должна быть снабжена отдельными контейнерами или ящиками для безопасного хранения использованных отходов, а также необходимыми документами. Контейнеры должны быть прочными, легко моющимися и устойчивыми к дезинфекции, чтобы соответствовать гигиеническим требованиям и требованиям безопасности больницы.

Задняя часть тележки должна иметь твердую плоскую поверхность, предназначенную для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Тележка должна быть оборудована системой подачи медицинского кислорода, которая должна включать специальный кронштейн или закрытую систему крепления для надежной и стабильной фиксации стандартного медицинского кислородного баллона (не менее 5–10 л), регулятор давления кислорода (редуктор) с манометром с индикаторами входного и выходного давления, регулятор потока кислорода с возможностью плавной регулировки потока, емкость для увлажнения, а также выходной патрубок для подключения масок или другого дыхательного оборудования.

Չափաբաժին 2՝

Էլեկտրասրտագրության սարք համալրված սպիրոմետրայով՝ քանակը 1 հատ

Էլեկտրասրտագրության սարք համալրված սպիրոմետրայով: Սարքը պետք է օգտագործողի համար հեշտ և ինտուիտիվ,  ունենա առնվազն ԷՍԳ 12 ալիքների միաժամանակյա գրանցման հնարավորություն, Գունավոր TFT  էկրան առնվազն՝  8 դույմ, թողունակությունը առնվազն՝ 800×480 պիքսել, ստանդարտ չափումներ Heart Rate, PR/RR, QRS, QT/QTc, P/QRS/T axis, RV5/SV1/R+S,զգայնությունը՝ առնվազն 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5)mm/mV, տպման արագությունը՝ առնվազն 5, 12.5, 25, 50, 100 մմ/վրկ, գրանցումը առնվազն՝ 12ալիք, ավտոմատ վերլուծություն, ռիթմ, առրթմիաների հայտնաբերում: Ներքին աղմուկը  առավելագույնը՝ 20uV(p-p), CMRR: > 105dB, ժամանակային հաստատուն 3.2 վրկ, Դեֆիբրիլացիայից պաշտպանվածություն, Էլեկտրոդի անջատման հայտնաբերում, Պեյսմեյքերի զարկի հայտնաբերում, Ներկառուցված հիշողության կրիչ առնվազն 500 էՍԳ-ի համար: Ֆայլերի ֆորմատը PDF, JPG, BMP, XML, MFER, DICOM, ֆայլերի փոխանցումը USB-ի միջոցով :Էլեկտրասնուցումը 100-240V 2-1A, 50/60Hz, Վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոցի առկայություն 10.89V 2.6A , առնվազն 4 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ: Սպիրոմետրը պետք է աշխատի որպես ինտեգրացված մաս էլեկտրասրտագրության սարիք հետ: Սպիրոմետրայի չափման ֆորմատները պետք էլինեն առնվազն ՝ FVC, SVC, MVV, COPD6, նախա և հետո բրոնխոդիլատացիայի համեմատություններ: Չափման մեթոդը՝ չափում ճնշումների տարբերությամբ: Չափվող արժեքները առնվազն՝ FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV0.5/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEF25-75%, PEF, MFE25%, MEF50%, MFE75%, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, FIV1/FVC, PIF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, SVC, TV, ERV, IRV, MVV, RR, TV,: Չափման միջակայքը հոսքը առնվազն ±14լ/վ, ծավալը առնվազն 15լ, չափման ճշգրտությունը հոսքի դեպքում առնվազն ±5%, ծավալի դեպքում առնվազն ±5%: Տվյալների ցուցադրությունը առնվազն՝ հոսք/ծավալ կորի առկայություն, ժամանակ/ծավալ կորի առկայություն, չափումների աղուսյակ, իրական ժամանակում հոսքի կոր: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, մատակարարման պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ արտադրված, գործարանային փաթեթավորումով, Համալրված պետք է լինի անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով էսգ բնականոն գործունեության համար ինչպես նաև առնվազն 1 հատ սպիրոմերտիայի բռնակի կրիչ, առնվազն 100 հատ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկե բերանակալներ,առնվազն 3 հատ քթի կլիպներ,  օգտագործողի ձեռնարկ՝ անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայականների առկայություն CE ըստ Directive 93/42/EEC կամ համարժեք 2017/745 (MDR) կամ համարժեք, ISO 13485:2016:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрокардиограф, оснащённый спирометром. Количество: 1

Устройство должно быть простым и интуитивно понятным для пользователя, обеспечивать одновременную регистрацию не менее 12 каналов ЭКГ. Цветной TFT-экран не менее 8 дюймов, с разрешением не менее 800×480 пикселей.

Стандартные измерения: Heart Rate, PR/RR, QRS, QT/QTc, оси P/QRS/T, RV5/SV1/R+S.
Чувствительность: не менее 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ.
Скорость печати: не менее 5, 12.5, 25, 50, 100 мм/с.
Регистрация: не менее 12 каналов, автоматический анализ, определение ритма и выявление аритмий.

Внутренний шум: не более 20 мкВ (p-p).
CMRR: > 105 дБ.
Постоянная времени: 3.2 с.
Защита от дефибрилляции.
Обнаружение отсоединения электродов.
Обнаружение импульсов кардиостимулятора.

Встроенная память — не менее чем на 500 ЭКГ.
Форматы файлов: PDF, JPG, BMP, XML, MFER, DICOM.
Передача файлов через USB.

Питание: 100–240 В, 2–1 А, 50/60 Гц.
Наличие перезаряжаемой литий-ионной батареи 10.89 В, 2.6 А, с возможностью работы не менее 4 часов.

Спирометр должен работать как интегрированная часть электрокардиографа.
Форматы измерений спирометрии: не менее FVC, SVC, MVV, COPD6, сравнение до и после бронходилатации.
Метод измерения: по разнице давлений.

Измеряемые параметры (не менее):
FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV0.5/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEF25–75%, PEF, MFE25%, MEF50%, MFE75%, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, FIV1/FVC, PIF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, SVC, TV, ERV, IRV, MVV, RR, TV.

Диапазон измерения: поток — не менее ±14 л/с, объём — не менее 15 л.
Точность измерения: для потока — не менее ±5%, для объёма — не менее ±5%.

Отображение данных должно включать не менее:
— наличие кривой поток/объём,
— наличие кривой время/объём,
— таблицу измерений,
— кривую потока в реальном времени.

Устройство должно быть новым, неиспользованным, произведённым не ранее чем за 12 месяцев до момента поставки, в заводской упаковке.

Комплектация должна включать все необходимые аксессуары для полноценной работы ЭКГ, а также:
— не менее 1 держателя для спирометрического датчика,
— не менее 100 одноразовых пластиковых мундштуков,
— не менее 3 носовых зажимов,
— руководство пользователя на английском, русском или армянском языке.

Гарантия — не менее 12 месяцев.

Наличие сертификатов качества:
— CE в соответствии с Директивой 93/42/EEC или эквивалент (EU 2017/745 MDR) или аналогичный,
— ISO 13485:2016.

Չափաբաժին 3՝

Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր՝  քանակը 1 հատ

Սրտի ռիթմի դինամիկ հսկողության հոլտեր սարք որը պետք է ունենա OLED էկրան թողունակությունը առնվազն ՝  160×128 պիքսել, իրական ժամանակում պետք է կարողանա պահպանել ԷՍԳ տվյալներ առնվազն  24 ժամ, ունենա առնվազն 12-ալիքային համաժամանակյա վերլուծություն՝ ապահովելով QRS ալիքների ճշգրիտ հայտնաբերում առանց աղավաղման: Պետք է ապահովի  ST սեգմենտի վերլուծություն և միոկարդի իշեմիայի ընդհանուր բեռնվածության գնահատում, HRT վերլուծություն, T ատամիկի ալտերնացիա վերլուծություն, QT դիսպերսիայի վերլուծություն, փորոքային ուշ պոտենցիալների վերլուծություն, վեկտորային ԷՍԳ վերլուծություն, Նախասրտային ֆիբրիլյացիայի վերլուծություն: Սրտի ռիթմի հաճախականության վերլուծություն՝ առնվազն 5 րոպե, 1 ժամ և 24 ժամ միջակայքներով: Սարքի ստանդարտ զգայունությունը պետք է լինի առնվազն 10մմ/մՎ±5%, աղմուկի մակարդակը՝ առնվազն ≤30µV, CMRR՝ ≥60dB, սքանավորման արագությունը՝ ռնվազն 25մմ/վրկ±5%, նվազագույն չափվող ազդանշանը՝ առնվազն 50 µV p-p: Սնուցումը  AA չափսի  մարտկոցների միջոցով: Պացիենտի հարմարավետության համար սարքի քաշը պետք է լինի ոչ ավել քան 110 գրամ առանց մարտկոցների, չափսերը առավելագույնը ՝ 115մմ(Ե) *65 մմ(Լ)  *25 մմ(Բ) : Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, մատակարարման պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ արտադրված, գործարանային փաթեթավորումով, համակարգչի համար նախատեսված վերլուծությունների ծրագրային ապահովման կրիչի առկայությամբ: Համալրված պետք է լինի 12-ալիքային ԷՍԳ լարերով ՝ 1 հավաքածու, ԷՍԳ էլեկտրոդներ առնվազն 20 հատ, տվյալների  փոխանցման USB  մալուխ 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ՝ անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայականների առկայություն CE ըստ Directive 93/42/EEC կամ համարժեք 2017/745 (MDR) կամ համարժեք, FDA, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холтеровский монитор динамического контроля сердечного ритма. Количество: 1

Устройство должно иметь OLED-дисплей с разрешением не менее 160×128 пикселей.
Должно обеспечивать запись ЭКГ в реальном времени с длительностью не менее 24 часов.

Наличие не менее 12-канального одновременного анализа с обеспечением точного обнаружения комплексов QRS без искажений.

Должно обеспечивать:
— анализ сегмента ST и оценку общей ишемической нагрузки миокарда,
— анализ HRT (турбулентности сердечного ритма),
— анализ альтернации зубца T,
— анализ дисперсии QT,
— анализ поздних желудочковых потенциалов,
— векторный анализ ЭКГ,
— анализ фибрилляции предсердий.

Анализ частоты сердечного ритма: с интервалами не менее 5 минут, 1 часа и 24 часов.

Стандартная чувствительность устройства: не менее 10 мм/мВ ±5%.
Уровень шума: ≤30 мкВ.
CMRR: ≥60 дБ.
Скорость сканирования: не менее 25 мм/с ±5%.
Минимальный измеряемый сигнал: не менее 50 мкВ (p-p).

Питание: от батареек типа AA.

Для обеспечения комфорта пациента вес устройства должен составлять не более 110 г без батареек, размеры — не более 115 мм (Д) × 65 мм (Ш) × 25 мм (В).

Устройство должно быть новым, неиспользованным, произведённым не ранее чем за 12 месяцев до момента поставки, в заводской упаковке, с наличием носителя программного обеспечения для анализа данных на компьютере.

Комплектация должна включать:
— 12-канальный кабель ЭКГ — 1 комплект,
— ЭКГ-электроды — не менее 20 шт.,
— USB-кабель для передачи данных — 1 шт.,
— руководство пользователя на английском, русском или армянском языке.

Гарантия — не менее 12 месяцев.

Наличие сертификатов качества:
— CE в соответствии с Директивой 93/42/EEC или эквивалент (EU 2017/745 MDR) или аналогичный,
— FDA,
— ISO 13485:2016,
— ISO 9001:2015.