ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկծածկագի րը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը** | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)*** | Չափման միավորը | Միավոր գինը (ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթա Կա քանակը | Ժամկետը* |
| 1 | 35121341/514 | Կատալիզատորների մակերևույթային հատկությունների, ռեակցիոնունակության և բարձր ճշգրտությամբ ծավալային ադսորբցիայի համապարփակ գնահատման հարմարեցված համալիր անալիզատոր-համակարգ |  | Պինդ կատալիզատորների մակերևութային հատկությունները գնահատվում են տարբեր փորձարարական մեթոդներով։ Պինդ թթվային կատալիզատորի կատալիտիկ ակտիվությունը կախված է դրա թթվայնության կամ հիմնայնության աստիճանից և դրանք որակապես և քանակապես գնահատվում են մեթոդներով, որն ապահովում է այս համակարգը (TPD, TPRe, TPR, TPO)։ Արժեքավոր մետաղները տարբեր կրիչների վրա նստեցված կատալիզատորների դեպքում մետաղի դիսպերսիոն աստիճանը, մետաղի մակերեսային տարածքը և մասնիկների չափսերը կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես կատալիզատորի արդյունավետության, այնպես էլ դրա արժեքի ձևավորման համար։ Ադսորբցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը և հագեցված ադսորբցիայի քանակական գնահատումը հիմնարար նշանակություն ունեն նորարար կատալիզատորների, ադսորբենտ նյութերի մշակման գործընթացում։ Քանի որ պինդ կատալիզատորներում ռեակցիան տեղի է ունենում հիմնականում դրանց մակերևույթին, տեսակարար մակերեսի մեծությունը համարվում է որոշիչ ցուցիչ կատալիզատորի արդյունավետության գնահատման հարցում։ Այս սարքավորումն առաջարկում է կատալիզատորների մակերևութային և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների համապարփակ ուսոիմնասիրություն՝ միավորված մեկ համակարգում։ Այն նախատեսված է մի շարք տարբեր չափումների համար և ապահովում է բարձր մակարդակի անհատականացման հնարավորություն՝ համապատասխանեցված օգտատիրոջ կարիքներին։ Սարքը կարելի է կիրառել որպես բազմաֆունկցիոնալ անալիտիկ գործիք կատալիզատորների համապարփակ գնահատման նպատակով։ Համակարգը բաղկացած է երեք հիմնական հանգույցներից՝ քիմիական ադսորբցիոն չափումների (TPReation, TPR, TPD, TPOxidation,pulse chemosorption)` հագեցած ջերմահաղորդականության դետեկտորով (TCD) առանձին քառաբևեռ մասս սպեկտրոմետրիկ հանգույց-դետեկտոր, (Quadropole MS) և տեքստուրային պարամետրերի չափման բարձր ճշտության ծավալային գազ/գոլորշի ադսորբցիոն համակարգ։ Բոլոր հանգույցները հագեցած են լրացուցիչ լրակազմերով, որոնք ներկայացված են ստորև։ 1. Քեմոսորբցիոն անալիզատոր-համակարգ Քեմոսորբցիոն հիմնական բլոկ Առնվազն 5 զանգվածային հոսքի կարգավորիչ (MFC) (4 × 2–100 մլ/րոպե հոսքի միջակայքով և 1 × 0.6–30 մլ/րոպե միջակայքով) → Կրող գազ (MFC1)՝ 2–100 մլ/րոպե կարգավորվող հոսք (առնվազն 3 գազային գծի հասանելիությամբ)։ → Ներկառուցված, ծրագրային ապահովմամբ կառավարվող գազերի խառնման գիծ (MFC2)՝ 0.6–30 մլ/րոպե կարգավորվող հոսք (առնվազն 8 գազային գծի հասանելիությամբ)։ → Նախամշակման և իմպուլսային գազեր (MFC3)՝ 2–100 մլ/րոպե կարգավորվող հոսք (առնվազն 8 գազային գծի հասանելիությամբ)։ → MFC4 և MFC5՝ 2–100 մլ/րոպե կարգավորվող հոսքով։ Եռակի նմուշային խցիկ (երկշերտ կառուցվածքով՝ ռեակցիոն գազի մուտքի և ելքի ֆիզիկական տարանջատման համար)։ → Ուղիղ ռեակտոր՝ բաղկացած 3 ապակյա մասերից (խողովակներից)՝ արտաքին խողովակ, ներքին խողովակ և թերմոզույգի պաշտպանիչ խողովակ։ → Բարձր ջերմաստիճանային կայունություն, նմուշի լցման (overflow) ռեժիմի հնարավորություն (նմուշը արտաքին խողովակում), ինչպես նաև հարկադրական հոսքի ռեժիմ (ներքին խողովակում ապակյա բամբակով ֆիքսված)։ → Ավելի հեշտ մաքրում և շահագործում U-աձև խողովակի համեմատ, մեխանիկական լարվածությունների նվազեցում՝ խցիկի կոտրման ռիսկի բացառմամբ։ → Թերմոզույգը պաշտպանված է ներքին խողովակով և անմիջական շփում չունի գազերի հետ՝ կանխելով չափման սխալները։ Վառարան՝ առնվազն 1100 °C առավելագույն ջերմաստիճանով։ Պետք է ներառված լինի անվտանգության դուռ (ավտոմատ կողպում ՝ ≥ 50 °C ջերմաստիճանի դեպքում)։ Պետք է ներառված լինեն ստանդարտ, կալիբրման համար նյութեր (reference mateials)։ Պետք է ներառված լինի վերլուծական ծրագրային ապահովում։ Պետք է ներառված լինի ցեոլիտային թակարդ, հեղուկ ազոտի օգտագործում չի պահանջվում։ Բարձր զգայունությամբ TCD՝ W/Re թելիկով, որը կայուն է նաև NH3-ի նկատմամբ։ Ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչներ պուլսային հանգույցի համար. պուլսային քեմիսորբցիայի դեպքում դոզավորման ճշգրիտ քանակը պետք է հաշվարկվի իդեալական գազի օրենքի հիման վրա՝ չափված ճնշման և ջերմաստիճանի արժեքներով (առանց մթնոլորտային պայմանների ենթադրության)։ Կապ LAN միջոցով։ Սարքավորումը պետք է ներառի քվադրուպոլ զանգվածային սպեկտրոմետր՝ բազմաբաղադրիչ ադսորբցիոն վերլուծության համար։ Գոլորշիների կիրառման հնարավորություն, տեղում արդիականացվող։ → Մանիֆոլդը և գազային գծերը պետք է ամբողջությամբ և շարունակաբար տաքացվեն մինչև 150 °C՝ խտացման կանխարգելման նպատակով (պարտադիր գոլորշու տարբերակ)։ → Երկաստիճան հագեցման համակարգ (բուբլեր + կոնդենսատոր)՝ հարաբերական խոնավությունը մինչև 100% ապահովելու համար. սկզբում գազը գերհագեցվում է, ապա ավելցուկը հեռացվում է կոնդենսատորի միջոցով (Պելտիեի տարր)։ CATCryo (–120-ից մինչև 1100 °C)՝ տեղում արդիականացման հնարավորությամբ։ Արտամոնտաժվող, հերմետիկ ռեակտոր՝ օդազգայուն նմուշների համար (արտաքին նախնական կամ հետվերլուծական մշակման հնարավորություն), տեղում արդիականացվող տարբերակ։ Չափման մեթոդ` Դինամիկ հոսքի մեթոդ Դետեկտոր` Կիսադիֆուզիոն տիպի 4-տարր ջերմահաղորդականության դետեկտոր (TCD), մասս-սպեկտրաչափական դետեկտորի միացման հնարավորությամբ Չափման/ նախնական մշակման անցք` 1 Օգտագործվող գազ` He, Ar, N2, O2, H2, CO, CO2, NH3, N2O, NO, և այլն Գազի պորտ` Կրիչ` ոչ պակաս 3 Նախնական մշակում /Իմպուլսային/ Խառնուրդային` ոչ պակաս 8 Զանգվածային հոսքի կարգավորիչ Կրիչ՝ F.S. 100 ստսնդարտ սմ3/րոպե (sccm) Նախնական մշակում/Իմպուլսային F.S. 100 ստսնդարտ սմ3/րոպե (sccm) Խառնուրդային F.S. 30 ստսնդարտ սմ3/րոպե (sccm) Էլեկտրական վառարան։ Առավելագույն ջերմաստիճան ոչ պակաս 1.100°C (1.200°C ազդանշանի ջերմաստիճան) Արագ սառեցում: ոչ ավել 30 րոպե (400→50°C) CATCryo II (Օպցիոնալ): -120°C ~ ավելացման հնարավորություն Գոլորշու ներարկում (հանգույցի ավելացման հնարավորության)։ H2O, CH3OH, C2H5OH, տոլուոլ, բենզոլ, և այլ գոլորշիների համար Պահանջներ կիրառվող գազերի նկատմամբ։ Չափման գազ: 0.1ՄՊա (չափիչ ճնշում) Սեղմված օդ: 0.45 ~ 0.55ՄՊա (չափիչ ճնշում) Միացում՝ 1/8դյույմանոց Swagelok-ով Էլեկտրամատակարարում։ Միաֆազ, AC110/220Վ, 1300Վտ Տեղադրման միջավայր։ Ջերմաստիճան` 10°C-ից 35°C Խոնավություն` 20%հարաբերական խոնավություն (RH) to 80%RH (առանց կոնդենսման) Բարձրություն` 2000 մ կամ պակաս Տեղադրման կատեգորիա։ Կատեգորիա II Աղտոտվածության աստիճան։ ոչ ավել 2 (ներսի օգտագործման համար) 1a․ Խառնոււրդային գազի բլոկԳազի անցք՝ ոչ պակաս՝ 1 ~ 6 Միացում՝ 1/8 դյույմանոց Swagelok Հոսքի զանգվածային կարգավորիչ։ Զանգվածային հոսքի կարգավորիչը MFC-ի F.S.-ն կարող է ընտրվել ստորև նշված տարբերակներից։ F.S.՝ 10 ստսնդարտ սմ3/րոպե (0.2~ 10 ստսնդարտ սմ3/րոպե (N2)) F.S.՝ 30 ստսնդարտ սմ3/րոպե (0.6 ~ 30 ստսնդարտ սմ3/րոպե (N2)) *Ստանդարտ F.S.՝ 100 ստսնդարտ սմ3/րոպե (2 ~ 100 ստսնդարտ սմ3/րոպե (N2)): Միայն կոռոզիոն դիմացկուն MFC-ների համար։ 2․ Քառաբևեռ Մասս Սպեկտրոմետր – Տեխնիկական բնութագիր միավոր Առավելագույն միջակայք։ m/z=1～200 Ֆիլամենտի նյութը։ Իտրիումով պատված իրիդիում Դետեկտոր։ Ֆարադեյի բաժակ/SEM Կետայնություն (resolution)։ M /∆M ≥ 2 M Հոտառող հատված։ ազանոթային խողովակներ Ստանդարտ սպեցիֆիկացիան պատրաստված է SUS (steel use stainless, JIS)-ից (հատուկ 316 դասի չժանգոտվող պողպատից)։ Ընտրողական սպեցիֆիկացիան պատրաստված է PEEK-ից։ Մազանոթային խողովակի չափսեր։ Արտաքւն տրամագիծ (OD)=1/16դյույմ; ներքին տրամագիծ՝ ID=0.1մմ; L=1.5մ Տաք խողովակի երկարությունը` ոչ ավել 1մ Առավելագույն տաքացման ջերմաստիճան։ 200°C (SUS)-ի համար 120°C (PEEK)-ի համար Գազի ներդրման մեթոդ։ Դիֆերենցիալ արտանետում Ներմուծվող գազի քանակը։ ոչ ավել 0.6սմ3/րոպե (1 մթնոլորտ) Գազի մուտքային ճնշում Մթնոլորտային ճնշում Արտանետման անցքի միացում։ 1/4 դյույմ մեկ հպումով միացում՝ անպայման Կապի ինտերֆեյս։ RS-232C (ուղիղ) Անալոգային ազդանշանի մուտք։ DC0 մինչև 10V (10բիթ, 1 դյույմ) Էլեկտրամատակարարում։ Չափված վոլտաժ՝ Միավազ AC100-120Վ (Ցուցում 115Վ) 200-240Վ (Ցուցում 230Վ) Էլ․ հաճախություն՝ 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի ծախս՝ ոչ ավել 600Վտ Էլեկտրական հարվածից պաշտպանման դաս՝ նվազագույնը՝ԴասⅠ Ստանդարտ։ առնվազն՝ CE, UKCA Ընտրված իոնական մոնիտոր։ Առավելագույնը 16 դյույմ Ներդրման միջավայր։ Ջերմաստիճան՝ 10°C-ից 35°C Խոնավություն՝ 20%հարաբերական խոնավություն (RH) - 80%RH (առանձ կոնդենսացման) Բարձրություն ծովի մակարդակից՝ 2000մ կամ պակաս Ներդրման դաս՝ ԴասⅡ Աղտոտման դաս՝ ոչ ավել 2 (ներսում օգտագործման համար)3․ Բարձր ճշտության ծավալային գազ/գոլորշի ադսորբցիոն համակարգ Հիմնական պարամետրեր - Չափման սկզբունք՝ Գազի ծավալային ադսորբցիայի մեթոդ + AFSMTM (AFSMTM: Ազատ տարածության առաջադեմ չափում) - Ադսորբցիայի գազ՝ N2, Kr, Ar, CO2, H2, O2, NH3, NO, CO և այլ ոչ կոռոզիոն և կոռոզիոն գազեր (անհրաժեշտ է համատեղելիության ստուգում) (չեն խտանում սարքի մեջ 30°C կամ ցածր ջերմաստիճանում) - Ադսորբցիայի գոլորշի (ընտրովի)՝ H2O/ջուր, C6H6/բենզոլ, C6H5CH3/տոլուոլ, CH3OH/մեթանոլ, C2H5OH/էթանոլ, n-C6H12/n-հեքսան, c-C6H12/c-հեքսան, CH2Cl4, CCl4/տետրաքլորմեթան և այլ օրգանական գոլորշիներ (չեն խտանում սարքի մեջ 30°C կամ ցածր ջերմաստիճանում) - Չափման նմուշների քանակը՝ ոչ պակաս 1-4 նմուշ միաժամանակ - Տեսակարար մակերես՝ 0.01 մ2գ-1 և ավելի (N2, կախված է նմուշի խտությունից) 0.0005 m2g-1 և ավելի (Kr, կախված է նմուշի խտությունից) - Ծակոտիների չափի բաշխման տրամագիծը՝ 0.35~500 նմ (>0.25 նմ CO2-ի օգտագործման դեպքում) Սարքը պետք է ապահովի մեռյալ ծավալի ավտոմատ չափում հելիում գազի կիրառմամբ։ Պետք է հասանելի լինեն մեռյալ ծավալի վերլուծության տարբեր ռեժիմներ՝ • մեռյալ ծավալի չափում ադսորբցիոն փորձից առաջ, • մեռյալ ծավալի չափում ադսորբցիոն փորձից հետո (օրինակ՝ միկրոծակոտկեն նյութերի համար), • մեռյալ ծավալի նախապես սահմանված արժեքի մուտքագրում։ Մեռյալ ծավալի տատանումները պետք է փոխհատուցվեն իզոթերմիկ պատյանի, Դյուարի բարձրացնող մեխանիզմի կամ շարունակական ռեժիմով՝ հատուկ հղման խցիկի միջոցով։ Սարքը պետք է հագեցած լինի առնվազն 3 կոռոզիակայուն գազային գծերով (1 × He, 2 × Ads)։ Պետք է նախատեսված լինի տեղում արդիականացման հնարավորություն՝ մինչև 6, 9 կամ 12 գազային գծեր։ Սարքը պետք է հագեցած լինի 4 չափման պորտերով։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 1 գերճնշումային ցածր պորտ (միկրոծակոտկեն վերլուծության պորտ), որը կարող է չափել իզոթերմա P/P₀ ≈ 10̄⁻⁹-ից մինչև մթնոլորտային ճնշում։ Գերճնշումային ցածր հարաբերական ճնշման պորտը պետք է հագեցած լինի 0.1, 10 և 1000 Տոռ ճնշման տվիչներով։ Սարքը պետք է ներառի տուրբոմոլեկուլային պոմպ։ Մանիֆոլդի հատվածում, չափման պորտերում և գազի մուտքի հատվածում պետք է կիրառվեն պնևմատիկ փականներ՝ արտահոսքի նվազեցման նպատակով։ Պետք է կիրառվեն VCR մետաղական խտացումներ՝ արտահոսքը նվազագույնի հասցնելու համար։ Սառը կատոդային վակուումաչափը պետք է ապահովի վերջնական վակուումի չափում առնվազն 2.0 × 10⁻⁷ Պա սահմանում։ Պետք է նախատեսված լինի տեղում արդիականացման հնարավորություն՝ մինչև 3 միկրոծակոտկեն վերլուծության պորտ (յուրաքանչյուրը՝ 1000, 10 և 0.1 Տորր առանձին ճնշման տվիչներով)։ Սարքը պետք է ունենա առանձին p₀ պորտ՝ վերլուծության ընթացքում հագեցած գոլորշու ճնշման շարունակական չափման համար։ Սարքը պետք է հագեցած լինի ջերմաստիճանով վերահսկվող մանիֆոլդով (ճնշման տվիչների կայունացում, մանիֆոլդի ջերմաստիճանը մինչև 50 °C)։ Մանիֆոլդը պետք է լինի էլեկտրաքիմիական փայլեցված և կոռոզիակայուն։ Առաքման փաթեթում պետք է ներառված լինի չոր, քիմիական դիմացկուն դիֆրագմային պոմպ։ Պետք է նախատեսված լինի տեղում արդիականացման հնարավորություն՝ գոլորշիների սորբցիոն չափումներ իրականացնելու համար։ Համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ ջերմաստիճանով վերահսկվող՝ հեղուկի պահեստարանից մինչև մանիֆոլդ և նմուշի խցիկ՝ մեկ միասնական ջերմամեկուսացված ծավալում (խտացման ազդեցությունների պատճառով «սառը գոտիների» առկայությունը չի թույլատրվում)։ Համակարգը պետք է ներառի առնվազն 1 գոլորշու մուտքային պորտ։ Սարքը պետք է մատակարարվի արտաքին նախապատրաստման (դեգազացիայի) կայանով՝ առանձին պոմպով։ • Միաժամանակ պետք է հնարավոր լինի նախամշակել առնվազն 6 նմուշ։ • Նախամշակման բլոկը պետք է ապահովի նմուշների տաքացում մինչև 450 °C։ • Նախամշակման բլոկը պետք է ապահովի վակուումային և ջերմային դեգազացիա։ Պետք է նախատեսված լինի տեղում արդիականացման հնարավորություն՝ in-situ տաքացուցիչով նմուշների նախամշակման/չափման համար մինչև չորս նմուշ՝ մինչև 550 °C (հատկապես նպատակահարմար հիդրոֆիլ և միկրոծակոտկեն նյութերի համար)։ • Տուրբոմոլեկուլային պոմպը պետք է կիրառելի լինի in-situ նախամշակման ընթացքում՝ չափման պորտում գերճնշումային ցածր ճնշման ապահովման նպատակով։ • Նախամշակումից հետո նմուշի խցիկի տեղափոխում չպետք է պահանջվի (նախամշակման պորտից դեպի չափման պորտ)։ Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Կոնֆիգուրացիա Չափման միացում (առավելագույն) ՝ Ցածր ճնշման ռեժիմ՝ոչ պակաս 1~3 նմուշ միաժամանակ Բարձր ճշգրտության ռեժիմ՝ ոչ պակաս 1~3 նմուշ միաժամանակ Ստանդարտ ռեժիմ՝ ոչ պակաս 1~4 նմուշ միաժամանակ Արագ BET ռեժիմ՝ ոչ պակաս 1~4 նմուշ միաժամանակ - LN2 ջերմաստիճանի չափման կարգավորում - Dewar-ով Dewar ծավալ՝ ոչ պակաս 2.6 լ Պահման ժամանակ՝ ոչ պակաս 80 ժամ - Գազի մուտքեր (1x He + 2x ադսորբցիոն)՝ 3 միացք (կարող է բարելավվել մինչև 6, 9 կամ 12 միացք գազի ընտրիչ(ներ)ով) 1/8” Swagelok-ով միացումներ - Գոլորշու մուտք՝ 1 միացք (port) - Հագեցած գոլորշու ճնշման միացք՝ նվիրված մշտական չափման միացք - Օդային բաղնիք՝ 50 °C (Կայուն) ոչ ավել ± 0.05 °C; 80 °C: (HT տարբերակ) - Չափման համակարգ/ Գազի հետ շփվող մասի նյութ - SUS316L; FKM (Ընտրանք՝ պերֆտորածխածին); PCTFE; Al2O3 - Ճնշման սենսորներ (առավելագույն) - Սենսորների ընդհանուր քանակը՝ 13 սենսոր առավելագույնը 6 սենսոր 0~133 կՊա, ± 0.15 % F.S 4 սենսոր 0~1.33 կՊա-ի համար, ± 0.5 % R 3 սենսոր 0~0.0133 կՊա-ի համար, ± 0.25 % R Լուծաչափ (resolution)՝ ոչ պակաս ՝1.6 x 10-6 Պա (Բացարձակ ճնշում) ~1.6 x 10-11 (Հարաբերական ճնշում) - Պոմպեր՝ ռոտորային պոմպ / դիաֆրագմային պոմպ + տուրբո մոլեկուլային պոմպ - Վակուումային չափիչ բարձր վակուումի համար՝ սառը կաթոդային չափիչ՝ առնվազն 2.0 x 10-7 Պա~1.0 Պա-ի համար - Նմուշային խցիկ՝ ստանդարտ արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս 9 մմ, Պիրեքս (500 °C) ոչ պակաս 1.8 սմ3 (ըստ ցանկության) արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս9 մմ, Քվարց (1200 °C): ոչ պակաս1.8 սմ3 արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս9 մմ, Պիրեքս (500 °C): ոչ պակաս 5 սմ3 արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս14 մմ, Պիրեքս (500 °C): ոչ պակաս 3.5 սմ3 և NSD պարկուճներ, որպես լրակազմի մաս - Պահանջվում է համակարգչի օպերացիոն համակարգ՝ Windows 8.1 (64bit) Windows 10 (64bit) Windows 11 (64bit) CPU Intel պրոցեսոր Հիշողություն՝ 4 GB կամ ավելի Կոշտ սկավառակ՝ 10 GB կամ ավելի ազատ տարածք LAN միացք 1 (10BASE-T կամ ավելի բարձր) USB միացք USB Type-A Էկրանի լուծաչափ՝ 1024 x 768-ից բարձր - Աջակցվող CE և UKCA ստանդարտներ - Ethernet կապի միացում Տեղադրման միջավայր - Ջերմաստիճան 10~35 °C, ± 0.3 °C (ներսում օգտագործման համար) Չափեր և քաշ - Լ360 x Բ870 x Խ590 mm, 50կգ բացառությամբ վակուումային պոմպի, համակարգչի և դրանց հետ կապված իրերի Ծրագրային ապահովում -Լեզուներ` Անգլերեն -Վերլուծության ծրագիր Ադսորբցիայի/Դեսորպցիայի իզոթերմ, BET տեսակարար մակերես (համաձայն ISO9277 / Rouquerol գրաֆիկի I տիպի իզոթերմների համար) Լանգմյուրի և Ֆրոյնդլիխի տեսակարար մակերես՝ INNES, BJH DH և CI մեթոդ (մեզոպորներ) HK, SF և CY մեթոդ (միկրոպորների բաշխում) t-գրաֆիկ և αs գրաֆիկի մեթոդ (միկրո-մեզոպորների վերլուծություն) MP մեթոդ (միկրոպորների բաշխում) Դուբինին-Աստախով և Դուբինին-Ռադուշկևիչի մեթոդ՝ իզոստերիկ ադսորբցիայի ջերմություն Դիֆերենցիալ ադսորբցիայի իզոթերմ Մոլեկուլային զոնդի մեթոդ (ուլտրամիկոպորների վերլուծություն) Ադսորբցիայի արագության վերլուծություն (ընտրովի) Մետաղի դիսպերսիա, PCT կոր, Ֆրակտալ չափս, BELSim™: NLDFT / GCMC (ISO15901-2, -3) Ծրագրային ապահովման առավելություններ 1. Սարքը պետք է ապահովի մեռյալ ծավալի կայուն պահպանում կամ մեռյալ ծավալի տատանումների շարունակական չափում և ուղղում՝ հատուկ հղման խցիկի միջոցով։ 2. Սարքը պետք է ապահովի իզոթերմերի չափում առանց հելիումի օգտագործման (նախապես կալիբրացված նմուշային խցիկներ)։ 3. Սարքի ավտոմատ ինքնաստուգում՝ Դյուարի բարձրացնող համակարգի, թերմոստատային բաղնիքի, փականների, արտահոսքի մակարդակի, վերջնական վակուումի և տուրբոմոլեկուլային պոմպի գործունակության վերլուծությամբ։ 4. Կինետիկական չափումների իրականացում։ 5. Չափումների ընթացքի և արդյունքների հեռավար վերահսկում էլեկտրոնային փոստով ծանուցումների համակարգի միջոցով։ 6. Դոզավորման պարամետրերի ավտոմատ օպտիմալացում՝ հիմնված նախորդ չափումների տվյալների վրա (չափման ժամանակի մինչև 50% կրճատում)։ 7. Օգտագործողների մուտքային իրավասությունների կարգավորում՝ տարբեր օգտատերերի հասանելիության սահմանման նպատակով։ 8. Չափման պարամետրերը (դոզավորում, հավասարակշռման պայմաններ, չափման միջակայք) պետք է հնարավոր լինի փոփոխել հենց չափման ընթացքում։ Օգտակարություն (Հաճախորդի շրջանակը) - Չափման համար նախատեսված գազ։ Ադսորբցիոն. 99.999% կամ ավելի, 0.1 ± 0.05 ՄՊա։ Հելիում. 99.999% կամ ավելի, 0.1 ± 0.05 ՄՊա։ 1/8” Swagelok միացում - պնևմատիկ փականի գազ ՝ N2 կամ չոր օդի համար, 0.5 – 0.6 ՄՊա Խողովակի չափսը՝ 1/4" (նեյլոն, ներքին տրամագիծը՝ 0.17" - 0.18")։ Միացում։ Մեկ հպումով նախատեսված միակցիչ - Պոմպ՝ φ11 մմ միացում վակուումային պոմպին Շարժման արագություն- ռոտորային պոմպ՝ առնվազն 20 լ/րոպե; Դիաֆրագմային պոմպ՝ առնվազն 15 լ/րոպե։ - Հասանելի վակուում՝ թևավոր պտտվող պոմպ՝ 1 Պա կամ պակաս։ Դիաֆրագմային պոմպ՝ 350 Պա կամ պակաս։ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 600 Վտ կամ պակաս։ - Էլեկտրամատակարարում՝ անվանական լարում՝ AC 100-240 Վ, Էլ․հաճախականություն՝ 50/60 Հց։ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 900 ՎԱ։ Սպասարկման ելքի հզորություն՝ առավելագույնը 600 Վտ։ - Խոնավություն՝ 20~80 %RH (առանց կոնդենսացման)։ Հնարավորություններ։ - Ջրային բաղնիք -10~70 °C (անհրաժեշտ է սառնարանային/տաքացման շրջանառության համակարգ)։ - Ջեռուցիչ՝ 50~550 °C, ± 0.2 °C։ 4 նմուշային խցիկների համար։ (Խնդրում ենք օգտագործել քվարցից պատրաստված նմուշային խցիկ՝ 500 °C-ից բարձր ջերմաստիճանում)։ - Գազի ընտրիչ՝ առնվազն 2 տեսակի։ - Կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն չէ՝ մեկ գազատարը չորս գիծ ընդլայնելու համար։ - Կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն է՝ մեկ գազատարը չորս գիծ ընդլայնելու համար (կարող է օգտագործել չորս կոռոզիոն գազ)։ - Չոր դիաֆրագմային պոմպ։ - Չոր քիմիական դիաֆրագմային պոմպ Նախնական մշակման սարք (Pretreatment device)։ Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր։ - Նմուշների քանակը՝ ոչ պակաս 6։ - Առավելագույն ճնշում՝ 1 Պա և ցածր։ - Ջերմաստիճան՝ առավելագույնը։ 450 °C, ±5 °C - Վակուում / ջերմային գազազերծում ՝ Այո - Հոսք / ջերմային գազազերծում- Լրացուցիչ, այո Բացառությամբ վակուումային պոմպի Օգտագործման հնարավորություն (Հաճախորդի շրջանակը) - Գազ N2: 0.1 ± 0.02 ՄՊա Միացում 1/8” Swagelok միացում - Պոմպի φ11մմ միացում վակուումային պոմպին - Հզորություն AC220V/1000W (ներառյալ ռոտորային պոմպը) Տեղադրում և ուսուցում Բոլոր այս արտադրողի համակարգերը լիովին փորձարկված և որակավորված են՝ համաձայն IQ/OQ ներքին արձանագրությունների/ընթացակարգերի մինչև առաքումը: Ընկերությունն ապահովում է տեղադրում աշխարհի ցանկացած վայր և ուսուցում որակավորված ինժեներների կողմից որպես առաքման մաս: Տեղադրումն ամբողջությամբ իրականացվում է արտադրող ւնկերությանի անձնակազմի կողմից, պայմանով, որ հաճախորդը տրամադրի համապատասխան լաբորատոր տարածք, էլեկտրամատակարարում և ցանկացած լրացուցիչ հարմարություն, որը կարող է պահանջվել հատուկ համակարգերի համար և ինչպես նկարագրված է առևտրային փաստաթղթերում: Այս համակարգը ապահովում է 3 ամբողջական օր տեղում տեղադրում և օպերատորի ուսուցում: Համակարգի գործարկումից հետո կարող է պահանջվել լրացուցիչ կամ վերապատրաստում, օրինակ՝ նոր օպերատորների համար և կարող է տրամադրվել տեղում կամ ինտերնետի միջոցով: Հեռակա ախտորոշման ինտեգրված գործիքը հասանելի է անսարքությունների հեռակառավարման կամ փորձարկման համար: Սարքավորման ողջ ընթացքում ընկերության ինժեներները և կիրառական մասնագետները հասանելի են աջակցելու և հաճախորդներին խորհուրդ տալու իրենց սարքավորումներից առավելագույն օգուտ քաղելու և տվյալների վերլուծության աջակցություն տրամադրելու համար։ Երաշխիք և տեխնիկական աջակցություն Սարքը պետք է լինի նոր չշահագործված։ Այս սպեցիֆիկ սարքավորումն առաջարկվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիքով՝ այն արտադրական թերություններից, անսարքություններից պաշտպանելու և տեխնիկական սպասարկում ապահովելու համար։ Երաշխիքային ժամկետը լրանալուց հետո սպասարկումը և տեխնիկական սպասարկումը կարող է իրականացվել կամ հեռախոսով (վճարովի) կամ ծառայության պայմանագիր կնքելու միջոցով: Հասանելի են ծառայության պայմանագրերի տարբեր սխեմաներ: | լրակազմ |  | 1 |  | ՀՀ ք․ Երևան, 0014,Պ․Սևակ 5/2 | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 8 ամսվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |

*Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն` հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից

**Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

***«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

РА драм

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя** | техническая характеристика*** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | Срок* |
| 1 | 35121341/514 | Комплексная адаптированная аналитическая система для всесторонней оценки поверхностных свойств катализаторов, их реакционной способности и высокоточной объемной адсорбции |  | Поверхностные свойства твёрдого катализатора изучаются различными методами. Каталитическая активность твёрдо кислотных катализаторов определяется их кислотностью или основностью. В катализаторах на носителе с благородными металлами степень дисперсии металла, площадь его поверхности и размер частиц напрямую влияют на себестоимость и эффективность катализатора. Кинетика адсорбции и величина насыщенного адсорбционного объёма являются ключевыми параметрами при разработке новых адсорбентов. Поскольку гетерогенные каталитические реакции, как правило, протекают на поверхности твёрдого катализатора, его удельная поверхность представляет собой важнейший фактор. это анализатор катализаторов, позволяющий проводить все эти измерения в одном приборе. Он также подходит для выполнения других типов анализов и поддерживает широкие возможности кастомизации. Данное оборудование можно использовать как универсальный инструмент для комплексной оценки катализаторов. Система включает в себя три основных модуля: узел для измерения химической адсорбции (TPReaction, TPR, TPD, TPOxidation, а также импульсная хемосорбция), оснащённый детектором теплопроводности (TCD); специализированный детектор с квадрупольным масс-спектрометром (Quadrupole MS); и высокоточная объемная газо- или пароадсорбционная система для измерения текстурных параметров. Все модули укомплектованы дополнительными принадлежностями, перечисленными ниже. 1. Анализатор хемосорбции – Технические Характеристики Основныя блок Не менее 5 контроллеров массового расхода (MFC); (4 × с диапазоном расхода 2–100 мл/мин и 1 × с диапазоном расхода 0,6–30 мл/мин) → Газ-носитель (MFC1): регулируемый расход 2–100 мл/мин (доступ минимум к 3 газовым линиям). → Встроенная, программно управляемая линия смешения газов (MFC2): регулируемый расход 0,6–30 мл/мин (доступ минимум к 8 газовым линиям). → Газы для предварительной обработки и импульсной подачи (MFC3): регулируемый расход 2–100 мл/мин (доступ минимум к 8 газовым линиям). → MFC4 и MFC5 должны обеспечивать регулируемый расход 2–100 мл/мин. Тройная ячейка образца (с двойной стенкой для физического разделения входа и выхода реакционного газа). → Прямоточный реактор, состоящий из 3 стеклянных частей (трубок): внешняя трубка, внутренняя трубка и трубка для защиты термопары. → Повышенная температурная стабильность; возможность работы в режиме переполнения образца (образец располагается во внешней трубке), а также режим принудительного потока (фиксация стекловатой во внутренней трубке). → Более простая очистка и эксплуатация по сравнению с U-образной трубкой; предотвращение механического напряжения, снижающего риск разрушения ячейки. → Термопара защищена внутренней трубкой и не контактирует напрямую с газами, что исключает погрешности измерений. Печь с максимальной температурой не менее 1100 °C. Должна быть предусмотрена защитная дверь (автоматическая блокировка при температуре печи ≥ 50 °C). Должен быть включён эталонный материал. Программное обеспечение для анализа должно быть включено. Должна быть предусмотрена цеолитовая ловушка; использование жидкого азота для улавливания не требуется. Высокочувствительный TCD с нитью из W/Re, обладающей высокой стабильностью, включая устойчивость к NH₃. Датчики давления и температуры для петли; при импульсной хемосорбции расчёт дозируемого количества должен выполняться по уравнению идеального газа на основании измеренных давления и температуры (без допущения атмосферных условий). Связь через LAN. Комплектация прибора должна включать квадрупольный масс-спектрометр для многокомпонентного адсорбционного анализа. Возможность работы с парами; опция должна быть модернизируемой на месте эксплуатации. → Коллектор и газовые линии должны быть полностью и непрерывно подогреваемыми до 150 °C для предотвращения конденсации (обязательная опция работы с парами). → Двухступенчатый сатурационный блок (барботёр + конденсатор) для достижения относительной влажности до 100%; сначала поток газа пересыщается, затем избыток влаги удаляется конденсатором (элемент Пельтье). CATCryo (от –120 до 1100 °C) — должна быть предусмотрена возможность модернизации на месте эксплуатации. Съёмный, герметичный реактор для образцов, чувствительных к воздуху (возможность внешней предварительной или последующей обработки/анализа); опция должна быть модернизируемой на месте эксплуатации. Метод измерения։ Метод динамического потока Детектор։ Полудиффузионный тип 4-элементный детектор теплопроводности (TCD), Порт измерения/ предварительной обработки։ 1 Используемый газ։ He, Ar, N2, O2, H2, CO, CO2, NH3, N2O, NO, и т.д... Газовый порт։ Носитель- 3 Предварительная обработка/Импульс/Смесь- 8 Контроллер массового расхода։ Носитель- F.S. 100 сксм Предварительная обработка/Импульс- F.S. 100 сксм Смесь - F.S. 30 сксм Электрическая печь։ Максимальная температура։ 1.100°C (1.200°C срабатывает сигнализация) Быстрое охлаждение: не больше 30 минут (400→50°C) CATCryo II (опцианальная): -120°C ~ Впрыск пара (Опция)։ H2O, CH3OH, C2H5OH, толуол, бензол, и т.д... Размеры, вес 500 (Ш) × 750 (В) × 500 (Г) мм, 80 кг Требования։ Газ։ Измерительный газ: 0.1МПа (манометрическое давление) Сжатый воздух: 0.45 ~ 0.55МПа (манометрическое давление) Соединение: 1/8-дюймовый Swagelok Электропитание։ Однофазное, AC110/220В, 1300Вт Среда установки։ Температура 10°C до 35°C Влажность 20%RH до 80%RH (без учета конденсации) Высота 2000 м или меньше Категория установки Категория II Уровень загрезнения не более 2 (для использования в помещении) 1a. Блок смешивания газа Газовый порт: 1 ~ 6 Соединение: 1/8-дюймовый Swagelok Регулятор массового расхода: F.S. MFC можно выбрать из следующих опций. F.S.: 10сксм (0,2 ~ 10сксм(N2)) F.S.: 30сксм (0,6 ~ 30сксм(N2)) *Стандартный F.S.: 100сксм (2 ~ 100сксм(N2)) Только коррозионно-стойкие MFC. 2. Квадрупольный масс-спектрометр - Технические характеристики Основной блок Максимальный диапазон: m/z=1～200 Материал нити: Иридий, покрытый иттрием Детектор: Цилиндр Фарадея/SEM Разрешение: M /∆M ≥ 2 M Секция обоняния: Капилярные трубки Стандартная спецификация сделанная из SUS Опцианальная из PEEK Размеры капилярных трубок: OD=1/16дюйм; ID=0.1мм; L=1.5м Длина горячего шланга: 1м Максимальная температура нагрева горячего шланга: 200°C (SUS) 120°C (PEEK) Метод подачи газа: Дифференциальный выпуск Количество вводного газа: 0.6кс/мин (при 1 атм) Давление на выходе: Атмосферное давление Фиттинг выпускного отверстия: 1/4 дюймовое быстроразьемное соединение Интерфейс связи: RS-232C (прямой) Аналоговый входной сигнал: DC0 до 10В (10 бит, 1 канал) Источник питания: Номинальное наприжение : Однофазный переменный ток 100-120В (Показанно 115В) 200-240В (Показано 230В) Частота сети : 50/60 Гц Потребляемая мощность: 600ВА Класс защиты поражение током не менее -КлассⅠ Стандарт CE, UKCA Выбранный ион монитор: Макс. 16 каналов Условия установки: Температура: 10°C до 35°C Влажность: 20%RH to 80%RH (Без конденсации) Высота : 2000 м или ниже Категория установки : КатегорияⅡ Степень загрезнения не: более 2 (для использования в помещении) 3. Высокоточная объемная система адсорбции газа/пара Основныя характеристики - Принцип измерения Метод объемной газовой адсорбции + AFSMTM (AFSMTM: Advanced Free Space Measurement) - Адсорбционный газ N2, Kr, Ar, CO2, H2, O2, NH3, NO, CO и другие не коррозионные и коррозионные газы (требуется проверка совместимости) (неконденсирующиеся в приборе при температуре ниже 30 °C) - Адсорбционный пар (опция) H2O/вода, C6H6/бензол, C6H5CH3/толуол, CH3OH/метанол, C2H5OH/этанол, n-C6H12/н-гексан, c-C6H12/c-гексан, CH2Cl4, CCl4/тетрахлорметан и другие органические пары (неконденсирующиеся в приборе при температуре ниже 30 °C) - Количество измеряемых образцов- не менее 1-4 образца одновременно - Удельная площадь поверхности 0,01 м2г-1 и выше (N2, зависит от образца плотность) 0,0005 м2г-1 и выше (Kr, зависит от плотности образца) - Диаметр распределения пор по размерам: 0,35~500 нм (>0,25 нм при использовании CO2) Устройство должно обеспечивать автоматическое измерение мёртвого объёма с использованием газа гелия. Должны быть доступны различные режимы анализа мёртвого объёма: • измерение мёртвого объёма перед проведением эксперимента по адсорбции; • измерение мёртвого объёма после эксперимента по адсорбции (например, для микропористых материалов); • ввод заранее определённого значения мёртвого объёма. Колебания мёртвого объёма должны компенсироваться с помощью изотермической рубашки, лифта Дьюара или непрерывно — посредством специализированной референсной ячейки. Прибор должен быть оснащён как минимум 3 коррозионностойкими газовыми линиями (1 × He, 2 × Ads). Должна быть предусмотрена возможность модернизации на месте эксплуатации до 6, 9 или 12 газовых линий. Прибор должен быть оснащён 4 измерительными портами. Прибор должен быть оснащён как минимум 1 портом сверхнизкого давления (порт для анализа микропор), обеспечивающим измерение изотермы в диапазоне относительного давления от P/P₀ ≈ 10⁻⁹ до атмосферного давления. Порт сверхнизкого относительного давления должен быть оснащён датчиками давления на 0,1; 10 и 1000 Торр. Прибор должен включать турбомолекулярный насос. Пневматические клапаны должны быть установлены в блоке коллектора (manifold), на измерительных портах, а также на входе газа для снижения утечек. Металлические уплотнения типа VCR должны применяться для минимизации утечек. Манометр с холодным катодом должен обеспечивать измерение предельного вакуума от не менее 2,0 × 10⁻⁷ Па. Прибор должен быть модернизируемым на месте эксплуатации до 3 портов анализа микропор в будущем (каждый оснащён индивидуальными датчиками давления 1000, 10 и 0,1 Торр). Прибор должен быть оснащён отдельным портом p₀ для непрерывного измерения давления насыщенного пара в процессе анализа. Прибор должен быть оснащён коллектором (manifold) с термостатированием (стабилизация датчиков давления; диапазон температур коллектора до 50 °C). Коллектор должен быть электрохимически полированным и коррозионностойким. В комплект поставки должен входить сухой химически стойкий мембранный насос. Прибор должен быть модернизируемым на месте эксплуатации для проведения измерений сорбции паров. Система должна быть полностью термостатируемой — от резервуара с жидкостью через коллектор до ячейки образца — в едином теплоизолированном объёме (наличие «холодных зон» из-за риска конденсации не допускается). Установка должна включать как минимум 1 порт для ввода паров. Прибор должен поставляться с внешней станцией подготовки образцов (дегазации), оснащённой отдельным насосом. • Одновременная предварительная обработка не менее 6 образцов. • Блок предварительной обработки должен обеспечивать нагрев образцов до 450 °C. • Блок предварительной обработки должен обеспечивать вакуумную дегазацию с одновременным нагревом. Прибор должен предусматривать возможность модернизации на месте эксплуатации для установки in-situ нагревателя для предварительной обработки/измерения до четырёх образцов при температуре до 550 °C (оптимально для гидрофильных и микропористых материалов). • Турбомолекулярный насос должен использоваться во время in-situ предварительной обработки на измерительном порте для достижения сверхнизкого давления. • Не должна требоваться перенастройка или перенос ячейки образца после предварительной обработки (с порта предварительной обработки на измерительный порт). Прибор должен иметь сертификат CE. Конфигурация - Измерительный порт (макс.) Режим низкого давления не менее 1~3 образца одновременно Режим высокой точности не менее 1~3 образца одновременно Стандартный режим не менее 1~4 образца одновременно Быстрый режим BET не менее 1~4 образца одновременно - Контроль температуры измерения LN2 с дьюаром Объем дьюара 2,6 л Время выдержки: 80 часов - Газовые входы (1x He + 2x адсорбционный) 3 порта (с возможностью расширения до 6, 9 или 12 портов с помощью селектора газа) 1/8” Swagelok - Паровой вход: 1 порт - Порт давления насыщенного пара выделенный порт для постоянного измерения - Воздушная баня 50 °C (фиксированная) ± 0,05 °C; 80 °C (версия HT) - Измерительная система/ Материал части, контактирующей с газом SUS316L; FKM (опция: перфторуглерод); PCTFE; Al2O3 - Датчики давления (макс.) Общее количество датчики 13 датчиков макс. 6 датчиков для 0~133 кПа, ± 0,15 % от полной шкалы 4 датчика для 0~1,33 кПа, ± 0,5 % от R 3 датчика для 0~0,0133 кПа, ± 0,25 % от R Разрешение 1,6 x 10-6 Па (абсолютное давление) ~1,6 x 10-11 (относительное давление) - Насосы Роторный насос / Мембранный насос + Турбомолекулярный насос - Вакуумметр для высокого вакуума Холодный катодный манометр для 2,0 x 10-7 Па ~1,0 Па - Ячейка для образца Стандарт: OD не менее 9 мм, Pyrex (500 °C): не менее. 1,8 см3 Дополнительно OD не менее 9 мм, Кварц (1200 °C):не менее 1,8 см3 OD не менее 9 мм, Pyrex (500 °C):не менее 5 см3 OD не менее 14 мм, Pyrex (500 °C): не менее 3,5 см3 и другие варианты капсул NSD - Требования к ОС ПК Windows 8.1 (64-разрядная) Windows 10 (64-разрядная) Windows 11 (64-разрядная) ЦП Процессор Intel Память 4 ГБ или больше Жесткий диск 10 ГБ или больше свободного места Порт LAN 1 (10BASE-T или выше) Порт USB USB Type-A Разрешение экрана более 1024 x 768 - Поддерживаемые стандарты как менее CE и UKCA - Порт связи Ethernet Среда установки - Температура : 10~35 °C, ± 0.3 °C (для использования в помещении) Программное обеспечение - Языки: Английский - Программа анализа Изотерма адсорбции/десорбции, Удельная площадь поверхности BET (согласно ISO9277 / график Rouquerol для изотерм типа I) Удельная площадь поверхности Langmuir & Freundlich INNES, BJH Метод DH & CI (мезопоры) Метод HK, SF & CY (распределение микропор); Метод t-plot и αs plot (анализ от микро до мезопор) Метод MP (распределение микропор); Метод Дубинина-Астахова и Дубинина-Радушкевича Изостерическая теплота адсорбции; Дифференциальная изотерма адсорбции Метод молекулярного зонда (анализ ультрамикропор) Анализ скорости адсорбции (опция) Дисперсия металла, кривая PCT, фрактальная размерность, BELSim™: NLDFT / GCMC (ISO15901-2, -3) Преимущества программного обеспечения (SW) 1. Прибор должен обеспечивать поддержание постоянного мёртвого объёма либо его непрерывное измерение и коррекцию колебаний с использованием специализированной референсной ячейки. 2. Прибор должен обеспечивать измерение изотерм без использования гелия (предварительно откалиброванные ячейки образца). 3. Автоматическая самодиагностика прибора с анализом функциональности лифта Дьюара, термостатической ванны, клапанов, уровня утечек, предельного вакуума и турбомолекулярного насоса. 4. Проведение кинетических измерений. 5. Удалённый контроль статуса измерений и получение результатов через систему уведомлений по электронной почте. 6. Прибор должен автоматически оптимизировать параметры дозирования на основе предыдущих измерений (сокращение времени измерения до 50%). 7. Настройки уровней доступа пользователей для определения прав различных категорий пользователей. 8. Параметры измерения (дозирование, условия равновесия, диапазон измерения) должны быть изменяемыми непосредственно во время проведения измерения. Дополнения (объем заказчика) - Газ для измерения Адсорбционный: 99,999% или более, 0,1 ± 0,05 МПа Гелий: 99,999% или более, 0,1 ± 0,05 МПа ; Соединение Swagelok 1/8” - Газ для пневматического клапана N2 или сухой воздух, 0,5-0,6 МПа Размер трубы 1/4" (нейлон, внутренний диаметр 0,17" - 0,18"); Соединение Однокнопочная специальная муфта - Насос φ11 мм соединение с вакуумным насосом Скорость вытеснения Роторный насос: 20 л/мин минимум Мембранный насос: 15 л/мин минимум - Достижимый вакуум Роторный лопастной насос: 1 Па или менее Мембранный насос: 350 Па или менее Потребляемая мощность 600 Вт или менее - Электропитание Номинальное напряжение: переменный ток 100-240 В, частота сети 50/60 Гц Потребляемая мощность: 900 ВА Мощность розетки Макс. 600 Вт - Влажность 20~80 %RH (без конденсации) Опции: - Водяная баняс: -10~70 °C (требуется охлаждающий/нагревающий циркуляционный насос) - Нагреватель: 50~550 °C, ± 0,2 °C Для 4 ячеек образцов: (Пожалуйста, используйте ячейку образца из кварца при температуре более 500 °C) - Газовый селектор: 2 типа - некоррозионностойкий для расширения одной газовой линии до четырех линий - коррозионностойкий для расширения одной газовой линии до четырех линий (возможно использование четырех едких газов) - Сухой мембранный насос - Сухой химический мембранный насос Инструмент предварительной обработки Основные характеристики - Количество образцов - не менее 6 - Предельное давление 1 Па и ниже - Температура макс. 450 °C, ±5 °C - Вакуумная/тепловая дегазация Да - Поточная/тепловая дегазация Дополнительно: Дополнения (объем заказчика) - Газ N2: 0,1 ± 0,02 МПа Соединение 1/8” Swagelok - Насос φ11 мм: соединение для вакуумного насоса - Питание AC220 В/1000 Вт (включая роторный насос) Установка и обучение Все системы у производителя полностью протестированы и квалифицированы в соответствии с внутренними протоколами IQ/OQ перед отправкой. Далее это, компания обеспечивает установку по всему миру и обучение квалифицированными инженерами в рамках поставки. Установка полностью выполняется персоналом компании при условии, что заказчик предоставит подходящее лабораторное помещение, источник питания и любые дополнительные средства, которые могут потребоваться для конкретных систем и которые описаны в коммерческих документах. Для этой системы предусмотрено 3 полных дня на месте установки и обучения операторов. Дополнительное или повторное обучение может быть запрошено после ввода системы в эксплуатацию, например, для новых операторов, и может быть проведено на месте или через Интернет. ДДля удаленного поиска и устранения неисправностей или тестирования доступна встроенная удаленная диагностическая утилита. В течение всего срока службы оборудования инженеры и специалисты по применению доступны для поддержки и консультирования клиентов, чтобы получить максимальную отдачу от своего оборудования и обеспечить поддержку анализа данных Гарантия и техническая поддержка Это специальное оборудование предлагается с гарантией на 1 год, чтобы защитить его от производственных дефектов, сбоев в работе и обеспечить техническое обслуживание и техническую поддержку.По истечении гарантийного срока обслуживание и техническая поддержка могут быть предоставлены либо по телефону (платно), либо путем заключения договора на обслуживание. Доступны различные схемы соглашений об обслуживании. | комплект |  | 1 |  | РА, г. Ереван, 0014, ул. Паруйра Севака, 5/2 | 1 | Договор будет заключён в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках», при этом исчисление срока в соответствующей графе будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения финансовых средств, с установлением срока поставки в течение в течение 8 месяцев, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более ранние сроки. |

* Данная процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными и подпунктом 2) частья 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашение между сторонами в случае финансовых ресурсов.

** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

*** В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА “О закупках” к любому упоминанию применяются слова “или эквивалент”.