## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
11 | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) // IFA analyzer (Elisa Reader and Washer) // Анализатор IFA (устройство для считывания и промывки ИФА) | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) | IFA analyzer (Elisa Reader and Washer) | Анализатор IFA (устройство для считывания и промывки ИФА) | 1
|  | ELISA հաշվիչ սարք | Elisa Reader | Устройство для считывания ИФА
|  | Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: | Analyzer should enables a variety of workflows including ELISA, protein, and other endpoint protocols. | Анализатор должен обеспечивать различные рабочие процессы, включая ИФА, протеиновый анализ и другие протоколы для конечных точек.
|  | Միկրոլունների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք | Microwell types not less than 96 well | Типы микролунн не менее чем 96 лунок
|  | Թվային էկրան | Digital display | Цифровой дисплей
|  | Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ | Filter wavelength range not less than in 400 - 700nm | Диапазон длин волн фильтров не менее чем 400-700 нм
|  | Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն | Availability of not less than 5 filters | Наличие не менее чем 5 фильтров
|  | 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10% շեղում (առանց կրկնությունների) | Bilt in not less than filters: 405nm, 450nm, 492nm, 630nm, deviation not more than 10% (without repeat) | Погрешность не менее чем в фильтрах: 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм, отклонение не более чем 10% (без повторений)
|  | Ընթերցանության միջակայքը առնվազն 0,001-3,0 Abs է: | Reading range not less than in 0,001 - 3,0 Abs | Диапазон считывания не менее чем 0,001 - 3,0 Абс.
|  | Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ | Wavelength accuracy: not more than 2nm | Точность измерения длины волны: не более чем 2 нм
|  | Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն | Availability of not less than RS232 and USB connection ports | Наличие не менее чем портов подключения RS232 и USB
|  | Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված) | Availability of a printer (external or internal) | Наличие принтера (внешнего или встроенного)
|  | Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով | Availability of shaking variable speed and time shaking modes | Наличие режимов встряхивания с переменной скоростью и временем встряхивания
|  | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power Supply։ 220-240V, 50/60Hz | Источник питания - 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լվացման սարք | Plate Washer | Устройство для мойки пластин
|  | Ողողման երկու շիշը պետք է թույլ տա խուսափել շշերի փոխարինումից: | Two rinse bottles should let avoid bottle change. | Две бутылки для ополаскивания должны позволить избежать замены бутылок.
|  | Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: | Waste spare bottle with overflow warning. | Дополнительная бутылка для отходов с предупреждением о переполнении.
|  | Համատեղելի է ներքևի հարթ, U-աձև կամ V-աձև թիթեղների հետ | Compatible with flat, U- or V-bottom plates | Совместима с плоскими, U-образными или V-образными пластинами с дном
|  | 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով առնվազն 2 լվացման ռեժիմ | Not less than 2 wash modes with interchangeable manifolds for 8- and 12-well strips | Не менее чем 2 режимов мойки со сменными коллекторами для полос на 8 и 12 лунок
|  | Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն | Automatic bottom detection and collision protection | Автоматическое определение дна и защита от столкновений
|  | Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ | Variable Shaking and soak time | Регулируемое время встряхивания и выдерживания
|  | Դոզավորման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50-3000 մկլ միջակայքում | Dispensing volume: not less than in 50 - 3000µl rang | Объем дозирования: не менее чем в диапазоне 50-3000 мкл
|  | Ստորին ազդեցության պաշտպանություն՝ ավտոմատ | Bottom collision protection: automatic | Защита от ударов о дно: автоматическая
|  | Շշերի ստանդարտ հավաքածու: | Standard bottle set: | Стандартный набор бутылок:
|  | 3 x 2 լ (լվացող միջոց) | 3 x 2L (detergent) | 3 х 2 л (моющее средство)
|  | 2 x 2 լ (թափոններ) | 2 x 2L (Waste) | 2 х 2 л (отходы)
|  | 2 x 2 լ (թորած ջուր) | 2 x 2L (distilled water ) | 2 х 2 л (дистиллированная вода)
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն) | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (for example, a computer, etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, компьютер и т. д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA