## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
17 | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ // Biosafety cabinet Class II // Шкаф биобезопасности класса II | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ | Biosafety cabinet Class II | Шкаф биобезопасности класса II | 1
|  | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ` պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA կամ ULPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը` արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ​​ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր: | The Class II biosafety cabinet is specially designed for laboratory operations requiring user and product protection. Operates with negative air pressure to protect personnel and HEPA or ULPA laminar flow filtering to protect the product. Suitable for microbiological and research applications that do not include radioactive substances and toxic contaminants. | Шкаф биобезопасности класса II специально разработан для лабораторных работ, требующих защиты пользователя и продукта. Работает при отрицательном давлении воздуха для защиты персонала и фильтрации ламинарным потоком HEPA или ULPA для защиты продукта. Подходит для микробиологических и исследовательских применений, которые не включают радиоактивные вещества и токсичные загрязнители.
|  | HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի առկայություն | Availability of HEPA or ULPA filters | Наличие фильтров HEPA или ULPA
|  | HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի արդյունավետություն. | The effectiveness of the HEPA or ULPA filters: | Эффективность HEPA или ULPA фильтров:
|  | Արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,3 միկրոնի դեպքում | The efficiency is not less than 99.995% with not more than 0.3 microns | Эффективность составляет не менее чем 99,995% при толщине не более чем 0,3 мкм
|  | Զտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն | Availability of a Filter resource indicator | Наличие индикатора ресурса фильтра
|  | Ներհոսքի արագություն՝ NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք ստանդարտներին համապատասխան | Inflow speed: should comply with NSF-ANSI-49-2022 or BS EN 12469:2000 or equivalent standards | Скорость притока: должна соответствовать стандартам NFS-ANSI-49-2022 или BS EN 12469:2000 или эквивалентным стандартам
|  | Վարընթաց հոսքի արագությունը՝ NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք ստանդարտներին համապատասխան | Downstream speed: should comply with NSF-ANSI-49-2022 or BS EN 12469:2000 or equivalent standards | Скорость ниже по потоку: должна соответствовать стандартам NFS-ANSI-49-2022 или BS EN 12469:2000 или эквивалентным стандартам
|  | Լյումինեսցենտ լամպ` առկայություն | Fluorescent lamp: availability | Люминесцентная лампа: наличие
|  | Ուլտրամանուշակագույն լամպ. առկայություն | UV lamp: availability | Ультрафиолетовая лампа: наличие
|  | Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 800 լյուքս | Lighting: not less than 800 lux | Освещение: не менее чем 800 люкс
|  | Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50 մմ | Working surface height: 750 ± 50 mm | Высота рабочей поверхности: 750 ± 50 mm
|  | Աշխատանքային բացումը՝ ոչ ավել քան 200 մմ | Working opening: no more than 200 mm | Рабочее отверстие: не более чем 200 мм
|  | Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան) | Internal dimension (WxDxH): (not more than) | Внутренние размеры (ШхГхВ): (не более чем)
|  | Երկարությունը՝ 900-1100 մմ միջակայքում | Length: in from 900 to 1100 mm range | Длина: в диапазоне от 900 до 1100 мм
|  | Խորությունը՝ 500-650 մմ միջակայքում | Depth: in from 500 to 650 mm range | Глубина: в диапазоне от 500 до 650 мм
|  | Ընդհանուր բարձրությունը՝ 650-700 մմ միջակայքում | Overall height: in from 650 to 700 mm range | Общая высота: в диапазоне от 650 до 700 мм
|  | Ընդհանուր չափսերը (ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան) | Overall dimensions (WxDxH): (not more than) | Габаритные размеры (ШхГхВ): (не более чем)
|  | Երկարությունը՝ 900-1100 մմ միջակայքում | Length: in from 900 to 1100 mm range | Длина: в диапазоне от 900 до 1100 мм
|  | Խորությունը՝ 700-800 մմ միջակայքում | Depth: in from 700 to 800 mm range | Глубина: в диапазоне от 700 до 800 мм
|  | Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2200-2400 մմ միջակայքում | Overall height: in from 2200 to 2400 mm range | Общая высота: в диапазоне от 2200 до 2400 мм
|  | Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես | Stainless steel working surface | Рабочая поверхность из нержавеющей стали
|  | Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամավ | Stand with adjustable feet | Подставка с регулируемыми ножками
|  | Առջևի պատուհանը՝ հակա-ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ | Front window with anti-UV glass not less than 98% retention of UVC radiation | Переднее окно с антиультрафиолетовым стеклом, задерживающим ультрафиолетовое излучение не менее чем на 98%
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2․ NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք | 2․ NFS-ANSI-49-2022 or BS EN 12469:2000 or equivalent | 2․ NFS-ANSI-49-2022 или BS EN 12469:2000 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.